## List1
"Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację."
Pakiet nr 1
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe -ochronny materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura min.60 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 1,65 kN/m w kierunku walcowania i 1,13kN/m kN/m w kierunku poprzecznym, wydłużenie nie mniejsze niż 115% w obu kierunkach, w kolorze fioletowym oraz trwała syntetyczna włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 warstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Potwierdzona zgodność z normą EN 11607-1 i EN 868-2. Rozmiar 75 x 75 cm, op. a'300 szt. | op. | 4
2. | Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe -ochronny materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura min.60 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 1,65 kN/m w kierunku walcowania i 1,13kN/m kN/m w kierunku poprzecznym, wydłużenie nie mniejsze niż 115% w obu kierunkach, w kolorze fioletowym oraz trwała syntetyczna włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 warstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Potwierdzona zgodność z normą EN 11607-1 i EN 868-2. Rozmiar 100 x 100 cm, op. a'200 szt. | op. | 25
3. | Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe -ochronny materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura min.60 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 1,65 kN/m w kierunku walcowania i 1,13kN/m kN/m w kierunku poprzecznym, wydłużenie nie mniejsze niż 115% w obu kierunkach, w kolorze fioletowym oraz trwała syntetyczna włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 warstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Potwierdzona zgodność z normą EN 11607-1 i EN 868-2. Rozmiar 120 x 120 cm, op. a'120 szt. | op. | 15
4. | Wysokochłonne papierowe wkładki absorpcyjne o gramaturze nie mniejszej niż 100 g/m2, możliwość stosowania w sterylizacji S i EO, wytrzymałość na przepuklenie nie mniejsza niż 300 kPa, wzrost kapilar nie większy niż 40mm w obu kierunkach wytwarzania, wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 35N/15mm w obu kierunkach wytwarzania, wytrzymałość na rozciąganie na mokro nie mniejsza niż 10N/15mm w obu kierunkach wytwarzania, rozmiar 305 x 610 mm, opakowanie a'1000 szt. | op. | 4
RAZEM
Pakiet nr 2
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Przyrząd PCD do kontroli wsadu posiadający element spiralny w postaci rurki wykonanej ze stali nierdzewnej o dł. 1,5 m i średnicy 1 mm, w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Z możliwością stosowania do wskaźników typu 5, typu 6 i kontroli biologicznej. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | op. | 2
2. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1 - wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną w postaci certyfikatu wydanego nie wcześniej niż w 2019 r., potwierdzającego zgodność z aktualną normą tj. EN ISO 11140-1:2014, pozwalającego zidentyfikować produkt po jego kodzie i nazwie. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rozmiar testu dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji oraz kompatybilny ze spiralnym przyrządem PCD, max 19 x 100 mm. W opakowaniach po 200 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | op. | 100
3. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1 - wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną w postaci certyfikatu wydanego nie wcześniej niż w 2019 r., potwierdzającego zgodność z aktualną normą tj. EN ISO 11140-1:2014, pozwalającego zidentyfikować produkt po jego kodzie i nazwie. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rozmiar testu dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji oraz kompatybilny ze spiralnym przyrządem PCD, max 19 x 100 mm. W opakowaniach po 200 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu | op. | 250
4. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134ºC/18 min., odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1 - wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną w postaci certyfikatu wydanego nie wcześniej niż w 2019 r., potwierdzającego zgodność z aktualną normą tj. EN ISO 11140-1:2014, pozwalającego zidentyfikować produkt po jego kodzie i nazwie. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji x 200 szt testów. | op. | 1
5. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1, zgodny normą tj. EN ISO 11140-1:2014, pozwalającego zidentyfikować produkt po jego kodzie i nazwie. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rozmiar testu dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji: 2 x 7 cm (+/- 10%). W opakowaniach po 200 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | op. | 30
6. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych 134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., wskaźnik w technologii typ, 6 w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Rozmiar wskaźnika nie większy niż 75 x 6 mm. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | op. | 16
7. | Wskaźnik biologiczny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną - Sporal A. Opakowanie: 10 szt. | op. | 15
8. | System dokumentacji procesu sterylizacji 100sztuk w opakowaniu | op. | 10
RAZEM
Pakiet nr 3
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych ani krwi test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna z ISO/TS15883 - 1 umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach. Arkusz testowy do zastosowania z posiadanym przez Zamawiającego uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Posiadający oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej, oraz poświadczenie producenta o braku zawartości niebezpiecznych substancji. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. W opakowaniu 100 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | op. | 60
2 | Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczona w osobnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor w czasie od 1 - 10minut z zielonego na fioletowy. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 20µg. Opakowanie strunowe nieprzepuszczające światła zapewniające wielokrotne otwieranie i zamykanie. 25sztuk w opakowaniu. | op. | 15
RAZEM
Pakiet nr 4
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Opakowania polyolefinowo - foliowe w formie rękawów. Rozmiar : 160mmxx 70 m | op. | 10
2. | Opakowania polyolefinowo - foliowe w formie rękawów, Rozmiar : 220mm x 70 m | op. | 10
3. | Opakowania polyolefinowo - foliowe w formie rękawów, Rozmiar : 285mm x 70 m | op. | 10
4. | Opakowania polyolefinowo - foliowe w formie rękawów, Rozmiar : 320mm x 70 m | op. | 5
5. | Opakowania polyolefinowo - foliowe w formie rękawów, Rozmiar: 380mmx70m | op. | 5
6. | Opakowania polyolefinowo - foliowe w formie rękawów, Rozmiar: 420mmx70m | op. | 5
7. | Opakowania polyolefinowo - foliowe w formie rękawów, Rozmiar: 470mmx70m | op. | 5
8. | Opakowanie polyolefinowo - foliowe w formie rękawów. Rozmiar: 520mmx70m | op. | 2
9. | Opakowanie polyolefinowo - foliowe w formie rękawów. Rozmiar: 580mmx70m | op. | 2
RAZEM
Wymagania dotyczące opakowania:
Wymagania dotyczące opakowań poz. 1-9: Zgodnych z poniższymi parametrami: gramatura polyolefinu min. 93g/m²,folia 6- warstwowa, grubość folii min.50 µm, zgrzew fabryczny 3-kanałowy we wszystkich rozmiarach, bezpyłowe otwarcie w obu kierunkach, oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-5, temperatura zgrzewu - 130° C - 150°C, certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji, posiadający certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą: tlenkiem etylenu i parą wodną - potwierdzenie bariery mikrobiologicznej przez niezależną jednostkę notyfikowaną,
Pakiet nr 5
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Rękawy foliowo-papierowe płaskie 50mm x 200m.Pakowane pojedyńczo. | szt. | 20
2. | Rękawy foliowo-papierowe płaskie 75mm x 200 m.Pakowane pojedyńczo. | szt. | 120
3. | Rękawy foliowo-papierowe płaskie l00mmm x 200mPakowane pojedyńczo. | szt. | 120
4. | Rękawy foliowo-papierowe płaskie l20-125 mm x 200 mPakowane pojedyńczo. | szt. | 40
5. | Rękawy foliowo-papierowe płaskie l50mm x 200 mPakowane pojedyńczo. | szt. | 20
6. | Rękawy foliowo-papierowe płaskie 200mm x 200 mPakowane pojedyńczo. | szt. | 40
7. | Rękawy foliowo-papierowe płaskie 250mm x 200 m.Pakowane pojedyńczo. | szt. | 20
8. | Rękawy foliowo-papierowe płaskie 300mm x 200 mPakowane pojedyńczo. | szt. | 5
9. | Rękawy foliowo-papierowe płaskie 350mm x 200 mPakowane pojedyńczo. | szt. | 5
10. | Rękawy foliowo-papierowe płaskie 380-400 x 200 mPakowane pojedyńczo. | szt. | 5
RAZEM
Wymagania dotyczące opakowań poz.1-10: Opakowania papierowo-foliowe w formie rękawów, zgodnych z poniższymi parametrami: - gramatura papieru min.60g/m2 - grubość folii min.52 µm - folia minimum 8-warstwowa - zgrzew fabryczny trzykanałowy - wskaźnik sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego o powierzchni min 1cm2, jednolity bez prążków, -temperatura zgrzewu 180 - 200°C - jednoznaczny piktogram kierunku otwierania umieszczony na linii zgrzewu - oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-5 na linii zgrzewu -Rękawy nawinięte folią laminowaną na zewnątrz -każdy rękaw pakowany pojedynczo np. w folię termokurczliwą - termin ważności rękawa umieszczony wewnątrz rolki lub dołączony do rolki
Pakiet nr 6
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Autoczytnik przeznaczonego do inkubacji wskaźników biologicznych do tlenku etylenu o ostatecznym odczycie po 4 godzinach. Wskaźniki inkubowane w 10 komorach, czas pozostały do końca inkubacji wyświetlany w sposób ciągły, (co 1 minuta) i indywidualny dla każdej komory inkubacyjnej. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Odczyt automatyczny, na podstawie fluorescencji. Możliwość podłączenia autoczytnika do komputera za pomocą kabla Ethernet, w celu możliwości wydruku wyniku inkubacji oraz podglądu wyniku i czasu pozostałego do końca inkubacji w każdej komorze. Dostawca autoczytnika zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski, umożliwiający naprawę oraz coroczną kalibrację urządzenia. W przypadku uszkodzenia zapewniony aparat zastepczy na czas naprawy. | miesiąc | 12
2. | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny . Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Opakowanie zawiera: 25 zestawów / opakowanie oraz 25 kontrolerów/opakowanie | op. | 10
3. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do tlenku etylenu. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 4 godzinach inkubacji. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczu LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z zielonego na żółty. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Opakowanie zawiera 50 sztuk wskaźników. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzoną certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. | op. | 2
RAZEM
poz 1-3 od jednego producenta
Pakiet nr 7
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Naboje gazowe będące wyrobem medycznym do posiadanego sterylizatora gazowego 3M, zawierające 100 gram czystego EO, zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora. Przeznaczone do modelu 4xl i 5xl oraz 5GS. Pakowane po 12 sztuk w opakowaniu. | szt. | 240
Pakiet nr 8
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Autoczytnik przeznaczony do inkubacji wskaźników biologicznych do sterylizacji parą wodna i/ lub nadtlenkiem wodoru o ostatecznym odczycie po 24 minutach. Wskaźniki inkubowane w 4 komorach o kształcie litery "D", czas pozostały do końca inkubacji wyświetlany w sposób ciągły, (co 1 minuta) i indywidualny dla każdej komory inkubacyjnej. Wynik inkubacji widoczny na inkubatorze za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Automatyczna informacja o nieprawidłowym umieszczeniu wskaźnika biologicznego w komorze inkubacyjnej. Odczyt automatyczny, na podstawie fluorescencji. Możliwość podłączenia autoczytnika do komputera , w celu wydruku raportu z wynikiem inkubacji testu biologicznego. Dostawca autoczytnika zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski, umożliwiający naprawę oraz coroczną kalibrację urządzenia . Ilość 3 szt autoczytników(w zależności od zapotrzebowania i cena za dzierżawę za miesiąc będzie odpowiednio przeliczona) | miesiąc | 12
2. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". Kształt fiolki w kształcie litry "D" - dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Opakowanie zawiera 50 sztuk wskaźników. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. | op | 80
3. | Samoprzylepny integrator chemiczny typ 5 do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku o długości 2,5-3,0 cm, do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną, nie wymagający interpretacji zmiany koloru. Pola odczytu prawidłowego i nieprawidłowego zróżnicowane kolorami oraz wyraźnie przedzielone w celu ułatwienia odczytu wyniku wskaźnika. Tył wskaźnika przynajmniej dwukolorowy, (z wyłączeniem koloru szarego/srebrnego), w celu ułatwienia znalezienia wskaźnika w zestawie narzędzi. Parametry punktu końcowego w 3 temperaturach badane dla każdej serii i podane na opakowaniu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Wskaźniki pakowane po 500szt. | op | 10
4. | Pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick, symulujący pakiet porowaty z dodatkowym osobnym arkuszem wczesnego ostrzegania, wykrywającym nieprawidłowości, które nie powodują jeszcze nieprawidłowego wyniku arkusza testowego, posiadający referencyjne pole zmiany koloru .Bez zawartości ołowiu. Arkusze: testowy i wczesnego ostrzegania zapewniają łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku. Zmiana koloru z żółtego na czarny | szt | 1650
RAZEM
poz 1-2 od jednego producenta
Pakiet nr 9
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Taśma wzmocniona neutralna 24 - 25 mm x 50m, wytrzymała na rozerwanie i rozciąganie, wodoodporna, elastyczna, usuwana bez pozostałości kleju. Zgodna z normą: ISO 11140-1:2014. | szt | 50
2. | Taśma wzmocniona ze wskaźnikiem na parę wodną 24-25mm x 50m, Typ 1 wg ISO 11140-1:2014, oświadczenie producenta o zgodności testu z normą ISO 11140-1:2014, wytrzymała na rozerwanie i rozciąganie, wodoodporna, elastyczna, usuwana bez pozostałości kleju. | szt | 50
3. | Etykieta papierowa z plombą do nowych kontenerów typu Aesculap. Etykieta samoklejąca ze wskaźnikiem sterylizacji spełniającym normę ISO11140-1 dla wskaźnika typ 1. Wymiar etykiety 74 - 80 x 35mm. Opakowanie 500 sztuk | op | 30
RAZEM
Pakiet nr 10
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Przewlekana etykieta syntetyczna 160mm x 35mm odporna na dezynfekcję oraz temperaturę 134°C.Kolor biały. Opakowanie: 250 szt. | op | 5
2. | Osłonka do narzędzi plastikowa, odporna na temperaturę 134°C,rozmiar 25 x 105 mm przeźroczysta. Opakowanie 1000 sztuk. | op. | 3
3. | Osłonka do narzędzi plastikowa, odporna na temperaturę 134°C, rozmiar 10 x 60mm przeźroczysta Opakowanie 1000 sztuk. | op. | 3
4. | Sprawdzian służący do kontroli prawidłowości doboru parametrów temperatury i nacisku w czasie zgrzewania. Test walidacyjny zgrzewu z polami do protokołu, [tzn. daty, numeru, parametrów zgrzewu, wyniku, uwag, wskazania konieczności działań korygujących: zmiany ustawień lub/i działań serwisowych], wykonany z identycznych surowców jak opakowania papierowo-foliowe. Opakowanie 250 sztuk. | op. | 6
RAZEM
Pakiet nr 11
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Test symulacyjny Bowie - Dick. Pakiet uzupełniający do posiadanego przez Zamawiającego przyrządu zawierający 500 sztuk testów samoprzylepnych, paskowych pokrytych polimerem. Do opakowania z testami dołączone elementy zużywalne (zestaw uszczelnień) do przyrządu PCD | op. | 2
2. | Etykiety ze wskaźnikiem procesu do sterylizacji parowej, podwójnie przylepne, rozmiar 55 x 33 mm, opakowanie a’1000 szt. | op. | 8
3. | Samoprzylepne, zintegrowane testy do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu. Technologia i wymiary umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji. Wskaźniki wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 11140-1. Opakowanie zawierające 400 sztuk wskaźników | op. | 10
RAZEM
Pakiet nr 12
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Samoprzylepne foliowe torebki osłonowe, posterylizacyjne wykonane z trwałego, przezroczystego polietylenu. Torebki wyposażone w pasek lepny zabezpieczony taśmą z tworzywa sztucznego. Pasek lepny służy do zamknięcia torebki przez sklejenie dwóch warstw folii. Rozmiar 200x300mm. | szt | 4000
2. | Samoprzylepne foliowe torebki osłonowe, posterylizacyjne wykonane z trwałego, przezroczystego polietylenu. Torebki wyposażone w pasek lepny zabezpieczony taśmą z tworzywa sztucznego. Pasek lepny służy do zamknięcia torebki przez sklejenie dwóch warstw folii. Rozmiar 300x500mm. | szt. | 3000
3. | Samoprzylepne foliowe torebki osłonowe, posterylizacyjne wykonane z trwałego, przezroczystego polietylenu. Torebki wyposażone w pasek lepny zabezpieczony taśmą z tworzywa sztucznego. Pasek lepny służy do zamknięcia torebki przez sklejenie dwóch warstw folii. Rozmiar 380-400 x 490-550 mm | szt. | 2000
4. | Samoprzylepne foliowe torebki osłonowe, posterylizacyjne wykonane z trwałego, przezroczystego polietylenu. Torebki wyposażone w pasek lepny zabezpieczony taśmą z tworzywa sztucznego. Pasek lepny służy do zamknięcia torebki przez sklejenie dwóch warstw folii. Rozmiar 600 – 760mm | szt. | 1500
RAZEM
Pakiet nr 13
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Włóknina celulozowa wolna od lateksu o gramaturze min. 60 g/m2, Zgodna z normą EN 868-2 i ISO 11607-1. Włóknina antystatyczna i nieszeleszcząca w kolorze niebieskim (fioletowym),wymagana do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu . Rozmiar 60x60cm Ilość sztuk 300 sztuk w opakowaniu | op | 30
Pakiet nr 14
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Torebki papierowo-foliowe płaskie. Rozmiar: 75x300mm. Opakowanie zbiorcze 100szt | op | 200
2. | Torebki papierowo-foliowe płaskie. Rozmiar: 100x250mm. Opakowanie zbiorcze 100szt | op | 100
RAZEM
Wymagania dotyczące opakowań poz.1-2: Opakowania papierowo-foliowe w formie torebek, zgodnych z poniższymi parametrami- gramatura papieru min 60g/m2 - grubość folii 52 µm - folia minimum 7-warstwowa -temperatura zgrzewu 180 - 220°C - wskaźnik sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego o powierzchni min 1cm2-oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-5 na linii zgrzewu - napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego - jednoznaczny piktogram kierunku otwierania umieszczony od strony papieru i folii - po obu stronach torebki wycięcia ułatwiające załadunek torebki i otwarcie torebki
Pakiet nr 15
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji parą wodną kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet ( GKE)według schematu: w rzędzie pierwszym – numer operatora, numer sterylizatora, numer cyklu, kod pakietu, - w rzędzie drugim – datę sterylizacji, - w rzędzie trzecim – datę ważności. 1 opakowanie zawiera 12 rolek po 750 szt. etykiet na rolce. Do każdego opakowania dołączony wałek z tuszem (9000 szt. etykiet). Kolor etykiet w trzecim rzędzie: żółty lub zielony | op. | 30
2. | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji tlenkiem etylenu kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet ( GKE). 1 opakowanie zawiera 12 rolek po 750 szt. etykiet na rolce. Do każdego opakowania dołożony wałek z tuszem. | op. | 2
3. | Metkownica typu GKE trzyrzędowa alfanumeryczna z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Możliwość zapisu 12 symboli w każdym z rzędów. Umożliwia kodowanie takich informacji jak: - w rzędzie pierwszym – numer operatora, numer sterylizatora,numer cyklu, kod pakietu, - w rzędzie drugim – datę sterylizacji, - w rzędzie trzecim – datę ważności Kompatybilna z etykieta﻿mi poz 1,2 Gwarancja 24 m-ce | szt | 3
RAZEM