## Pakiet nr 1 - 58
"Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację."
Pakiet nr 1
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: dwudrożny silikonowy cewnik z zakończeniem otwartym z integralnym balonem, rozmiar 10Ch, 12Ch, 14Ch kodowane kolorystycznie (10 Ch czarny, 12 Ch biały, 14 Ch zielony), długość 40 cm, pojemnośc balonu 3 ml dla 10 Ch, 5 ml dla 12/14 Ch, dwa przeciwległe oczka drenażowe, znaczniki na cewniku, metalowy trokar rozrywalny 12 cm, skalpel, silikonowa tulejka mocująca, zatyczka, samoprzylepny plaster mocujący. Wszystkie elementy zestawu zapakowane łącznie w jedno opakowanie folia-papier. Zestaw sterylny. | kpl. | 30
2. | Prowadnica wymienna typu Lunderquist, wykonana ze stali nierdzewnej. Koniec dystalny prosty lub J do wyboru, miękki na dł. 4,5cm, półsztywny na dł. 5,5cm, sztywny na dalszej części. Średnica 0.035", długość 85cm. Produkt sterylny. | szt | 30
3. | Prowadnica Seldingera czarna z rdzeniem nitoinolowym i powłoką hydrofilową na całej długości, odporna na zgięcia i złamania, ułatwiająca przejście przez trudne odcniki moczowodu. Zakończenie proste, giętka bezpieczna końcówka o dł. 3cm. Długośc 150cm, średnica 0.035". Produkt sterylny. | szt | 60
4. | Prowadnica Sedlinera czarna z rdzeniem nitoinolowym i powłoką hydrofilową na całej długości, odporna na zgięcia i złamania, ułatwiająca przejście przez trudne odcniki moczowodu. Zakończenie proste, giętka bezpieczna końcówka o dł. 3cm, usztywniona w części prostej. Długośc 150cm, średnica 0.035". Produkt sterylny. | szt | 30
5. | Prowadnica Seldingera czarna z rdzeniem nitonolowy i powłoką hydrofilową na dystalnym końcu o dł. 5cm, odporna na zagięcia i złamania, ułatwiająca przejście przez wąskie fragmenty moczowodu. Zakończenie proste, giętki koniec dystalny oraz proksymalny. Długość 150cm, średnica 0.035". Produkt sterylny. | szt | 30
6. | Prowadnica pokryta powłoką teflonową (PTFE) typu Seldinger, z nieruchomym rdzeniem wykonanym ze stali nierdzewnej. Zakończenie proste, bezpieczne na dł. 10cm. Długość 150 cm, średnica 0.035". Produkt sterylny. | szt | 30
7. | Sonda moczowodowa z zakonczeniem Chevassu,CH 5-6-7 wykonana z neopleksu widoczna w RTG | szt | 5
8. | Zestaw do nefrotomii dwustopniowej, w składzie: igła dwuczęściowa, prowadnica Lunderquista, dwuczęściowy prostownik cewnika, cewnik wykonany z poliuretanu pokryty hydrożelem, typ J, z systemem poprzecznych rowków do przymocowania do skóry pacjenta, łącznik do worka na mocz.Sterylny. Rozmiar do wyboru CH8, CH9 lub CH10 | op. | 60
9. | Koszulka dostępu moczowodowego pokryta hydrożelem wewnątrz i na zewnątrz kanału roboczego oraz na powierzchni dystalnego rozszerzadła, umieszczona w specjalnym aplikatorze ułatwiającym nawilżenie przed użyciem bez uszkodzenie powłoki hydrofilnej, z możliwością wprowadzenia przy użyciu techniki Rapid Release (szybkiego zwalniania ) co eliminuje potrzebę stosowania drugiego prowadnika. Prowadnik utrzymuje stały dostęp do nerki a jednocześnie nie zajmuje kanału roboczego koszulki. Możliwość klasycznego zakładania koaksjalnego. Na końcu koszulki znajduje się pierścień widoczny w RTG – ułatwiający lokalizację koszulki. Wewnątrz mandrynu koszulki znajdują się 2 kanały w tym jeden zakończony w części dystalnej 3 otworami, umożliwiającymi podanie kontrastu z pozostawieniem prowadnicy w miejscu. Rozmiary 10-12CH, 12-14CH długości 28-45cm. Na końcu koszulki znajduje się ring RTG – ułatwiający lokalizację koszulki. Wewnątrz mandrynu koszulki znajdują się 2 kanały w tym jeden zakończony w części dystalnej 3 otworami. Rozmiary 10-12CH, 12-14CH długości 28-35-45-55cm. | szt | 30
RAZEM
Pakiet nr 2
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Sonda moczowodowa Nelaton, CH 3-8, wykonana z neoplexu, skalowana co 1 cm, widoczna w RTG z metalowym lub nylonowym mandrynem i łącznikiem luer do podawania kontrastu, minimum 2 oczka, zakończenie zamknięte,sterylne | szt. | 150
2. | Łącznik z zakończeniem z jednej strony typ luer Ch 3-8,Ch9-12 z drugiej łącznik do worka na mocz ,sterylny | szt. | 120
3. | Zestaw do cystoskopowego szynowania wewnętrznego moczowodu. W skład zestawu wchodzi: cewnik DJ wykonany z miękkiego poliuretanu w rozmiarach 4,8 Fr, 6Fr; 7Fr; lub 8Fr - do wyboru przez Zamawiającego; otwarty-otwarty, długości: 24-30 cm. Prowadnica z powłoką teflonową 0.035" o długości 150 cm z nieruchomym rdzeniem, popychacz prosty długości 40 cm. Cewnik o potwierdzonej biokompatybilności do 3 miesięcy. | kpl. | 20
4. | Zestaw do cystoskopowego szynowania wewnętrznego moczowodu. W skład zestawu wchodzi: cewnik DJ wykonany z miękkiego poliuretanu w rozmiarach 4,8 Fr, 6Fr; 7Fr; lub 8Fr - do wyboru przez Zamawiającego; otwarty-zamknięty, długości: 24-28 cm, prowadnica z powłoką teflonową 0.035" o długości 150 cm z nieruchomym rdzeniem, popychacz prosty długości 40 cm. Cewnik o potwierdzonej biokompatybilności do 3 miesięcy. | kpl | 60
5. | Zestaw do szynowania moczowodów do URS z cewnikiem Piglail ze sterowalnym popychaczem, Ch 4,8 dł. 30/26-32/28 cm. Cewnik pigital O/Z z miękkiego poliuretanu skalowany co 1cm połączony fabrycznie ze sterowalnym popychaczem o długości 83cm. Cewnik połączony z popychaczem nawet po usunięciu prowadnicy, prowadnica z wewnętrznym mandrynem ruchomym umozliwiającym dodatkowe zmiękczenie końcowego odcinka , średnica 0,035" długość 150 cm, sterylne opakowanie | kpl | 100
6. | Cewnik wymienny do nefrostomii zakończenie typu J z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu, skalowany co 1cm rozmiar 10-14 CH, do wyboru. Cewnik dostarczany z silikonową szpulką mocującą oraz łącznikiem do worka na mocz z mechanizmem obrotowym. | szt. | 30
7. | Łączniki do drenów -symetryczny podwójny stożek wewn. 11-11 mm | szt. | 200
8. | Łączniki do drenów -w kształcie lit. Y śr.zewn 9/11-9/11-9/11mm wewn.7-7-7 mm | szt. | 200
9. | Łączniki do drenów -w kształcie lit. Y śr.zewn 11/13-11/13-11/13mm wewn.9-9-9 mm | szt. | 200
10. | Rozszerzadło moczowodowe stosowanie do rozszerzania moczowodu podczas ureteroskopii, ułatwiają również wprowadzenie endoskopu i innych narzędzi do dróg moczowych. Długość 48cm. Rozszerzadła dwurozmiarowe (w jednym dwa rozmiary inny na każdym końcu). Kompatybilne z prowadnicą 0.038”.Opakowanie 10 sztuk sterylne. Rozmiar 8/10Ch/Fr lub 12/14Ch/Fr do wyboru zamawiającego | szt | 10
11. | Jednorazowy system zamknięty do ręcznej irygacji podczas zabiegów ureteroskopii z pompką o kształcie poduszeczki, zapewniający możliwość pracy przy wykorzystaniu dwóch przepływów: ciągły regulowany przez ciśnienie hydrostatyczne oraz wymuszony siłą przyłożoną. Linia posiada dwie zastawki antyzwrotny oraz przełącznik InLine Flow zapewniający pełną kontrolę irygacji. Maksymalna objętość bolusa 2,5-5 ml. Dostarczany w zestawie z dodatkową linią Luer Lock o dł. 60cm. Produkt sterylny. | szt | 10
12. | Nitinolowy ekstraktor złogów z otwarciem frontalnym, łączący właściwoścy koszyka i chwytaka. Stosowany w całym układzie moczowym. Rozmiar CH1.5, długość 120 cm, koszyczek 8-11 mm. Produkt posiada poliamidową powłokę ułatwiającą wprowadzanie oraz wzmocnioną poliestrem końcówkę dla zapewnienia trwałości. Ergonomiczna rękojeść z przesuwnym systemem otwarcia. Produkt sterylny. | szt. | 20
13. | Nitinolowy ekstraktor złogów z otwarciem frontalnym, łączący właściwoścy koszyka i chwytaka. Stosowany w całym układzie moczowym. Rozmiar CH2, długość 120 cm, koszyczek 8-11 mm. Produkt posiada poliamidową powłokę ułatwiającą wprowadzanie oraz wzmocnioną poliestrem końcówkę dla zapewnienia trwałości. Ergonomiczna rękojeść z przesuwnym systemem otwarcia. Produkt sterylny. | szt. | 20
14. | Ekstraktor złogów wykonany ze stopu niklu i tytanu, stosowany w moczowodzie. Cztery helikalnie skręcone druty. Rozbieralna i ergonomiczna rękojeść. Długość 90cm. Rozmiar CH4 z koszykiem 15mm. Produkt sterylny. | szt | 20
15. | Ekstraktor złogów wykonany ze stopu niklu i tytanu, stosowany w moczowodzie. Cztery helikalnie skręcone druty. Rozbieralna i ergonomiczna rękojeść. Długość 90cm. Rozmiar CH3 z koszykiem 15 mm. Produkt sterylny. | szt | 20
16. | Ekstraktor złogów wykonany ze stopu niklu i tytanu, stosowany w moczowodzie. Cztery helikalnie skręcone druty. Rozbieralna i ergonomiczna rękojeść. Długość 90cm. Rozmiar CH2.5 z koszykiem 12.5 mm. Produkt sterylny. | szt | 20
17. | Cewniki dwudrożny typu Foley CH10, z prowadnicą, poj. balonu 3-5 ml, wykonane z lateksu silikonowanego. Sztywna zastawka kanału do napełniania balonu. Na zakończeniu portu do napełniania balonu w kodzie barwnym rozmiaru CH następujące oznaczenia: logo marki, nazwa materiału cewnika, kod numeryczny rozmiaru CH, śr. zewnętrzna cewnika w mm oraz pojemność balonu w ml. Opakowanie jednostkowe papier folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego opakowania, i dwa pionowo przy obu końcach opakowania. Długość ok. 27 cm. | szt | 100
RAZEM
Pakiet nr 3
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Cewnik trójdrożny typu DUFOUR, wykonany z 100% silikonu z powłoką hydrożelową ułatwiającą wprowadzanie, długość 42cm, z atraumatyczą zagiętą końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym oraz kanałem drenażowym o kształcie prostokątnym, zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 50 ml. Rozmiar CH18-24, kodowany kolorystycznie. | szt. | 200
2. | Cewnik trójdrożny typu Dufour, wykonany z 100% silikonu z powłoką hydrożelową ułatwiającą wprowadzanie, długość 42cm, z atraumatyczą zagiętą końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 80 ml. Rozmiar CH18-24, kodowany kolorystycznie. | szt. | 20
3. | Cewnik Nelaton rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt. | 240
4. | Cewnik Foley dwudrożny z końcówką typu Tiemann, wykonany z lateksu z powłoką wykonaną z elastomeru silikonowego wewnątrz i na zewnątrz, kolorowe oznaczenie rozmiaru cewnika, na cewniku nadrukowana informacja o średnicy cewnika i pojemności balonu, wyposażony w zastawkę do efektywnej inflacji i bezpiecznej deflacji, gładka atraumatyczna końcówka cewnika, Ch 12-26, długość 40 cm, pojemność balonu 10 ml | szt. | 200
5. | Cewnik dwudrożny z zakończeniem typu Tiemann do trudnego cewnikowania, wykonany z 100% silikonu, długość 40cm, z atraumatyczą zagiętą końcówką z jednym otworem, o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Stosowanie do 30 dni potwierdzone w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Pojemność balonu 10ml dla rozmiarów CH12/14, 15ml dla CH16-24. Rozmiar CH12-24, kodowany kolorystycznie. | szt. | 200
6. | Cewnik Tieman sterylny wykonany z medycznego PCV rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt. | 1200
7. | Worek do zbiorki moczu jednorazowy, jałowy, jednodniowy. Poj. 2000 ml skalowany co 100 ml, dren dł.ok. 90 cm z zastawką antyzwrotną na wlocie do komory worka, kranik przesuwny typu T do zlewania moczu. Wykonany z medycznego PCV . Pakowane indywidulanie w worek foliowy ze wskazanym miejcem prawidłowego otwarcia | szt. | 25000
8. | Zawieszka do worka na mocz nieskładana | szt. | 3000
9. | Cewniki do pęcherza jelitowego, trójdrożny, wykonany ze 100% silikonu, balon 30 ml, zakończenie otwarte z 2 otworami bocznymi pod balonem i 4 nad balonem , dostępne w rozmiarach od 18-22 Ch, długośc 42cm | szt. | 10
RAZEM
Pakiet nr 4
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Maska chirurgiczna, odporna na spryskanie płynami, wiązana na troki. Wyposażona w sztywnik o długości min. 13,5 cm, zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Wyposażona w piankowy pasek przeciwparowy, zapobiegający parowaniu okularów. Wykonana z min. 4 warstw włókniny SMS (polipropylenowej). Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 99 %, ciśnienie różnicowe max. 34 Pa/cm2, odporność na spryskanie min. 20 kPa. Szerokość maski min. 21 cm, wysokość maski min. 10 cm. Wyraźnie oznakowanie zewnętrznej strony maski nazwą producenta. Zgodne z normą EN14683 – Typ IIR. W kolorze fioletowym. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Opakowanie po 50 szt. | op | 100
Pakiet nr 5
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Dren typ Pezzer rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt | 150
Pakiet nr 6
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Jednorazowy sterylny rękaw do detektora promieniowania gamma Gamma Finder II.Wykonany z podwójnej folii PE,o kształcie pozwalającym na ścisłe objęcie detektora. Długośc rękawa 36 cm.Szerokość na dole -2 cm ,na górze 9 cm.Dwa paski samoprzylepne-jeden zamykający rękaw wokół detektora drugi zabepieczający wyświetlacz.Opakowanie a 50 szt. | op | 6
Pakiet nr 7
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Wapno sodowane ok.4,5-5 kg(5litr) | op. | 200
Pakiet nr 8
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Łącznik karbowany z obrotowym łącznikiem kątowym,rozciągalny min 7-16cm z portem do odsysania i bronchoskopii,złącze 22/15 dopuszcza się łącznik rozciagalny w zakresie 7-15 cm ze złączem 22M/15F) | szt. | 2500
2. | Układ oddechowy do respiratora ,współosiowy rura w rurze z możliwością zastosowania nebulizatora (na 14 dni) | szt. | 700
3. | Układ oddechowy do aparatów do znieczulenia (na 5-7 dni) z dodatkową rurą zakończoną workiem 2l | szt. | 2200
RAZEM
Pakiet nr 9
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Mankiet na łydkę, rozmiar standardowy, sekwencyjny, 10 par w kartonie ,do posiadanego aparatu do terapii p.zakrzepowej FLOWTRON ACS900 firmy ARJO | op. | 12
2. | Mankiet na łydkę i udo, rozmiar standardowy, sekwencyjny, 10 par w kartonie , do posiadanego aparatu do terapii p.zakrzepowej FLOWTRON ACS900 firmy ARJO | op. | 20
RAZEM
Pakiet nr 10
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Wklad uzupełniający do kasety w ilości 180 szt. jednorazowych czyścików posiadających pierścienie z tworzywa sztucznego do dokładnego i bezpiecznego czyszczenia kanałów endoskopów elastycznych. Długość 220 cm, średnica: 2,8-5,0 mm | op | 10
2. | Wklad uzupełniający do kasety w ilości 180 szt. jednorazowych czyścików posiadających pierścienie z tworzywa sztucznego do dokładnego i bezpiecznego czyszczenia kanałów endoskopów elastycznych. Długość 220 cm, średnica: 1,0-1,2 mm | op | 10
3. | Pokrowce ochronne na tacę do przenoszenia endoskopów typu CleanaScope(kod 103580) a 200szt. | op | 15
RAZEM
Pakiet nr 11
Lp | Opis preparatu | Wielkość opakowania | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Wodny roztwór ponadtlenkowy o naturalnym pH o działaniu przeciwdrobroustrojowym i przeciwzapalnym zawierający w swoim kładzie 30-60 ppm kwasu podchlorawego i 30-60 ppm podchlorynu sodu służący do płukania pola operacyjnego podczas operacji, odkażania i nawilżania ran ostrych. | 500 ml | 1000
Pakiet nr 12
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Gaza hemostatyczna składana w "Z" powleczona preparatem hemostatycznym CELOX- hemostaza do 1 min., umożliwia łatwe i precyzyjne wykonanie opatrunku.Rozmiar gazy: 7,6cm x 1,50m przeznaczona do tamowania zagrażających życiu krwawień średniej i dużej intensywności,działa na krew zheparynizowaną (działa niezależnie od czynników krzepnięcia krwi) oraz w warunkach hipotermii) - działanie nawet, kiedy temperatura krwi jest poniżej 18.5 C.Opatrunek typu Celox Rapid | szt | 10
2. | Granulat hemostatyczny zawierajacy CELOX, -opakowanie a 15 g przeznaczony do tamowania zagrażających życiu krwawień średniej i dużej intensywności,działa na krew zheparynizowaną (działa niezależnie od czynników krzepnięcia krwi) oraz w warunkach hipotermii) - działanie nawet, kiedy temperatura krwi jest poniżej 18.5 C.Opatrunek typu Celox granulat | szt | 5
3. | Środek hemostatyczny w postaci aplikatora , zawierajacy CELOX, -opakowanie a 6 g, przeznaczony do tamowania zagrażających życiu krwawień średniej i dużej intensywności,działa na krew zheparynizowaną (działa niezależnie od czynników krzepnięcia krwi) oraz w warunkach hipotermii) - działanie nawet, kiedy temperatura krwi jest poniżej 18.5 C.Opatrunek typu Celox A -aplikator | szt | 30
RAZEM
Pakiet nr 13
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Nebulizatory do respiratorów z możliwością podłączenia do obwodu oddechowego pacjenta, z drenem min 210 cm antyzagięciowym,łącznikiem T. | szt. | 600
Pakiet nr 14
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
2. | Worek ileostomijny otwarty przeźroczysty z filtrem węglowym z zapinką , posiadający okno podglądu ułatwiające zakładanie worka i monitorowanie treści jelitowej , przyjazny dla skóry plastyczny przylepiec do modelowania o właściwościach ochronnych , delikatny i miękki materiał z włókniny odpornej na wchłanianie wilgoci , posiadający praktyczną i wygodną kieszonkę do schowania odpływu worka , zamykanie worka za pomocą szczelnej rzepowej zapinki , na odpływie listewki ułatwiające opróżnianie rozmiar 30-40mm i 40-50mm . pakowany w opakowanie po 10szt. | op | 5
Pakiet nr 15
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | 1 Jednorazowy, sterylny marker chirurgiczny z podwójną końcówką (0,5mm z jednej strony oraz 1,00mm z drugiej strony), tusz fioletowy, długość całkowita 138mm, średnica 11mm, kolor srebrny. Na markerze nadrukowana skala porównawcza 0-6cm oraz dołączona osobno wewnątrz opakowania linijka z dwustronnym nadrukiem skali 0-15cm. Opakowanie a’1 szt. ,folia/papier 3,50 23% | szt | 2500
2. | Jednorazowa, sterylna osłona na uchwyt do lampy operacyjnych wykonana z polipropylenu oraz folii PE o grubości 41 mikronów. Górna część w kształcie koła o średnicy 12 cm, w części centralnej znajduje się otwór wyposażony w 16 blisko ściśniętych ząbków o długości 2 cm, które gwarantują sztywne mocowanie osłony na uchwycie lampy. Dolna część wykona z folii w kształcie worka o długości 15 cm i szerokości 10 cm, umożliwiające zabezpieczenie uchwytu zgodnie z zasadami aseptyki. Opakowanie a’1 szt. ,folia/papier | szt | 3200
RAZEM
Pakiet nr 16
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Staza automatyczna | szt. | 400
Pakiet nr 17
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Opatrunek foliowy ,poliuretanowy z ramką ,samoprzylepny ,jałowy,przeroczysty ,optymalny czas utrzymania opatrunku 3-4 dni w rozmiarze 10cm x 12 cm ,umożliwiajacy mocowanie i zabezpieczenie cewników do żył centralnych | szt. | 5500
Pakiet nr 18
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Myjki jednorazowe do mycia pacjenta x 50 szt | op | 4500
Pakiet nr 19
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Elektroda prosta do zabiegów małżowiny nosowej metodą termoablacji typu Celon aplikator | szt. | 10
2. | Elektroda do zabiegów podniebienia typu Celon aplikator ProSleep Plus nr WB990095 | szt. | 10
3. | Dren do pompy wodnej F.Olympus OFP-2 od edoskopu typu MAJ 1608 a 50 szt. | op. | 6
RAZEM
Pakiet nr 20
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Cew. do ods. gór. dr. odd. CH10-CH 20 dł. min 450mm( Ch10 dł.min 400mm) | szt. | 70000
2. | Cew. do pod. tl. przez nos min.200 cm | szt. | 15000
3. | Cew. do pod. tl. przez nos min.500 cm | szt. | 8000
4. | Kanka(cewnik) dorektalna 24mm x 25cm z końcówką (konektorem) | szt. | 1200
5. | Kanka(cewnik) dorektalna 30mm x 40cm z końcówką (konektorem) | szt. | 500
6. | Sonda Sengstaken rozmiar do wyboru przez zamawiającego(min CH16, 18) | szt. | 10
7. | Zatyczki do cewn. pakowane pojedynczo, sterylne, schodkowe z motylkowym uchwytem x 100 szt | op. | 100
8. | Cewnik FOLEY 12CH-CH24, pojemność balonu 5-10 ml dla CH12-22 oraz 30-50 ml dla CH14-24 d wyboru przez Zamawiającego, wykonane z lateksu obustronnie silikonowanego, podwójne opakowanie: wewnętrzne foliowe, zewnętrzne papier-folia, oznaczenie rozmiaru i pojemności balonu na cewniku,rozmiar w zależności od zapotrzebowania | szt. | 11000
9. | Dren Khera rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt. | 50
10. | Przyrząd do biopsji skórnej 3mm,4mm,6mm do wyboru przez zamawiajacego | szt. | 600
11. | Stopery do uszy o tłumieniu min 32 db opakowanie x 200 szt | op. | 50
12. | Staza gumowa bezlateksowa, uciskowa x 25 szt jednorazowa | op | 150
13. | Rękawice foliowe x 100 szt.(męskie,żeńskie) | op. | 100
RAZEM
Pakiet nr 21
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zgłębniki żołądkowe wyłącznie silikonowe (100 %) rozmiar do wyboru przy zamowieniu | szt. | 400
Pakiet nr 22
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Filtr oddechowy antybakteryjno-przeciwwirusowy, elektrostatyczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci ( dla dorosłych ),sterylny ,z portem do pomiaru CO2, wyjście proste lub pod kątem 90 stopni w zależności od potrzeb zamawiającego.Nie dopuszcza się czystego bakteriologicznie | szt. | 13000
Pakiet nr 23
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Jednorazowy biokompatybilny układ oddechowy do respiratorów Osiris 3 z zastawka wydechową , pakowany pojedyńczo , bez lateksu, długośc przewodu min 1,5m maks. 1,65m rura karbowana z zewnątrz, gładka powierzchnia w środku.Zestaw wyposażony w min 3 uchwyty na przewody sterowania z zastawką wydechową oraz przewody do pomiaru przepływu, przewody pomiaru przepływu,przeżroczyste, rozróżniane kolorem: kolory zgodne z kolorem króćców przyłączeniowych aparatu Osiris 3, zastawka wydechowa zabezpieczona przed dostaniem się do obwodu zewnętrznych ciał obcych.Każde opakowanie zawiera termin ważności produktu, numer seryjny oraz instrukcję obsługi | szt. | 120
Pakiet nr 24
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Barwne oznaczniki chirurgiczne służące do podtrzywywania narządów wypreparowanych w czasie operacji,wykonane z włókien poliestrowych w rozmiarach 2,3,4mm x 900 mm w opakowaniu po 10 szt. | op. | 80
Pakiet nr 25
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Kompresy włókninowe jałowe 40g/m2 z wycięciem „O”,roz.7,5x7,5 cm,4-warstwy, pakowane w miękki blister po 2 szt. Sterylne | op | 3000
2. | Kompresy włókninowe jałowe 40g/m2 z wycięciem „Y”,roz.7,5x7,5 cm,4-warstwy, pakowane w miękki blister po 2 szt. Sterylne. | op | 3000
RAZEM
Pakiet nr 26
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Jednorazowy stapler skórny z 35 powlekanymi zszywkami | op | 1600
2. | Przyrząd jednorazowy do usuwania zszywek | szt. | 1600
Pakiet nr 27
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Cewnik Foleya z zakończeniem typu Tieman rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt. | 200
Pakiet nr 28
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | System zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej .Zestaw o poj. 2500ml posiadajacy płaski,bezigłowy port do pobierania próbek,zastawkę przeciwzwrotną w łączniku zabezpieczającą przed cofaniem się moczu ,dren przezroczysty dwuświatłowy ze spiralą antyzałamaniową.Długość drenu 110-150 cm. Komora pomiarowa nad workiem o poj. 500ml ze skalą co 1ml do 40 ml,co 5ml do 80ml,co 50 ml do 500ml. Z komorą kroplową z filtrem hydrofobowym antybakteryjnym.Opróżniana bez konieczności manewrowania komorą (dżwignia 90 stopni).Worek o poj. 2000ml ,posiadający zastawkę przeciwzwrotną zabezpieczającą przed infekcją wstępującą oraz filtr hydrofobowy antybakteryjny.Worek zintegrowany fabrycznie z komorą pomiarową.Kranik spustowy typu T,mocowany ku górze w otwartej zakładce.sterylny. | kpl | 10
Pakiet nr 29
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Basen plastikowy j.u. | szt. | 50
2. | Kaczka plastikowa j.u. z podziałką(męska ,żeńska do wyboru przez zamawiającego) | szt. | 500
3. | Kieliszek do leków plastik.x 75 szt.(dopuszca się inne przeliczenie) | op. | 2500
4. | Koreczek LOCK do kaniuli sterylny x 250 szt | op. | 1100
5. | Łącznik do kontroli odsysania Finger | szt. | 1600
6. | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu min 2 L (max 2,5 L), plast., zakręcany, stojący, z podziałką zewnętrzną | szt. | 1300
7. | Pojemnik na kał min 25 ML (max 60 ML) niesterylny | szt. | 25000
8. | Pojemnik na kał min 25 ML (max 60 ML) sterylny pak pojedynczo w folii | szt. | 5000
9. | Pojemnik na mocz min 100 ML (max 130 ML) niesterylny zakręcany | szt. | 36000
10. | Pojemnik na mocz min 100 ML (max 130 ML) zakręcany sterylny pak. pojed. w papier -folia(wyłącznie) | szt. | 12000
11. | Probówka typ Falcona zakręcana ,stożkowa 50 ml np.ref 5330021401 | szt. | 1200
12. | Probówki do wymazów sterylne pak.pojedyńczo bez podłoża | szt. | 1500
13. | Probówki do wymazów z podłożem Amies sterylne | szt. | 8000
14. | Szpatułki drewniane x 100 szt.pakowane pojedyńczo sterylne. | op. | 160
15. | Zel do USG a 500ml | op. | 1700
16. | Zel do USG a 250ml | op. | 800
17. | Zestaw do lewatywy jednorazowy (worek/pojemnuik + dreny z końcówką) | kpl. | 500
18. | Żel do EEG a 250 ml | op. | 150
19. | Żel do pasta ścierna a 250 ml | op. | 30
RAZEM
Pakiet nr 30
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Filtr przeciwbakteryjny do badania spirometrycznego do spirometru PNEUMO RS i do bodypletyzmografii | szt | 1500
2. | Ustniki do spirometru Pneumors jednorazowe papierowe typu CC004 oraz CC005 rodzaj do wyboru przy zamówieniu. | szt | 2000
3. | Pneumotachograf jednorazowy | szt | 2000
RAZEM
Pakiet nr 31
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Filtr Pulmoprotect do aparatów do badania czynności płuc z nastepujacymi urządzeniami pomiarowymi JAEGER, MasterScreen , SensorMedics, Vmax, Micro mMedical , Chest i MicrogardSkuteczność antybakteryjna i antywirusowa 99,99 % , filtr, ustnik i klips do nosa w jednym opakowaniu jednostkowym Filtr elektrostatyczny , parametry; Waga 35,2g; Przestrzen martwa 88,38 ml Opór przy 30 LPM 0,35 cm H20 Opór przy 720 LPM 0, 99 H2O/l/s Nr kat 1691050/Intersurgical | szt. | 2500
Pakiet nr 32
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw narzędzi laryngologicznych jednorazowego użytku sterylnych (skład pakietu : wziernik nosowy , uszny, szpatułka) | kpl. | 18000
Pakiet nr 33
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Przedłużacz 25 Ch/ 210 cm – dren do ssaka, sterylny , opakowany podwójnie (umożliwiając aseptykę podczas stosowania) , perforowana torebka foliowa i papier-folia,z jednej strony ciemnoniebieski łącznik antyzagięciowy (sprężyna) lub miękka nasadka lejkowata .Wykonany z medycznej jakości PVC, gładki w środku, wzmocnienie wzdłużne w postaci prążków ,z drugiej strony łącznik z możliwością kontroli siły ssania – z zatyczką , zakończony schodkowo i stożkowo. | szt. | 2500
Pakiet nr 34 Strzykawka automatyczna CT Express
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw wielu pacjentów pozwalający na wykonanie badań przez min 12h po zainstalowaniu lub min. 20 pacjentów | szt. | 1200
2. | Linia pacjenta -jednorazowy element zapewniający bezpieczne połączenie systemu z kontaktem żylnym pacjenta ,zaopatrzony w dwie jednokierunkowe zastawki | szt. | 8000
3. | Nakłuwacz do wszystkich typów butelek środka kontrastowego o każdej objętośći od 50 do 500 ml | szt. | 2000
4. | Zestaw dzienny pozwalający na wykonanie badań przez min 12 h | szt. | 500
RAZEM
Pakiet nr 35
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Dren brzuszny silikonowany z 7-otworami bocznymi ,14F/40 cm- do 36F/40cm, prosty | szt. | 800
2. | Dren Redon Ch16 o długości 70 cm posiadający 7otworów bocznych pakowany wyłącznie prosto( nie może być zagięty,zwinięty) | szt. | 500
3. | Kateter do embolektomi typu Fogartiego jednokanałowy,sterylny. Kateter wykonany z PCV znakowany co 10 cm. Mandryn z nierdzewnej stali umieszczony w kateterze Miękkie sferyczne zakończenie cewnik. Kateter zakończony nasadką luer-lock.Balon wykonany z lateksu ,mocowany jedwabną nicią. Rozmiar do wyboru : 2F(dł. 60cm)- i 3- 10F dł. 80cm | szt. | 30
4. | Kateter do embolektomi typu Fogartiego jednokanałowy,sterylny. Kateter wykonany z PCV znakowany co 10 cm. Mandryn z nierdzewnej stali umieszczony w kateterze Miękkie sferyczne zakończenie cewnik. Kateter zakończony nasadką luer-lock.Balon wykonany z lateksu ,mocowany jedwabną nicią. Rozmiar do wyboru : dł. 40cm | szt. | 30
5. | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową rozmiar do wyboru przy zamówieniu ( m.in.. 6F, 9 F) | szt. | 30
6. | Konektor Y TYPU RIVA | szt. | 100
RAZEM
Pakiet nr 36
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Butelka harmonijkowa do długotrwałego odsysania ran poj. 200 -250 ml sterylna | szt. | 1200
2. | Butelka harmonijkowa do długotrwałego odsysania ran poj.400 ml sterylna | szt. | 800
RAZEM
Pakiet nr 37
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zesatw do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych.Przeznaczony do długotrwałego drenażu niskociśnieniowego w systemie zamkniętym,umożliwia przeprowadzenie bezkontaktowego drenażu ran.W skład zestawu wchodzi pojemnik ssący typu mieszek, wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności- o pojemności 500ml • Skuteczna zastawka antyrefluksyjna oraz zawór bezpieczeństwa typu SAVE umożlwiający ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączenia zestawu • Możliwość wytworzenia podciśnienia początkowego do 120 mbar • Dren łączący o długości 125cm z uniwersalną, docinaną końcówką do drenów Redona o rozmiarach od CH6 – CH18 z możliwością odłączenia od pojemnika ssącego • Precyzyjne skale pomiarowe odpowiednio co co 50ml dla mieszka 500ml • Dodatkowa skala na dnie pojemnika • Własny, uniwersalny system do podwieszenia • Dostępne także mieszki wymienne • Sterylny • Podwójnie pakowany: zewnętrznie papier/folia, wewnętrznie folia | szt. | 500
Pakiet nr 38
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
2. | Igła do biopsji prostaty - kompatybilna z pistoletem Promag „Ultra”. Kolorystyczne oznaczenia różnicujące grubość igły. Echogeniczna końcówka widoczna pod kontrolą USG. Centymetrowe znaczniki ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia. Długość pobieranego wycinka 19mm; długość strzału 25mm. Rozmiar 18 G x 20 cm | szt | 120
Pakiet nr 39
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Kaniula dożylna bezpieczna bez portu bocznego.Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem,uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiadająca łągodnie zwężający się koniec,przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem ,posiadająca min. 4 paski kontrastujące,oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym.Kaniula wyposażona w zastawkę całkowicieuniemożliwiajacą wypływ krwi z kaniuli przez cały czas jej używania.Rozmiary do wyboru przy zamówieniu, rozmiar 18G,20 G dostępny w dwóch długościach.Posiadające nastepujące przepływy 14G-min 270ml/min,16G -min 190ml/min, 17G - min 125ml/min, 18G dłuższa 45mm- min 95 ml/min , 18G krótsza 33mm - min 100 ml/min,20G dłuzsza 33mm i krótsza 25mm- min 60 ml/min,22G - min 35 ml/min,24G - min 22 ml/min | szt. | 2000
Pakiet nr 40
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Kaniula dożylna bezpieczna z portem bocznym umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi.Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem,uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiadająca łągodnie zwężający się koniec,przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem lub zastawką antyzwrotną ,posiadająca min. 4 paski kontrastujące,oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym.Rozmiary do wyboru przy zamówieniu, rozmiar 18G,20 G dostępny w dwóch długościach.Posiadające nastepujące przepływy 14G-min 270ml/min,16G -min 190ml/min, 17G - min 125ml/min, 18G dłuższa 45mm- min 95 ml/min , 18G krótsza 33mm - min 100 ml/min,20G dłuzsza 33mm i krótsza 25mm- min 60 ml/min,22G - min 35 ml/min,24G - min 22 ml/min | szt. | 100000
Pakiet nr 41
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Strzykawka j.u. do pompy (infuzyjnej f.Braun - zalecana przez producenta) - 50 ml biała z filtrem cząsteczkowym 15 µm, strzykawka typu "Omnifix" | szt. | 45000
2. | Strzykawka j.u. do pompy (infuzyjnej f.Braun-zalecana przez producenta)- 50 ml czarna z filtrem cząsteczkowym 15 µm ,strzykawka typu "Omnifix" | szt. | 4000
RAZEM
Pakiet nr 42
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej SWANN-MORTON ( wyłącznie),rozmiar do wyboru przy zamówieniu x 100 szt | op. | 500
Pakiet nr 43
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z końcówki typu Yankauer, z ekstrudowaną rączką, końcówka gładko przechodząca w rączkę, bez kontroli odsysania, o średnicy 12CH, posiadająca 2 naprzemianległe otwory odbarczające, przezroczysta oraz osobno pakowanego drenu, sterylnego, śr. wew 6 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), | szt. | 600
2. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z końcówki typu Yankauer, z ekstrudowaną rączką, końcówka gładko przechodząca w rączkę, bez kontroli odsysania, o średnicy 22CH, posiadająca 6 naprzemianległych otworów odbarczających, przezroczysta oraz drenu, sterylnego, śr. wew 6 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia) | szt. | 6000
3. | Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer, z ergonomicznym, antypoślizgowym uchwytem zapewniającym wygodną obsługę podczas długich zabiegów, kontrola odsysania za pomocą przełącznika, o średnicy 24CH, długość 297 mm, posiadająca 4 otwory odbarczające, zakończona stopniowanym końcem proksymalnym do bezpiecznego, uniwersalnego połączenia drenu, pakowana podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia) | szt. | 1200
4. | Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer, z ekstrudowaną rączką, końcówka gładko przechodząca w rączkę, bez kontroli odsysania, o średnicy 12CH, posiadająca 2 otwory odbarczające, przezroczysta, pakowana podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia) | szt. | 400
5. | Dren do odsysania pola operacyjnego, sterylny, śr. wew 6 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), | szt. | 2000
RAZEM
Pakiet nr 44
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami umożliwia zastosowanie portu do odbarczania bez koniecznością odłączania zestawu do żywienia. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG, centymetrowa podziałkę i prowadnicę. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit." | szt. | 200
2. | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii do założenia techniką "pull". Zawiera przeźroczysty zgłębnik z poliuretanu o długości 40 cm z 3 liniami widocznymi w promieniach RTG, trójdzielną silikonową wew. płytką mocującą, silikonową płytką zewnętrzną do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych, która kieruje położenia zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod kątem (90 stopni) zabezpieczając przed jego zagięciami, zacisk zabezpieczający utrzymanie pozycji zgłębnika jako oddzielny element, zacisk do regulacji przepływu, łącznik do żywienia EnFit (oznaczenie kolorystyczne rozmiaru) CH 10/40cm, CH 14/40cm, CH18/40 cm. Rozmiar do wyboru przy zamówieniu. | szt. | 10
3. | Zgłębnik gastrostomijny z silikonu, z portem do żywienia EnFit i portem do napełniania balonu z oznaczeniem kolorystycznym i informacją o objętości balonu mocujacego, balon mocujący o pojemności max. 15 ml. Posiada znacznik umiejscowiony przy wejściu balonu widoczym w promieniach RTG, zewnętrzną silkonową płytkę, która kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod kątem ( 90 stopni), zacisk do regulacji przepływu. Rozmiar Ch 14 - objętość balonu 5 ml, CH 18,20 - objętość balonu 15 ml.Rozmiar do wyboru przy zamówieniu. | szt | 30
4. | Zgłębnik w wersji do żywienia do żołądka oraz do jelita cienkiego. Wykonanany z przeźroczystego poliuretanu, z prowadnicą, 3 liniami kontrastujacymi w RTG, dalszy koniec zgłębnika posiada dwa otwory boczne oraz otwarty koniec zgłębnika, bliższy zakończony portem do żywienia ENFit, czas używania do 6 tygodni.Rozmiar 8, 12 /110 cm.Rozmiar do wyboru przy zamówieniu. | szt | 10
5. | Zgłębnik w wersji do żywienia do żołądka oraz do jelita cienkiego. Wykonanany z przeźroczystego poliuretanu, z prowadnicą, 3 liniami kontrastujacymi w RTG, dalszy koniec zgłębnika posiada dwa otwory boczne oraz otwarty koniec zgłębnika, bliższy zakończony portem do żywienia ENFit, czas używania do 6 tygodni.Rozmiar 10 /130 cm.Rozmiar do wyboru przy zamówieniu. | szt | 10
6. | Zgłębnik nosowo-żołądkowy z portem do odbarczania, wykonanany z poliuretanu, z prowadnicą, kontrastujacy w RTG (3 linie), dalszy koniec zgłębnika posiada cztery otwory boczne oraz otwarty koniec zgłębnika. Każdy port: do żywienia ENFit oraz do odbarczania posiada oddzielny zacisk do regulacji przepływu. Czas używania do 6 tygodni.Rozmiar CH14/110 cm. | szt | 10
7. | Zgłębnik nosowo – jelitowy (Gengmark)z nieprzeźroczystego (białego) poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z prowadnicą oraz portem medycznym EnFit. Zakończony spiralą, która po usunięciu prowadznicy ułatwia jego przejście przez odźwiernik i pozwala przyjąć optymalne ułożenie zgłębnika w jelicie cienkim. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada dwa boczne otwory na jednym poziomie i dodatkowy otwór umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową.Rozmiar CH 10/145 cm | szt | 10
8. | Złącze umożliwiające połączenia strzykawki Oral/Luer z łącznikiem ENFit zgłębnika dojelitowego lub portem medycznym Opakowanie 6 x 5 szt | op. | 50
9. | Łącznik umożliwiający połączenia zestawu ENFit do podaży dojelitowej lub strzykawki dojelitowej z łącznikiem ENFit ze zgłębnikiem zakończonym miękkim lejkiem (łącznikiem ENLock) opakowanie 6 x 5 szt. | op. | 30
RAZEM
Pakiet nr 45
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu; 100 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu. | op | 40
2. | INDIGO CARMINE 1% marker do powierzchniowego barwienia nierówności śluzówki; zastosowanie diagnostyczne: lokalizacja zmian błony śluzowej; w opakowaniu 10 ampułek; 10 ml w ampułce.Dopuszcza się marker węglowy ,jednorazowego Użytku, sterylny,stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego,opakowanie pojedyńcze typu strzykawka luer lock o poj. 5 ml x 10 szt. | op | 10
3. | Jednorazowa igła iniekcyjna kolonoskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; posiada usztywnioną osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału; blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki; posiada port do podawania leków; długość robocza narzędzia 2300mm; długość igły 4,(lub 5mm), 6 mm , 8 mm , średnica igły 23G; kąt ścięcia ostrza igły 30 stopni optymalny do tkanki dolnego odcinka przewodu pokarmowego; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; 5 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. dopuszca się kąt ścięcia ostrza igły 23,5 stopni i pakowanie po 10 szt. | op | 30
RAZEM
Pakiet nr 46
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Jedorazowe rurki rectoskopowe 250 mm | szt | 300
2. | Jedorazowe rurki proktoskopowe (13cm) | szt | 300
RAZEM
Pakiet nr 47
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Szczotka do chirurgicznego mycia rąk jednorazowego użytku zaopatrzona z jednej strony w nylonową szczotkę a z drugiej w miękką gąbkę oraz w zestawie szpatułkę do czyszczenia paznokci. Szczotka sucha gotowa do użytku.Opakowanie zawiera szpatułkę i szczotkę. | szt. | 15000
Pakiet nr 48
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Pojemnik próbek śluzu o poj. 40ml z zamknięciem,z rurką ssącą i etykietą ,opatrzony w skalę od 5-40ml z odstępami co 1ml ,wyposażony w giętki wąż lateksowy umożliwiający połączenie z cewnikami odsysającymi | szt. | 1600
Pakiet nr 49
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Strzykawki a 5 ml x 100 szt firmy Bbraun ref 4606051( wyłącznie -dla zakł. Medycyny Nuklearnej) | op. | 100
2. | Strzykawki a 2 ml x 100 szt firmy Bbraun ref 4606027 ( wyłącznie -dla zakł. Medycyny Nuklearnej) | op. | 100
RAZEM
Pakiet nr 50
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Fartuch ochronny z flizeliny min 25g x 10 szt | op. | 4000
Pakiet nr 51
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z odsysaniem i gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny ( nie dopuszcza się z chlorhexydyną) , plus gąbka -aplikator ,preparat nawilżający do ust na bazie wodnej. | kpl | 3000
Pakiet nr 52
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Rurki ustno gardłowe o długości 9cm , 10 cm , 11 cm oraz pediatryczne rozmiar do wyboru w zależności od zapotrzebowania | szt. | 1500
Pakiet nr 53
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw testów płatkowych skórnych typu True test x 10 szt | op | 12
2. | Elektroda do czasowej stymulacji serca prosta lub zagięta (do wyboru przy zamóweiniu) dla dorosłych rozmiar do wyboru przez zamawiającego przy zamówieniu (CH7,CH8)- | szt. | 20
RAZEM
Pakiet nr 54
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez ok 30-35 dni od otwarcia . W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (pakowana osobno lub w zestawie). Cały zestaw sterylizowany.( Możliwość zaproponowania a 340 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości 2647 szt.) | szt. | 6000
Pakiet nr 55
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Opaska elastyczna samoklejąca , nie wymagajaca zapinki 4cm x 4m typu Peha haft | op. | 4000
1. | Opaska elastyczna samoklejąca , nie wymagajaca zapinki 6cm x 4m typu Peha haft | op. | 4000
RAZEM
Pakiet nr 56
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG. Wymiary 15cm (6") na 122cm (48"). W komplecie z elementami mocującymi (2 gumki i 2 taśmy), polem sterylnym i żelem sterylnym a 20 ml. Opakowanie 20szt. | op | 30
2. | Sterylna, bezlateksowa,z folii PE jednorazowa osłona na sondę do USG. Wymiary 12cm na 244cm . W komplecie z elementami mocującymi (2 gumki i 2 taśmy), polem sterylnym i żelem sterylnym a 20 ml. Opakowanie 20szt. | op | 10
RAZEM
Pakiet nr 57
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Zestaw do tracheotomii przezskórnej z rurką Tracoe Twist Plus z mankietem niskociśnieniowym i przewodem do odsysania znad mankietu | kpl | 80
Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą CiagliaBezpieczn: skalpel, Strzykawka 10ml, 4 gaziki,Igła punkcyjna 14G z kaniulą teflonową,Krótkie rozszerzadło 14 Ch/Fr, Cewnik wprowadzający z ogranicznikiem bezpieczeństwa, Prowadnica Seldingera typu J (wykonana z odpornego na zaginania Nitinolu) z osłoną umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy jedną ręką, jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie,Pakowany sterylnie na pojedynczej tacy
Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym z balonikiem kontrolnym zawierającym informacje o średnicy wewnętrznej rurki i mankietu oraz możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej przez kanał znajdujący się nad mankietem. Rurka wraz ze specjalnie dedykowanym stożkowym prowadnikiem (z otworem na prowadnicę Seldingera) do wprowadzania rurki do tchawicy z uchwytem z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki. Z zakrzywionym, przeźroczystym kołnierzem zawierającym oznaczenia dotyczące średnicy wewnętrznej i zewnętrznej rurki, długości rurki oraz nazwy producenta i numeru katalogowego. Konstrukcja rurki dodatkowo umożliwia ruchy rotacyjne kołnierza wzdłuż osi pionowej i poziomej, dzięki czemu kołnierz podąża za ruchami głowy pacjenta. Ponadto w zestawie znajdują się 2 kaniule wewnętrzne z łącznikiem 15 mm z możliwością blokady przed wyciągnięciem, jałowy żel poślizgowy 2,7g, zestaw łączników do odsysania oraz tasiemka mocująca. Rurka wykonana z poliuretanu (mankiet rurki z wysokiej klasy medycznego PCV – nie zawierającego DEHP) o łuku wygięcia rurki 100˚. Całość w sterylnym opakowaniu. Rozmiary: Średnica wewnętrzna rurki: 7 mm, średnica zewnętrzna 9,8 mm, długość rurki 85 mm Średnica wewnętrzna rurki: 8 mm, średnica zewnętrzna 10,8 mm, długość rurki 88 mm Średnica wewnętrzna rurki: 9 mm, średnica zewnętrzna 11,8 mm, długość rurki 90 mm Średnica wewnętrzna rurki: 10 mm, średnica zewnętrzna 12,8 mm, długość rurki 92 mm
Pakiet nr 58
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Kranik trójdrożny , do infuzji , wykonany z materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków (poliamid) , z pokrętłem w kolorze niebieskim lub białym.Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45 o . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczek. Ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie. | szt | 600
2. | Kranik trójdrożny z drenem 25 cm, do infuzji , wykonany z materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków (poliamid) , z pokrętłem w kolorze niebieskim lub białym Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45 o .Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczek. Ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie. | szt | 2000
3. | Kranik trójdrożny z drenem 50 cm, do infuzji , wykonany z materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków (poliamid) , z pokrętłem w kolorze niebieskim lub białym Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45 o .Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczek. Ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie. | szt | 2000
RAZEM