## Arkusz2
Pakiet 1 Akcesoria wieńcowe
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Przetwornik jednokanałowy do pomiaru ciśnienia , | szt. | 460
2. | Dren do środka cieniującego, | szt. | 138
3. | Kolec do nabierania środka cieniującego, | szt. | 460
4. | Kranik, | szt. | 138
5. | Rampa trójdrożna, | szt. | 92
RAZEM
Przetwornik jednokanałowy do pomiaru ciśnienia
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
1 | produkt jednorazowego użycia | TAK | –
2 | przetwornik do pomiaru ciśnienia krwawego kompatybilny z czujnikiem Philips | TAK, opisać | 1.2
dren do środka cieniującego
1 | rurka łącząca rampę trójdrożną z kolcem umieszczonym w środku cieniującym | TAK | –
2 | minimalna długość 140 cm | TAK | –
3 | dren zawiera zastawkę zabezpieczającą przed wnikaniem mikroorganizmów | TAK | _
Kolec do nabierania środka cieniującego
1 | kolec zawiera zastawkę zabezpieczającą przed wnikaniem mikroorganizmów | TAK | –
2 | minimalna długość zestawu 15 cm | TAK | –
Kranik
1 | mozliwość łączenia końcówek typu „Luer˝ i „Luer Lock" | TAK
2 | trójdrożny,wysokociśnieniowy, min. 500 psi (35 [bar]) | TAK, podać w [psi] | [1,2]
Rampa trójdrożna
1 | UWAGA! Do oferty należy dołączyć 1 szt. produktu (jako próbkę) | TAK | –
2 | dostępny model wysokociśnieniowy min. 250 psi | TAK/nie, podać w [psi] | 1/0
3 | niezależne otwieranie i zamykanie każdego portu za pomocą zaworu obrotowego o 360⁰ | TAK, dołączyć próbkę do oceny | 1,2,3
4 | możliwość łączenia z końcówkami typu „Luer˝ i „Luer Lock" | TAK | –
` | Pakiet 2 Dostęp promieniowy
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Kaniula do tętnicy promieniowej, | szt. | 460
2. | Zestaw cienkościenny do tętnicy promieniowej, | szt. | 230
RAZEM
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Kaniula do tętnicy promieniowej
1 | UWAGA! Do oferty należy dołączyć 1 szt. produktu (jako próbkę) w rozmiarze 6F | dołączyć do oferty | –
2 | wymagane średnice: 5F, 6F, 7F | TAK, wyszczególnić w [F] | –
3 | wymagane dwie dostępne długości: ok. 10 ±1 [cm] i ok. 15 ±1 [cm] | TAK, wyszczególnić w [cm] | –
4 | dostepne zestawy: z igłą do nakłucia 21G oraz miniprowadnikiem 0,018" oraz igłą do nakłucia 20G i miniprowadnikiem 0,021" | TAK | –
5 | dostępne pokrycie hydrofilne lub równoważne na całej długości kaniuli i dilatatora | TAK/nie | 1/0
6 | gładkie przejście pomiędzy dilatatorem a koszulką zapobiegajace urazom ściany naczynia, dilatator zakończony atraumatycznie (zaoblony koniec dilatatora) | TAK | 1,2,3
Zestaw cienkościenny do tętnicy promieniowej
1 | UWAGA! Do oferty należy dołączyć 1 szt. produktu (jako próbkę) w rozmiarze 6F | dołączyć do oferty | –
2 | wymagane średnice: 5F, 6F, 7F | TAK, wyszczególnić w [F] | –
3 | wymagane dwie dostępne długości: ok. 10 ±1 [cm] i ok. 15 ±1 [cm] | TAK, wyszczególnić w [cm] | –
4 | dostępne zestawy: z igłą do nakłucia 21G oraz miniprowadnikiem 0,018"o długosci 45 cm oraz igłą do nakłucia 20G i miniprowadnikiem 0,021"o długości 45 cm | TAK | –
5 | ultracienka ściana powodująca redukcję średnicy zewnętrznej o 1F | TAK | –
poz 1 Do oferty należy dołączyć 1 szt. produktu (jako próbkę) w rozmiarze 6F
poz 2 Do oferty należy dołączyć 1 szt. produktu (jako próbkę) w rozmiarze 6F
` | Pakiet 3 Bezkoszulkowy promieniowy cewnik prowadzący
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Bezkoszulkowy promieniowy cewnik prowadzący,wymagana średnica cewnika prowadzącego: 6,5F; 7,5F; różne krzywizny,cewnik prowadzący umożliwiający przeprowadzenie zabiegu z dostępu promieniowego z pominięciem koszulki naczyniowej | szt. | 92
Bezkoszulkowy promieniowy cewnik prowadzący
1 | wymagana średnica cewnika prowadzącego: 6,5F; 7,5F; | TAK, wyszczególnić w [F] | –
2 | Różne krzywizny | TAK, wyszczególnić | 1,2,3
3 | cewnik prowadzący umożliwiający przeprowadzenie zabiegu z dostępu promieniowego z pominięciem koszulki naczyniowej | TAK | –
` | Pakiet 4 Igła angiograficzna 18G
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Igła angiograficzna 18G,wykonana ze stali nierdzewnej,wymagany rozmiar 1,3x70 [mm],łatwe wprowadzenie prowadnika do max. ∅ 0.038”/0.97 mm | szt. | 460
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Igła angiograficzna 18G
1 | wykonana ze stali nierdzewnej | TAK | –
2 | wymagany rozmiar 1,3x70 [mm] | TAK | –
3 | łatwe wprowadzenie prowadnika do max. ∅ 0.038”/0.97 mm | TAK | –
UWAGA! Do oferty należy dołączyć 2 szt. produktu (jako próbkę)
Pakiet 5
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Introducer udowy standardowy | szt. | 230
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Introducer udowy standardowy
1 | UWAGA! Do oferty należy dołączyć 2 szt. produktu (jako próbki) | dołączyć do oferty | –
2 | minimalnie wymagane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F, 9F | TAK, wyszczególnić w [F] | –
3 | dostępna średnica 10F | TAK/nie | 1/0
4 | długość introducera, ok. 11 ± 2 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | introducer umożliwiający zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min. 60° w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym | TAK, opisć | 1.2
6 | hydrofilne pokrycie na całej długości koszulki i dilatatora | TAK | –
` | Pakiet 6 Zestaw wprowadzający wzmocniony metalowym oplotem
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Introducer krótki wzmocniony metalowym oplotem | szt. | 41
2. | Introducer długi wzmocniony metalowym oplotem | szt. | 27
RAZEM
Introducer krótki wzmocniony metalowym oplotem
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
1 | wymagane średnice: 6F, 7F, 8F | TAK, wyszczególnić w [F] | [1,2]
2 | wymagana długość: 11 cm | TAK, wyszczególnić w [cm] | –
3 | wymagana konstrukcja oplotu pozwalająca na wyginanie introducera w dowolnym miejscu i w dowolnym kierunku bez załamywania się lub utraty podparcia | TAK | –
Introducer długi wzmocniony metalowym oplotem
1 | wymagane średnice: 6F, 7F, 8F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice w [F] | [1,2]
2 | wymagany przedział długość: od 24 cm do 45 cm | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | –
3 | wymagana konstrukcja oplotu pozwalająca na wyginanie introducera w dowolnym miejscu i w dowolnym kierunku bez załamywania się lub utraty podparcia | TAK | –
` | Pakiet 7 Prowadnik diagnostyczny
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Prowadnik diagnostyczny standardowy | szt. | 736
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik diagnostyczny standardowy
1 | UWAGA! Do oferty należy dołączyć 2 szt. produktu (jako próbkę) | TAK | –
2 | wymagane średnice prowadnika: 0,025"; 0,032"; 0,035” oraz 0,038’’ | TAK | –
3 | wymagane długości ok.: 150 ±5 [cm] oraz 260 ±5 [cm] | TAK | –
4 | wersja o profilu: „j” i „prostym” | TAK | –
5 | końcówka "J" prowadnika prostowalna palcami | TAK, opisać | 1,2,3
6 | dostępne prowadniki o rożnym promieniu końcówki "J" | TAK, wyszczególnić | [1,2]
7 | dostępne prowadniki z ruchomym rdzeniem | TAK/nie | 1/0
8 | dostępne miękkie końcówki prowadnika o różnych długościach | TAK, wyszczególnić | [1,2]
9 | dostępne różne rodzaje miękkości/sztywności prowadnika | TAK, wyszczególnić | [1,2]
10 | powłoka ułatwiająca manewrowanie, zmniejszająca siłę potrzebną do wprowadzenia prowadnika | TAK, podać rodzaj pokrycia | 1.2
` | Pakiet 8 Hydrofilny prowadnik diagnostyczny
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Prowadnik diagnostyczny ultra śliski typu sztywnego | szt. | 138
2. | Prowadnik diagnostyczny ultra śliski | szt. | 138
RAZEM
Pakiet 8
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Hydrofilny prowadnik diagnostyczny
Prowadnik diagnostyczny ultra śliski typu sztywnego
1 | prowadnik o średnicach 0,025” i 0,035” i wymaganym przedziale długości od ok. 180 [cm] do 300 [cm], | TAK, wyszczególnić dostępne średnice ["] | –
2 | prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE oraz dystalnej pokrytej powłoką hydrofilną | TAK, opisać | 1.2
3 | rdzeń prowadnika nitiniolowy wzmocniony o dużej sztywności | TAK | –
Prowadnik diagnostyczny ultra śliski
1 | dostępne średnice 0,014”; 0,018”; 0,035” i długości od ok. 150 [cm] do 300 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice ["] | –
2 | prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE oraz dystalnej pokrytej powłoką hydrofilną | TAK, opisać | 1.2
3 | rdzeń prowadnika nitiniolowy o wysokiej elastyczności | TAK | –
4 | końcówka elastyczna, stożkowa o różnej długości umożliwiająca bezurazową i kontrolowaną nawigację przez naczynia | TAK, wyszczególnić (mm)
` | Pakiet 9 Cewnik diagnostyczny do koronarografii
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Cewnik diagnostyczny do koronarografii | szt. | 3680
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik diagnostyczny do koronarografii
1 | parametry techniczne przedmiotu zamówienia w tym pakiecie należy podać dla cewnika diagnostycznego do koronarografii 6F | TAK | –
2 | cewnik zbrojony podwójnym oplotem, zapewniający dobre manewrowanie i obrót, atraumatyczna końcówka | TAK, opisać | 1,2,3
3 | średnica wewnętrzna min. 0,056’’ | TAK | –
4 | duży wybór kształtów krzywizn do naczyń wieńcowych, min. dostępne krzywizny: judkins, amplatz, multipurpose, bypass, pigtail, 3DRC lub analogiczna | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny dla średnicy 6F/100 cm, podać liczbę | [1,3]
5 | dostępne krzywizny: JL 3,0 | TAK/NIE | 1/0
6 | dostępna krzywizna do obydwu tętnic wieńcowych z dostępu przez tętnicę promieniową (typu TIGER; TIG) lub równoważna odpowiadająca kształtem. (w przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty katalogu producenta oraz próbki zaoferowanego wyrobu medycznego w ilości 1 sztuki) | TAK | –
7 | ---- | - | –
` | Pakiet 10 Cyfrowy cewnik do obrazowania wewnątrznaczyniowego IVUS
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Cyfrowy cewnik do obrazowania wewnątrznaczyniowego IVUS | szt. | 184
Cyfrowy cewnik do obrazowania wewnątrznaczyniowego IVUS
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
1 | Współpracuje z cewnikiem 5F | TAK
2 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | TAK
3 | Długość prowadnika roboczego min. 150 cm | TAK, podać w [cm] | [1,2]
4 | Termin ważności sondy mni. 12 miesięcy | TAK/podać | [1,2]
5 | Częstotliwość sondy ≥ 20MHz, charakteryzująca się brakiem ruchomych części, a półprzewodnikowa konstrukcja cyfrowa cewnika zapewnia szybkie i łatwe obrazowanie IVUS | TAK
6 | Wraz z cewnikami oferent zobowiązuje się dostarczyc konsole na czas trwania umowy | TAK | -
` | Pakiet 11 Prowadnik do pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR/iFR
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Prowadnik do pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR/iFR | szt. | 92
Pakiet 11
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik do pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR/iFR
1 | sonda do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu w systemie elektronicznym | TAK | –
2 | Sonda z końcówką prostą lub J | TAK | –
3 | Długość prowadnika roboczego min. 180 cm | TAK, podać w [cm] | [1,2]
4 | Średnica prowadnika 0,014 cala | TAK | –
5 | opcja pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR i pomiaru wskaźnika oceny istotności zmiany opartego o pomiar ciśnienia bez użycia Adenozyny | TAK | –
6 | Wraz z cewnikami oferent zobowiązuje się dostarczyc konsole na czas trwania umowy | TAK | -
Pakiet 12
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Prowadnik do oceny fizjologicznej krążenia wieńcowego | szt. | 184
Pakiet 12
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik do oceny fizjologicznej krążenia wieńcowego
1 | Prowadnik do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu w systemie bezprzewodowym | TAK | –
2 | Długość prowadnika roboczego min. 175 cm | TAK, podać w [cm] | [1,2]
3 | Średnica prowadnika 0,014" | TAK | –
4 | Prowadnik kompatybilny z systemem pomiarowym Quantien | TAK | –
5 | Wraz z cewnikami oferent zobowiązuje się dostarczyc bezpłatnie mobilną konsolę na czas trwania umowy | TAK | –
Pakiet 13
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Standardowy cewnik prowadzący | szt. | 552
Pakiet 13
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Standardowy cewnik prowadzący
1 | parametry techniczne przedmiotu zamówienia w tym pakiecie należy podać dla cewnika prowadzącego do PCI 6F 100 [cm] | TAK | –
2 | średnica wewnętrzna cewnika, min. 0.071” dla 6F | TAK, podać w [''] | –
3 | wymagane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F | TAK, wyszczególnić w [F] | –
4 | opaska znacznikowa nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich ułatwiająca orientację końcówki w celu wstawienia się do ujścia naczynia | TAK | –
5 | wymagane typy krzywizn: judkins, extra backup, amplatz, bypass grafts,IMA multipurpose, 3DRC, oraz wersje z otworami bocznymi "SH" | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny dla rozmiaru 6F/100 cm, podać liczbę
6 | krzywizny dedykowane do zabiegów z dostepu promieniowego | TAK/nie | 1/0
7 | wymagane długości cewnika prowadzącego 55 [cm], 90 [cm] i 110 [cm] dla cewników 6F i 7F | TAK | –
Pakiet 14
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta | symico
1. | Zastawka hemostatyczna typu Push Pull | szt. | 644
Pakiet 14
Zastawka hemostatyczna typu Push Pull
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
1 | UWAGA! Do oferty należy dołączyć 1 szt. produktu (jako próbkę) | dołączyć do oferty | –
2 | średnica wewnętrzna zastawki, min. 7.0 F | TAK, podać w [F] | –
3 | Łącznik z zastawką hemostatyczną typu push pull z przedłużaczem i zaworem odcinającym do obsługi jednoręcznej | TAK | –
4 | zastawka w konektorze zapewniająca dobrą szczelność w trakcie manewrowania prowadnikami i cewnikami zapobiegająca utracie krwi Pacjenta | TAK, opisać | 1,2,3
5 | możliwość pracy wprowadzonymi cewnikami przy zamkniętej zastawce | TAK/nie | 2/0
6 | w zestawie drenik, kranik trójdrożny | TAK | –
7 | otwarcie i zamknięcie zastawki przez operatora jedną ręką za pomocą przycisku, kształt dopasowany do dłoni operatora | TAK | –
8 | bezstopniowy sposób zamknięcia zastawki | TAK | –
9 | wytrzymalosc zastawki hemostatycznej 180 pSi | tak | 1.2
10 | dodatkowo w zestawie torguer oraz igła hemostatyczna | TAK/nie | 2/0
Pakiet 15 Strzykawka ciśnieniowa z manometrem -Inflator
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta | symico
1. | Strzykawka ciśnieniowa z manometrem -Inflator | szt. | 552
Pakiet 15
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Strzykawka ciśnieniowa z manometrem -Inflator
1 | UWAGA! Do oferty należy dołączyć 2 szt. produktu (jako próbkę) | dołączyć do oferty | –
2 | wyposażona w elastyczny wysokosiśnieniowy dren i kranik wysokociśnieniowy trójdrożny | TAK
3 | możliwość wykonania szybkiej deflacji przez operatora jedną ręką za pomocą jednego przycisku zwalniającego | TAK, opisać | 1,2,3
4 | zakres ciśnienia min 30 atm | TAK, podać w [atm] | –
5 | tarcza manometru pokryta substancją o właściwościach fluorescencyjnych, umożliwiająca łatwą obserwację w zaciemnionych pomieszczeniach, | TAK | _
6 | informacja o ciśnieniu ujemnym (na tarczy manametru) | TAK | –
Pakiet 16 Torquer
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta | symico
1. | Torquer | szt. | 552
Pakiet 16
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Torquer
1 | UWAGA! Do oferty należy dołączyć 1 szt. produktu (jako próbkę) dla prowadnika 0,014" i 1 szt. dla prowadnika 0,035" | TAK | –
2 | torquer przeznaczony dla prowadników 0,014'' | TAK | –
3 | torquer przeznaczony dla prowadników 0,035'' | TAK | –
4 | dostępne różne kolory torquerów | TAK, wyszczególnić | 1.2
5 | bezpieczny dla prowadnika o hydrofilnej powłoce | TAK | –
Pakiet 17 Prowadniki
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta | abbott
1. | Prowadniki | szt. | 920
Pakiet 17
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadniki
Prowadnik wieńcowy workhorse
1 | wymagane długości ok.: 190 ±5 [cm] oraz 300 ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
2 | średnica prowadnika 0,014'', dostępne końcówki prowadnika o profilu: „j” i „prostym” | TAK | –
3 | wymagane minimum 15 rodzajów sztywności prowadnika: od miękkich do bardzo twardych dających dobre podparcie, dla jednej rodziny prowadników | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | [1,3]
4 | hydrofilne pokrycie prowadnika na całej długości | TAK/nie | 2/0
5 | hydrofilne pokrycie prowadnika w części dystalnej | TAK/nie | 1/0
6 | możliwość przedłużenia prowadnika o dł. 190 ±5 [cm] | TAK | –
7 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii na długości min. 3 [cm] | TAK | –
8 | dobra manewrowalność, łatwość dotarcia do krętych i ciasnych zmian w naczyniach wieńcowych w oparciu o rdzeń durasteel dla prowadników sztywnych | opisać | 1,2,3
Pakiet 18Prowadnik wieńcowy
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Prowadnik wieńcowy uniwersalny | szt. | 460
Pakiet 18
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik wieńcowy uniwersalny
1 | wymagane długości ok.: 180 ±5 [cm] oraz 300 ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
2 | średnica prowadnika 0,014'', dostępne końcówki prowadnika o profilu: „j” i „prostym” | TAK | –
3 | wymagane minimum 15 rodzajów sztywności prowadnika: od miękkich do bardzo twardych dających dobre podparcie, dla jednej rodziny prowadników | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | [1,3]
4 | hydrofilne pokrycie prowadnika na całej długości | TAK/nie | 2/0
5 | hydrofilne pokrycie prowadnika w części dystalnej | TAK/nie | 1/0
6 | możliwość przedłużenia prowadnika o dł. 190 ±5 [cm] | TAK | –
7 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii na długości min. 3 [cm] | TAK | –
8 | dobra manewrowalność, łatwość dotarcia do krętych i ciasnych zmian w naczyniach wieńcowych w oparciu o rdzeń durasteel dla prowadników sztywnych | opisać | 1,2,3
Pakiet 19 Prowadnik wieńcowy do udrożnień
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Prowadnik wieńcowy do udrożnień | szt. | 74
2. | Prowadnik wieńcowy sterowalny do udrożnień | szt. | 64
RAZEM
Pakiet 19-1
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik wieńcowy do udrożnień
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
1 | przedział długości ok.: 180 - 300 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
2 | końcówki prowadnika: „j” i „proste” z możliwością samodzielnego formatowania w zależności od potrzeby, dobrze widoczne w skopii na długości co najmniej 3cm | TAK | –
3 | wymagane minimum 9 rodzajów sztywności prowadnika wieńcowego do CTO | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | 1,2,3
4 | hybrydowe pokrycie końcówki roboczej prowadnika | TAK, opisać | 1.2
5 | taperowany rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu | TAK | –
8 | dostępne przedłużenie prowadnika | TAK | –
Pakiet 19-2
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik wieńcowy do udrożnień
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
1 | wymagane długości ok.: 190 ±5 [cm] oraz 300 ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
2 | hydrofilowa powłoka na polimerowym płaszczu z taperowaną końcówką zwężającą się do 0,010" | TAK | –
3 | wymagane minimum 3 rodzajów sztywności końcówki roboczej prowadnika | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | 1.2
4 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu (bez łączeń) | TAK | –
5 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii na długości min. 15 [cm] | TAK | –
7 | prowadniki nadajace się do rekanalizacji wstecznie | TAK, opisać | 1.2
Pakiet 20 Standardowy wieńcowy cewnik balonowy
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta | boston
1. | Standardowy wieńcowy cewnik balonowy | szt. | 736
Pakiet 20
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Standardowy wieńcowy cewnik balonowy
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne przedmiotu zamówienia w tym pakiecie należy podać dla cewnika balonowego do PCI standardowego o wymiarze 2.5 [mm], UWAGA! Do oferty należy dołączyć 1 szt. produktu (jako próbkę) oraz dołączyć ulotkę producenta | TAK | –
3 | cewnik balonowy typu "rapid exchange"i OTW | TAK | –
4 | ciśnienie nominalne dla balonu o średnicy 2,5 [mm], max. 8 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
5 | minimalnie wymagane długości: 8mm; 12mm; 15mm; 20mm | TAK, wyszczególnić dostępne długości w przedziale 8-30 [mm] | [1,2]
6 | minimalnie średnice: 1.5 [mm] 2,0 [mm]; 2,5 [mm]; 2,75 [mm]; 3,0 [mm]; 3,5 [mm]; 3,75 [mm]; 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | dostępna średnica: 4,5 [mm] | TAK/nie | 1/0
8 | dostępna średnica: ≥5,0 [mm] | TAK/nie | 1/0
9 | pokrycie hydrofilne lub równoważne balonu ułtwiajace wprowadzanie w kręte i ciasne zwężenia | TAK, opisać | 1,2,3
Pakiet 21 Standardowy wieńcowy cewnik balonowy niepodatny
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta | boston
1. | Standardowy wieńcowy cewnik balonowy niepodatny | szt. | 736
Pakiet 21
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Standardowy wieńcowy cewnik balonowy niepodatny
1 | parametry techniczne przedmiotu zamówienia w tym pakiecie należy podać dla cewnika balonowego do PCI standardowego o wymiarze 2.5 [mm], UWAGA! Do oferty należy dołączyć 1 szt. produktu (jako próbkę) oraz dołączyć ulotkę producenta | TAK | –
2 | cewnik balonowy typu "rapid exchange"i OTW | TAK | –
3 | ciśnienie nominalne dla balonu o średnicy 2,5 [mm], max. 8 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
4 | minimalnie wymagane długości: 8mm; 12mm; 15mm; 20mm | TAK, wyszczególnić dostępne długości w przedziale 8-30 [mm] | [1,2]
5 | minimalnie średnice: 1.5 [mm] 2,0 [mm]; 2,5 [mm]; 2,75 [mm]; 3,0 [mm]; 3,5 [mm]; 3,75 [mm]; 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępna średnica: 4,5 [mm] | TAK/nie | 1/0
7 | dostępna średnica: ≥5,0 [mm] | TAK/nie | 1/0
8 | pokrycie hydrofilne lub równoważne balonu ułtwiajace wprowadzanie w kręte i ciasne zwężenia | TAK, opisać | 1,2,3
Pakiet 22 Cewnik balonowy wieńcowy o niskim profilu
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Cewnik balonowy wieńcowy o niskim profilu | szt. | 138 | [5 empty] | terumo
Pakiet 22
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy wieńcowy o niskim profilu (RX i OTW)
1 | parametry techniczne przedmiotu zamówienia w tym pakiecie należy podać dla cewnika balonowego do PCI niskoprofilowego o wymiarze 2.5 [mm], UWAGA! Do oferty należy dołączyć 1 szt. produktu (jako próbkę) oraz dołączyć ulotkę producenta | TAK | –
2 | Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy typu "rapid exchange" (RX) i "over the wire" (OTW) | TAK | –
3 | cewnik balonowy kwalifikujący się do predilatacji przed implantacją stentu oraz kwalifikujący się do zastosowania w krętych i ciasno zwężonych naczyniach wieńcowych, typu "rapid exchange" i "OTW" (w całym wymaganym przedziale średnic) | TAK, opisać budowę i rodzaj materiału, podać profil poprzeczny balonu ["] | 1.2
4 | minimalnie wymagane długości: 8-10mm; 12-15mm; 20mm | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
5 | dostępne minimum dwie sztywności shaftu cewnika balonowego | Tak/nie | 2/0
6 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 1,5 [mm]; 2,0 [mm]; 2,25 [mm]; 2,5 [mm]; 2,75 [mm] | TAK | –
Pakiet 23 Cewnik balonowy do niedrożnośći
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Cewnik balonowy do niedrożnośći | szt. | 92 | [5 empty] | terumo
Pakiet 23
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do niedrożnośći
1 | parametry techniczne przedmiotu zamówienia w tym pakiecie należy podać dla cewnika balonowego do CTO o wymiarze 1.25 [mm], UWAGA! Do oferty należy dołączyć 1 szt. produktu (jako próbkę) oraz dołączyć ulotkę producenta | TAK | –
2 | ciśnienie RBP min. 14 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
3 | cewnik balonowy RX i OTW kwalifikujący się do udrożnień przewlekłych zamknięć tętnic wieńcowych (CTO) | TAK, opisać budowę i rodzaj materiału | 1,2,3
4 | wymagane nominalne średnice: 1,25 [mm]; 1,5 [mm]; 2,0 [mm]; 2,25 [mm]; 2,5 [mm] | TAK | –
5 | dostępny typ OTW cewnika balonowego - dla śrdnic: 1,25 [mm], 1,5 [mm], 2,0 [mm], 2,5 [mm] | TAK | –
6 | powłoka hyrdrofilowa na min. 30 [cm] dystalnych cewnika typu RX | TAK | –
7 | trwałe pokrycie hyrdrofilne na min. 90 [cm] dystalnych cewnika typu OTW | TAK | –
8 | minimalnie wymagane długości:6-8mm; 10-12mm; 15-20mm | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | dostępny balon z jednym markerem | TAK/nie | 1/0
Pakiet 24 Stent wieńcowy uwalniający lek sirolimus lub pochodny
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta | abbott
1. | Stent wieńcowy uwalniający lek sirolimus lub pochodny (DES) | szt. | 276
Pakiet 24
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent wieńcowy uwalniający lek sirolimus lub pochodny (DES)
1 | typ uwalnianego leku: sirolimus lub pochodny | TAK, podać | –
2 | oferowane stenty współpracują z cewnikiem prowadzącym o średnicy wewnętrznej max 0,058" (5F) | TAK | –
3 | ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3,0 [mm], min. 16 [atm] | TAK, podać [atm] | –
4 | wymagany przedział średnic stentów: od 2,5 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice stentów w [mm] | –
5 | dostępna średnica stentu 2,0 [mm] | TAK/nie | 1/0
6 | minimalny wymagany przedział długości stentów: od 9,0 [mm] do 38,0 [mm], dla stentu o średnicy 3,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości stentów w [mm] | [1,2]
7 | dostępna długość stentu powyżej 45 [mm] | TAK/nie | 1/0
8 | stent na bazie stopu kobaltu lub platyny | TAK | –
9 | stent typu slotted tube | TAK | –
10 | rodzaj polimeru, z którego jest uwalniany lek | podać nazwę i czas pełnego uwolnienia leku w [dni] | [2,1]
11 | defininitywna/prawdopodobna zakrzepica w stencie wg. definicji ARC po min. 2 latach obserwacji | TAK, podać odsetek oraz dołączyć wyniki badań klinicznych | 1.2
12 | bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona opublikowanymi w czasopismach impaktowanych (dopuszczona również publikacja w czasopiśmie Eurointervention), wynikami randomizowanych badań klinicznych z min. 2 letnią obserwacją | TAK, dołączyć przynajmniej jedną publikację | 1.2
Pakiet 25 Stent wieńcowy uwalniający lek sirolimus lub pochodny
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta | terumo
1. | Stent wieńcowy uwalniający lek sirolimus lub pochodny (DES) | szt. | 276
Pakiet 25
Stent wieńcowy o bioresorbowalnym polimerze
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
1 | stent pokryty substancją umożliwiającą przyspieszoną endotelizację | TAK, opisać | 1.2
2 | rodzaj polimeru, z którego jest uwalniany lek | podać nazwę i czas pełnego uwolnienia leku w [dni] | 1.2
3 | minimalny wymagany przedział średnic stentów: od 2,0 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice stentów w [mm] | –
4 | 1-miesięczna DAPT u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia, potwierdzona w badaniach klinicznych | TAK | –
Pakiet 26 Stent wieńcowy nowej generacji do krętych naczyń uwalniający lek
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta | medtronic
1. | Stent wieńcowy nowej generacji do krętych naczyń uwalniający lek | szt. | 276
Pakiet 26
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent wieńcowy nowej generacji do krętych naczyń uwalniający lek
1 | typ uwalnianego leku: sirolimus lub pochodny | TAK, podać | –
2 | oferowane stenty współpracują z cewnikiem prowadzącym o średnicy wewnętrznej max 0,058" (5F) | TAK | –
3 | ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3,0 [mm], min. 18 [atm] | TAK, podać [atm] | –
4 | minimalny wymagany przedział średnic stentów: od 2,0 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice stentów w [mm] | [1,2]
5 | dostępna średnica nominalna ≥ 4,5 [mm] | TAK/nie | 1/0
6 | budowa stentu DES umożliwiająca stentowanie krętych i dystalnych odcinków naczyń wieńcowych potwierdzona rejestracją CE do wskazań w zastosowaniu w małych naczyniach, długich zmianach, CTO, cukrzycy, u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka krwawienia | TAK, opisać budowę stentu oraz systemu dostarczania stentu, załączyć certyfikat CE do wymienionych wskazań | 1,2,3
7 | minimalny wymagany przedział długości stentów: od 8,0 [mm] do 38,0 [mm], dla stentu o średnicy 3,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości stentów w [mm] | [1,2]
8 | stent na bazie stopu kobaltu lub platyny | TAK | –
9 | rodzaj polimeru, z którego jest uwalniany lek | podać nazwę i czas pełnego uwolnienia leku w [dni] | [2,1]
10 | defininitywna/prawdopodobna zakrzepica w stencie wg. definicji ARC po min. 2 latach obserwacji | TAK, podać odsetek oraz dołączyć wyniki badań klinicznych | 1.2
11 | bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona opublikowanymi w czasopismach impaktowanych (dopuszczona również publikacja w czasopiśmie Eurointervention), wynikami randomizowanych badań klinicznych z min. 2 letnią obserwacją | TAK, dołączyć przynajmniej jedną publikację | 1.2
Pakiet 27 Cewnik balonowy wieńcowy uwalniający lek
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Cewnik balonowy wieńcowy uwalniający lek | szt. | 92 | [5 empty] | biotronic
Pakiet 27
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy wieńcowy uwalniający lek |  |  |  |  | komis?
1 | parametry techniczne przedmiotu zamówienia należy podać dla cewnika balonowego uwalniającego lek o wymiarach 3.0/15 [mm] | TAK | –
2 | długość użytkowa shaft'u ok. 140 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać dostępne długości shaftu [cm] | –
3 | cewnik pracujący na prowadniku 0,014”uwalniający lek sirolimus | TAK, opisać sposób uwalniania leku, ilość możliwych do wykonania rozprężeń balonu, podać wyniki badań klinicznych | –
4 | minimalna dawka leku: 1,27[µg/mm²] powierzchni balonu | TAK, podać w [µg/mm²]
5 | cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F we wszystkich rozmiarach | TAK | –
6 | minimalny wymagany przedział średnic: od 1,5 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | minimalnie wymagane długości:6-8mm; 10-12mm; 15-20mm 30-40mm | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
Pakiet 28 Stent Graft do leczenia perforacji wieńcowych
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta | hammermed
1. | Stent Graft do leczenia perforacji wieńcowych i obwodowych | szt. | 18
Pakiet 28
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent Graft do leczenia perforacji wieńcowych i obwodowych |  |  |  |  | komis?
1 | stent kobaltowo-chromowy pokryty | TAK | –
2 | dostepne długości stentu, min. 15-25 (mm) sprzet wiencowy oraz min. 25-58 mm dla sprzetu obwodowego | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
3 | średnice stentu, min. 2,5 [mm] do 4,0 mm dla sprzetu wiencowego oraz 5-10 mm dla obwodowego | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
4 | kompatybilny cewnik prowadzący 5 F dla śrdenic: 2,5 [mm]; 3,0 [mm]; 3,5 [mm]; 4,0 [mm] | TAK | _
5 | długość systemu dostarczania 140 [cm] | TAK | _
6 | shaft proksymalny 2,0 [F] | TAK/NIE | 1/0
Pakiet 29 Adapter do metody kissing
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta | symico
1. | Adapter do metody kissing | szt. | 92
Pakiet 29
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Adapter do metody kissing
1 | UWAGA! Do oferty należy dołączyć 1 szt. produktu (jako próbkę) | dołączyć do oferty | –
2 | adapter łączący cewniki balonowe do PCI ze strzykawką wysokociśnieniową (inflator) | TAK | –
3 | możliwość wykonania jednoczasowo inflacji obu cewników balonowych jednym inflatorem | TAK | –
4 | adapter wysokociśnieniowy min. 70 [bar] | TAK, podać w [atm] | [1,2]
Pakiet 30 Aspiracyjny cewnik wieńcowy
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta | medtronic
1. | Aspiracyjny cewnik wieńcowy | szt. | 46
Pakiet 30
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Aspiracyjny cewnik wieńcowy
1 | światło wewnętrzne cewnika 6F min. 0,043" | TAK, podać w ["] | –
2 | długość użytkowa shaft'u, max. ok. 140 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
3 | cewnik typu "rapid exchange", współpracujący z prowadnikiem wieńcowym 0,014" oraz cewnikiem prowadzącym 6F (I.D. ≥0,070'') | TAK | –
4 | potwierdzona skuteczność zastosowania cewnika w badaniach klinicznych | TAK, opisać | 1.2
5 | cewnik 6F wzmocniony metalowym oplotem na całej długości | TAK, opisać | 1,2,3
6 | marker w dystalnej części cewnika | TAK/nie | 1/0
Pakiet 31 Cewnik do przedłużenia cewnika prowadzącego
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta | medtronic
1. | Cewnik do przedłużenia cewnika prowadzącego | szt. | 46
2. | Cewnik sterowalny | szt. | 46
RAZEM
Pakiet 31
Cewnik do przedłużenia cewnika prowadzącego
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
1 | cewnik umożliwiający przedłużenie cewnika prowadzącego o około 25 cm w celu dostarczenia sprzętu do zmian trudnodostępnych | TAK | –
2 | dostępne średnice cewnika: 5F, 6F i 7F | TAK, wyszczególnić w [F] | 1.2
3 | miękki i atraumatyczny koniec cewnika | TAK | –
4 | możliwość szybkiej wymiany cewnika na prowadniku 0.014" i długości 150 cm | TAK | –
Cewnik sterowalny
1 | cewnik sterowalny o niskim profilu z miękką elastyczną końcówką do rozwidleń odchodzących pod kątem prostym | TAK
2 | możliwość sterowania stopniem odgięcia końcówki cewnika | TAK
3 | dostępny w wersji RX i OTW | TAK
Pakiet 32 Mikrocewnik do udrażniania zamkniętych naczyń wieńcowych
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta | terumo
1. | Mikrocewnik do udrażniania zamkniętych naczyń wieńcowych | szt. | 46
2. | Mikrocewnik do udrażniania zamkniętych naczyń obwodowych | szt. | 9
RAZEM
Pakiet 32
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik do udrażniania zamkniętych naczyń wieńcowych
1 | mikrocewnik wieńcowy o stożkowej konstrukcji oplotu | TAK, opisać | 1,2,3
2 | niski profil, dystalny elastyczny odcinek pokryty powłoką hydrofilową, max. 1,8 F | TAK, podać w [F] | [2,1]
3 | długość mikrocewnika, ok. 150 ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | pokrycie hydrofilne | TAK | –
5 | marker przy końcu dystalnym cewnika | TAK | –
6 | środkowy odcinek mikrokatetera zbrojony oplotem | TAK, opisać | 1.2
Mikrocewnik do udrażniania zamkniętych naczyń obwodowych
1 | mikrocewnik do udrażniania przewlekle niedrożnych naczyń obwodowych z podwójnym stalowym oplotem, współpracujący z prowadnikiem 0,035" | TAK, opisać | 1,2,3
2 | długość mikrocewnika od 65 [cm] do 150 [cm] | TAK | –
3 | dystalna część katetera z powłoką hydrofilną | TAK | –
4 | dostępne markery | TAK | –
5 | końcówka katetera taperowana, odgięta pod kątem 30⁰ i prosta | TAK | 1
Pakiet 33 Elektroda do czasowej przezżylnej stymulacji serca
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta | zarys
1. | Elektroda do czasowej przezżylnej stymulacji serca | szt. | 65
Pakiet 33
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Elektroda do czasowej przezżylnej stymulacji serca
1 | dostepne średnice, min. 5F,6F | TAK | –
2 | elektroda nadająca się do zakładania z dostępu przez żyłę udową, szyjną lub podobojczykową (długość elektrody ok. 120 [cm] ± 10 [cm]) | TAK | –
3 | możliwość wspólpracy z dowolnym zewnętrznym urządzeniem stymulującym | TAK/nie | 1/0
4 | dostępna w wersji prostej i zakrzywionej | TAK | –
5 | dostępna wersja z balonikiem I bez | TAK | -
Pakiet 34 System do przezskórnego przezcewnikowego usuwania ciał obcych
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | System do przezskórnego przezcewnikowego usuwania ciał obcych | szt. | 14
Pakiet 34
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System do przezskórnego przezcewnikowego usuwania ciał obcych
1 | system działający na zasadzie jednej lub kilku sprzężonych ze sobą pętli służący do usuwania ciał obcych | TAK, opisać | 1.2
2 | zestaw zawierający pętlę umożliwiającą wyciągnięcie ciała obcego z wnętrza naczynia krwionośnego drogą przezskórną | TAK | –
3 | różne rozmiary i typy pętli | podać możliwe wymiary średnic pętli w [cm] | [1,2]
4 | dostępne zestawy w postaci kleszczyków wewnątrznaczyniowych do chwytania ciał obcych | TAK, opisać | 1.2
5 | długość zestawu i rozmiar powinny umożliwiać dostęp do tętnic wieńcowych | TAK, podać w [cm] | –
Pakiet 35 Urządzenie do zamykania naczyń
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta | abbott
1. | Urządzenie do zamykania naczyń | szt. | 92
Pakiet 35
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Urządzenie do zamykania naczyń
1 | urządzenie umożliwia zamykanie otworów po kaniulach: 6F i 8F | TAK | –
2 | hemostaza oparta na składnikach bioabsorbowalnych, rozpuszczalnych do 90 dni | TAK, opisać | 1.2
3 | zestaw wyposażony w dedykowaną koszulkę wprowadzającą donaczyniowo system zamykający | tak | –
Pakiet 36 Zestaw do drenażu worka osierdziowego
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta | abbott
1. | Zestaw do drenażu worka osierdziowego | szt. | 46
Pakiet 36
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Urządzenie do zamykania naczyń
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
3 | zestaw do nakłucia i drenażu worka osierdziowego stosowany w przypadku tamponady serca | TAK | –
4 | zawartość zestawu: prosta igła do nakłucia osierdzia, krótki prowadnik, cewnik do drenażu z otworami, strzykawka | TAK, wyszczególnić | 1.2
5 | dostępne rozmiary o średnicy cewnika: 7F, 8F, 9F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
Pakiet 37 Litotrypsja wewnątrznaczyniowa/IVL
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta | abbott
1. | Litotrypsja wewnątrznaczyniowa/IVL | szt. | 28
Pakiet 37
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Urządzenie do zamykania naczyń
1 | konstrukcja oparta na intuicyjnej platformie balonu niskociśnieniowego wykorzystującego fale uderzeniowe w redukcji wapna | TAK | –
2 | cewnik dedykowany do naczyń wieńcowych o dostępnych średnicach 2.5; 3.0; 3.5; 4.0, kompatybilny z prowadnikiem 0.014" | TAK | –
3 | cewnik dedykowany do naczyń obwodowych o przedziale średnic w od 5.0 mm do 12.0mm, kompatybilny z prowadnikiem 0.018" | TAK, wyszczególnić dostępne średnice | 1, 2
4 | Cewnik współpracujący z generatorem i kablem łączącym SHOCKWAVE | TAK
5 | Wraz z cewnikami oferent zobowiązuje się dostarczyc konsole na czas trwania umowy | TAK | -
Pakiet 38 Urządzenia do zaawansowanej modyfikacji zwężeń oraz ochrony przeciwzatorowej
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta | abbott
1. | Sterownik (Advancer) wraz z wiertłem | szt | 28
2. | Prowadnica ROTAWIRE | szt | 41
3. | Cewnik balonowy wieńcowy do zmian uwapnionych | szt | 69
4. | System ochrony przeciwzatorowej do zmian niestabilnych | szt | 47
RAZEM
Pakiet 38
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sterownik (Advancer)wraz z wiertłem
1 | sterownik wraz z wstępnie połączonym wiertłem, możliwością wymiany wiertła i współpracujacy z konsolą systemu ROTAPRO | TAK, opisać | 1.2
2 | ------ | -- | --
Prowadnica ROTAWIRE
1 | prowadnica o średnicy końcówki 0,009" i długości ok. 330 [cm] współpracująca z systemem ROTAPRO | TAK | –
2 | dostępne dwa rodzaje prowadnicy (sztywna, elastyczna) | TAK/NIE | 1/0
Cewnik balonowy wieńcowy do zmian uwapnionych
1 | cewnik balonowy pokryty ostrzami ze stali nierdzewnej do nacinania blaszki miażdżycowej | TAK | –
2 | cewnik mający zastosowanie w naczyniach wieńcowych jak i obwodowych | TAK | –
3 | dostępne średnice | wyszczególnić w [mm] | [1,2]
4 | dostępne co najmniej dwie długości ostrzy | wyszczególnić w [mm] | [1,2]
System ochrony przeciwzatorowej do zmian niestabilnych
1 | filtr osadzony niezależnie na prowadniku wchodzącym w skład systemu | TAK | –
2 | pętla filtra ma nitinolowy radiopak umożliwiajacy pełną weryfikację położenia | TAK, opisać budowę filtra | 1.2
3 | dostepne dwie długości ok. 190 [cm] i 300 [cm] | TAK | –
4 | system przeznaczony do naczyń o średnicy od 2.25 [mm] do 5.5 [mm] | TAK, podać | –
5 | bezpieczeństwo i wydajność potwierdzona w badaniach klinicznych | TAK | –
Pakiet 39 Wysokocisnieniowy wieńcowy cewnik balonowy
Lp. | Nazwa materiału | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta | abbott
1. | Wysokocisnieniowy wieńcowy cewnik balonowy | szt | 18
Pakiet 39
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Wysokocisnieniowy wieńcowy cewnik balonowy
1 | parametry techniczne przedmiotu zamówienia w tym pakiecie należy podać dla cewnika balonowego do PCI do doprężeń o wymiarze 3.0 [mm], UWAGA! Do oferty należy dołączyć 1 szt. produktu (jako próbkę) oraz dołączyć ulotkę producenta | TAK | –
2 | wysokie ciśnienie RBP dla balonu o średnicy 3,0 [mm], min. 20 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
3 | ciśnienie nominalne dla balonu o średnicy 3,0 [mm], min. 12 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
4 | niepodatny cewnik balonowy kwalifikujący się do doprężania zaimplantowanych stentów, typu "rapid exchange" | TAK, opisać budowę shaftu i rodzaj materiału z jakiego wykonano balon | 1,2,3
5 | minimalnie wymagane długości: 6-8mm; 12mm; 15mm; 20mm | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | dostępna długość balonu 6 [mm] dla średnicy balonu 3,0 [mm] | TAK/nie | 1/0
7 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 2,5 [mm]; 2,75 [mm]; 3,0 [mm]; 3,25 [mm]; 3,5 [mm]; 3,75 [mm]; 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | –
8 | dostępna średnica: 4,5 [mm] | TAK/nie | 1/0
9 | dostępna średnica: 5,0 [mm] | TAK/nie | 1/0