## Pakiet nr 1-4
Pakiet nr 1 - Proteza bezcementowa
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Trzpień bezcementowy ze stopu tytanu, prosty, prostokątny przekrój poprzeczny, zwężający się dystalnie, w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej oraz w opcji CCD 125° i 135°. Uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem. Rozmiary 8 - 20 o długości trzpienia 115 - 190mm w zależności od opcji. Dostępny trzpień dysplastyczny w opcji standardowej i z nadbudową krętarzową. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. | szt | 60
2. | Trzpień cementowany, gładki, stalowy, polerowany, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie o długościach 115 - 190 mm w 11 rozmiarach. W opcji Standard i High Offset. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. | szt | 10
3. | Panewka cementowana, wykonana z polietylenu crosslink o średnicy wew. 28mm w rozmiarach 40 - 53 mm, o średnicy wew. 32mm w rozmiarach 45 - 53mm, o średnicy wew. 36mm w rozmiarach 50 - 53 mm. Panewka posiada znacznik radiologiczny i kołnierz dookólny z możliwością docinania. | szt | 10
4. | Trzpień, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty w części bliższej i kołnierzowej porowatym tytanem oraz w całości hydroksyapatytem, kołnierzowy o geometrii potrójnego stożka. CCD 130°, w 12 rozmiarach, w wersji Standard i High Offset, o długości trzpienia 97 - 119mm. Równomierny wzrost rozmiaru ML o 1 mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6mm w rozmiarach 1-4 oraz o 8mm w rozmiarach 5-12. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. Dostosowany do technik małoinwazyjnych, instrumentarium posiada frez do przygotowania kości pod kołnierz. | szt | 20
5. | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcje bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących dostępne w średnicach 48 - 66mm co 2mm. | szt | 40
6. | Panewka o zwiększonym współczynniku tarcia: bezcementowa, tytanowa, z porowatą okładziną, pokryta nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiąjacymi pierwotną stabilizację oraz osteointergację, sferyczna typu Press-fit; średnica zewnętrzna co najmniej od 44 mm do 66 mm, ze skokiem co 2 mm. | szt | 40
7. | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu typu moderate-crosslink w opcjach: z reorientacją środka obrotu głowy o 10 stopni oraz lateralizacją środka obrotu głowy o 4 mm, dostępne wkładki neutralne z okapem oraz lateralizacją 4 mm; w zależności od wielkości panewki dostępne różne rodzaje wkładek | szt | 80
8. | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22,225mm w dwóch długościach oraz 28mm i 32mm w minimum czterech długościach szyjki. Stożek 12/14. | szt | 20
9. | Głowa metalowa CoCr o średnicy 36mm w minimum pięciu długościach szyjki. Stożek 12/14 | szt | 20
10. | Głowa ceramiczna (Biolox Delta) o średnicy: 28mm, 32mm i 36mm w minimum 3 długościach szyjki. Stożek 12/14. | szt | 60
11. | Zaślepka do panewki bezcementowej. | szt | 80 | [5 empty] | `
12. | Śruba do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, w długościach 15 - 70mm, co 5mm. | szt | 20
RAZEM
2 linie depozytu i 2 instrumentaria
Pakiet nr 2 - Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego bezcementowa
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Trzpień rewizyjny bezcementowy, ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie, kołnierzowy. Na całej długości pokryty hydroxyapatytem. Dodatkowo posiadający nacięcia w płaszczyźnie AP i ML zwężającej się części dystalnej. Uniwersalny dla biodra prawego i lewego. Dostępny w 9 rozmiarach o długościach 180 - 230mm. Stożek 12/14. | szt | 5
2. | Panewka rewizyjna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem. Opcja wielootworowa z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki w rozmiarach minimum 54 - 80 mm oraz opcja o pogłębionym dnie w rozmiarach minimum 54 - 72mm, offset 4-6mm w zalezności od rozmiaru. | szt | 5
3. | Panewka o zwiększonym współczynniku tarcia: bezcementowa, tytanowa, z porowatą okładziną, pokryta nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiąjacymi pierwotną stabilizację oraz osteointergację, sferyczna typu Press-fit; średnica zewnętrzna od 38 mm do 72 mm, ze skokiem co 2 mm. | szt | 5
4. | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu typu moderate-crosslink w opcjach: z reorientacją środka obrotu głowy o 10 stopni oraz lateralizacją środka obrotu głowy o 4 mm, dostępne wkładki neutralne z okapem oraz lateralizacją 4 mm; w zależności od wielkości panewki dostępne różne rodzaje wkładek; w rozmiarach od 44 do 72 | szt | 10
5. | Wkładka polietylenowa związana crosslink o średnicy wewnętrznej: 28mm w roz. 48 - 50; 32mm w roz. 52 - 76mm; 36mm w roz. 56 - 60mm; 40mm w roz. 62 - 68mm; opcje neutralna oraz lateralizowana z 10-stopniową reorientacją. | szt | 1
6. | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja półkolista posiadająca otwory kierunkowe. Augmenty w grubościach 10, 15, 20 i 30mm dla panewek w rozmiarach 50 - 72mm. | szt | 5
7. | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Augment podpierający (neutralny, lewy i prawy) występujący w rozmiarze 56, 62, 68mm. | szt | 5
8. | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja skośnych podkładek (5°, 10°, 15°) pod augment podpierający | szt | 5
9. | Głowa ceramiczna rewizyjna z tytanowym adapterem (Biolox Delta) 28, 32, 36, 40 mm w 3 długościach szyjki. | szt | 10
10. | Śruba peryferyjna do kości gąbczastej o średnicy 5mm, w długościach 20 - 80mm co 5mm. | szt | 10
11. | Śruby blokowane 5,5mm do augmentów półkolistych w długościach 25 - 70mm oraz do augmentów podpierających 14 - 30mm. | szt | 20 | [5 empty] | `
12. | Śruba do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, w długościach 15 - 70mm, co 5mm. | szt | 10
13. | Zaślepka do panewki bezcementowej. | szt | 10
14. | wkładka polietylenowa typu duraloc | szt | 5
RAZEM
Pakiet nr 3 - Endoproteza pierwotna stawu kolanowego cementowa
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. W opcji CR i PS. Grubość w części tylnej dla opcji PS 9mm, a dla opcji CR 8mm. W opcji PS, klatka międzykłykciowa o nachyleniu 18°. Wykonany ze stopu CoCr, w 14 rozmiarach dla każdej ze stron w tym 10 standard oraz 4 wąskie. | szt | 60
2. | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną posiadający 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach. Kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w 10 rozmiarach. | szt | 50
3. | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacyjną oraz chropowatą powierzchnią dolną posiadający 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach. Kompatybilny z wkładką rotacyjną CR i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w 10 rozmiarach. | szt | 10
4. | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki do oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm. | szt | 50
5. | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm. | szt | 10
6. | Cement niskiej gęstości z antybiotykiem lub bez, 20g lub 40g. | szt | 60
7. | Zestaw do próżniowego mieszania cementu. | szt | 60
RAZEM
2 linie depozytu i 2 instrumentaria
Pakiet nr 4 - Rewizyjna, całkowita endoproteza stawu kolanowego
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Element rewizyjny udowy endoprotezy stawu kolanowego, cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. Zmienna szerokość boksu względem rozmiaru. Posiada konus o stałym kącie 5° koślawości do zamontowania kołenierza przynasadowego, adaptera z offsetem, trzpienia przedłużającego. Wykonany ze stopu CoCr, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron. | szt | 10
2. | Element rewizyjny piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną z lożami na cement. Element piszczelowy dostępny w 10 rozmiarach. Kompatybilny z wkładką pierwotną i rewizyjną. | szt | 8
3. | Element rewizyjny piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną z lożami na cement. Element piszczelowy dostępny w 9 rozmiarach. Kompatybilny z wkładką pierwotną i rewizyjną. | szt | 2
4. | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary. Rozmiar wkładki dopasowujemy do rozmiaru komponentu udowego 1:1. Spodnia część wkładki posiada 3 zakładki blokujące ją na poziomie tacy piszczelowej. Dodatkowo wzmocniona pinem tytanowym. Wkładka dostępna w wysokościach 6 - 26 mm ze skokiem co 2 mm dla rozmiarów 1-10. | szt | 8
5. | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary. Rozmiar wkładki dopasowujemy do rozmiaru komponentu udowego 1:1. Dodatkowo wzmocniona tytanowym pinem na całej długości konusa. Wkładka dostępna w wysokościach 6 - 26 mm ze skokiem co 2 mm dla rozmiarów 1-10. | szt | 2
6. | Augmenty udowe dystalne, cementowane, o grubości 4mm, 8mm, 12mm, 16mm. Posiadające lożę na cement o głębokości 0,8mm. | szt | 10
7. | Augmenty udowe tylne, cementowane, o grubości 4mm, 8mm, 12mm. Posiadające lożę na cement o głębokości 0,8mm. | szt | 10
8. | Augmenty piszczelowe, cementowane, dostępne w opcji uniwersalnej dla grubości 5 mm oraz opcji LM\RL i RM\LL dla grubości 10mm, 15mm w rozmiarach 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 odpowiednich dla rozmiarów tacy piszczelowej. | szt | 10
9. | Trzpień cementowany, tytanowy, uniwersalny o średnicy 14mm i długości 30mm, 50mm, 80mm, 130mm oraz o średnicy 16mm i długości 80mm i 130mm. | szt | 2
10. | Trzpień bezcementowy, tytanowy, antyrotacyjny, uniwersalny do elementu piszczelowego i udowego. Dostępny o średnicy 10mm -24mm ze skokiem co 2mm i długościach 60mm, 110mm, 160mm. | szt | 8
11. | Adapter rewizyjny, offsetowy 2mm, 4mm, 6mm pozwalający na ustawienie pozycji offsetu w zakresie 360°. | szt | 10 | [5 empty] | `
12. | Element udowy anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu CoCr, z możliwością zamocowania bezcementowych kołnierzy udowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniających stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszących obciążenia poprzez schodkową budowę, z możliwością mocowania trzpieni przedłużających. Dostępny w 3 rozmiarach dla każdej ze stron. | szt | 1
13. | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki, wzmocniona metalowym rdzeniem, z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu. W 4 rozmiarach: XXS w grubościach od 12mm do 24 mm ze skokiem co 2mm oraz XS, S, M w grubościach od 12mm do 32mm ze skokiem co 2mm. | szt | 1
14. | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji cementowanej w rozmiarze 30mm, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. | szt | 5
15. | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części dystalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 55mm. | szt | 5
16. | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 55mm. | szt | 1
17. | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji cementowanej w rozmiarze 29mm, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. | szt | 1
18. | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm oraz 69mm. | szt | 1 | [5 empty] | `
19. | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm oraz 69mm. | szt | 1
20. | Element rzepkowy wykonany z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. W opcji owalny i anatomiczny w rozmiarach 29, 32, 35, 38 i 41mm. | szt | 2
21. | Taca typu MBT pogrubiona | szt | 1
RAZEM

## Pakiet nr 5-6
Pakiet nr 5 - Endoproteza pierwotna stawu biodrowego
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Trzpień przynasadowy, bezcementowy, tytanowy, kształt trójstożkowy, napylony czystym tytanem oraz dodatkowo pokryty homogeniczną warstwą BONITu, dystalny koniec trzpienia oraz szyjka gładko polerowana, dostępny w 10 rozmiarach, stożek 12/14. | szt | 30
2. | Trzpień bezcementowy, tytanowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność rotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem na całej długości, dostępny w 12 rozmiarach z kątem CCD o wartości 135 stopni, w wersji lateralizowanej w 11 rozmiarach z kątem CCD o wartości 126 stopni, stożek 12/14. | szt | 30
3. | Panewka bezcementowa, półsferyczna, tytanowa, typu press-fit, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania śrubami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od 40 do 68 mm. Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej. | szt | 30
4. | Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną. Zaślepka centralna wkręcana, boczne wbijane. Śruby o długościach od 15 do 40 mm (co 5 mm). | szt | 30
5. | Głowy wykonane ze stopu ZrNb o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w 5 długościach. | szt | 30
RAZEM
Pakiet nr 6 - System płyt i kabli do złamań okołoprotezowych
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Płyty tytanowe z zamkami, proste oraz krętarzowe. Płyty proste w 3 długościach 150, 200, 250 mm, posiadające dodatkowe otwory na śruby. Płyty hakowe w 8 długościach od 75 mm do 265 mm. | szt | 10
2. | Kable bez zamków, o średnicy 2 mm i długości 500 mm, wykonane z plecionki drutów ze stopu CoCr. System zamków umożliwia wielokrotne dociąganie i zaciskanie naprężonego kabla. | szt | 40
3. | Kable z zamkami, o średnicy 2 mm i długości 500 mm, wykonane z plecionki drutów ze stopu CoCr. System zamków umożliwia wielokrotne dociąganie i zaciskanie naprężonego kabla. | szt | 8
RAZEM

## Pakiet nr 7-8
Pakiet nr 7 - endoprotezy stawu biodrowego w wersji bezcementowej i cementowej
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
I | endoprotezy stawu biodrowego
1. | Trzpień bezcementowy EcoFit standard i lateralizowany Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard , bezcementowy, pokryty w 1/2 części proksymalnej czystym porowatym tytanem i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138°.Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy, lateralizowany pokryty w 1/2 części proksymalnej czystym porowatym tytanem i dodatkowo hydroksyapatytem , dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), trzpień z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138°. | szt | 2
2. | Trzpień bezcementowy EcoFit short stem Trzpień typu short, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego, w wersji standard i lateralizowanej, bezcementowy, pokryty w 2/3 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm, długości od 97,5mm do 125mm, z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 133°. | szt | 2
3. | EcoFit trzpień cementowany standard i lateralizowany Trzpień prosty, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu tytanowego o zmatowionej powierzchni, w 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138°. Trzpień prosty, lateralizowany, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, w 5 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138° | szt | 2
4. | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 µm naśladują ułożenie beleczek kostnych. Panewka posiada trzy otwory do śrub stabilizujących, wyposażone fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka bezotworowa, bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 µm naśladują ułożenie beleczek kostnych. Panewka w komplecie wyposażona we wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm | szt | 2
5. | Panewka cementowana typu Muller Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44 do 60mm posiadająca znacznik RTG, średnica wewnętrzna 32mm, w wersji standard, zatrzaskowej oraz panewki z 10-cio stopniowym okapem opcjonalnie dostępna panewka o średnicy 28mm w wersji standard i z 10-stopniowym okapem | szt | 2
6. | Głowa bipolarna Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm. | szt | 2
7. | Głowa CoCrMo Głowa wykonana ze stopu CoCrMo w średnicy 22mm w 3 długościach szyjki i 28mm, 32mm, 36mm w 5 długościach szyjki | szt | 2
8. | Głowy TiN (ic-głowa tytanowa) Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 5 długościach szyjki. | szt | 2
9. | Głowa ceramiczna Głowy ceramiczne Biolox Delta o średnicy 28mm, 32mm, 36mm i 40mm w 3-ch długościach szyjki. | szt | 2
10. | Wkładki polietylenowe implacross Wkładki do panewek bezcementowych, wykonane z polietylenu typu cross link, standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm,36mm | szt | 2
11. | Wkładki ceramiczne Wkładki do panewek bezcementowych z ceramiki Biolox Delta standard, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm,36mm i 40mm | szt | 2
12. | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału | szt | 2
13. | Śruby do kości gąbczastej Śruby do kości gąbczastej Ø 6,5mm o długości od 15mm do 80mm ze skokiem co 5mm. | szt | 2
II | Panewka rewizyjna
1. | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 µm naśladują ułożenie beleczek kostnych. Na całym obweodzie panewka posiada otwory do śrub stabilizujących, wyposażone fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. | szt | 2
III | Endoproteza rewizyjna modularna stawu biodrowego
1. | Trzpień typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) bezcementowy w części o przekroju heksagonalnym w długościach 150, 200mm w średnicach 12, 14, 16, 18, 20mm, i w długości 250mm w średnicach 14, 16, 18, 20mm w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej, cementowane wykonane z CoCrMo w długościach 150, 200 i średnicach 12, 14, 16, 18mm | szt | 2
2. | Element przedłużający 25mm umożliwiający odpowiednie śródoperacyjne odtworzenie długości protezy | szt | 2
3. | Część proksymalna w dwóch opcjach kąta szyjki 127 i 135 stopni, oraz w wysokościach 32 mm i 42 mm, posiadającej konus 12/14mm, oraz mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co 5 stopni | szt | 2
4. | Element krętarza w dwóch opcjach długości 40 mm i 50 mm | szt | 2
5. | Śruba o długości od 40 mm - 125mm | szt | 2
IV | Panewka rewizyjna bezcementowa - z wkładem polietylenowym
1. | Panewka rewizyjna anatomiczna bezcementowa wykonana techniką 3 D z porowatego stopu tytanu, glinu i vanatu, posiadająca ramię do talerza kości biodrowej i kości kulszowej z możliwością użycia większej ilości śrub, w rozmiarach od 46 – 62 mm. | szt | 2
2. | Zaślepka do panewki bezcementowej | szt | 2
3. | Wkładka polietylenowa na głowy 32 i 36 mm z 15 stopniowym okapem, oraz w opcji z 4mm offsetem | szt | 2
4. | Śruby do panewki tytanowe w długościach od 15 – 65 mm *6szt. Cena za 1szt. 100,00 pln netto | szt | 2
5. | Podkładka pod śrubę z kości gąbczastej | szt | 2
V | Panewka rewizyjna bezcementowa - z wkładem dwumobilnym
1. | Panewka rewizyjna anatomiczna bezcementowa wykonana techniką 3 D z porowatego stopu tytanu, glinu i vanatu, posiadająca ramię do talerza kości biodrowej i kości kulszowej z możliwością użycia większej ilości śrub, w rozmiarach od 46 – 62 mm. | szt | 2
2. | Zaślepka do panewki bezcementowej | szt | 2
3. | Wkładka dwumobilna pokryta okładziną ceramiczną dostosowany do głów polietylenowych 38, 42, 44, 46 mm | szt | 2
4. | Głowa polietylenowa 38, 42, 44, 46 mm, z witaminą E | szt | 2
5. | Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 5 długościach szyjki. | szt | 2
6. | Głowa CoCrMo Głowa wykonana ze stopu CoCrMo w średnicy 22mm w 3 długościach szyjki i 28mm, 32mm, 36mm w 5 długościach szyjki. | szt | 2
7. | Śruby do panewki tytanowe w długościach od 15 – 65 mm *6szt. Cena za 1szt. 100,00 pln netto | szt | 2
8. | Podkładka pod śrubę z kości gąbczastej | szt | 2
9. | Bolec mocujący | szt | 2
VI | Cementy kostne, mieszalniki do cementu
1. | Cement kostny z gentamycyną 1*40g | szt | 2
2. | Cement kostny z gentamycyną 2*40g | szt | 2
5. | Mieszalnik do cementu pojedynczy 1*80g | szt | 2
6. | Mieszalnik do cementu podwójny 2*80g | szt | 2
VII | Endoproteza stawu barkowego modularna anatomiczna typu AGILON
1. | Trzpień bezcementowy tytanowy w długościach 30, 60, 120, 180, 240 mm, średnice od 9mm do 18mm co 1 mm lub trzpień cementowany wykonany ze stopu CoCrMo w długościach 60, 90 i 120 mm średnice 6, 8, 10, 12 mm | szt | 2
2. | Trzpień cementowy tytanowy w długościach 30, 60, 120, 180, 240 mm, średnice od 9mm do 18mm co 1 mm lub trzpień cementowany wykonany ze stopu CoCrMo w długościach 60, 90 i 120 mm średnice 6, 8, 10, 12 mm | szt | 2
3. | Element pośredni tytanowy w długościach 30 mm 135° i 155° oraz 40 mm 135° i 155° lub element pośredni pourazowy 135° i 155° | szt | 2
4. | Element przedłużający w długościach 7,5 , 10 , 12,5 , 15 i 17,5 mm umożliwiający właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni. | szt | 2
5. | Śruba łącząca w długościach 22,5 , 30 , 32,5 , 35 , 37,5 i 40 mm z okładziną ceramiczną TiN. | szt | 2
6. | Element głowy wykonany ze stopu tytanowego pokryty okładziną ceramiczną TiN o średnicy 44, 47, 50,53 mm w grubościach 14, 17,20mm, ekscentryczne umożliwiający ustawienie co 10 stopni w różnych pozycjach. | szt | 2
6. | Panewka cementowana PE w rozmiarze 2 , 3 i 4 | szt | 2
VIII | Endoproteza stawu barkowego modularna odwrócona AGILON
1. | Trzpień bezcementowy tytanowy w długościach 30, 60, 120, 180, 240 mm, średnice od 9mm do 18mm co 1 mm lub trzpień cementowany wykonany ze stopu CoCrMo w długościach 60, 90 i 120 mm średnice 6, 8, 10, 12 mm | szt | 2
2. | Trzpień cementowy tytanowy w długościach 30, 60, 120, 180, 240 mm, średnice od 9mm do 18mm co 1 mm lub trzpień cementowany wykonany ze stopu CoCrMo w długościach 60, 90 i 120 mm średnice 6, 8, 10, 12 mm | szt | 2
3. | Element pośredni tytanowy w długościach 30 mm 135° i 155° oraz 40 mm 135° i 155° lub element pośredni pourazowy 135° i 155° | szt | 2
4. | Element przedłużający w długościach 7,5 , 10 , 12,5 , 15 i 17,5 mm umożliwiający właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni. | szt | 2
5. | Śruba łącząca w długościach 22,5 , 30 , 32,5 , 35 , 37,5 i 40 mm z okładziną ceramiczną TiN. | szt | 2
6. | Odwrócona kapa wykonana ze stopu tytanowego i pokryta okładziną ceramiczną TiN mocowana do trzpienia w 3 wielkościach 36, 40, 44mm i 3 długościach szyjki | szt | 2
7. | Glenoid PE wkładka | szt | 2
8. | Kulista głowa polietylenowa mocowana zatrzaskowo do pierścienia glenoidu w średnicach 36, 40, 44mm | szt | 2
9. | Glenoid bezcementowy anatomiczny w rozmiarze 2 i 3, długi i krótki | szt | 2
10. | Śruba gabczasta do stabilizacji kątowej o średnicy 4,2 mm, w długościach od 20mm do 40mm ze skokiem co 2mm | szt | 2
IX | Endoproteza stawu łokciowego - typu NES
1. | 8 elementów ramiennych: lewy i prawy, każdy w rozmiarach mały, duży, duży + 5 mm i duży + 10 mm. Otwory umieszczone w dystalnej części implantu kości ramiennej umożliwiają dodatkowe mocowanie fragmentów kości. | szt | 2
2. | 6 elementów łokciowych: lewy i prawy, każdy w rozmiarze mini, standardowy i duży. Cementowane implanty ramienne można dowolnie łączyć z implantami łokcia | szt | 2
3. | Całość łączona polietylenowym walcem umocowanym za pomocą bolca wykonanego ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną TiN. Istnieje możliwość zastosowania obręczy zapewniającej związanie protezy | szt | 2
RAZEM
Pakiet nr 8
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
I | ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA TOTALNA KOŚCI UDOWEJ
1. | Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni, konus szyjki 12/14; | szt | 1
2. | Część łącząca pokryta okładziną srebra | szt | 1
3. | Reduktor łączący; | szt | 1
4. | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; | szt | 1
5. | Część udowa anatomiczna (prawa, lewa) pokryta okładziną srebra; | szt | 1
6. | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm; | szt | 1
7. | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej i bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. Wersja bezcementowa z powłoką TiN | szt | 1
8. | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej i bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. Wersja cementowana z powłoką TiN | szt | 1
9. | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej i bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. Wersja cementowana | szt | 1
10. | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej i bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. Wersja bezcementowa | szt | 1
11. | Trzpień udowy cementowany lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym; | szt | 1
12. | Trzpień udowy cementowany lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym; | szt | 1
13. | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm, oraz bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm. | szt | 1
II | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm, oraz bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm. | szt | 1
1. | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm, oraz bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm. | szt | 1
III | Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB | szt | 1
1. | Mechanizm łączący część piszczelową i udową; Element łączący z powłoka TiN | szt | 1
2. | Mechanizm łączący część piszczelową i udową; Element łączący | szt | 1
3. | Adapter offsetu uniwersalnego udowego i piszczelowego od 0 do 6mm | szt | 1
4. | Śruba do elementu łączącego | szt | 1
5. | Podkładka pod tacę piszczelową całkowita | szt | 1
IV | Podkładka pod tacę piszczelową połowicza (tylko pod jeden kłycieć) |  | 1
1. | Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm. | szt | 1
2. | Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 5 długościach szyjki. | szt | 1
3. | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału | szt | 1
4. | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. | szt | 1
ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO MODULARNA ZWIĄZANA
V | Część udowa stawowa anatomiczna (prawa,lewa), w wersji cementowanej i bezcementowej, oraz w wersjach z powłoką TIN | szt | 1
1. | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej i bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve, oraz wersje z powłoką TIN | szt | 1
2. | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm, oraz bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm, oraz wersje z powłoką TIN | szt | 1
3. | Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB | szt | 1
4. | Mechanizm łączący część piszczelową i udową;oraz w wersji z powłoką TIN | szt | 1
5. | Adapter offsetu uniwersalny udowy i piszczelowy od 0 do 6 mm. | szt | 1
6. | Augment udowy dystalny z powłoką srebra | szt | 1
7. | Augment udowy tylny z powłoką srebra | szt | 1
8. | Augment piszczelowy jednostronny z powłoką srebra | szt | 1
9. | Augment piszczelowy obustronny z powłoką srebra | szt | 1
VI | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału |  | 1
1. | Stożki uzupełniające udowe metafizjalne (Sleeve) w 4 rozmiarach, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D lub Stożki uzupełniające ubytki nasady kości udowej (Cony) anatomiczne (prawy, lewy) w 4 rozmiarach i wysokościach 30, 40, 50 mm dla każdej strony, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. | szt | 1
2. | Stożki uzupełniające piszczelowe metafizjalne (Sleeve) w 4 rozmiarach, oraz z wbudowanymi augmentami 5 i 10 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D lub Stożki uzupełniające ubytki nasady kości piszczelowej (Cony) w 4 rozmiarach i wysokościach 20, 30 mm i schodkowe (prawe i lewe) w 4 rozmiarach i wysokości 30 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. | szt | 1
5. | ENDOPROTEZA RESEKCYJNA STAWU KOLANOWEGO Z MIN. POZIOMEM RESEKCJI 50MM
6. | Element udowy anatomiczny prawy, lewy w jednym rozmiarze , umożliwiający resekcję uda do 50mm,oraz w wersji z powłoką TIN | szt | 1
VII | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej i bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve,oraz wersje z powłoką TIN | szt | 1
1. | Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB | szt | 1
2. | Mechanizm łączący część piszczelową i udową;oraz w wersji TIN | szt | 1
3. | Adapter offsetu uniwersalny udowy i piszczelowy od 0 do 6 mm | szt | 1
4. | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm, oraz bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm.,oraz wersje z powłoką TIN | szt | 1
5. | Trzpień udowy bezcementowy tytanowy w długościach 150, 200mm w średnicach 12, 14, 16, 18, 20mm, i w długości 250mm w średnicach 14, 16, 18, 20mm i trzpień udowy cementowy wykonany ze stopu CoCrMo w długościach 150, 200 i średnicach 12, 14, 16, 18mm | szt | 1
6. | Element przedłużający 25mm | szt | 1
6. | Śruba do trzpienia udowego o średnicy 8mm długość 25,50mm | szt | 1
VIII | Augment piszczelowy z powłoką srebra |  | 1
1. | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału | szt | 1
2. | Stożki uzupełniające piszczelowe metafizjalne (Sleeve) w 4 rozmiarach, oraz z wbudowanymi augmentami 5 i 10 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D i stożki uzupełniające ubytki nasady kości piszczelowej (Cony) w 4 rozmiarach i wysokościach 20, 30 mm i schodkowe (prawe i lewe) w 4 rozmiarach i wysokości 30 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. | szt | 1
3. | ENDOPROTEZA TOTALNEJ RESEKCJI KOŚCI RAMIENNEJ
4. | Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni | szt | 1
5. | Trzpień kości ramiennej cementowany lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym;oraz w wesrji trzpień bezcementowy z HA | szt | 1
6. | Część łącząca pokryta okładziną srebra 80mm | szt | 1
7. | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm) | szt | 1
8. | Śruba łącząca M8 ze skokiem co 20mm; | szt | 1
9. | Element pośredni (reduktor) umożliwiający łączenie protezy proksymalnej z dystalną ,reduktor 10mmi w wersji reduktor 100mm | szt | 1
10. | Element głowy kości ramiennej pokryty okładziną ceramiczną TiN w 3 średnicach | szt | 1
IX | Element łokciowy mocujący do kości łokciowej cementowany lub bezcementowy | szt | 1
1. | Część dystalna ramienna z powłoką srebra, kłykciowa, polerowana , zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni, oraz zamek zawiasowy | szt | 1
2. | Odbój do elementu łokciowego | szt | 1
3. | Śruba gąbczasta do zakotwiczenia elementu łokciowego | szt | 1
4. | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. | szt | 1
5. | Opcjonalnie dodatkowo łopatka w wersji odwróconej składająca się z:
6. | Glenosfera, odwrócona głowa (inverse) zastępujący panewkę stawu | szt | 1
7. | Glenoid, element mocowany do panewki za pomocą śrub, umożliwiający zamocowanie glenosfery | szt | 1
8. | Odwrócona panewka (inverse cap) kości ramiennej pokryta okładziną ceramiczną TiN | szt | 1
9. | Śruba gąbczasta do zakotwiczenia glenoidu | szt | 1
RAZEM
Cena 1 kompletu obejmuje najdłuższy poziom resekcji i wersję bezcementową implantów. Natomiast fakturowane będą faktycznie zużyte podczas operacji elementy.

## Pakiet nr 9-11
Pakiet nr 9 - zespolenia okołoprotezowe
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
L.p. | Nazwa | l.m. | ilość | cena netto | wartość netto |  | wartość brutto
1 | Linki o średnicy 1.6mm oraz 2.0mm i długości min. 500mm z plecionki 49 drutów ze stali w komplecie z zaciskiem | szt | 10
2 | Płyty kompresyjne 5-, 7-, 9-, 11-otworowe z nacięciami do linek, odpowiednio: 6, 8, 10, 12 nacięć o długości od 165mm do 305mm,Płyty kompresyjne o długosciach 155,209,245,299mm z możliwością stabilizacji śrubami oraz kablami | szt | 10
3 | Zaciski do linek o średnicy 1.6mm lub 2.0mm, | szt | 80
3 | Zaślepki do kabla | szt | 80
4 | Linka o średnicy 2.0mm i długości min. 650mm z plecionki 49 drutów ze stali bez oliwki | szt | 80
5 | Wyprofilowane płyty do złamań krętarzowych o grubości 4.0mm w dwóch rozmiarach proksymalnych (medium i large) i 6 długościach: 100, 110, 150, 160, 200 i 210mm posiadająca mechanizm blokujący do kabli oraz dodatkowe otwory na śruby korowe o średnicy 4.5mm | szt | 10
RAZEM
depozyt i instrumentarium
Pakiet nr 10 - Endoproteza cementowa stawu biodrowego rewizyjna
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
L.p. | Nazwa | l.m. | ilość | cena netto | wartość netto |  | wartość brutto
1.
1. | Trzpień prosty,gładki, wysokopolerowany ,w kształcie podwójnego klina w rozmiarach do 260mm długości. | szt. | 5
2. | Trzpień prosty,stalowy bezkołnierzowy ,wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina oferowany w co najmniej 7 offsetach(30mm,33mm,35,5mm, 37,5mm,44mm,50mm,56mm)i 22 rozmiarach z centralizerem | szt. | 5
3. | Głowa metalowa o zmniejszonym współczynniku ścieralności w stosunku do klasycznej głowy metalowej o średnicy 36mm ,40mm,44mm, | szt. | 5
4. | Głowa metalowa ośrednicy 28mm z mozliwoscią zamiany od 22-32mm,srednicy co najmnniej 3 długosciach | szt. | 5
5. | Panewka polietylenowa z okapem, dwuprofilowa w wersji niskiej i wysokiej lub panewka polietylenowa z dystanserami do rownomiernego rozprowadzania cementu z okapem lub panewka wykonana z polietylenu III generacji poddana procesowi wyżarzania(anealing) z dynstanserami do równomiernego rozprowadzenia cementu i kołnierzem presualizacyjnym | szt. | 5
6. | Korek rewizyjny w srednicy od 10-20mm | szt. | 5
7. | Cement kostny a 40g z antybiotykiem colistyną i erytromycyną | szt. | 15
8. | Siatka rewizyjna do rekostrukcji ubytków kostnych,panewki i trzpienia | szt. | 5
9. | Śruby do mocowania siatek | szt. | 5
10. | System do prózniowego mieszania cemntu kostnego,mieszlnik z długim aplikatorem,do podciścnieniowego mieszania i podawania cementu do kości udowej. | szt. | 5
11. | Jednorazowy zestaw ze specjalną szczotką do pulsacyjnego płukania i czyszczenia kanału szpikowego | szt. | 5
RAZEM
Pakiet nr 11
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
Modularny system endoprotez stosowanych w zabiegach poresekcyjnych i onkologicznych. System zapewnia zaopatrzenie części bliższej i dalszej kości udowej oraz części bliższej kości piszczelowej.W częściach wymagających resekcji kości implant mocowany jest za pomoca trzpieni cementowych lub bezcementowych z mozliwością regulacji wielkości resekcji za pomocą elementów przedłużających. System za pomoca elementu łączącego daje możliwość odtworzenia całej długości kości udowej.W obrębie stawu kolanowego element udowy i piszczelowy połączony jest ze sobą zawiasowo za pomocą osi i elementu rotacyjnego pozwalając z stworzenie kolana rotacyjno-zawiasowego . Komponenty biodorowy posiadający konus V40. Połaczenie jest kompatybilne z endoprotezą rotacyjno – zawiasową , stosowaną w nie uszkodzonej części stawu kolanowego. Elementy protezy muszą być kompatybilne ze sobą i łączone bez użycia śruby za pomocą stożka dające możliwośc szybkiego rozłączenia jej elementów i płynną, bezstopniową ich regulację.Implant rzepki.Panewka pierwotna, sferyczna wdrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, imitujący kość gąbczastą, umożliwiająca przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem, tzw. biointegrację panewki. Współczynnik tarcia 1,2 ; porowatość powierzchni panewki wynosi 76%. Dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami. Panewka w rozm. zewnętrznych 42-66mm. W opcji wielootworowej do 72mm. Możliwość zastosowania głowy 36 mm już do panewki 48 mm. Panewka pozwala zastosować wszystkie systemy artykulacyjne : dwumobilny, ceramikę, polietylen. Opcjonalne śruby mocujące pozwalają na fixację kątową w promieniu 37 stopni. Możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji lub wkładu ceramicznego. Cementowa panewka typu constrained zapobiegająca dyslokoacji dostępna w rozmiarze od 44 mm. System panewkowych implantów rewizyjnych do uzupełniania ubytków kostntch w obrębie panewki stawu biodrowego. System umożliwiający zastosowanie zarówno z sferyczną panewką bezcementową jak i z implantami cementowanymi. Implanty systemu wykonane z czystego tytanu (CpTi), w pełni biokompatybilne z tkanką kości ludzkiej o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej w implant. Implanty w kształcie półksiężyca umożliwiające ich stabilizacę w tkance kostnej w dwóch wariantach. Implanty w 18 rozmiarach i 3 wielkościach: od 46 mm srednicy zewnętrznej do 66 mm średnicy zewenętrznej, o skoku co 4 mm. Średnica wewnętrzna każdego implantu jest o 2 mm mniejsza od średnicy zewnętrznej. Każdy rozmiar posiada wersje w 3 wielkościach : 15 mm , 20 mm i 25 mm. Implanty augmentów wyposażone są w otwory pod druty Kirschnera o średnicy 1,6 mm do 2,0 mm i otwory pod śruby tytanowe do stabilizacji augmentów . Śruby tytanowe o średnicy 6.5 mm mogą być dzięki specjalnej konstrukcji otworów wprowadzane pod kątem 18 stopni , niezależnie w każdym kierunku. Przymiary implantów kodowane kolorami w zależnosći od rozmiaru. Sruby tytanowe o długości 15, 20,25,30, 35,40,45,50,55, 60 mm.Panewka rewizyjna, bezcementowa, anatomiczna (strona prawa oraz lewa) wykonana w technologii 3D (3-wymiarowej) z wysoce porowatego czystego Tytanu (CPTi) z przesunięciem osiowym (offsetem) centrum rotacji (w zależności od rozmiaru od 3.3mm do 8.4mm) oraz ściętym przednim stropem zmniejszającym ryzyko konfliktu z sąsiadującymi tkankami miękkimi. Budowa panewki umożliwiająca użycie tradycyjnych śrub panewkowych do kości gąbczastej (od 15mm do 60mm), w zależności od rozmiaru 6 lub 7 śrub oraz dzięki pogrubionemu górnemu stropowi panewki użycie śrub obwodowych skierowanych w stronę kolumny tylnej miednicy, w zależności od rozmiaru 2 lub 5. Panewka dostępna dla strony prawej oraz lewej w rozmiarach od 54mm do 80mm ze skokiem co 2mm. Panewka w pełni kompatybilna z wkładkami ceramicznymi, polietylenowymi oraz wkładką dwumobilną. Panewka umożliwia zastosowanie głowy ceramicznej lub CoCr
1. | Element udowy zawiasowy: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , anatomiczny ( prawy i lewy ) . Element udowy posiada po 5 rozmiarów , odpowiednio dla każdej ze stron. | szt | 1
2. | Element udowy poresekcyjny: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , anatomiczny ( prawy i lewy ) . Element udowy posiadajacy min 2 rozmiary , standardowy i mały. | szt | 1
3. | Element piszczelowy poresekcyjny: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , uniwersalny Element piszczelowy posiadajacy min 2 rozmiary , standardowy i mały. | szt | 1
4. | Element piszczelowy zawiasowy: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , uniwersalny Elemment piszczelowy posiadajacy min. 4 rozmiary. | szt | 1
5. | Elementy polietylenowe do polączeń w obrębie elemetów rotacyjno-zawiasowych kolana | szt | 1
6. | Element rotacyjny uniwersalny dla wszystkich elementów kolana, w opcji element mały | szt | 1
7. | Wkładki polietylenowe w min. 5 grubościach od 10-24 mm | szt | 1
8. | Trzpienie śródszpikowe do systemu zawiasowego: Wykonane z CoCr o długościach 80 i 155 mm , średnice od 10 do 23 mm | szt | 2
9. | Trzpienie śródszpikowe do systemu poresekcyjnego:Wykonane ze stopu tytanowego bezcementowe długościach 125,150 i 200 mm , średnice od 11 do 19 mm.Cementowane ze stopu chromokobaltowego o długości 102 i 127 mm i srednicach od 8 do 17 mm | szt | 2
10. | Podkładki pod element piszczelowy.Wykonane z CoCr występuja jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10 mm . | szt | 2
11. | Podkładki pod element udowy wykonane z CoCr . Dystalne o grubości 10mm | szt | 2
12. | Mimośrody wykonane z CoCr pozwalajace na zróżnicowanie osi komponentu udowego o 4mm. | szt | 1
13. | Elementy przedłużające o długosciach od 30 mm do 80 mm o skoku co 10 mm i w zakresie od 100mm do 220 mm o skoku 20 mm. | szt | 1
14. | Komponenty do zastąpienia części bliższej kości udowej Wykonane z CoCr standardowy i krętarzowy oraz w anatomiczny prawy i lewy montowany bez uzycia śruby. | szt | 1
15. | Element przedłużający w min 2 długościach umożliwiający polączenie elementów biodrowych z kolanowymi lączony za pomocą stożka bezśrubowo | szt | 1
16. | Oś łącząca elemet udowy i piszczelowy | szt | 1
17. | Rzepka | szt | 1
RAZEM

## Pakiet nr 12-22
Pakiet nr 12 -Endoproteza cementowana stawu biodrowego z panewką dwumobilną
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
Endoproteza cementowana stawu biodrowego z panewką dwumobilną
1 | Trzpień wykonany ze stopu CoCr ,prosty,w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina ,zwężający się dystalnie ,spłaszczony ,samocentrujący się w kanale szpikowym ( nie wymaga centralizatora), bez kołnierza . Trzpień w 5 rozmiarach .Stożek 12/14 | szt | 80
2 | Głowa metalowa do wyboru śródoperacyjnego 22,2mm w 3 długościach szyjki oraz 28mm w 5 długościach szyjki. | szt | 80
3 | Panewka antyluksacyjna w wersji cementowanej. Średnica zewnętrzna panewki cementowanej od 44 do 60mm. Zmienna co 2 mm | szt | 80
4 | Wkładka panewkowa polietylenowa lub wzbogacona wit. E. Nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 22,2 oraz 28 mm. | szt | 80
5 | Korek polietylenowy do zamknięcia kanału szpikowego | szt | 80
6 | Opakowanie 40 g cementu kostnego z gentamycyną z barwionym pigmentem do odróżnienia od pozostałych struktur tkankowych . | szt | 120
7 | Mieszalnik próżniowy z podajnikiem do cementu | szt | 80
RAZEM
2 linie depozytu i 2 instrumentaria
Pakiet nr 13
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | System pulsacyjnego pod ciśnieniem płukania(roztworem fizjologicznym NaCl 0,9% ) pola operacyjnego(w tym panewka stawu biodrowego,kolanowego) z wykorzystaniem różnej długości dysz z kapturem ochronnym lub bez,wykorzystujacy sprężone powietrze jako siła wyrzutowa.Zestaw jednorazowy zasialany na baterie.Rozmiar do wyboru przy zamówieniu. | szt. | 200
depozyt + instrumentarium
Pakiet nr 14 - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z panewką dwumobilną
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z panewką dwumobilną
1 | Trzpień tytanowy, bezcementowy, posiadający kształt klina zwężający się dystalnie, bez kołnierza w minimum 10 rozmiarach standardowych oraz dodatkowych 10 z offsetem lateralnym, pokryty tytanową okładziną porowatą napyloną próżniowo. Stożek 12/14 | szt | 5
2 | Głowa metalowa do wyboru śródoperacyjnego 22,2 mm w 3 długościach szyjki oraz 28 mm w 5 długościach szyjki. | szt | 5
3 | Panewka antyluksacyjna w wersji bezcementowej. Średnica zewnętrzna panewki bezcementowej od 44 do 64mm . Zmienna co 2 mm | szt | 5
4 | Wkładka panewkowa polietylenowa lub wzbogacona wit. E. Nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 22,2 oraz 28 mm. Ś | szt | 5
RAZEM
depozyt i instrumentarium
Pakiet nr 15 - Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego
1 | Komponent udowy wykonany ze stopu CoCr. Komponent udowy uniwersalny w 3 rozmiarach | szt | 20
2 | Komponent piszczelowy anatomiczny typu „mobile bearing” w 6 rozmiarach,wykonany ze stopu CoCr | szt | 20
3 | Wkładka anatomiczna (prawa, lewa) wykonana z polietylenu nowej generacji typu cross linking, niezwiązana z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach. System zapewnia zaopatrzenie obu przedziałów, przyśrodkowego i pobocznego. | szt | 20
4 | Opakowanie 40 g cementu kostnego z gentamycyną z barwionym pigmentem do odróżnienia od pozostałych struktur tkankowych . | szt | 40
5 | Mieszalnik próżniowy z podajnikiem do cementu | szt | 20
6 | Komplet ostrzy trójpak:(ostrze posuwisto zwrotne, oscylacyjne,keel) | kpl | 20
RAZEM
Pakiet nr 16 - Cement kostny
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
L.p. | Nazwa | l.m. | ilość | cena netto | wartość netto |  | wartość brutto
1. | Cement kostny z gentamycyną a 40 g -szybkowiążący zastygający polimer,przeznaczony do użytkowania w chirurgii kości,zmieszanie dwóch komponentów systemu składającego się z proszku i płynu daje pastę ,która używana jest do osadzenia protezy kości.Utwardzony cement kostny umożliwia stabilną fiksację endoprotezy i przenosi naciski spowodowane ruchami na kość przez dużą powierzchnię przylegania .Nierozpuszczalny dwutlenek cyrkonu zawarty w proszku jest środkiem konbtr4astowym dla promieni RTG,dodatek chlorofilu barwiący cement na zielono pozwala odróżnić cement od reszty pola operacyjnego. | szt. | 200
Pakiet nr 17 - Implant do mocowania tkanki miękkie/kość
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
L.p. | Nazwa | l.m. | ilość | cena netto | wartość netto |  | wartość brutto
1. | System szycia łąkotek inside-outside, wysokiej wytrzymałości nić przechodząca w taśmę, łącząca dwie igły, materiał szewny BroadBand, implant do szycia łąkotki: dwie igły długości 10" (25,4 cm) połączone niebieską nicią 2.0 z taśmą 1 mm o długości 30" (76,2 cm). Szwy pakowane pojedynczo - sterylne. | szt. | 5
2. | System do szycia łąkotek metodą All-inside, składający się z dwóch miękkich implantów, wykonanych z poliestru, połączonych nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18 mm. Prowadnica metalowa prosta lub zakrzywiona, zakończona igłą o śr. 1,6 mm. | szt. | 5
3. | Metalowa prowadnica typu half pipe | szt. | 5
4. | wysokiej wytrzymałości nić 2-0 przechodząca w taśmę szerokości 1,5 mm, czarno-niebieską i czarną, bez igieł, materiał szewny BroadBand, wykonana z UHMWPE, 2 sztuki w opakowaniu, możliwość wiązania węzłów. | szt. | 5
5. | wysokiej wytrzymałości nić 2-0 przechodząca w taśmę szerokości 2,3 mm, czarno-niebieską i czarną, łącząca dwie igły, materiał szewny BroadBand, wykonana z UHMWPE, implant do szycia, 2 sztuki w opakowaniu, możliwość wiązania węzłów. | szt. | 1
6. | sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 1,4mm: płaszcz, wiertło i obturator. | szt. | 1
7. | Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm. | szt. | 1
8. | wielorazowa prowadnica 1,4 mm | szt. | 1
9. | wielorazowy obturator 1,4 mm | szt. | 1
10. | wielorazowa prowadnica 1,4 mm, zakrzywiona 23° | szt. | 1
11. | wielorazowy obturator 1,4 mm, giętki | szt. | 1
12. | wiertło 1,4 mm | szt. | 5
13. | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm. Dwie taśmy szerokości 1,5mm: biało-czarna i niebiesko-biała i/lub biało-niebieska i czarno-biała. | op | 1
14. | sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 2,9mm: płaszcz, wiertło i obturator. | szt. | 1
15. | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. | szt. | 5
16. | Quattro 2.9MM GL wiertło Hard Bone | szt. | 1
17. | kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością niezależnego napięcia nitek, średnica 2,9mm, długość 15,9mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. | szt. | 5
18. | kotwica z materiału PEEK, wbijana - z tytanowym grotem (4,5 mm średnicy) lub bez (4,5 mm i 5,5 mm średnicy), bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, długość 25,8mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. | szt. | 5
19. | kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm i 5,5mm, długość 23mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. | szt. | 5
20. | Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu barkowo-obojczykowego składający się z guzika tytanowego o średnicy 10 mm oraz osobno (implanty nie związane na stałe ze sobą) ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej dł. 13 mm, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 2
miękkie kotwice do rekonstrukcji zerwanych więzadeł i ścięgien np. ręki, stopy
21. | Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, dwie wzmocnione nici #2, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9 mm, krótki podajnik, opakowanie 1szt. | szt. | 15
22. | Wiertło wielorazowe 2,9mm | szt. | 2
23. | Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej #1, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik | szt. | 15
24. | jednorazowa prowadnica short 1.4 mm z wiertłem | szt. | 15
25. | JuggerKnot wiertło 1,4mm krótkie wielorazowe | szt. | 5
26. | JuggerKnot Mini 1,0 mm - Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1,0 mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie. | szt. | 10
RAZEM
Bezpłatne dostarczenie instrumentarium i depozyt
Pakiet nr 18 - Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
L.p. | Nazwa | l.m. | ilość | cena netto | wartość netto |  | wartość brutto
1. | Panewka rewizyjna przerastająca ,pokryta trójwymiarową strukturą trabekularnego tytanu,3 lub 4 otworowa w rozmiarach od 42 mm do 68 mm włącznie oraz typu multihole w rozmiarach od 42mm do 80 mm włącznie | szt | 10
2. | Wkładka z polietylenu wysoceusieciowanego stabilizowanego witaminą E na głowy wielkości 28,32,36mm ,opcjonalnie 40 i 44mm, dostepne 4 typy wkładek :standard 10 stopni,z nadbudową high wall, wystająca + 5mm oraz dodatkowo opcjonalnie (wkładka zatrzaskowa typu constrained na głowę 32 i 36mm |  | 10
3. | Głowa CoCr 28,32,36, w min 4 długościach |  | 10
4. | Argument do nadbudowy stropu |  | 10
5. | Modularny trzpień rewizyjny o 6 cylindrycznych i 6 konikalnych elementach kretarzowych w rozmiarach 55mm do 105 mm co 10 mm |  | 10
6. | Część dystalna trzpienia prosta w rozmiarach 120/14mm,140/14 do 24mm, co 2mm;200/14do 28mm co 2mm;260/16do 28mm co 2mm;i anatomiczna w rozmiarach 140/14do 24mm co 2mm, 200/14 do 28mm co 2mm;260/16do 28mm co2mm |  | 10
7. | śruba do stabilizacji dystalnej trzpienia |  | 10
8. | Panewka tytanowa press-fit.Powierzchnia panewki szorstka,porowata,pokryta regularnie występującymi jednomilimetrowymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i póżniejszą osteointegrację.Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów.Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub .Rozmiary panewek od 42-72 mm. Insert polietylenowy płaski lub z okapem |  | 10
9. | Insert polietylenowy płaski lub z okapem |  | 30
10. | System pulsacyjnego pod ciśnieniem płukania(roztworem fizjologicznym NaCl 0,9% ) pola operacyjnego(w tym panewka stawu biodrowego,) z wykorzystaniem różnej długości dysz z kapturem ochronnym lub bez,wykorzystujacy sprężone powietrze jako siła wyrzutowa.Rozmiar do wyboru przy zamówieniu. |  | 10
RAZEM
instrumentarium i depozyt
Pakiet nr 19
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Głowa bipolarna -komplet złożony z odrębnych części: wkładki PE,czaszy metalowej i głowy wewnętrznej-składanych sródoperacyjnie .Implant wyposażony w mechanizm umozliwiający późniejsze rozmontowanie czaszy ,głowy wewnętrznej i wkładki śródoperacyjnie .średnica zewnętrzna min. od 38 do 72 mm.Kompatybilność z trzpieniem Taperlock. | szt | 20
2. | Wkładka do panewki bipolarnej | szt | 20
3. | Głowy B/ Głowa CoCr 28/32mm | szt | 20
RAZEM
Bezpłatne dostarczenie instrumentarium
depozyt
Pakiet nr 20
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Wycinaki do panewki stawu biodrowego ze zmiennymi ostrzami(krótkie, długie),jednorazowego użytku, w rozmiarach od 44-62 co 2 mm | kpl | 50
Pakiet nr 21
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Głowa ceramiczna typu Biolox Delta kompatybilna z protezą rewizyjną stawu bioddrowego Revitan Zimmer w pełnym zakresie rozmiarowym | szt. | 10
Utworzenie depozytu
Pakiet nr 22 - Endoproteza kończyny górnej
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
I | Endoproteza kończyny górnej
1. | Komponent ramienny protezy łokcia-Część ramienna tytanowa w 10 rozmiarach, o przekroju trójkątnym, zapewniającym stabilność antyrotacyjną. Flansza części ramiennej w dwóch długościach, umożliwiająca zastosowanie podkładki kostnej. Trzy rozmiary 4,5,6 oraz trzy długości 100mm, 150mm i 200mm. Część dalsza napylona tytanem w technologii plasma spray. Możliwość połączenia z protezą poresekcyjną odwróconą barku SRS | szt | 2
2. | Komponent łokciowy protezy łokcia-Część łokciowa tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju prostokątnym.Trzy rozmiary 4,5,6 oraz trzy długości 75mm, 90mm i 115mm. Elementy prawe i lewe. Część bliższa napylona tytanem w technologii plasma spray. | szt | 2
3. | Komponent rotacyjny - Sworzeń Co-Cr blokowany śrubami Co-Cr. Trzy łożyskujące elementy polietylenowe wykonane z UHMWPE zawierającego witaminę E. | szt | 2
4. | Śruby blokujące sworzeń wykonane z Co-Cr. | szt | 4
5. | Wkrętak dynamometryczny- Jednorazowy wkrętak dynamometryczny do śrub blokujących sworzeń. | szt | 4
6. | Prowadnica jednorazowa | szt | 2
II | Endoproteza stawu łokciowego
Endoproteza łokcia składająca się z części ramiennej, części łokciowej i zawiasu łączącego. Część ramienna tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju trójkątnym, zapewniającym stabilność antyrotacyjną. Flansza części ramiennej w dwóch długościach, umożliwiająca zastosowanie podkładki kostnej. Część łokciowa tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju prostokątnym. Elementy łokciowe pokryte warstwą PMMA ułatwiającą wiązanie cementu kostnego. Współpracujące elementy z UHMWPE umieszczane w części ramiennej i łokciowej, zawias skręcany współosiowo. Wzajemną rotację komponentów w zakresie 7 stopni.
1. | Element ramienny z łącznikiem | szt | 2
2. | Element łokciowy | szt | 2
3. | Zapasowy element - Rewizyjny zestaw łączący | szt | 2
RAZEM

## Pakiet nr 23-24
Pakiet nr 23 - Endoproteza tymczasowa typu Spacer
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
L.p. | Nazwa | l.m. | ilość | cena netto | wartość netto |  | wartość brutto
1. | Endoproteza tymczasowa typu Spacer
1. | Spacery biodrowe zaopatrzone wewnątrz w stalowy trzpień , nasycone gentamycyną , dostępne w minimum 12 rozmiarach . Możliwość zaoferowania spacerów z wąskim trzpieniem ( spłaszczony w płaszczyźnie A-P) oraz w wersji z dwoma antybiotykami ( gentamycyna i wankomycyna)Spacery fabrycznie sterylne i gotowe do użycia
1a | pojedynczy cement z gentemacyną | kpl | 1
1b | podwójny cement z gentamecyną i wankomycyną | kpl | 5
2. | Spacery kolanowe dostępne w minimum 3 rozmiarach nasycone gentamycyną , z możliwością zaoferowania 4 rozmiarów spacerów z dwoma antybiotykami ( gentamycyna i wankomycyna). Spacery fabrycznie sterylne i gotowe do użycia
2a | pojedynczy cement z gentemacyną | kpl | 1
2b | podwójny cement z gentamecyną i wankomycyną | kpl | 5
RAZEM
Pakiet nr 24
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Część udowa anatomiczna (lewa, prawa), cementowana wykonana z chromokobaltu, , przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych (oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. | szt | 10
2. | Część udowa anatomiczna (lewa, prawa), cementowana wykonana z chromokobaltu,i pokryta ZrN przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych (oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego | szt | 3
3. | Część piszczelowa uniwersalna, cementowana , wykonana z chromokobaltu, modularna przynajmniej w 11 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych. | szt | 20
4. | Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , pokryta ZrN modularna przynajmniej w 11 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych. | szt | 3
5. | Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabrycznie tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej | szt | 10
6. | Podkładki augmentacyjne do części piszczelowej pierwotnej | szt | 10
7. | Przedłużki piszczelowe bezcementowe do części piszczelowej pierwotnej | szt | 3
8. | Przedłużka udowa AS | szt | 2
9. | Przedłużka piszczelowa AS | szt | 2
10. | Augment udowy dystalny AS | szt | 2
11. | Augment udowy tylny AS | szt | 2
12. | Łącznik udowy AS | szt | 2
13. | Augment piszczelowy AS | szt | 2
14. | Wkładka polietylenowa | szt | 2
RAZEM
Bezpłatne dostarczenie instrumentarium
depozyt

## Pakiet nr 25-26
Pakiet nr 25 - Endoproteza stawu ramienno-łopatkowego
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
Proteza połowicza
1 | Trzpień bezcementowy o średnicy 14-24 mm, dł. 80mm o średnicy 11-13mm | szt | 5
2 | Element proksymalny urazowy w 3 wysokościach, otwory na doszycie guzków kości ramiennej, CCD 135° | szt | 5
3 | Głowa metal 40-54mm skalowane co 2 mm | szt | 5
4 | Adapter do głów metalowych (8 opcji): short, long, oraz neutralny i ecentryczny +2,+4,+8mm | szt | 5
Proteza anatomiczna-Endoproteza stawu ramienno-łopatkowego z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego.
5 | Trzpień bezcementowy długości 80mm o średnicy 14-24 mm, oraz dł. 60mm o średnicy 11-13mm | szt | 4
6 | Element proksymalny anatomiczny, z wertykalnym ożebrowaiem dla poprawy stabilności rotacyjnej, CCD 135° | szt | 4
7 | Panewka bezcementowa w 4 rozmiarach o wklęsłej geometrii, centralny pressfitowy peg, mocowana 2 śrubami. | szt | 4
8 | Śruba 6,5 mm średnicy oraz długości: 15-45 mm skalowane co 5mm | szt | 4
9 | Wkład polietylenowy do panewki anatomicznej | szt | 4
10 | Głowa metal 40-54mm, skalowane co 2 mm | szt | 4
11 | Adapter do głów metalowych (8 opcji): short, long, oraz neutralny i ecentryczny +2,+4,+8mm | szt | 4
| Proteza odwrócona-Endoproteza stawu ramienno-łopatkowego z możliwością konwersji z opcji odwróconej na anatomiczną bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. | szt
12 | Trzpień bezcementowy długości 80mm o średnicy 14-24 mm, oraz dł. 60mm o średnicy 11-13mm | szt | 10
13 | Element proksymalny odwrócony w trzech opcjach: pokrtyt HA , krótki do inwersji, trauma (z uszkiem do doszycia guzków kości ramiennej), CCD 150° | szt | 10
14 | Glenosfery polietylenowe 40,44 mm, asymetryczny kształt, zredukowany obrys górny dla minimalizacji konfliktu z przestrzenią podbarkową | szt | 8
15 | Łącznik do glenosfer: neutralny i lateralizący +2, +4 mm | szt | 8
16 | Glenosfery 36mmwykonana z CoCrMo: standardowa i ecentryczna | szt | 4
17 | Wkładka odwrócona PE 36mm w 3 wysokościach (0, +3/+6) | szt | 4
18 | Wkładka metalowa pod glenosfery 40 i 44mm: w 3 wysokościach (S/M/L) opcja wkładek laterailowanych | szt | 8
19 | Przedłużenie do systemu odwróconego +9 | szt | 4
20 | Panewka bezcementowa o wklęsłej geometrii, centraliny pressfitowy peg, mocowana 2 śrubami; w 4 rozmiarach | szt | 8
21 | Śruba 6,5 mm średnicy oraz długości: 15-45 mm skalowane co 5mm | szt | 20
Proteza beztrzpieniowa anatomiczna-Endoproteza stawu ramienno-łopatkowego z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego
22 | Element beztrzpieniowy, trójramienny, w 8 rozmiarach, wykonany w technologi druku 3D | szt | 1
23 | Adapter głowy standardowy lub ecentryczny 0,+2,+4 | szt | 1
24 | Głowa metalowa CoCrMo w rozmiarach 40-54mm skalowane co 2 mm | szt | 1
25 | Panewka bezcementowa o wklęsłej geometrii, centraliny pressfitowy peg, mocowana 2 śrubami; w 4 rozmiarach | szt | 1
26 | Śruba 6,5 mm średnicy oraz długości: 15-45 mm skalowane co 5mm | szt | 2
27 | Wkład polietylenowy do panewki anatomicznej | szt | 1
Proteza beztrzpieniowa odwrócona-Endoproteza stawu ramienno-łopatkowego z możliwością konwersji z opcji odwróconej na anatomiczną bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego
28 | Element beztrzpieniowy, trójramienny, w 8 rozmiarach, wykonany w technologi druku 3D | szt | 1
29 | Wkładka metalowa pod glenosfery 40 i 44mm: w 3 wysokościach (S/M/L) opcja wkładek laterailowanych | szt | 1
30 | Panewka bezcementowa o wklęsłej geometrii, centraliny pressfitowy peg, mocowana 2 śrubami; w 4 rozmiarach | szt | 1
31 | Śruba 6,5 mm średnicy oraz długości: 15-45 mm skalowane co 5mm | szt | 2
32 | Glenosfery polietylenowe 40,44 mm, asymetryczny kształt, zredukowany obrys górny dla minimalizacji konfliktu z przestrzenią podbarkową | szt | 1
33 | Łącznik do glenosfer neutralny oraz lateralizujący +2,+4 | szt | 1
Kapoplastyka
34 | Panewka cementowana | szt | 2
35 | Panewka bezcementowa o wklęsłej geometrii, centraliny pressfitowy peg, mocowana 2 śrubami; w 4 rozmiarach | szt | 3
36 | Głowa typu resurfacing wykonana z CoCrMo w rozmiarach 42-54 mm skalowane co 2 mm, od wewnętrznej strony pokryta porowatym tytanem i HA. | szt | 3
37 | Głowa CTA typu resurfacing wykonana z CoCrMo w 4 średnicach od 42 do 54 mm, od wewnętrznej strony pokryta porowatym tytanem i HA. | szt | 2
38 | Modularny trzpień wykonany ze stopu tytanu w dwóch rozmiarach (11x32 mm oraz 13x36mm), stożkowy z wertykalnymi listewkami stabilizującymi rotacyjnymi. | szt | 5
RAZEM
Pakiet nr 26
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
L.p. | Nazwa | l.m. | ilość | cena netto | wartość netto |  | wartość brutto
1. | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego. Endoproteza modularna, osadzana przy użyciu cementu kostnego. W skład kompletu wchodzi: część piszczelowa anatomiczna ze stopu tytanu w 6 rozmiarach, część udowa anatomiczna (prawa, lewa) po 7 rozmiarów dla każdej strony, wykonana ze stopu chromo-kobaltowego, cementowana oraz wkładka polietylenowa o różnych grubościach: 8, 9, 10, 11, 12, 14mm mocowana zatrzaskowo. Element udowy i piszczelowy dedykowane zarówno dla przedziału przyśrodkowego jak i bocznego. Element udowy umożliwia modyfikację ustawienia rotacyjnego+/-8° Varus/valgus. Elementy udowy i piszczelowy pokryty od strony kostnej warstwą PMMA – poprawiającą adhezję z cementem kostnym. Element udowy o wydłużonym kłykciu tylnym – co zwiększa zakres zgięcia. Mocowany na 2 PEGach. Element piszczelowy z 2 PEGami i antyrotacyjnym KEEL’em. Pełna dowolność łączenia elementu udowego i piszczelowego.
1. | Część piszczelowa | szt | 20
1a | Część udowa | szt | 20
1. | Wkładka polietylenowa | szt | 20
1. | Ostrze oscylacyjne | szt | 20
1a | Ostrze do piły posuwisto-zwrotne | szt | 20
RAZEM

## Pakiet nr 27
Pakiet nr 27 Gwóźdź odpiętowy kaniulowany
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Gwóźdź odpiętowy kaniulowany, posiadający 4 niegwintowane otwory na śruby z czego 2 ze ścięciem uniemożliwiajacym wysunięcie śruby,posiadajacy owalny otwór umożliwiajacy włożenie przeszczepu kostnego , zakończony kaniulowana zaślepką nieprzedłużjącą gwoździa.Wykonany ze stopu tytanu występujący w wersji do złamań kości piętowej jak i do artrodezy. Gwóźdź o średnicy 10mm w rozmiarach 45, 50 i 55 mm w wersji urazowej oraz 12mm średnicy i długości 65,75 i 85 mm w wersji do artrodezy. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. | szt | 40
2 | W zestawie śruby 5mm w długościach od 24 do 40mm rosnąco co 2mm. | szt | 80
Zamawiający wymaga aby każdy implant był sterylny (niedopuszcza się niesterylnego)i pakowany osobno.
RAZEM
depozyt + Instrumentarium ( w tym zawierajacy kompresor do zabiegu artrodezy)

## Pakiet nr 28
Pakiet nr 28
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1 | Syntetyczny, bioaktywny, osteokonduktywny, osteostymulacyjny, materiał hamujący rozwój bakterii przeznaczony do stosowania przy wypełnianiu zastępowaniu i rekonstrukcji ubytków kostnych,wykonany ze szkła bioaktywnego S53P4 i składa się z elementów naturalnie występujących w organizmie człowieka; 53% Ditlenek krzemu,23% nadtlenek sodu,20% tlenku wapnia,4% dekatlenek tetrafosoranu,hamujące wzrost bakterii opiera się na działaniu dwu równoczesnych procesach odbywających się, gdy szkło bioaktywne reaguje z płynami ustrojowymi:1. Z powierzchni szkła bioaktywnego wytrąca się sód, powodując wzrost pH, tj. alkalizuje on otoczenie, czyniąc je niekorzystnym dla bakterii.2. Uwolnione jony Na, Ca, Si oraz P przyczyniają się do wzrostu koncentracji soli, a przez to i ciśnienie osmotycznego, co uniemożliwia namnażanie się bakterii.Powyższe mechanizmy skutecznie hamują przyleganie bakterii do powierzchni granulatu i jego kolonizację. Ponadto, Bakterie wykazują coraz większa odporność na antybiotyki, przez co metody nieoparte na antybiotykach mogą być skuteczne w ich zwalczaniu.Ma zastosowanie:Infekcje kości,przewlekłe zapalenie kości i szpiku,chirurgia urazowa,torbiele kostne,łagodne guzy kości,chirurgia kręgosłupa,perlak,stopy cukrzycowe
a | 0,5-0,8mm, 2,5cc | szt | 20
b | 0,5-0,8mm, 5cc | szt | 30
c | 1,0-2,0 mm 5cc | szt | 30
d | 1,0-2,0 mm 10 cc | szt | 30
2 | Syntetyczny, biaoktywny, osteokondukcyjny, osteostymulacyjny, przeznaczony do stosowania przy wypełnianiu zastępowaniu i rekonstrukcji ubytków kostnych,wykonany ze szkła bioaktywnego S53P4 i skład się z elementów naturalnie występujących w organizmie człowieka,53% Ditlenek krzemu,23% nadtlenek sodu,20% tlenku wapnia,4% dekatlenek tetrafosoranu,Glicerol i glikol polietylenowy.Ma zastosowanie;przewlekłe zapalenie kości i szpiku,chirurgia urazowa,torbiele kostne,łagodne guzy kości,chirurgia kręgosłupa,perlak,stopy cukrzycowe
a | 1,0cc with applicator | szt | 5
b | 2,5cc with applicator | szt | 5
c | 5cc with applicator | szt | 5
d | 10cc with applicator | szt | 5
RAZEM
depozyt

## Pakiet nr 29-30
Pakiet nr 29
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Rekrystalizowany siarczan wapnia zarejestrowany do stosowania w infekcjach tkanek miękkich i kości (w ukł. mięśniowo-szkieletowym). Pasta lub granulki o różnych wielkościach: 3 mm, 4.8 mm, 6 mm, ulegające całkowitej resorpcji. Produkt biodegradowalny i biokompatybilny w połączeniu z antybiotykami pozwalający na stopniowe i kontrolowane uwalnianie się antybiotyku nawet do 40 dni. Wskazania: do stosowania w infekcjach tkanek miękkich i kości (w ukł. mięśniowo-szkieletowym). Opakowanie a 5 cm3 | op. | 50
2. | Rekrystalizowany siarczan wapnia zarejestrowany do stosowania w infekcjach tkanek miękkich i kości (w ukł. mięśniowo-szkieletowym). Pasta lub granulki o różnych wielkościach: 3 mm, 4.8 mm, 6 mm, ulegające całkowitej resorpcji. Produkt biodegradowalny i biokompatybilny w połączeniu z antybiotykami pozwalający na stopniowe i kontrolowane uwalnianie się antybiotyku nawet do 40 dni. Wskazania: do stosowania w infekcjach tkanek miękkich i kości (w ukł. mięśniowo-szkieletowym). Opakowanie a 10 cm3 | op. | 50
3. | Rekrystalizowany siarczan wapnia zarejestrowany do stosowania w infekcjach tkanek miękkich i kości (w ukł. mięśniowo-szkieletowym). Pasta lub granulki o różnych wielkościach: 3 mm, 4.8 mm, 6 mm, ulegające całkowitej resorpcji. Produkt biodegradowalny i biokompatybilny w połączeniu z antybiotykami pozwalający na stopniowe i kontrolowane uwalnianie się antybiotyku nawet do 40 dni. Wskazania: do stosowania w infekcjach tkanek miękkich i kości (w ukł. mięśniowo-szkieletowym). Opakowanie a 20 cm3 | op. | 10
RAZEM
depozyt
Pakiet nr 30
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Substytut kości w postaci pasty. Związek beta–TCP i półwodnego siarczanu wapnia o właściwościach osteokonduktywnych. Po zmieszaniu składników wiąże i zastyga w temperaturze ciała w ciągu 15 min., osiągając wytrzymałość na ściskanie ok. 3 razy większą niż kość gąbczasta (15 MPa). Zapewnia solidne rusztowanie do przyspieszonej odbudowy kości i pomaga hamować wrastanie tkanek miękkich. Wskazania: trauma, osteotomia, stawy rzekome, wypełnianie pustych przestrzeni (torbiele).. Opakowanie a 5 cm3 | op. | 20
2. | Substytut kości w postaci pasty. Związek beta–TCP i półwodnego siarczanu wapnia o właściwościach osteokonduktywnych. Po zmieszaniu składników wiąże i zastyga w temperaturze ciała w ciągu 15 min., osiągając wytrzymałość na ściskanie ok. 3 razy większą niż kość gąbczasta (15 MPa). Zapewnia solidne rusztowanie do przyspieszonej odbudowy kości i pomaga hamować wrastanie tkanek miękkich. Wskazania: trauma, osteotomia, stawy rzekome, wypełnianie pustych przestrzeni (torbiele).. Opakowanie a 10 cm3 | op. | 5
RAZEM
depozyt

## Pakiet nr 31
Pakiet nr 31
L.p. | Nazwa |  | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | 1. Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800 μm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie Granulek 1-4 mm o objętościach 2,5cm³, 5cm³,10cm³, 15cm³, 20cm³, 30cm³, Bloczków 10x10x10cm, 10x10x20cm, 10x10x30cm, Cylindrów 10x10cm, 10x15cm, Klinów 15x20x6x4cm, 15x20x8x6cm, 15x20x10x8cm, 15x20x14x10cm. | Granulki 1-4 mm – 2,5 cm3 |  | 5
|  | Granulki 1-4 mm - 5 cm3 |  | 5
|  | Granulki 1-4 mm – 10 cm3 |  | 10
|  | Granulki 1-4 mm – 15 cm3 |  | 10
|  | Granulki 1-4 mm – 20 cm3 |  | 10
|  | Granulki 1-4 mm – 30 cm3 |  | 5
|  | Bloczek 10x10x10 mm |  | 5
|  | Bloczek 10x10x20 mm |  | 5
|  | Bloczek 10x10x30 mm |  | 5
|  | Bloczek 10x20x30 mm |  | 5
|  | Cylinder 10x10 mm |  | 5
|  | Cylinder 10x15 mm |  | 5
|  | Klin 15x20x6x4 mm |  | 5
|  | Klin 15x20x8x6 mm |  | 5
|  | Klin 15x20x10x8 mm |  | 5
|  | Klin 15x20x14x10 mm |  | 5
2. | 2. Syntetyczny materiał kościozastępczy przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych w postaci pasty zbudowany w 38% z hydroksyapatytu oraz wody. Preparat gotowy do użycia w opakowaniu 5cm³ oraz 2x5cm³ bez wstępnego mieszania i przygotowywania. (Novo) | ReproBone novo 5cm3 |  | 5
|  | ReproBone novo 10cm3 Wielopak 2x5cm3 |  | 5
3. | 3. Syntetyczny materiał kościozastępczy przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych w postaci pasty zbudowany w 38% z hydroksyapatytu, mikrogranulek o wielkości od 0,5 do 1 mm zbudowanych z hydroksyapatytu i trójfosforanu wapnia oraz wody. Preparat gotowy do użycia w opakowaniu 5cm³ oraz 2x5cm³ bez wstępnego mieszania i przygotowywania. (Fusion) | ReproBone fusion 5cm3 |  | 5
|  | ReproBone fusion 10cm3 Wielopak 2x5cm3 |  | 5
RAZEM
depozyt

## Pakiet nr 32-34
Pakiet nr 32
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Anatomiczna płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, zakładana od strony dłoniowej. Płytka posiadająca podcięcie redukujące podrażnienie ścięgna zginacza długiego kciuka (FPL tendon). Wersja prawa/lewa. 3 warianty szerokości części nasadowej: 19mm; 23mm i 27mm posiadające 6; 7 i 9 otworów blokowanych. Płytka występująca w 2 długościach: 4 i 6 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 wydłużony otwór kompresyjny. W części nasadowej otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otw. pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm lub 2,7mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 2
2. | Anatomiczna płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, zakładana od strony dłoniowej. Płytka z rozszerzeniem na wyrostek rylcowaty kości promieniowej. Płytka posiadająca podcięcie redukujące podrażnienie ścięgna zginacza długiego kciuka (FPL tendon). Wersja prawa/lewa. 3 warianty szerokości części nasadowej: 19,5mm; 24mm i 28mm posiadające 7; 8 i 10 otworów blokowanych. Płytka występująca w 2 długościach: 4 i 6 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 wydłużony otwór kompresyjny. W części nasadowej otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otw. pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm lub 2,7mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 2
3. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, zakładana od strony grzbietowej. Wersja prawa/lewa. Szerokość części nasadowej 35mm. Płytka Delta-kształtna Płytka występująca w rozmiarach 4÷6 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 wydłużony otwór kompresyjny. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 3 otw. pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm oraz 2,7mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt | 2
4. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, zakładana od strony grzbietowej. Wersja prawa/lewa. Szerokość części nasadowej 35mm. Płytka Y-kształtna. Płytka występująca w rozmiarach 4÷6 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 wydłużony otwór kompresyjny. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 3 otw. pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm oraz 2,7mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt | 2
5. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, zakladana od strony grzbietowej. Płytka Pi-kształtna. Wersja wąska i szeroka. Wersja prawa/lewa. Płytki o wymiarach 24x63 i 37x64. Płytki posiadają 12 i 14 otworów blokowanych oraz 2 wydłużone otwory kompresyjne. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm lub 2,7mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 2
6. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, zakładana od strony grzbietowej. Płytka H-kształtna. Wersja wąska i szeroka. Wersja prawa/lewa. Płytki o wymiarach 24x63 i 37x64. Płytki posiadają 12 i 14 otworów blokowanych oraz 2 wydłużone otwory kompresyjne. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm lub 2,7mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 2
7. | Płytka prosta blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa. Płytka występująca w rozmiarach 3÷4 otworowej. Długość płytek 47 i 58mm. Posiada zarówno otwory blokowane oraz otwory kompresyjne. Otw. blokowane o ustalonym kątowo ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm lub 2,7mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 2
8. | Płytka T kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa. Płytka występująca w rozmiarach 3÷4 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz otwory kompresyjne. W części nasadowej 3 otw. blokowane o ustalonym kątowo ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm lub 2,7mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 2
9. | Płytka kształtowa L blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa. Wersja L oraz L ukośna, prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 2÷4 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz otwory kompresyjne. W części nasadowej 2 lub 3 otw. blokowane o ustalonym kątowo ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm lub 2,7mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 2
10. | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości łokciowej. Zakończenie płytki 2 haczykami do stabilizacji wyrostka rylcowatego. Płytka występująca w rozmiarach 3÷5 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 wydłużony otwór kompresyjny. W części nasadowej 1 otwór blokowany. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 1 otw. pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm lub 2,7mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 2
11. | Płytka kształtowa blokowana do artrodezy kości nadgarstka. 2 warianty rozmiaru: 14mm i 21mm posiadające 6 i 12 otworów blokowanych. 2 frezy kostne dedykowane do rozmiaru płytki, kaniulowane pod drut 1,5mm. Otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Płytka 21mm posiadająca przynajmniej 3 otw. pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 2
12. | Płytka kształtowa blokowana dopasowana do bliższej nasady kości promieniowej. Wersja mała dla głowy kości promieniowej o średnicy 20÷22mm oraz wersja duża dla głowy kości promieniowej o średnicy 24÷26mm. Dostępne w wersji prawa/lewa. Wersja szyjkowa uniwersalna, dla głowy kości promieniowej w złamaniach szyjkowych. W części trzonowej 1 do 3 otworów blokowanych i otwory kompresyjne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Jeden z otworów kompresyjnych wydłużony do pozycjonowania płyty na kości. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 2,4mm lub 2,7mm, Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 2
13. | Płytka kształtowa blokowana łukowa do zespoleń kości skokowej, o długości 41mm. Posiadająca 6 otworów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Podcięcia od spodniej części płytki dla ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz ułatwiające modelowanie implantu. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 2
14. | Płytka kształtowa blokowana wygięta łukowo, dwa rzędy wkrętów, do zespoleń kości stopy – kości łódkowatej. Płytka o długości 53 mm. Posiadająca 11 otworów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 2
15. | Płytka kształtowa blokowana do zespoleń kości stopy – kości sześciennej. Płytka w dwóch rozmiarach szerokości 26 i 29mm. Posiadająca 11 otworów blokowanych. Wersja lewa i prawa. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Przynajmniej 4 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 2
16. | Płytka kształtowa blokowana, kształtu T, do zespoleń kości stopy. Płytka występująca w 2 długościach: 4 i 6 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 otwór kompresyjny. W części nasadowej 2 otwory blokowane. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm oraz 2,7mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt | 1
17. | Płytka kształtowa blokowana prostokątna do zespoleń kości stopy - skokowej, łódkowatej, sześciennej. Płytka w dwóch długościach 22 i 27mm. Posiadająca 4 otwory blokowane, oraz 2 otwory kompresyjne. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne zapewniające wprowadzenie wkręta korowego w pozycji neutralnej, kompresyjnej oraz kątowej. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 1
18. | Płytka kształtowa blokowana wygięta łukowo do zespoleń kości stopy. Płytka w długościach 39,46 i 54mm. Posiadająca kolejno 4, 5 oraz 6 otworów blokowanych. Wersja lewa i prawa. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 1
19. | Płytka 3D kształtowa blokowana prostokątna do zespoleń kości stopy – tzw. I promień stopy. Płytka w długościach 40,45 i 50mm. Posiadająca 6 otworów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 1
20. | Płytka kształtowa blokowana, w kształcie 6, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 46,50 i 54 mm. Posiadająca 6 otworów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Przynajmniej 3 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 1
21. | Płytka kształtowa blokowana, kształtu T ukośna, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 33 mm. Wersja lewa/prawa. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 1
22. | Płytka kształtowa blokowana, w kształcie L, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 28,38 i 48 mm. Posiadająca kolejno 4,5 i 6 otworów w tym 1 otwór kompresyjny. Wersja prawa i lewa. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Otwory kompresyjne zapewniające wprowadzenie wkręta korowego w pozycji neutralnej, kompresyjnej oraz kątowej. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 1
23. | Płytka kształtowa blokowana, prosta, szeroka, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 51,60 i 66 mm, szerokości 10mm. Posiadająca 4 otwory blokowane oraz 2 otwory kompresyjne. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Otwory kompresyjne zapewniające wprowadzenie wkręta korowego w pozycji neutralnej, kompresyjnej oraz kątowej. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 1
24. | Płytka kształtowa blokowana, do zespoleń kości stopy- sródstopno-paliczkowa. Płytka o długości 39, 48, 59 mm. Posiadająca w części trzonowej 1, 2 lub 3 otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne. W części poprzecznej 3 otwory blokowane. Wersja lewa i prawa. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Przynajmniej 1 otwór do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Otwory kompresyjne zapewniające wprowadzenie wkręta korowego w pozycji neutralnej, kompresyjnej oraz kątowej. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 2
25. | Płytka kształtowa blokowana, do zespoleń kości stopy- rekonstrukcyjna. Grubość płyty 1,8mm. Płytka o długości 54÷124mm. Posiadająca 3÷10 otworów blokowanych oraz 2 kompresyjne. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Otwory kompresyjne zapewniające wprowadzenie wkręta korowego w pozycji neutralnej, kompresyjnej oraz kątowej. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 2
26. | Płytka kształtowa blokowana, do zespoleń kości stopy- prosta 2otworowa. Płytka o długości 16,20,24 mm. Posiadająca 2 otwory blokowane. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 2
27. | Płytka kształtowa blokowana, kształtu X, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 23,25,30,35 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 2
28. | Płytka kształtowa blokowana, kształtu T ukośna, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 28,30,32 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Wersja lewa/prawa. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 2
29. | Płytka kształtowa blokowana, kształtu T, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 38,40,42,44,46 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 2
30. | Płytka kształtowa blokowana klinowa, kształtu T, do zespoleń kości stopy. Przynajmniej 6 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 2÷7mm. Grubość płytki z klinem 7mm; Płytka o długości 30 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 2
31. | Płytka kształtowa blokowana klinowa, kształtu X, do osteotomii korekcyjnej kości stopy. Przynajmniej 6 różnych rozmiarów stożkowego klina w przedziale 2÷7mm. Grubość płytki z klinem 7mm Płytka o długości 23 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Jedna średnica wiertła do założenia płyty - śr. wiertła 1,8. Materiał wykonania implantu Tytan. | szt | 5
32. | Płytka kształtowa blokowana do korekcji pierwszej kości śródstopia. Płytka posiadająca nakostną część z otworami pod wkręty blokowane oraz część śródkostną wprowadzaną w kanał szpikowy kości. W części nakostnej posiadająca 2 otwory blokowane. Wersja prawa i lewa. Długości 40mm, 45mm i 50mm. Płytki w 2 wersjach kształtowych części śródkostnej: prostej i odgiętej. Część śródkostna odpowiednio wyprofilowana, ostro zakończona, posiadająca wzdłużne żebro stabilizujące. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 2,4mm. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych - tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt | 2
33. | Wkręt blokowany samogwintujący ø2,4mm, w rozmiarach 6-40mm, gniazdo TORX, stop tytanu | szt | 250
34. | Wkręt blokowany samogwintujący ø2,7mm, w rozmiarach 6-40mm, gniazdo TORX, stop tytanu | szt | 250
35. | Wkręt korowy samogwintujący ø2,7mm, w rozmiarach 6-40mm, gniazdo TORX, stop tytanu | szt | 50
36. | Wkręt blokowany samogwintujący, zmiennokątowy ø2,4mm, w rozmiarach 6-40mm gniazdo TORX. Zakres zmiany kąta blokowania wkręta ±15°. Materiał - stop kobaltu. | szt | 100
37. | Płytka prosta rekonstrukcyjna wąska, blokowana. Grubość płyty 2,2mm. 4-8 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. Otwory blokowane o ustalonym kątowo, ustawieniu. Posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm lub 2,4mm. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Tytan. | szt | 2
38. | Płytka prosta rekonstrukcyjna, blokowana. Grubość płyty 2,8mm. 4-10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. Otwory blokowane o ustalonym kątowo, ustawieniu. Posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt | 2
39. | Płytka wąska prosta blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem. 5 do 12 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt | 2
40. | Płytka blokowana prosta 1/3 rurki. Grubość płytki 2mm, szerokość 9,5mm. Płytka w rozmiarach 4 do 10 otworowej. Płytka 4 otworowa - wyłącznie otwory blokowane. Płytka 5 otworowa – 1 otwór kompresyjny, pozostałe otwory blokowane. Płytka 6÷10 otworowa - 2 otwory kompresyjne, pozostałe otwory blokowane. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt | 2
41. | Płytka kształtowa blokowana do stabilizacji stawu barkowo-obojczykowego. Płytka hakowa posiadająca ruchomą część dociskową i śrubę dociskową umożliwiające zaciśnięcie na wyrostku barkowym łopatki. Kolce stabilizujące w części dociskowej płytki. Trzy wysokości haka 10mm, 13mm i 16mm. Otwór blokowany posiadający oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Do otworu blokowanego wkręt 3,5mm. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt | 2
42. | Płytka kształtowa blokowana dalsza do obojczyka z hakiem. Wersja prawa/lewa. Liczba otworów blokowanych w płycie 5÷7. Zakres wysokości haka 12-15. Posiadająca otwory blokowane i 1 kompresyjny. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt | 2
43. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości obojczykowej S. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 8 otworów blokowanych i jeden kompresyjny. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt | 2
44. | Płytka kształtowa blokowana do trzonu kości obojczykowej S. Wersja prawa/lewa. Posiadająca 6 do 10 otworów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt | 2
45. | Płytka kształtowa blokowana, do kości łopatkowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w 2 rozmiarach 72 i 91mm. W płytce 7 lub 9 otworów blokowanych oraz, w zależności od długości płytki, 2 lub 3 otwory kompresyjne. Otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt | 2
46. | Płytka kształtowa blokowana, do kości łopatkowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷7 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz, w zależności od długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne. W części nasadowej 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt | 2
47. | Płytka kształtowa blokowana, do kości łopatkowej panewkowa, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka długości 39mm. W płytce 7 otworów blokowanych. Otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt | 2
48. | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka występująca w rozmiarach 4÷10 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne w tym jeden wydłużony. Płytki w rozmiarze od 8 otworowej posiadające pogrubioną część trzonową. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca 11 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym bliższe 10 otworów z podcięciami umożliwiającymi wiązanie nici po wykonaniu zespolenia. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Tytan. | szt | 10
49. | Płytka Y kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony tylnej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 5÷12 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne w tym jeden wydłużony. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. W części nasadowej podcięcia rekonstrukcyjne ułatwiające profilowanie. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt | 2
50. | Płytka blokowana wygięta do kości promieniowej i łokciowej. Płytka występująca w rozmiarach 12 i 14 otworowej. Otwory blokowane oraz 4 kompresyjne. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt | 2
51. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷12 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne w tym jeden wydłużony. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką: przyśrodkową oraz tylną przyśrodkową. Tytan. | szt | 2
52. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony tylnej, boczna. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷12 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne w tym jeden wydłużony. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką przyśrodkową. Tytan. | szt | 2
53. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony tylnej, przyśrodkowa. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷12 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne w tym jeden wydłużony. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych.Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty.Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki.Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką boczną. Tytan. | szt | 2
54. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷12 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne w tym jeden wydłużony. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką boczną, tylną boczną oraz grzbietowo-boczną. Tytan. | szt | 2
55. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony tylno-bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷12 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne w tym jeden wydłużony. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką przyśrodkową. Tytan | szt | 2
56. | Płytka przedramienna blokowana prosta do kości promieniowej i łokciowej. Płytka z 30mm mostem bez otworów i znacznikiem środka. Płytka występująca w rozmiarach 6 i 8 otworowej. Otwory blokowane oraz 2 kompresyjne. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt | 2
57. | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości łokciowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 2 do 8 par rozdzielnych otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 8 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Zakończenie płytki z 6 kolcami do stabilizacji wyrostka łokciowego. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. W tym otwory w części nasadowej posiadające podcięcia ułatwiające wprowadzenie nici. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt | 2
58. | Płytka do artrodezy nadgarstka. Dostępna w 3 wersjach wygięcia– prosta, z pogięciem standardowym i krótkim. W części bliższej 4 otwory blokowane oraz 3 kompresyjne, w tym jeden wydłużony do pozycjonowania implantu. W części dalszej 3 otwory blokowane oraz 2 kompresyjne. W części środkowej 1 otwór pod wkręt korowy nieblokowany. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm w części bliższej oraz 2,4mm w cześci dalszej. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe z łbem kulistym 3,5mm w części bliższej oraz 2,7mm w części dalszej. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Tytan | szt | 2
59. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, zakładana od strony dłoniowej. Wersja prawa/lewa. Część trzonowa o anatomicznym wygięciu bez podcięć rekonstrukcyjnych. Płytka występująca w rozmiarach 5÷11 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz, zależnie do długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne w tym jeden wydłużony. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt | 2
60. | Płytka kształtowa T, blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷8 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 otwór kompresyjny. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i tytanowych wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt | 5
61. | Płytka kształtowa blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷8 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz, w zależności od długości płytki, 1 lub 2 otwory kompresyjne. W części nasadowej 10 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 6 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt | 5
62. | Płytka kształtowa blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej, wąska. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 3÷9 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz, w zależności od długości płytki do 2 otworów kompresyjnych. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt | 5
63. | Płytka kształtowa blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony tylnej. Wersja wąska i szeroka, szerokość części nasadowej 24mm i 28mm. Płytka występująca w rozmiarach 4÷6 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 otwór kompresyjny. W części nasadowej 3 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki oraz ścięcie części bliższej. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt | 2
64. | Płytka kształtowa V, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Płytka występująca w rozmiarach 4÷5 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 otwór kompresyjny. W części nasadowej 2 skośne otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt | 2
65. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. W części trzonowej 7 lub 9 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 17 otworów blokowanych. Możliwość profilowania i docinania części nasadowej w celu dopasowania do kształtu zarówno prawej i lewej kości. Podcięcia od strony dolnej płytki ułatwiające profilowanie. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt | 2
66. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷8 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt | 5
67. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷16 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne. W części nasadowej 8 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt | 5
68. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio-bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 5÷9 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz, w zależności od długości płytki do 2 otworów kompresyjnych. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt | 5
69. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷10 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz 2 wydłużone otwory kompresyjne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm lub 2,4mm, Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Implant przystosowany do użycia nakładki celującej, ułatwiającej wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | szt | 5
70. | Płytka kształtowa blokowana do kości piętowej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w 3 rozmiarach 59mm, 63mm i 66mm. W zależności od rozmiaru 9 lub 10 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Zakończenie płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt | 5
71. | Płytka kształtowa blokowana do pięty. Wersja prawa/lewa. 14 otworów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Tytan. | szt | 5
72. | Płytka kształtowa blokowana do pięty. Wersja prawa/lewa. 14 otworów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 3,5mm. Płytka posiadająca 2 zaczepy. Tytan. | szt | 5
73. | Wkręt blokowany samogwintujący o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 12 – 85 mm, gniazdo TORX, stop tytanu | szt | 1500
74. | Wkręt blokowany o średnicy Ø 2,4 mm w rozmiarach 10 – 40 mm, gniazdo TORX, stop tytanu | szt | 150
75. | Wkręt korowy samogwintujacy o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 12 – 85 mm, gniazdo TORX, stop tytanu | szt | 150
76. | Wkręt stożkowy samogwintujący o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 18 – 90 mm, gniazdo TORX, stop tytanu | szt | 50
77. | Wkręt gąbczasty blokowany o średnicy Ø 3,9 mm w rozmiarach 35 – 80 mm, gniazdo TORX, stop tytanu | szt | 50
78. | Wkręty blokowane VA zmiennoosiowe 3,5mm w rozmiarach 12 – 95 mm, umożliwiające zablokowanie w otworze blokowanym płytki w zakresie kąta +/−15 stopni względem osi otworu blokowanego. Samogwintujące, łeb wkręta kulisty z 5 rowkami na obwodzie, gniazdo TORX, stop kobaltu | szt | 300
79. | Wkręt oporowy blokowany w rozmiarze 6 mm, gniazdo TORX, stop tytanu | szt | 20
80. | Wkręt do cerklarzu blokowany, max średnica drutu 1,5mm, stop tytanu | szt | 20
81. | Płytka prosta szeroka blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem. 6 ÷ 14 otworów blokowanych i dwa kompresyjne. Naprzemienne pochylenie otworów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt | 5
82. | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości udowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4÷10 otworów, w tym jeden kompresyjny. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów oraz 1 otwór pod wkręt nieblokowany do kompresji. W części trzonowej otwory blokowane naprzemiennie pochylone. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane korowe 5mm oraz w części nakłykciowej 1 wkręt gąbczasty kaniulowany 7,3mm. Do otworów nieblokowanych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt | 5
83. | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷8 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz kompresyjne. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt | 5
84. | Płytka kształtowa szeroka L, blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷10 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne. W części nasadowej 5 otworów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt | 5
85. | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 3÷8 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt | 5
86. | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷10 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz kompresyjne. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt | 5
87. | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 2÷8 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz kompresyjne. W części nasadowej 3 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 11 otworów pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym bliższe 8 otworów z podcięciami umożliwiającymi wiązanie nici lub drutów. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samogwintujące, oraz 2 wkręty 7,3mm kaniulowane w części nasadowej. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów, w części nasadowej. | szt | 5
88. | Płytka kształtowa blokowana do trzonu kości udowej. Płytka występująca w rozmiarach 10÷16 otworowej. Otwory blokowane oraz kompresyjne. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt | 5
89. | Płytka prosta wąska blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem. Płytka występująca w rozmiarach 5÷14 otworowej. Otwory blokowane oraz kompresyjne. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 2 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt | 5
90. | Dynamiczna płytka biodrowa do leczenia złamań szyjki kości udowej, złamań przezkrętarzowych, okołokretarzowych oraz złamań trzonu kości udowej. Wykonana ze stopów tytanu. Uniwersalna płytka na lewą i prawą kończynę. Kształt płytki dostosowany do anatomii kości. Płytka w wersji krótkiej 2 otworowa o długości 59mm i długiej od 3 do 8 otworów o długości od 80mm do 185mm. Blokowane otwory w części bliższej i trzonowej. W części trzonowej otwory blokowane naprzemiennie pochylone. W płytkach 4 otworowych i dłuższych otwór kompresyjno/pozycjonujący z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z ograniczonym kontaktem implantu z kością. Kąt szyjkowo-trzonowy pomiędzy otworami na śruby doszyjkowe, a powierzchnią trzonową płytki 130°. Płytka dostosowana do użytkowania z zestawem przeziernych celowników. Narzędzia i technika operacyjna małoinwazyjne. W części szyjkowej trzy otwory blokowane do śrub teleskopowych kaniulowanych 7,3mm. W cześci trzonowej otwory blokowane pod wkręty 5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworu kompresyjnego wkręt korowy 4,5mm z łbem kulistym. Stop tytanu | szt | 5
91. | Płytka dystansowa klinowa blokowana do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. Wersja lewa/prawa.Przynajmniej 9 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 3÷17,5mm. Grubość płytki z klinem 10,5mm; grubość w miejscu otworów mocujących 3,5mm. Wysokość płytki, zależna od wielkości klina, od 30 do 44mm. Otwór na środku klina ułatwiający jej aplikację.4 otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu.Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację.Przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki.2 otwory pod wkręty blokowane 5mm, oraz 2 otwory na wkręty blokowane gąbczaste 6,5mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową.Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt | 5
92. | Płytka klinowa do osteotomii – dystansowa udowa T Płytka dystansowa klinowa T do otwartej osteotomii korekcyjnej części dalszej kości udowej. Posiadająca przynajmniej 8 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5÷17,5mm. Grubość płytki z klinem 10,5mm; grubość w miejscu otworów mocujących 3,5mm; otwór na środku klina ułatwiający jej aplikację. Długość płytki 125mm. W części trzonowej 3 otwory blokowane i 4 kompresyjne. W części nasadowej 3 otwory blokowane o zbieżnym ustawieniu. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych w części trzonowej wkręty blokowane 5mm, w części nasadowej wkręty gąbczaste 6,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Stop tytanu | szt | 5
93. | Płytka dystansowa L do osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. Wersja prawa/lewa. Przynajmniej 6 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5÷17,5mm oraz płytka 0mm - bez klina. Otwór na środku klina ułatwiający jej aplikację. W części trzonowej 2 otwory blokowane i 1 kompresyjny. W części nasadowej 3 otwory blokowane w tym jeden podpierający. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt | 5
94. | Płytka dystansowa T do osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. Przynajmniej 6 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5÷17,5mm oraz płytka 0mm - bez klina. Otwór na środku klina ułatwiający jej aplikację. W części trzonowej 2 otwory blokowane i 1 kompresyjny. W części nasadowej 3 otwory blokowane w tym jeden podpierający. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. iewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt | 5
95. | Płytka kształtowa do artrodezy stawu skokowego, zakładana od strony przedniobocznej; bocznej, tylnej lub przedniej. Wersja prawa lub lewa, wersja przednia - jedna uniwersalna. Płytka występuje w rozmiarach 1÷4 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane, w płytkach dłuższych niż 1 otworowa, maksymalnie 1 otwór kompresyjny. W części nasadowej w zleżności od rodzaju 2, 5, 7 lub 11 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. 1 otwór w części nasadowej ustawiony skośnie, do wprowadzenia wkręta przez co najmniej dwie łączone kości, zapewniający kompresję stawu skokowego. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Posiadająca co najmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki oraz 1 lub 2 otwory owalne pod druty Kirschnera pozwalające na kompresję bez wykręcania drutów z kości. Otwory owalne ustawione w części trzonowej wspólnie z otworem walcowym. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5,0mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym. Do kompresji stawu wkręty stożkowe 5,4mm z częściowym gwintem. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa płytek dłuższych niż 1 otworowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. | szt | 5
96. | Płytka okołoprotezowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Wersja z krótką częścią nakrętarzową. Wersja prawa/lewa. Płyta posiadająca haki do dodatkowej stabilizacji. Płytka występująca w rozmiarach 6÷12 otworowej. Płyta posiadająca otwory centralne w osi implantu oraz 6 par otworów odsadzonych symetrycznie umożliwiających wprowadzenie wkrętów z ominięciem trzpienia protezy. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Wszystkie otwory blokowane z pogłębieniem kulistym umożliwiającym użycie wkrętów nieblokowanych. Posiadająca przynajmniej 7 otworów pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Posiadające 3 pary otworów pod druty Kirschnera umożliwiające prawidłowe pozycjonowanie płytki nad trzpieniem protezy. Posiadająca poprzeczne otwory, w części nasadowej i trzonowej, do zastosowania cerklarzu bez użycia dodatkowych elementów łączących z płytką. Do otworów wkręty blokowane 5mm, samogwintujące. Do otworów wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt | 5
97. | Płytka okołoprotezowa, nakrętarzowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Wersja z krótką częścią nakrętarzową. Płyta posiadająca haki do dodatkowej stabilizacji. Płytka w rozmiarze 42mm. Płyta posiadająca 1 parę otworów odsadzonych symetrycznie umożliwiających wprowadzenie wkrętów z ominięciem trzpienia protezy. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Wszystkie otwory blokowane z pogłębieniem kulistym umożliwiającym użycie wkrętów nieblokowanych. Posiadająca poprzeczne otwory do zastosowania cerklarzu bez użycia dodatkowych elementów łączących z płytką. Do otworów wkręty blokowane 5mm, samogwintujące. Do otworów wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt | 5
98. | Płytka okołoprotezowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Wersja z krótką częścią nakrętarzową. Płytka posiadająca haki do dodatkowej stabilizacji. Płytka występująca w rozmiarze 4 otworowej. Płyta posiadająca otwory centralne w osi implantu oraz 5 par otworów odsadzonych symetrycznie umożliwiających wprowadzenie wkrętów z ominięciem trzpienia protezy. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Wszystkie otwory blokowane z pogłębieniem kulistym umożliwiającym użycie wkrętów nieblokowanych. Posiadająca przynajmniej 7 otworów pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Posiadające 3 pary otworów pod druty Kirschnera umożliwiające prawidłowe pozycjonowanie płytki nad trzpieniem protezy. Posiadająca poprzeczne otwory, w części nasadowej i trzonowej, do zastosowania cerklarzu bez użycia dodatkowych elementów łączących z płytką. Do otworów wkręty blokowane 5mm, samogwintujące. Do otworów wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt | 5
99. | Płytka okołoprotezowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Wersja prawa/lewa. Płytka bez haków. Płytka występująca w rozmiarach 6÷12 otworowej. Płyta posiadająca otwory centralne w osi implantu oraz 5 par otworów odsadzonych symetrycznie umożliwiających wprowadzenie wkrętów z ominięciem trzpienia protezy. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Wszystkie otwory blokowane z pogłębieniem kulistym umożliwiającym użycie wkrętów nieblokowanych. Posiadająca przynajmniej 7 otworów pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Posiadające 3 pary otworów pod druty Kirschnera umożliwiające prawidłowe pozycjonowanie płytki nad trzpieniem protezy. Posiadająca poprzeczne otwory, w części nasadowej i trzonowej, do zastosowania cerklarzu bez użycia dodatkowych elementów łączących z płytką. Do otworów wkręty blokowane 5mm, samogwintujące. Do otworów wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt | 5
100. | Płytka okołoprotezowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Płytka bez haków. Płytka występująca w rozmiarze 4 otworowej. Płyta posiadająca otwory centralne w osi implantu oraz 4 pary otworów odsadzonych symetrycznie umożliwiających wprowadzenie wkrętów z ominięciem trzpienia protezy. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Wszystkie otwory blokowane z pogłębieniem kulistym umożliwiającym użycie wkrętów nieblokowanych. Posiadająca przynajmniej 7 otworów pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Posiadające 3 pary otworów pod druty Kirschnera umożliwiające prawidłowe pozycjonowanie płytki nad trzpieniem protezy. Posiadająca poprzeczne otwory, w części nasadowej i trzonowej, do zastosowania cerklarzu bez użycia dodatkowych elementów łączących z płytką. Do otworów wkręty blokowane 5mm, samogwintujące. Do otworów wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt | 5
101. | Drut/linka do cerklarzu wyposażona w zacisk śrubowy. Drut/linka wykonana ze splotu 75 włókienkowego zapewniający wysoką elastyczność i wytrzymałość implantu. Śrubowy zacisk linki umożliwiający poluzowanie lub korektę ustawienia i siły naciągu linki. Linka jak i zacisk wykonany ze stopu kobaltu. Długość linki 600mm, średnica linki 2,0mm. Gniazdo w śrubie zacisku typu Torx. Instrumentarium wyposażone w obcinak linki zapewniający cięcie wewnątrz korpusu zacisku, co eliminuje kontakt postrzępionej końcówki linki z tkankami okołoszczepowymi i ich podrażnienie. Instrumentarium wyposażone w naciągacz umożliwiający obsługę jedną ręką, typu pistoletowego, z mechanizmem zapadkowym, z pomocniczym dynamometrycznym ustawieniem siły naciągu linki. Instrumentarium wyposażone w przewlekacze oraz w klucz dynamometryczny do blokowania zacisku śrubowego linki. | szt | 20
102. | Wkręt korowy blokowany o średnicy Ø 5 mm w rozmiarach 16 – 95 mm, gniazdo TORX, stop tytanu | szt | 500
103. | Wkręt korowy o średnicy Ø 4,5mm w rozmiarach 20-95mm, gniazdo TORX, stop tytanu | szt | 300
104. | Wkręt gąbczasty blokowany o średnicy Ø 5,4 mm w rozmiarach 35 - 80mm, gniazdo TORX, stop tytanu | szt | 30
105. | Wkręt stożkowy kaniulowany, z częściowym gwintem kostnym, o średnicy Ø 7,3 mm w rozmiarach 50 - 95mm, gniazdo TORX, stop tytanu | szt | 10
106. | Wkręt korowy stożkowy o średnicy Ø 5,0 mm w rozmiarach 30 - 90mm, gniazdo TORX, stop tytanu | szt | 20
107. | Wkręt gąbczasty blokowany o średnicy Ø 6,5 mm w rozmiarach 30-95mm, gniazdo TORX, stop tytanu | szt | 50
108. | Wkręt blokowany kaniulowany o średnicy Ø 7,3mm w rozmiarach 30-100mm, gniazdo TORX, stop tytanu | szt | 10
109. | Wkręt oporowyy blokowany w rozmiarze 8 mm, gniazdo TORX, stop tytanu | szt | 10
110. | Wkręt blokowany do cerklarzu. Posiadający trzy ramiona umożliwiające przełożenie drutu lub kabla do cerklarzu o średnicy 2mm. Wysokość 7,5mm. Łeb wkręta posiadający oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Dedykowany wkrętak trójramienny. Wykonany ze stopu tytanu. | szt | 10
111. | Wkręt blokowany do cerklarzu. Posiadający trzy ramiona umożliwiające przełożenie drutu lub kabla do cerklarzu o średnicy 2mm. Wysokość 9mm. Łeb wkręta posiadający oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Dedykowany wkrętak trójramienny. Wykonany ze stopu tytanu. | szt | 10
112. | Śruba blokowana kaniulowana teleskopowa o średnicy Ø 7,3mm w rozmiarach 70-120mm, stop tytanu | szt | 45
113. | Wkręty stożkowe 5,4mm z częściowym gwintem. | szt | 15
114. | Wkręt blokowany VA zmiennoosiowy o średnicy 5,0mm. Umożliwiający zablokowanie w otworze blokowanym płytki w zakresie kąta +/−15 stopni względem osi otworu blokowanego. Długość 16÷110mm. Łeb wkręta kulisty, gwintowany z 6 rowkami na obwodzie. Samogwintujący, z zacięciami na końcówce wkręta. Gniazdo typu Torx rozmiar T25. Wykonany ze stopu kobaltu. | szt | 150
115. | Wkręt blokowany VA zmiennoosiowy o średnicy 4,0mm. Umożliwiający zablokowanie w otworze blokowanym płytki w zakresie kąta +/−15 stopni względem osi otworu blokowanego. Długość 16÷95mm. Łeb wkręta kulisty, gwintowany z 6 rowkami na obwodzie. Samogwintujący, z zacięciami na końcówce wkręta. Gniazdo typu Torx rozmiar T25. Wykonany ze stopu kobaltu. | szt | 100
116. | Wkręt blokowany okołoprotezowy o średnicy 5,0mm. Posiadający płaskie zakończenie. Długość 10÷20mm. Łeb wkręta posiadający oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Samogwintujący, z zacięciami na końcówce wkręta. Gniazdo typu Torx rozmiar T25. Wykonany ze stopu tytanu. | szt | 60
RAZEM
depozyt
Pakiet nr 33
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny (zakładany z boku krętarza większego): Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade). Długość L=340÷460mm (ze skokiem co 20mm) do długości 460mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=9÷12mm ze skokiem (co 1mm) . W części dalszej posiadający min. 5 otworów w co najmniej 4 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 4 otwory gwintowane), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 5 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania statycznego lub kompresyjnego i jeden do blokowania proksymalnego antegrade. Przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade blokowany w części bliższej ryglami samowiercącymi kaniulowanymi o średnicy 7,5mm. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej ryglami o średnicy ø4,0÷5,5mm. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy w przedziale ø4,0÷5,5mm, Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. |  | 2
2. | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny krótki (zakładany z boku krętarza większego): - jeden do prawej i lewej kończyny. W części bliższej posiadający min. 5 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania statycznego lub kompresyjnego i jeden do blokowania proksymalnego antegrade. W części dalszej posiadający 1 otwór dynamiczny. - długość L=180÷200mm (ze skokiem co 20mm) | szt | 2
3. | ELEMENTY BLOKUJĄCE | szt
4. | Wkręt rekonstrukcyjny kaniulowany ø 7,5 L-50-120mm. | szt | 10
5. | Wkręt blokujący ø5,5mm z gniazdem typu torx, L-30-90mm. | szt | 5
6. | Wkręt blokujący ø5,0mm z gniazdem typu torx, L- 30-90mm. |  | 5
7. | Wkręt blokujący ø4,5mm z gniazdem typu torx, L- 30-90mm | szt | 5
8. | Wkręt blokujący ø4,0mm z gniazdem typu torx, L- 30-90mm | szt | 5
9. | Śruba kompresyjna | szt | 5
10. | Śruba zaślepiająca w długościach 0 - 15mm. | szt | 10
11.
12. | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy ChFN2 Krótki - długość L=180÷200mm (ze skokiem co 20mm) z 4 stopniowym odgięciem, pokryty celownikiem, średnica d=10÷12mm (ze skokiem co 1mm) dla części dalszej, 16 mm dla części bliższej. Kąt szyjkowo – trzonowy 125º, 130º oraz 135º, wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Gwóźdź o przekroju okrągłym. Długi - długość L=280÷420mm (ze skokiem co 20mm) pokryty celownikiem dalszym, z 4 stopniowym odgięciem, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica części dalszej d=10÷12mm (ze skokiem co 1mm), 16 mm dla części bliższej. Kąt szyjkowo – trzonowy 125º, 130º oraz 135º, kąt antywersji 10°, wersja kaniulowana, lewa i prawa. Gwóźdź o przekroju okrągłym na całej długości. Promień gięcia w części dalszej R=2000mm. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 10,5mm wraz ze elementem ustalającym. Gwóźdź zapewnia możliwość zabezpieczenia antyrotacyjnego drugim drutem Kirschnera 3,2mm, przechodzącym przez gwóźdź, podczas wprowadzania śruby 10,5. Konstrukcja elementu zabezpieczającego nie wymusza usunięcia zabezpieczenia antyrotacyjnego drutem Kirschnera. Element ustalający montowany przez producenta wewnątrz gwoździa. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 5mm. Możliwość jednoczesnego zablokowania śruby zespalającej 10,5mm i pinu antyrotacyjnego 5mm. Możliwość opcjonalnego blokowania śrubą teleskopową 10,5 w miejsce śruby standardowej zespalającej 10,5. W części dalszej blokowany wkrętami blokującymi o średnicy 5,0 lub 5,5. W części dalszej posiadający dla gwoździa krótkiego co najmniej 1 otwór statyczny gwintowany dla długości 180 oraz 1 statyczny gwintowany i 1 dynamiczny dla długości 200, dla gwoździa długiego co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne gwintowane zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej). Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Wersja lewa lub prawa gwoździa kodowana kolorem na części bliższej. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. System wykonany ze stopu tytanu. | szt | 5
13. | ELEMENTY BLOKUJĄCE
14. | Wkręt blokujący śr. 5,0 z gniazdem typu torx, L- 30mm-80mm | szt | 80
15. | Wkręt blokujący śr. 5,5 z gniazdem typu torx, L- 30mm-80mm | szt | 80
16. | Śruba zespalająca z kołnierzem zabezpieczającym przed migracją śr. 5,0mm L-70-110mm | szt | 80
17. | Śruba zespalająca kaniulowana z kołnierzem zabezpieczającym przed migracją śr.10,5mm L-80-120 mm | szt | 100
18. | Śruba zaślepiająca śrubę zespalającą | szt | 100
19. | Śruba zespalająca kaniulowana teleskopowa z kołnierzem zabezpieczającym przed migracją śr.10,5mm L-80-120 mm, sterylna | szt | 10
20. | Śruba kompresyjna | szt | 10
21. | Śruba ustalająca | szt | 100
22. | Śruba zaślepiająca L= 0÷15mm stopniowane co 5mm | szt | 100
23.
24. | Gwóźdź udowy wsteczny kondylarny Charfix2 Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej używany przy metodzie wstecznej. Gwóźdź o przekroju okrągłym na całej długości. Promień gięcia w części bliższej R=2000mm. Długość L=180÷420mm (ze skokiem co 20mm) do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Jeden uniwersalny do lewej i prawej kończyny. W części bliższej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu max. 5mm od końca gwoździa. W części dalszej posiadający min. 8 otworów w tym: -2 otwory o średnicy 6,5mm w płaszczyźnie strzałkowej, pierwszy na wysokości max 8 mm od końca gwoździa, -2 otwory o średnicy 5mm gwintowane w płaszczyźnie strzałkowej , -2 otwory skośne 5mm o kącie w płaszczyźnie poprzecznej wynoszącym 30° , -2 otwory kondylarne 5mm o kącie w płaszczyźnie poprzecznej 30° i jednocześnie w płaszczyźnie AP – 30°. Śruba zaślepiająca z gniazdem typu torx, lita. Wystająca ponad koniec gwoździa max 1mm. Z możliwością blokady pierwszej śruby 6,5mm. Z wykonanym ograniczeniem w przypadku braku śruby 6,5. Otwory w gwoździu o średnicy 6,5mm blokowane zestawem blokującym lub wkrętem 6,5mm z nakrętkami. Zestaw blokujący o średnicy 6,5 mm w zakresie długości 50-105mm. Wkręty blokujące w zakresie długości 50-120mm. Gwoździe barwione na kolor w zależności od średnicy. Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gniazda w elementach blokujących typu TORX. System wykonany ze stopu tytanu. | szt | 3
25. | ELEMENTY BLOKUJĄCE
26. | Zestaw blokujący śr. 6,5 mm z gniazdem typu torx, L-50-90 mm | szt | 3
27. | Wkręt blokujący śr. 6,5 mm z gniazdem typu torx, L- 50-120 mm | szt | 3
28. | Nakrętka 6,5 | szt | 10
29. | Wkręt blokujący śr. 5,5 z gniazdem typu torx, L- 30mm-90mm | szt | 10
30. | Wkręt blokujący śr. 5,0 z gniazdem typu torx, L- 30mm-90mm | szt | 10
31. | Śruba zaślepiająca | szt | 10
32.
33. | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy Długość L=270-390mm (ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-12mm ze skokiem (co 1mm), w wersji kaniulowanej. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. 3° zagięcie części dalszej gwoździa. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W zestawie 2 komplety celowników bliższych: jeden z krótką tuleją i jeden z długą tuleją. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów (w tym 4 otwory gwintowane oraz jeden dynamiczny) zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnione alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy ø4,0 i ø4,5 (dla gwoździ o średnicy ø8 i ø9) lub ø5 i ø5,5 (dla gwoździ o średnicy od ø10). Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. System wykonany ze stopu tytanu. | szt | 5
34. | ELEMENTY BLOKUJĄCE
35. | Wkręt blokujący śr. 5,5 z gniazdem typu torx, L- 30mm-90mm | szt | 10
36. | Wkręt blokujący śr. 5,0 z gniazdem typu torx, L- 30mm-90mm | szt | 10
37. | Wkręt blokujący śr. 4,5 z gniazdem typu torx, L- 25mm-80mm | szt | 10
38. | Wkręt blokujący śr. 4,0 z gniazdem typu torx, L- 25mm-80mm | szt | 10
39. | Śruba kompresyjna | szt | 5
40. | Śruba zaślepiająca L= 0-15mm | szt | 10
41.
42. | Gwóźdź piszczelowy wsteczny CHARFIX2 Gwóźdź piszczelowy wsteczny kaniulowany przeznaczony do stabilnej osteosyntezy kości stępu oraz dalszej części kości piszczelowej, do leczenia zwyrodnień oraz deformacji stawów stępu. Gwóźdź do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne odgięcie gwoździa po promieniu w części piętowej. Długość L=180÷320 stopniowana co 20 mm. Średnica 10÷12mm stopniowana co 1mm. Przekrój gwoździa okrągły na całej długości. W części piętowej 3 otwory: 2 otwory gwintowane i otwór podłużny (kompresyjny) zapewniające opcje blokowania w przynajmniej dwóch różnych płaszczyznach. Otwór podłużny (kompresyjny) o długości 13mm, wykonany pod kątem 20° pozwalający na wprowadzenie wkręta blokującego w kość skokową. W części piszczelowej 3 otwory: 2 otwory gwintowane i otwór podłużny (kompresyjny) zapewniające opcje blokowania w przynajmniej dwóch różnych płaszczyznach. Gwoździe blokowane wkrętmi 5,0 lub 5,5 mm zarówno w części piętowej jak i piszczelowej. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. System wykonany ze stopu tytanu. | szt | 2
43.
44. | Wkręt blokujący śr. 5,5 z gniazdem typu torx, L- 26mm-90mm | szt | 5
45. | Wkręt blokujący śr. 5,0 z gniazdem typu torx, L- 26mm-90mm | szt | 5
46. | Śruba zaślepiająca | szt | 5
47. | Śruba kompresyjna | szt | 5
48.
49. | Gwóźdź piętowy Gwóźdź piętowy do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego. Wprowadzany od strony guza piętowego. Gwóźdź kaniulowany, prosty o przekroju okrągłym na całej długości. Wersja do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne ścięcie części bliższej. Wierzchołek gwoździa z atraumatyczną powierzchnią oporową pod kość skokową. Długość L=45÷55 mm (ze skokiem co 5 mm) oraz 70 mm, pokryty w całości celownikiem; średnica 10,12 mm. Gwóźdź posiada dla długości L=45÷55 - trzy gwintowane otwory. Dla długości gwoździa 70mm - cztery gwintowane otwory oraz jeden otwór kompresyjny, zapewniające stabilne blokowanie wielopłaszczyznowe. Długość otworu kompresyjnego 5mm. Możliwość zastosowania wkrętów kaniulowanych 5,0 lub 5,5 mm. Połączenie wkrętów 5,5 stabilne kątowo. Śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 5 rozmiarach w zakresie 0÷20 mm stopniowane co 5mm. Gniazda we wszystkich elementach typu torx. Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwóźdź znakowany kolorem dla wersji lewa/prawa i ze względu na średnicę. System wykonany ze stopu tytanu. | szt | 2
50. | ELEMENTY BLOKUJĄCE
51. | Wkręt blokujący kaniulowany śr. 5,0mm z gniazdem typu torx, L- 20mm-60mm | szt | 10
52. | Wkręt blokujący kaniulowany śr. 5,5mm z gniazdem typu torx, L- 20mm-60mm | szt | 10
53. | Śruba zaślepiająca L=0÷20mm | szt | 10
54.
55. | Gwóźdź ramienny charfix2 Gwóźdź uniwersalny: jeden do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne odgięcie gwoździa wynoszące 4°. Długość L=180÷320 stopniowana co 20mm, średnica 6÷9mm stopniowana co 1mm, dla gwóździ krótkich długość L=150mm, średnica 8÷9mm stopniowana co 1mm. Przekrój gwoździa okrągły na całej długości. W części bliższej ścięcie anatomiczne. W gwoździach o średnicach 8 mm i większych wierzchołek gwoździa posiada zmniejszoną średnicę wewnętrzną. W części bliższej co najmniej 6 otworów do blokowania zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach, w tym jeden fasolkowy. Długość otworu fasolkowego 14mm. W środkowej części otworu fasolkowego gwint dla śruby 5,5mm. W części dalszej przynajmniej 4 otwory do blokowania dla gwoździ długich oraz 2 otwory dla gwoździ krótkich. Wszystkie otwory w części bliższej gwintowane. Dla średnic 8 mm i większych w części dalszej otwory gwintowane. W gwoździach o średnicy 6 i 7 mm możliwość zastosowania wkrętów 3 mm w części dalszej, 4,0 lub 4,5 mm w części bliższej. W gwoździach o średnicy 8 mm i większych możliwość zastosowania wkrętów 4,0 lub 4,5 mm w części bliższej i dalszej. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 3 rozmiarach w zakresie 0-5mm stopniowane co 2,5mm. Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. System wykonany ze stopu tytanu. | szt | 5
56. | ELEMENTY BLOKUJĄCE
57. | Wkręt blokujący śr.4,5mm z gniazdem typu torx, L- L- 25-70mm | szt | 15
58. | Wkręt blokujący śr.4,0mm z gniazdem typu torx, L- L- 25-70mm | szt | 15
59. | Wkręt blokujący śr. 3,0mm z gniazdem typu torx, L- L-20-50mm | szt | 10
60. | Śruba kompresyjna | szt | 5
61. | Śruba zaślepiająca L= 0÷5mm | szt | 10
62.
63. | Gwóźdź do części dalszej kości promieniowej Wprowadzany przez szparę złamania. Złożony z części trzonowej wprowadzanej do jamy szpikowej kości i części płytkowej na zewnątrz kości. Jeden gwóźdź, zarówno do lewej, jak i prawej kończyny. Posiadający w części bliższej w osi gwoździa jeden lub dwa otwory pod wkręty blokujące o średnicy 2,4 mm. W części środkowej gwoździa 5 otworów pod wkręty blokujące o średnicy 2,4 mm rozłożone wielopłaszczyznowo. Blokowanie wszystkich otworów w części trzonowej przy pomocy celownika. Część płytkowa posiadająca otwory do zamocowania do kości pod wkręty kobaltowe 2,4 mm z gwintowanym łbem. Wszystkie otwory gwintowane dla zapewnienia stabilności kątowej. Oferowany implant o jednej średnicy. Obły przekrój gwoździa o wymiarach 5 na 6mm. Gwóźdź podgięty na długości. Promień gięcia 120mm. Część płytkowa o szerokości 14mm, z płaszczyzną spodnią po stożku dopasowaną do kształtu kości. Wierzchołek gwoździa zakończony kątem ostrym ułatwiającym wprowadzanie. Materiał gwoździa i wkrętów – tytan, stop tytanu, stop kobaltu. | szt | 5
64. | ELEMENTY BLOKUJĄCE
65. | Wkręt blokujący śr 2,4mm z gniazdem typu torx, L-12-50mm | szt | 20
66. | Wkręt zmiennokątowy VA śr. 2,4mm z gniazdem typu torx, L=8-38mm | szt | 20
67.
68. | Gwoździe śródszpikowe elastyczne przeznaczone do złamań trzonowych i przynasadowych kości długich u dzieci i dorosłych. Gwóźdź prosty na całej długości ze spłaszczonym końcem wygiętym pod różnym kątem w zależności od średnicy gwoździa. Wykonane ze stopu tytanu. Kodowanie kolorystyczne w zależności od średnicy. Rozmiary: średnica 1,5mm; 1,75mm; 2mm, 2,25mm; 2,5mm; 3mm; 3,5mm; 4mm; długość 300÷440mm. | szt | 10
69. | Śruba zaślepiająca z gniazdem Torx do zabezpieczenia końca gwoździa z zewnętrznym gwintem, o właściwościach samogwintujących. Zakończenie półokrągłe, o atraumatycznym kształcie zabezpieczające tkanki miękkie przed podrażnieniem. Gniazdo sześciokarbowe śruby do połączenia z wkrętakiem. Średnica śruby zaślepiającej 5,5mm, długość 15mm. Przeznaczone do gwoździ elastycznych o maksymalnej średnicy 2,5mm. Wykonane ze stopu tytanu. | szt | 10
70. | Śruba kaniulowana kompresyjna 2,0/3,0 Długości dostępne od 10 do 30 mm ze skokiem co 2 mm, śruba samowiercąca wykonana ze stopu tytanu W części bliższej gwint o średnicy 2,0mm, rdzeń o średnicy 1,5mm W części dalszej gwint o średnicy 3,0mm na długości 4mm Kaniula 0,95mm Gniazdo T7 | szt | 10
71. | Śruba kaniulowana kompresyjna 2,5/3,2 Długości dostępne od 10 do 30 mm ze skokiem co 2 mm, śruba samowiercąca wykonana ze stopu tytanu W części bliższej gwint o średnicy 2,5mm, rdzeń o średnicy 1,7mm W części dalszej gwint o średnicy 3,2mm na długości 4mm Kaniula 0,95mm Gniazdo T7 | szt | 10
72. | Śruba kaniulowana kompresyjna 3,0/4,0 Długości dostępne od 12 do 40 mm ze skokiem co 2 mm, śruba samowiercąca wykonana ze stopu tytanu W części bliższej gwint o średnicy 3,0mm, rdzeń o średnicy 2,4mm W części dalszej gwint o średnicy 4,0mm na długości 7mm Kaniula 1,1mm Gniazdo T10 | szt | 10
73. | Śruba kaniulowana kompresyjna 4,0/5,0 Długości dostępne od 20 do 50 mm ze skokiem co 2 mm, śruba samowiercąca wykonana ze stopu tytanu W części bliższej gwint o średnicy 4,0mm, rdzeń o średnicy 2,8mm W części dalszej gwint o średnicy 5,0mm na długości 7mm Kaniula 1,1mm Gniazdo T10 | szt | 10
74. | Wkręt kaniulowany kompresyjny w długościach od 20 do 60mm (co 2mm) i od 60 do 110mm (co 5mm). Posiada otwór kaniulowany pod drut prowadzący o średnicy 1,6mm. Część bliższa o długości od 6 do 22mm ma gwint o średnicy 4,5mm i skoku 1,75mm, a dalsza gwint dwukrotny o średnicy 5mm i skoku 1,8mm. Różnica wartości skoków umożliwia wykonanie kompresji odłamów kostnych. Wkręt posiada też zacięcia samogwintujące ułatwiające wprowadzanie do kości i gniazdo typu Torx 15. Wykonane z tytanu (barwiony na kolor złoty). | szt | 5
75. | Wkręt kaniulowany kompresyjny w długościach od 30 do 60mm (co 2mm) i od 60 do 110mm (co 5mm). Posiada otwór kaniulowany pod drut prowadzący o średnicy 1,6mm. Część bliższa o długości od 12 do 44mm ma gwint o średnicy 4,5mm i skoku 1,75mm, a dalsza gwint dwukrotny o średnicy 5mm i skoku 1,8mm. Różnica wartości skoków umożliwia wykonanie kompresji odłamów kostnych. Wkręt posiada też zacięcia samogwintujące ułatwiające wprowadzanie do kości i gniazdo typu Torx 15. Wykonane z tytanu (barwiony na kolor złoty). | szt | 5
76. | Wkręt kaniulowany kompresyjny w długościach od 30 do 150mm (co 5mm). Posiada otwór kaniulowany pod drut prowadzący o średnicy 2,5mm. Część bliższa o długości 16mm ma gwint o średnicy 6,5mm i skoku 2,75mm, a dalsza gwint dwukrotny o średnicy 7,5mm i skoku 2,5mm. Różnica wartości skoków umożliwia wykonanie kompresji odłamów kostnych. Wkręt posiada też zacięcia samogwintujące ułatwiające wprowadzanie do kości i gniazdo typu Torx 25. Wykonane z tytanu (barwiony na kolor złoty). | szt | 5
77. | Wkręt kaniulowany kompresyjny w długościach od 45 do 150mm (co 5mm). Posiada otwór kaniulowany pod drut prowadzący o średnicy 2,5mm. Część bliższa o długości 32mm ma gwint o średnicy 6,5mm i skoku 2,75mm, a dalsza gwint dwukrotny o średnicy 7,5mm i skoku 2,5mm. Różnica wartości skoków umożliwia wykonanie kompresji odłamów kostnych. Wkręt posiada też zacięcia samogwintujące ułatwiające wprowadzanie do kości i gniazdo typu Torx 25. Wykonane z tytanu (barwiony na kolor złoty). | szt | 5
78.
79. | Endoproteza cementowa, modularna składana z 2 części: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w 3 średnicach fi 20; fi 22; fi 24mm i trzech wysokościach 10, 12, 14mm. Głowa wykonana z polietylenu wysokocząsteczkowego. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego o przekroju kwadratu z kołnierzem spełniającym rolę ogranicznika. Obie części endoprotezy (głowa i trzpień) połączone na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając głowie endoprotezy ruchy rotacyjne o kat 15° w stosunku do długiej osi trzpienia zarówno do góry jak i do dołu. W sumie pełny zakres ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy powinien wynosić 30°. Wymagania: trzpień standardowy prosty oraz dodatkowo trzpień kątowy pozwalający na rekonstrukcyjne zespolenie. Trzpień kątowy odgięty od osi protezy o kąt 15°. Głowa endoprotezy ma posiadać zewnętrzną powierzchnię uwypukloną do kontaktu z wklęsłą powierzchnią stawową wcięcia promieniowego kości łokciowej. Od góry natomiast ma być wklęsła do kontaktu z wypukłą powierzchnią główki kości ramiennej. Ruchu głowy endoprotezy w stosunku do trzpienia ma zapewniać automatyczne ustawianie się głowy implantu w stosunku do główki kości ramiennej i wcięcia promieniowego kości łokciowej, zmniejszając siły nacisku i siły tarcia systemu głowa endoprotezy – główka kości ramiennej. Modułowa konstrukcja implantu powinna umożliwiać w pierwszej kolejności zaimplantowane trzpienia a następnie głowy endoprotezy o odpowiednim rozmiarze.
80. | głowa | szt | 5
81. | trzpień | szt | 5
82. | groty Steinmanna 3,5 / 200 mm | szt | 200
83. | groty Steinmanna 4,0 / 200mm | szt | 200
84. | Grotowkręty Schanz'a samowiercące 5,0 / 250 mm stal | szt | 200
85. | Grotowkręty Schanz'a samowiercące 5,0 / 250 mm tytan | szt | 200
86. | gwóźdź Kirschera z ostrzem jednostronnym typu „trocar” 1,0 i 1,2 1,4 1,6 2,0 mm długość 150mm | szt | 300
87. | gwóźdź Kirschera z ostrzem jednostronnym typu „trocar” 1,0 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,2mm długość 310 | szt | 2000
88. | druty Kirschera z ostrzem jednostronnym typu „trokar” gwintowane średnica 1,0 1,8 i 2,4. | szt | 200
89. | druty Kirschera z ostrzem jednostronnym i oliwką średnica 1,5-2,5 mm i dł 380 mm | szt | 100
90. | gwóźdź Kirschera tytanowy z ostrzem jednostronnym typu „trocar” 1,5 / 1,6 / 1,8 / 2,0 mm długość 310. | szt | 200
91. | Pętla drutu „kostnego” do cerklażu 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 i 2,0 długość 10m stal | szt | 20
92. | Pętla drutu „kostnego” do cerklażu 1,0 i 1,2 długość 10m tytan | szt | 10
93. | Śruby korowe kaniulowane tytanowe śr. 3,5mm zakres 24-80mm | szt | 100
94. | podkładki 3,7mm tytan | szt | 100
95. | Śruby gąbczaste kaniulowane tytanowe śr. 3,5mm zakres 24-80mm | szt | 100
96. | podkładki 2,9mm tytan | szt | 50
97. | Śruby samogwintujące tytanowe śr.4,5mm zakres 35-70mm | szt | 100
98. | Podkładki 4,5mm tytan | szt | 100
99. | Wiertła do śrub kaniulowanych 3,5 | szt | 10
100. | Wiertła do śrub kaniulowanych 4,5 | szt | 10
101. | Wiertła do śrub kaniulowanych 5,0 | szt | 10
102. | Śruby gąbczaste kaniulowane śr. 5,0mm | szt | 100
103. | Podkładki do śrub gąbczastych kaniulowanych śr. 5,0mm | szt | 100
104. | Trójszczękowy, kaniulowany uchwyt samozaciskowy do mocowania drutów i gwoździ od 0,3 do 7,4 mm | szt | 3
RAZEM
depozyt
Pakiet nr 34
L.p. | Nazwa | l.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Płytka kształtowa blokowana do korekcji pierwszej kości śródstopia. Płytka posiadająca nakostną część z otworami pod wkręty blokowane oraz część śródkostną wprowadzaną w kanał szpikowy kości. W części nakostnej posiadająca 2 otwory blokowane. Wersja prawa i lewa. Długości 40mm, 45mm i 50mm. Płytki w 2 wersjach kształtowych części śródkostnej: prostej i odgiętej. Część śródkostna odpowiednio wyprofilowana, ostro zakończona, posiadająca wzdłużne żebro stabilizujące. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 2,4mm. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych - tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt | 20
2. | Wkręt blokowany samogwintujący ø2,4mm, w rozmiarach 6-40mm, gniazdo TORX, stop tytanu | szt | 30
3. | Wkręt blokowany samogwintujący, zmiennokątowy ø2,4mm, w rozmiarach 6-40mm gniazdo TORX. Zakres zmiany kąta blokowania wkręta ±15°. Materiał - stop kobaltu. | szt | 30
4. | Śruba kaniulowana kompresyjna 2,0/3,0 Długości dostępne od 10 do 30 mm ze skokiem co 2 mm, śruba samowiercąca wykonana ze stopu tytanu ,W części bliższej gwint o średnicy 2,0mm, rdzeń o średnicy 1,5mm W części dalszej gwint o średnicy 3,0mm na długości 4mm ,Kaniula 0,95mm,Gniazdo T7 | szt | 30
5. | Śruba kaniulowana kompresyjna 2,5/3,2 Długości dostępne od 10 do 30 mm ze skokiem co 2 mm, śruba samowiercąca wykonana ze stopu tytanu,W części bliższej gwint o średnicy 2,5mm, rdzeń o średnicy 1,7mm,W części dalszej gwint o średnicy 3,2mm na długości 4mm,Kaniula 0,95mm ,Gniazdo T7 | szt | 30
6. | Śruba kaniulowana kompresyjna 3,0/4,0 Długości dostępne od 12 do 40 mm ze skokiem co 2 mm, śruba samowiercąca wykonana ze stopu tytanu,W części bliższej gwint o średnicy 3,0mm, rdzeń o średnicy 2,4mm,W części dalszej gwint o średnicy 4,0mm na długości 7mm ,Kaniula 1,1mm,Gniazdo T10 | szt | 30
7. | Śruba kaniulowana kompresyjna 4,0/5,0 Długości dostępne od 20 do 50 mm ze skokiem co 2 mm, śruba samowiercąca wykonana ze stopu tytanu,W części bliższej gwint o średnicy 4,0mm, rdzeń o średnicy 2,8mm,W części dalszej gwint o średnicy 5,0mm na długości 7mm,Kaniula 1,1mm ,Gniazdo T10 | szt | 30
8. | Wkręty kaniulowane do korekcji pierwszej kości śródstopia ze zmienną średnicą gwintu na długości wkręta. Wkręty dostępne w 2 rozmiarach:Wkręt o średnicy gwintu 3,0mm w części dalszej i 4,2mm w części bliższej, z kaniulą pod drut prowadzący 1,0mm. Wkręt o średnicy gwintu 4,0mm w części dalszej i 5,0mm w części bliższej, z kaniulą pod drut prowadzący 1,5mm. Gwint na całej długości wkręta z płynnym przejściem z części dalszej w bliższą. Wkręty o długości 30÷60mm co 2mm. Zacięcia samogwintujące w części bliższej oraz dalszej wkręta. Ścięcie 40°÷60° części bliższej umożliwiające całkowite zagłębienie wkręta w kości.Gniazdo typu zmodyfikowany Torx współpracujące z dedykowanym wkrętakiem zapewniające jednoznaczne określenie pozycji ścięcia po wkręceniu wkręta. Celownik do przezskórnej metody małoinwazyjnej z regulacją kąta ustawienia wkrętów oraz umożliwiający równoległe ich wprowadzenie. | szt | 30
9. | Frez 2,0 krótki. Średnica części roboczej 2,0mm. Długość części roboczej 8mm. Długość całkowita 70mm. Wykonano ze stali chirurgicznej | szt | 2
10. | Frez 2,0 długi . Średnica części roboczej 2,0mm. Długość części roboczej 12mm. Długość całkowita 70mm. Wykonano ze stali chirurgicznej. | szt | 2
11. | Frez 2,0 prosty. Średnica części roboczej 2,0mm. Długość części roboczej 20mm. Długość całkowita 70mm. Wykonano ze stali chirurgicznej. | szt | 2
12. | Frez 3,1 klinowy. Średnica części roboczej 3,1mm. Długość części roboczej 13mm. Długość całkowita 70mm. Wykonano ze stali chirurgicznej. | szt | 2
13. | Frez 4,1 klinowy duży. Średnica części roboczej 4,1mm. Długość części roboczej 13mm. Długość całkowita 70mm. Wykonano ze stali chirurgicznej. | szt | 2
14. | Frez 5,0 sferyczny. Średnica części roboczej 5,0mm. Długość części roboczej 15mm. Długość całkowita 70mm. Wykonano ze stali chirurgicznej. | szt | 2
RAZEM
depozyt

## Pakiet nr 35
Pakiet nr 35
L.p. | Nazwa | l.m. | ilość | cena netto | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
L.p. | Nazwa | l.m. | ilość | cena netto |  | wartość netto | wartość brutto
1. | Gwóźdź tytanowy odpiętowy. Gwóźdź anatomiczny umożliwiający wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygięty pod kątem 12 stopni w części bliższej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwoździa. Możliwość blokowania gwoździa w kości piętowej przy pomocy ostrza spiralno-nożowego i śrub o średnicy 6,0mm blokowanych kątowo przy pomocy zaślepki. Możliwość blokowania śrubą w części bliższej gwoździa śrubami o średnicy 5,0mm prostopadle przez kość piszczelową oraz skośnie przez kość skokową. Otwór dynamizacyjny w części bliższej gwoździa. Ramię celownika umożliwiające blokowanie wszystkich otworów w gwoździu. Średnice gwoździa : 10mm, 12mm,13mm i w długości 150mm,180mm i 240mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym. | szt. | 1
2. | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 10.0mm do 13.0 mm)Dostępna również wersja sterylna | szt. | 2
3. | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 6,0 mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem, co 2mm i od 60mm do 100mm z przeskokiem, co 4-5mm.Dostępna również wersja sterylna | szt. | 2
4. | Ostrze spiralno-nożowe, kolor złoty, do gwoździ śródszpikowychDostępna również wersja sterylna | szt. | 1
5. | Zaślepka gwoździa odpiętowego , złota używana przy zablokowanym gwoździu ostrzem spiralno-nożowym .Dostępna również wersja sterylna | szt. | 1
6. | Zaślepka gwoździa odpiętowego zielonkawo- niebieska używana przy zablokowanym gwoździu śrubą o średnicy 6.0mm, sterylna | szt. | 1
7. | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości 40mm Dostępna również wersja sterylna | szt. | 1
8. | Gwóźdź tytanowy podudziowy: -gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli (m.in. wg klasyfikacji AO: 41-A2/A3, 43-A1/A2/A3, 41-C1/C2, 43-C1/C2). Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego i dystalnego. Możliwość kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarach od 255mm do 465mm ze skokiem, co 15mm. Średnica gwoździ: - gwoździe kaniulowane: 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm, 11.0mm, 12.0mm, 13.0mm Dostępna również wersja sterylna | szt. | 10
9. | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 4.0mm w długości od 18mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm. (do blokowania gwoździ o średnicy 8.0mm i 9.0 mm) Dostępna również wersja sterylna | szt. | 10
10. | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 10.0mm do 13.0 mm)Dostępna również wersja sterylna | szt. | 10
11. | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowo/gąbczaste o średnicy 5.0mm w długości od 30mm do 90mm z przeskokiem, co 5 mm. (do blokowania w obrębie nasady bliższej) Dostępna również wersja sterylna | szt. | 40
12. | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15mm oraz zaślepka 0 mm do blokowania śruby ryglującej gąbczastej gwoździa podudziowego.Dostępna również wersja sterylna | szt. | 10
13. | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości 40mm Dostępna również wersja sterylna | szt. | 1
14. | Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 5º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej. Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację. Gwóźdź wykonany ze stopu tytan-molibden, dostępny w długości : - gwoździe krótkie: 170, 200, 235mm (wersja Lewa i Prawa), średnica 9.0; 10.0; 11.0; 12.0mm, kat 125°, 130°, 135°, sterylnie pakowane | szt. | 1
15. | Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 5º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej. Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację. gwoździe długie od 260 - 480mm (ze skokiem co 20mm) średnica o średnicy 9.0; 10.0; 11.0; 12.0 i 14.0mm, w wersji prawy i lewy, sterylnie pakowane | szt. | 1
16. | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 10.0mm do 13.0 mm) | szt. | 2
17. | ostrze heliakalne perforowane, steryle (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Sterylnie pakowane | szt. | 1
18. | śruba doszyjkowa, sterylna, perforowana o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm | szt. | 1
19. | zaślepka kaniulowana sterylna z gniazdem gwiazdkowym , przedłużenie 0, 5, 10, 15mm (zaślepka 0mm z możliwością wprowadzenia przez rękojeść do wprowadzania gwoździa) | szt. | 1
20. | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości 40mm | szt. | 1
21. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarze - od 190mm do 320mm z przeskokiem, co 10mm. Średnica gwoździa: 7.0mm, 9.0mm, 11.0mm. | szt. | 2
22. | śruba blokująca samogwintująca, z gniazdem gwiazdkowym, średnica 4.0mm w długości : od 18mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm. | szt. | 60
23. | śruba spiralna w długości od 34mm do 54mm z przeskokiem, co 2mm. | szt. | 5
24. | zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm. | szt. | 5
25. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarze - 150mm. Średnica gwoździa: 7.0mm, 9.0mm, 11.0mm. | szt. | 5
26. | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe , tytan | szt. | 1
27. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, tytanowy, kaniulowany prosty w wersji krótkiej i długiej. Istnieje możliwość wielopłaszczyznowego blokowania w części bliższej i dalszej gwoździa. Specjalnie zaprojektowane śruby do blokowania w części bliższej charakteryzują się: zaokrągloną końcówką a także gwintem samotnącym w głowie śruby ułatwiającym wkręcenie w kość. Głowę śruby wyposażono także w cztery otwory do mocowania szwów i również specjalny otwór do dodatkowej śruby blokowanej o średnicy 3.5mm, wkręcanej w celu uzyskania lepszej stabilizacji złamania głowy kości ramiennej. W części bliższej gwoździa znajdują się otwory do blokowania wypełnione tuleją polietylenową w celu uzyskania pełnej stabilności zespolenia. Otwory rozłożone są także w czterech różnych płaszczyznach. Instrumentarium wyposażono w celownik z możliwością śródoperacyjnego blokowania w części bliższej i dalszej gwoździ krótkich. Gwóźdź występuje w wersji do prawej i lewej ręki. Zaślepka z gniazdem gwiazdkowym w długości od 0mm do 15mm. Śruby blokujące w części bliższej o średnicy 4.5mm w kolorze złotym o długości od 20mm do 60mm ze skokiem co 2mm. Śruby blokujące do dalszej części gwoździa w kolorze niebieskim o średnicy 4.0mm. Gwóźdź dostępny w wersji: gwóźdź krótki - 160 mm w średnicy 8.0mm , 9.5mm i 11.0mm , w wersji prawej i lewej ; Gwoździe i zaślepki zapakowane sterylnie. | szt. | 5
28. | Zaślepka gwoździa o długości od 0mm do 15mm sterylna | szt. | 10
29. | śruba blokująca samogwintująca, z gniazdem gwiazdkowym, średnica 4.0mm w długości : od 18mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm. | szt. | 20
30. | Śruby blokujące w części bliższej o średnicy 4.5mm o długości od 20mm do 60mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 30
31. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, tytanowy, kaniulowany prosty w wersji krótkiej i długiej. Istnieje możliwość wielopłaszczyznowego blokowania w części bliższej i dalszej gwoździa. Specjalnie zaprojektowane śruby do blokowania w części bliższej charakteryzują się: zaokrągloną końcówką a także gwintem samotnącym w głowie śruby ułatwiającym wkręcenie w kość. Głowę śruby wyposażono także w cztery otwory do mocowania szwów i również specjalny otwór do dodatkowej śruby blokowanej o średnicy 3.5mm, wkręcanej w celu uzyskania lepszej stabilizacji złamania głowy kości ramiennej. W części bliższej gwoździa znajdują się otwory do blokowania wypełnione tuleją polietylenową w celu uzyskania pełnej stabilności zespolenia. Otwory rozłożone są także w czterech różnych płaszczyznach. Instrumentarium wyposażono w celownik z możliwością śródoperacyjnego blokowania w części bliższej i dalszej gwoździ krótkich. Gwóźdź występuje w wersji do prawej i lewej ręki. Zaślepka z gniazdem gwiazdkowym w długości od 0mm do 15mm. Śruby blokujące w części bliższej o średnicy 4.5mm w kolorze złotym o długości od 20mm do 60mm ze skokiem co 2mm. Śruby blokujące do dalszej części gwoździa w kolorze niebieskim o średnicy 4.0mm. Gwóźdź dostępny w wersji: gwóźdź długi - o długości od 180mm do 315mm w średnich 7.0mm i 8.5mm Gwoździe i zaślepki zapakowane sterylnie. | szt. | 2
32. | Śruby blokowane 3.5mm pakowane w tubach o długości od 10mm do 55mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe , tytan | szt. | 2
33. | Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej nogi. Zaślepki kaniulowane w długości od 0mm do 20mm.Średnice gwoździa od 9mm do 15mm, w długości od 160mm do 280mm ( co 20 mm) - gwoździe krótkie proste oraz od 300m do 480 mm ( co 20 mm) - gwóźdź długi wygięty anotomicznie. | szt. | 4
34. | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 10.0mm do 13.0 mm) | szt. | 8
35. | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 6,0 mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem, co 2mm i od 60mm do 100mm z przeskokiem, co 4-5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 14mm do 16 mm) | szt. | 2
36. | Śruba spiralna do gwoździa udowego odkolanowego od 45 mm do 100 mm co 5 mm | szt. | 1
37. | zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15mm i 20 mm | szt. | 10
38. | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości 40mm | szt. | 1
39. | zaślepki do blokowania ostrza spiralnego | szt. | 6
40. | Gwóźdź udowy, blokowany kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Promień ugięcia gwoździa w projekcji A/P – 1.5 m. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120 stopni antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych. Gwoździe do prawej i lewej nogi. Gwóźdź w rozmiarach od 300mm do 480 mm ze skokiem, co 20mm. Średnica gwoździ: od 9mm do 16mm, ze skokiem, co 1mm.Wersja sterylna | szt. | 5
41. | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 10.0mm do 13.0 mm) | szt. | 5
42. | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 6,0mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem, co 2mm i od 60mm do 100mm z przeskokiem, co 4-5mm. (do blokowania gwoździ od o średnicy od 14.0mm do 16.0 mm) | szt. | 5
43. | Śruba doszyjkowa o średnicy 6.5mm w długości od 60mm do 130 mm | szt. | 5
44. | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15mm 20 mm. | szt. | 5
45. | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości 40mm | szt. | 1
46. | System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężystości, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. Różne rodzaje płyt : Płyty w wersji NIE STERYLNEJ - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej boczne, długości 141mm, 4 otwory w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej przyśrodkowe, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długości 102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe, długości 115mm i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne | szt. | 1
47. | Płytka blokowane do złamań bliższej części kości piszczelowej . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty prawe/lewe w długości od 140mm do 300mm , posiadają od 5 do 13 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie | szt. | 1
48. | Płytka blokowane do złamań bliższej części kości piszczelowej . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty tytanowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty prawe/lewe w długości od 140mm do 300mm , posiadają od 5 do 13 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie | szt. | 1
49. | Płytka blokowane do złamań dalszej części kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty prawe/lewe w długości od 156mm - 316mm , posiadają od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie | szt. | 1
50. | Płytka blokowane do złamań dalszej części kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty tytanowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty prawe/lewe w długości od 156mm - 316mm , posiadają od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie | szt. | 1
51. | Zestaw cementu Traumacem V+, 10 ml | szt. | 1
52. | System do augmentacji z użyciem cementu do gwoździ blokowanych śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną na bazie PMMA. System złożony z zestawu strzykawek, zestawu kaniuli oraz zestawu do przygotowania cementu. Kaniule o średnicy 3,3mm współpracujące z tulejkami instrumentarium do zakładania gwoździ blokowanych śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną . Cement na bazie PMMA zawierający hydroxyapatyt oraz dwutlenek cyrkonu. Cement gotowy do podawania natychmiast po wymieszaniu składników (zerowy czas oczekiwania na uzyskanie właściwej lepkości i konsystencji). Cement dostępny w objętości 10 ml. Zestaw strzykawek wyposażony w dwa rodzaje strzykawek o objętości 1 i 2 ml. Komplet do augmentacji złożony z : zestawu kaniuli, zestawu strzykawek oraz zestawu cementu Zestaw kaniuli do podawania cementu o średnicy 3.3 mm | szt. | 1
53. | Zestaw strzykawek do Traumacem V+ | szt. | 1
54. | Wiertło ekstrakcyjne 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm | szt. | 1
55. | Wiertło ekstrakcyjne 1.5mm | szt. | 1
56. | Trzonek śrubokręta | szt. | 1
57. | Wiertło ekstrakcyjne 5.0mm, 6.5mm, 7.5mm | szt. | 1
58. | Wiertło ekstrakcyjne 2.0mm | szt. | 1
59. | Śruba ekstrakcyjna | szt. | 1
60. | Pin wkręcany do systemu w wersji stal Dostępna również wersja sterylna | szt. | 5
61. | System kabli ortopedycznych z zaciskami w wersji stal. średnica kabli: 1.0mm. Kable zbudowane z wiązek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniające wysoką elastyczność i kontrolę. System kompatybilny ze wszystkimi systemami płytkowymi Synthes. Wszystkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk. Instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli a także w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenie zespołu kabli. Możliwość mocowania do płytek poprzez dedykowane piny z oczkiem okrągłym lub szerokim wkręcany w nagwintowany otwór w płycie. | szt. | 1
62. | System kabli ortopedycznych z zaciskami w wersji stal. Dostępna średnica kabli: 1.7mm Kable zbudowane z wiązek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniające wysoką elastyczność i kontrolę. System kompatybilny ze wszystkimi systemami płytkowymi Synthes. Wszystkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk. Instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli a także w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenie zespołu kabli. Możliwość mocowania do płytek poprzez dedykowane piny z oczkiem okrągłym lub szerokim wkręcany w nagwintowany otwór w płycie. | szt. | 3
63. | Płytki do dalszego końca kości strzałkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo o średnicy 2.7mm z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych o średnicy 2.7mm. Otwory są dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2.7mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2.7mm oraz zwykłych śrub blokowanych 2.7mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty boczne do kości strzałkowej w długości od 79mm do 235mm w ilości od 3 do 15 otworów. | szt. | 1
64. | Płytki do bliższego końca kości piszczelowej boczne blokowane zmienno-kątowo. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni o średnicy 3.5mm lub zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm a także korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. W głowie płyty w dwóch rzędach otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni o średnicy 3.5mm, lub zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5 a także śruby korowe o średnicy 3.5mm. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5/3.5 Nm ; dynamometr 0.8/1.5/3.5Nm z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium podstawowe z możliwością rozszerzenia - zestaw do operacji minimalnie inwazyjnych z ramionami celowniczymi radio-przeziernymi do blokowania przezskórnego. Różne rodzaje płyt: Płyty z małym i dużym wygięciem w długości od 177mm do 237mm przy ilości od 10 do 14 otworów. | szt. | 1
65. | Płytki do bliższego końca kości piszczelowej boczne blokowane zmienno-kątowo. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni o średnicy 3.5mm lub zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm a także korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. W głowie płyty w dwóch rzędach otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni o średnicy 3.5mm, lub zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5 a także śruby korowe o średnicy 3.5mm. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5/3.5 Nm ; dynamometr 0.8/1.5/3.5Nm z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium podstawowe z możliwością rozszerzenia - zestaw do operacji minimalnie inwazyjnych z ramionami celowniczymi radio-przeziernymi do blokowania przezskórnego. Różne rodzaje płyt: Płyty z małym i dużym wygięciem w długości od 87mm do 147mm przy ilości od 4 do 8 otworów.Dostępna również wersja sterylna | szt. | 1
66. | Płyta do kłykci kości udowej wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory ,zbudowane w części blokującej z czterech kolumn gwintu , dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub blokowanej zmienno-kątowo o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory zmienno-kątowe gwintowane zbudowane z czterech kolumn gwintu prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane o średnicy 5.0mm, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Możliwość użycia śrub blokowanych zmienno-kątowo - kąt ustawienia śruby odchylony max. o 15st od osi. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0mm oraz podkładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych o średnicy 5.0mm umożliwiające kompresję między kłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Rodzaje płyt : Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długości od 159mm do 370mm, od 6 do 18 otworów dwubiegunowych w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe w wersji nie sterylnej | szt. | 1
67. | Płyta grzbietowa do częściowej artrodezy śród-nadgarstkowej z otworami blokowanymi w płycie zmienno-kątowo. Płytka grzbietowa stożkowa blokująco - kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących zmienno-kątowych lub korowych. Otwory prowadzące śruby blokowane przystosowane do śrub z owalną gwintowaną głową 2.4mm-blokowane zmienno-kątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku. Otwory w płycie zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Płyta wyposażona w otwory do drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie o średnicy 2.4/2.7mm wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w celowniki i prowadnice umożliwiający kompresję kości śródnadgarstkowych, rozwiercanie i pozycjonowanie płyty. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0.8NM. Dostępne płyty w rozmiarze o średnicy odpowiednio 15mm i 17mm przy ilości 6 i 7 otworów. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Dostępna również wersja sterylna | szt. | 1
68. | Płyta grzbietowa do częściowej artrodezy śród-nadgarstkowej z otworami blokowanymi w płycie zmienno-kątowo. Płytka grzbietowa stożkowa blokująco - kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących zmienno-kątowych lub korowych. Otwory prowadzące śruby blokowane przystosowane do śrub z owalną gwintowaną głową 2.4mm-blokowane zmienno-kątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku. Otwory w płycie zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Płyta wyposażona w otwory do drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie o średnicy 2.4/2.7mm wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w celowniki i prowadnice umożliwiający kompresję kości śródnadgarstkowych, rozwiercanie i pozycjonowanie płyty. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0.8NM. Dostępne płyty w rozmiarze o średnicy odpowiednio 15mm i 17mm przy ilości 6 i 7 otworów. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. | szt. | 1
69. | Płytki do dalszego końca kości piszczelowej . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo o średnicy 3.5mm z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm. Otwory są dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych 2.7mm . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty przyśrodkowe w wersji bez ramienia w długości od 112mm do 142mm przy ilości od 4 do 6 otworów . | szt. | 1
70. | Płytki do dalszego końca kości piszczelowej . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo o średnicy 3.5mm z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm. Otwory są dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych 2.7mm . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty przyśrodkowe w wersji bez ramienia w długości od 172mm do 232mm przy ilości od 8 do 12 otworów . | szt. | 1
71. | Płytki do dalszego końca kości piszczelowej . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo o średnicy 3.5mm z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm. Otwory są dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych 2.7mm . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty przednio-boczne w długości od 82mm do 112mm przy ilości od 4 do 6 otworów, | szt. | 1
72. | Płytki do dalszego końca kości piszczelowej . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo o średnicy 3.5mm z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm. Otwory są dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych 2.7mm . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty przednio-boczne w długości od 142mm do 202mm przy ilości od 8 do 12 otworów, | szt. | 1
73. | Płytki do dalszego końca kości piszczelowej . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo o średnicy 3.5mm z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm. Otwory są dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych 2.7mm . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty tylnie typu L i T w długości od 72mm do 90mm przy ilości od 4 do 6 otworów, | szt. | 1
74. | Płytki do dalszego końca kości piszczelowej . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo o średnicy 3.5mm z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm. Otwory są dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych 2.7mm . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty przyśrodkowe w wersji bez ramienia w długości od 262mm do 292mm przy ilości od 14 do 16 otworów. | szt. | 1
75. | Płytki do dalszego końca kości piszczelowej . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo o średnicy 3.5mm z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm. Otwory są dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych 2.7mm . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty przednio-boczne w długości od 232mm do 292mm przy ilości od 14 do 18 otworów, | szt. | 1
76. | Płytka do artrodezy blokowana zmienno-kątowo do rekonstrukcji w obrębie kości stopy. Płyty wyposażone w trzonie w otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5 mm lub korowej o średnicy 3.5mm. Otwory blokowane zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 3.5mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi 3.5mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.5NM. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty anatomiczne MCFP blokowana zmienno-kątowo podeszwowe – płyty o długości 78, 95mm lewe i prawej. | szt. | 1
77. | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. W głowie płyty znajdują się zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku o 15 stopni, o średnicy 2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.2NM. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.2/1.5NM ; dynamometr 1.2/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. W skład systemu wchodzą: płytki blokowane od strony: tylnobocznej ( w długości od 75mm do 88mm przy ilości od 3 do 4 otworów w trzonie - płyty z bocznym podparciem lub bez);płytki w wersji prawej i lewej . | szt. | 1
78. | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. W głowie płyty znajdują się zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku o 15 stopni, o średnicy 2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.2NM. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.2/1.5NM ; dynamometr 1.2/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. W skład systemu wchodzą: płytki blokowane od strony: tylnobocznej ( w długości od 127mm do 153mm przy ilości od 7 do 9 otworów w trzonie - płyty z bocznym podparciem lub bez); płytki w wersji prawej i lewej . | szt. | 1
79. | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. W głowie płyty znajdują się zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku o 15 stopni, o średnicy 2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.2NM. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.2/1.5NM ; dynamometr 1.2/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. W skład systemu wchodzą: płytki blokowane od strony przyśrodkowej bez przedłużenia w długości od 69mm do 108mm. ilości otworów w trzonie od 1 do 4 płytki blokowane od strony przyśrodkowej z przedłużeniem w długości od 72mm do 111mm. ilości otworów w trzonie od 1 do 4; płytki w wersji prawej i lewej .Dostępna również wersja sterylna | szt. | 1
80. | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. W głowie płyty znajdują się zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku o 15 stopni, o średnicy 2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.2NM. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.2/1.5NM ; dynamometr 1.2/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. W skład systemu wchodzą: płytki blokowane od strony przyśrodkowej bez przedłużenia w długości 134mm. ilości otworów w trzonie 6 płytki blokowane od strony przyśrodkowej z przedłużeniem w długości 137mm. ilości otworów w trzonie 6; płytki w wersji prawej i lewej . | szt. | 1
81. | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. W głowie płyty znajdują się zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku o 15 stopni, o średnicy 2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.2NM. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.2/1.5NM ; dynamometr 1.2/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. W skład systemu wchodzą: płytki od strony bocznej ( w długości od 69mm do 153mm , ilość otworów w trzonie od 1 do 7); płytki w wersji prawej i lewej .Dostępna również wersja sterylna | szt. | 1
82. | Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi a także w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa/lewa: płyta dłoniowa pozastawowa posiada w głowie 4 i 5 otworów, w trzonie od 3 do 5 otworów. | szt. | 1
83. | Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi a także w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa / lewa : płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie do kolumny bocznej, środkowej której kształt pozwala na efektywną diagnostykę rtg(trójkątny otwór w środku głowy); otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie płyty na kości . Płyty wąskie - w długości od 42mm do 72mm , przy 6 otworów w głowie i od 2 do 5 otworów w trzonie Płyty standard - w długości od 45mm do 75mm, przy 6 otworów w głowie i od 2 do 5 otworów w trzonie Płyty standard - w długości od 47mm do 77mm, przy 7 otworów w głowie i od 2 do 5 otworów w trzonie Dostępna również wersja sterylna | szt. | 1
84. | Płyta dłoniowa/ grzbietowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi a także w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa / lewa : płyta grzbietowa typu: L proste, skośne, w głowie od 2-3 otworów , w trzonie od 3-5 otworów w długości od 37mm i 51 mm oraz 41mm i 55mm ; typu T w głowie 3 otwory , w trzonie od 3-5 otworów, w długości od 37mm i 51 mm ; płyty do kolumny promieniowej w trzonie od 5,6 otworów w długości 46 mm i 57mm; płyty do kolumny pośredniej w głowie 2 otwory , w trzonie 3-4 w długości od 41mm i 49 mm | szt. | 1
85. | Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi a także w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa / lewa : płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z wysunięciem poza linię podziału; otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie płyty na kości . długość 57mm , 6-7 otworów w głowie i 5 otworów w trzonie Dostępna również wersja sterylna | szt. | 1
86. | Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi a także w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty tytanowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa/lewa: płyta dłoniowa pozastawowa posiada w głowie 4 i 5 otworów, w trzonie od 3 do 5 otworów. | szt. | 1
87. | Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi a także w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty tytanowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa / lewa : płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie do kolumny bocznej, środkowej której kształt pozwala na efektywną diagnostykę rtg(trójkątny otwór w środku głowy); otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie płyty na kości . Płyty wąskie - w długości od 42mm do 72mm , przy 6 otworów w głowie i od 2 do 5 otworów w trzonie Płyty standard - w długości od 45mm do 75mm, przy 6 otworów w głowie i od 2 do 5 otworów w trzonie Płyty standard - w długości od 47mm do 77mm, przy 7 otworów w głowie i od 2 do 5 otworów w trzonie Dostępna również wersja sterylna | szt. | 1
88. | Płyta dłoniowa/ grzbietowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi a także w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty tytanowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa / lewa : płyta grzbietowa typu: L proste, skośne, w głowie od 2-3 otworów , w trzonie od 3-5 otworów w długości od 37mm i 51 mm oraz 41mm i 55mm ; typu T w głowie 3 otwory , w trzonie od 3-5 otworów, w długości od 37mm i 51 mm ; płyty do kolumny promieniowej w trzonie od 5,6 otworów w długości 46 mm i 57mm; płyty do kolumny pośredniej w głowie 2 otwory , w trzonie 3-4 w długości od 41mm i 49 mm | szt. | 1
89. | Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi a także w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty tytanowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa / lewa : płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z wysunięciem poza linię podziału; otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie płyty na kości . długość 57mm , 6-7 otworów w głowie i 5 otworów w trzonie Dostępna również wersja sterylna | szt. | 1
90. | Płytka do złamań w obrębie kości piętowej blokowana zmienno-kątowo. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych zmienno-kątowo . Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty do kości piętowej w 3 rozmiarach :58mm, 64mm i 70 mm w wersji z wysięgnikiem lub bez wysięgnika. | szt. | 1
91. | Płytka do złamań w obrębie kości piętowej blokowana zmienno-kątowo. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych zmienno-kątowo . Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty do kości piętowej w 3 rozmiarach :58mm, 64mm i 70 mm w wersji z wysięgnikiem lub bez wysięgnika. | szt. | 1
92. | Płytka do wyrostka łokciowego . Płyta anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco - kompresyjna blokowana zmienno-kątowo. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.7mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Na trzonie płyty od spodu i bocznie znajdują się podcięcia ułatwiające domodelowanie płyty. Na trzonie również otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego Płyty dostępne w długości od 73mm do 211 mm , przy ilości otworów w trzonie od 2 do 12. Płyty dostępne w trzech wersjach: małym średnim i dużym zakończeniem na wyrostek łokciowy .Płyty prawe i lewe. | szt. | 5
93. | Płytka do wyrostka łokciowego . Płyta anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco - kompresyjna blokowana zmienno-kątowo. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.7mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Na trzonie płyty od spodu i bocznie znajdują się podcięcia ułatwiające domodelowanie płyty. Na trzonie również otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego Płyty dostępne w długości od 73mm do 211 mm , przy ilości otworów w trzonie od 2 do 12. Płyty dostępne w trzech wersjach: małym średnim i dużym zakończeniem na wyrostek łokciowy .Płyty prawe i lewe. | szt. | 1
94. | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe o średnicy śrub 4.5/5.0mm, długości od 106mm do 322mm,od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | szt. | 1
95. | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe o średnicy śrub 4.5/5.0mm, długości od 106mm do 322mm,od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | szt. | 1
96. | Płyta do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowa. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 69mm do 183mm, od 1 do 10 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki, płyty uniwersalne do kończyny prawej i lewej. | szt. | 1
97. | Płyta do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowa. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 69mm do 183mm, od 1 do 10 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki, płyty uniwersalne do kończyny prawej i lewej. | szt. | 1
98. | Płyty proste szerokie . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. długości płyty od 116mm do 224mm, posiada od 6 do 12 otworów. | szt. | 5
99. | Płyty proste szerokie . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. długości płyty od 242mm do 332mm, posiada od 13 do 20 otworów. | szt. | 1
100. | Płyty proste szerokie . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. długości płyty od 390mm do 440mm, posiada od 21 do 24 otworów. | szt. | 1
101. | Płyty proste szerokie . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. długości płyty od 116mm do 224mm, posiada od 6 do 12 otworów. | szt. | 1
102. | Płyty proste szerokie . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. długości płyty od 242mm do 314mm, posiada od 13 do 18 otworów. | szt. | 1
103. | Płyty proste szerokie . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. długości płyty od 354mm do 440mm, posiada od 19do 24 otworów. | szt. | 1
104. | Płyty proste szerokie . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. długości płyty od 318mm do 332mm, posiada od 17 do 18 otworów. | szt. | 1
105. | Płyty wygięte szerokie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. długości płyty od 229mm , posiada 12. otworów. | szt. | 5
106. | Płyty wygięte szerokie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. długości płyty od 242mm do 372mm, posiada od 13 do 20 otworów. | szt. | 2
107. | Płyty wygięte szerokie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. długości płyty od 242mm do 300mm, posiada od 13 do 18 otworów. | szt. | 1
108. | Płytki do dalszej nasady kości strzałkowe tylnoboczne i boczne. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : płyty boczne w długości od 73mm do 125 mm , od 3 do 7 otworów w płycie ; | szt. | 1
109. | Płytki do dalszej nasady kości strzałkowe tylnoboczne i boczne. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : płyty tynoboczne w długości od 77mm do 129 mm , od 3 do 7 otworów w płycie . | szt. | 1
110. | Płytki do dalszej nasady kości strzałkowe tylnoboczne i boczne. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : płyty boczne w długości od 73mm do 125 mm , od 3 do 7 otworów w płycie ; | szt. | 1
111. | Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje plyt: płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej o długości od 109mm do 239mm przy ilości od 4 do 14 otworów w płycie . Płyty prawe i lewe. | szt. | 1
112. | Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty przednioboczne o długości od 80mm do 184mm, od 5 do 13 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Płyty prawe i lewe. | szt. | 1
113. | Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty przednioboczne o długości od 184mm do 288mm, od 13 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Płyty prawe i lewe. | szt. | 1
114. | Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje plyt: płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej o długości od 109mm do 239mm przy ilości od 4 do 14 otworów w płycie . Płyty prawe i lewe. | szt. | 1
115. | Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty przednioboczne o długości od 80mm do 158mm, od 5 do 11otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Płyty prawe i lewe | szt. | 1
116. | Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty przednioboczne o długości od 184mm do 288mm, od 13 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Płyty prawe i lewe. | szt. | 1
117. | Płyta blokowane do artrodezy nadgarstka. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Płyta w części dalszej posiada zmniejszony profil i kształcie dopasowanym do anatomii oraz otwory kombinowane pod śruby korowe i blokowane o średnicy 2.4/2.7mm. Otwory w części bliższej dwufunkcyjne - kombinowane, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0mm. Płyty w wersji z anatomicznym wygięciem, z krótkim wygięciem oraz proste z możliwością domodelowania. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego Płyty dostępne w długości od 112mm do 118mm. Płyty posiadają 3 otwory w części dalszej oraz 4, 5 otworów w części bliższej oraz dodatkowy otwór w części środkowej płyty. | szt. | 1
118. | Płyta blokowane do artrodezy nadgarstka. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Płyta w części dalszej posiada zmniejszony profil i kształcie dopasowanym do anatomii oraz otwory kombinowane pod śruby korowe i blokowane o średnicy 2.4/2.7mm. Otwory w części bliższej dwufunkcyjne - kombinowane, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0mm. Płyty w wersji z anatomicznym wygięciem, z krótkim wygięciem oraz proste z możliwością domodelowania. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego Płyty dostępne w długości od 112mm do 118mm. Płyty posiadają 3 otwory w części dalszej oraz 4, 5 otworów w części bliższej oraz dodatkowy otwór w części środkowej płyty. | szt. | 1
119. | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Stosowane śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi a także specjalne perforowane/ kaniulowane śruby blokowane z gniazdami sześciokątnymi w długości od 24 mm do 54 mm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Celownik do blokowania przez skórnego dla płyt 3 i 5 otworowych. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG ramię celowika umożliwiające przezskórne blokowanie płyty na całej jej długości . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 90mm do 114mm, posiadają od 3 do 5 otworów w trzonie . | szt. | 1
120. | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużne otwory blokująco-kompresyjne umożliwiają pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Stosowane śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi a także specjalne perforowane/ kaniulowane śruby blokowane z gniazdami sześciokątnymi w długości od 24 mm do 54 mm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 110mm do 290mm, posiadają od 3 do 8 otworów w trzonie . | szt. | 1
121. | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużne otwory blokująco-kompresyjne umożliwiają pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Stosowane śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi a także specjalne perforowane/ kaniulowane śruby blokowane z gniazdami sześciokątnymi w długości od 24 mm do 54 mm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 110mm do 290mm, posiadają od 9 do 13 otworów w trzonie . | szt. | 1
122. | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 81mm do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | szt. | 1
123. | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 93mm do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | szt. | 1
124. | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 4.5/5.0mm, długości od 82mm do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe | szt. | 1
125. | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej boczna typu LOW BEND. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 76mm do 232mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | szt. | 1
126. | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 81mm do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | szt. | 1
127. | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 93mm do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | szt. | 1
128. | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 4.5/5.0mm, długości od 82mm do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe | szt. | 1
129. | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej boczna typu LOW BEND. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 76mm do 232mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | szt. | 1
130. | Płyta do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm/ 7.3mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Śruby blokowane w płycie to lite i kaniulowane (5.0mm/7.3mm), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długości od 139mm do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe.Dostępna również wersja sterylna | szt. | 2
131. | Płyta do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm/ 7.3mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Śruby blokowane w płycie to lite i kaniulowane (5.0mm/7.3mm), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długości od 133mm do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne | szt. | 2
132. | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. Płyty mocowane od strony przyśrodkowej lub tylnobocznej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Różne rodzaje płyt : Płyty przyśrodkowe o długości 201mm, ilość otworów w trzonie 14. Płyty tylnoboczne o długości 208mm, ilość otworów w trzonie 14 , Płytki tylnoboczne z podparciem o długości 208mm, ilość otworów w trzonie 14. Płytki w wersji : prawe i lewe . | szt. | 3
133. | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. Płyty mocowane od strony przyśrodkowej lub tylnobocznej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Różne rodzaje płyt : Płyty przyśrodkowe o długości od 59mm do 136mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 9. Płyty tylnoboczne o długości od 65mm do 143mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 9 , Płytki tylnoboczne z podparciem o długości od 65mm do 143mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 9. Płytki w wersji : prawe i lewe . | szt. | 3
134. | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. Płyty mocowane od strony przyśrodkowej lub tylnobocznej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Różne rodzaje płyt : Płyty przyśrodkowe o długości od 59mm do 136mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 9. Płyty tylnoboczne o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 14, Płytki tylnoboczne z podparciem o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 14. Płytki w wersji : prawe i lewe . | szt. | 1
135. | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. Płyty mocowane od strony przyśrodkowej lub tylnobocznej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Różne rodzaje płyt : Płyty przyśrodkowe o długości od 59mm do 136mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 9. Płyty tylnoboczne o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 14, Płytki tylnoboczne z podparciem o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 14. Płytki w wersji : prawe i lewe . | szt. | 1
136. | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. Płyty mocowane od strony przyśrodkowej lub tylnobocznej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Różne rodzaje płyt : Płyty przyśrodkowe o długości od 59mm do 136mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 9. Płyty tylnoboczne o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 14, Płytki tylnoboczne z podparciem o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 14. Płytki w wersji : prawe i lewe . | szt. | 1
137. | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. Płyty mocowane od strony przyśrodkowej lub tylnobocznej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Różne rodzaje płyt : Płyty przyśrodkowe o długości 201mm, ilość otworów w trzonie 14. Płytki w wersji : prawe i lewe | szt. | 1
138. | Płytka rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do kości piętowej. Płyta wyposażona w otworu dwufunkcyjne pod śruby blokowane i korowe o średnicy 3,5mm . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Ramiona płyty umożliwiające ich ukształtowanie do anatomii, możliwe również skrócenie/przycięcie. Dwa pojedyncze ramiona bez otworów umożliwiające wstępną stabilizację płyty. Śuby blokowane w płycie o średnicy 3,5mm, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płyty prawe i lewe. o długości od 64 mmdo 81mm porzy 15 otworach w płycie . | szt. | 1
139. | Płytka rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do kości piętowej. Płyta wyposażona w otworu dwufunkcyjne pod śruby blokowane i korowe o średnicy 3,5mm . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Ramiona płyty umożliwiające ich ukształtowanie do anatomii, możliwe również skrócenie/przycięcie. Dwa pojedyncze ramiona bez otworów umożliwiające wstępną stabilizację płyty. Śuby blokowane w płycie o średnicy 3,5mm, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płyty prawe i lewe. o długości od 64 mmdo 81mm porzy 15 otworach w płycie . | szt. | 1
140. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty do spojenia łonowego, otwory umożliwiające przeprowadzenie nici oraz drutów Kirschnera, długości od 57mm do 78 mm przy ilości od 4 do 6 otworów. | szt. | 1
141. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty proste z otworami współ-osiowymi i płyty proste z otworami o poszerzonym kącie śrub, długości od 39mm do 260mm przy ilości od 4 do 16 otworów. | szt. | 1
142. | Płytka o niskim profilu kompresyjna z dwoma haczykami mocującymi do złamań miednicy. Płyta posiada od 1 do 3 otworów przystosowanych do śrub korowych z możliowością wkręcenia pod różnym kątem. Długości płyt : 19.5mm, 31.5mm, 43.5mm . płyta sprężysta do miednicy | szt. | 1
143. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty proste, długości od 39mm do 260mm , przy ilości od 3 do 20 otworów | szt. | 1
144. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte typu „J” z otworami współosiowymi, długości od 130mm do 208mm przy ilości od 10 do 16 otworów, prawe/lewe pod śruby korowe | szt. | 1
145. | Jednopłytowy system ukształtowany anatomicznie do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy. Płyty nadgrzebieniowe dostępne w dwóch rozmiarach L i S oraz dwóch długościach części nadgrzebieniowej 11 i 12 otworów, prawa i lewa, z możliwością wprowadzenia pionowej śruby kulszowej. Możliwość wkręcania śrub korowych w odchyleniu +/-28 stopni. System wyposażony w trzy ergonomiczne, przezierne retraktory wykonane z włókna węglowego ułatwiające wgląd do pola operacyjnego. Istnieje możliwość zamontowania światłowodu doświetlającego pole operacyjne. Retraktory posiadają możliwość umocowania do kości za pomocą drutów w celu uwidocznienia złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora. Instrumentarium wyposażone w narzędzia pozwalające na wstępne modelowanie płyty ex-situ oraz precyzyjne modelowanie in-situ. Materiał: stal, wersja sterylna | szt. | 1
146. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte łukowate, długości od 78mm do 208mm przy ilości od 6 do 16 otworów. | szt. | 1
147. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte typu „J”, długości od 130mm do 208mm przy ilości od 10 do 16 otworów, prawe/leweD | szt. | 1
148. | Płytka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt. Płyty górno-przednie z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa, w długości od 69mm do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty, Płyty górno-przednie bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa, w długości od 94mm do 120mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie ; | szt. | 2
149. | Płytka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt. Płyta przednia - przyśrodkowa zaopatrzona w śruby o śr 3.5mm; płyty w długości : od 79mm do 102mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; | szt. | 2
150. | Płytka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt. Płyta przednia - zaopatrzona w części przyśrodkowej w otwory zmienno-kątowe umożliwiające wprowadzenie śruby pod kątem +/- 15 stopni od osi otworu; płyty w długości : 77mm-124mm; od 7 do 12 otworów; | szt. | 2
151. | Płytka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt. Płyta górna z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa zaopatrzona w głowie płyty w śruby o średnicy 2.7mm i w trzonie płyty w śruby 3.5mm; płyty o długości od 110mm do 136 mm ; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; Płyta górna bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa zaopatrzona w śruby o średnicy. 3.5mm; o długości od 94mm do 123mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; | szt. | 2
152. | Płytka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Implanty tytanowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt. Płyta przednia - zaopatrzona w części przyśrodkowej w otwory zmienno-kątowe umożliwiające wprowadzenie śruby pod kątem +/- 15 stopni od osi otworu; płyty w długości : 77mm-124mm; od 7 do 12 otworów; | szt. | 1
153. | Płytka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt. Płyta górna z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa zaopatrzona w głowie płyty w śruby o średnicy 2.7mm i w trzonie płyty w śruby 3.5mm; płyty o długości od 110mm do 136 mm ; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; Płyta górna bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa zaopatrzona w śruby o średnicy. 3.5mm; o długości od 94mm do 123mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; | szt. | 1
154. | Płytka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Implanty tytanowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt. Płyty górno-przednie z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa, w długości od 69mm do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty, Płyty górno-przednie bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa, w długości od 94mm do 120mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie ; | szt. | 1
155. | Płytka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt. Płyta przednia - przyśrodkowa zaopatrzona w śruby o śr 3.5mm; płyty w długości : od 79mm do 102mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; | szt. | 1
156. | Płyty do złamań szyjki i głowy kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2.4mm lub korowej o średnicy 2.0/2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty posiadają od 2 do 4 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty głowowe dostępne w wersji prawe i lewe, płyty szyjkowe - uniwersalne. | szt. | 1
157. | Płyty do złamań szyjki i głowy kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2.4mm lub korowej o średnicy 2.0/2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . Implanty tytanowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty posiadają od 2 do 4 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty głowowe dostępne w wersji prawe i lewe, płyty szyjkowe - uniwersalne. | szt. | 1
158. | Płyta rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe, Płytki dostępne w długości od 86mm do 163mm, ilość otworów w trzonie od 2 do 12. | szt. | 1
159. | Płyta rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe, Płytki dostępne w długości od 86mm do 163mm, ilość otworów w trzonie od 2 do 8. | szt. | 1
160. | Płyta rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe, Płytki dostępne w długości od 190mm do 216mm, ilość otworów w trzonie od 10 do 12. | szt. | 1
161. | Płytka blokowane hakowa do dalszego końca kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych o średnicy 2mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie dający możliwość dokonywania kompresji między odłamowej i podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów powinien pozwalać na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty - otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach, dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiające mocne zakotwiczenie płyty w korówce. Płyty dostępne w długości 46mm przy ilości otworów w płycie: 7. Instrumentarium wyposażone w: wiertła o długości 96 mm z końcówką typu Mini Quick Coupling ; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu Mini Quick Coupling, uchwyt do wkładów śrubokrętów przeznaczony do końcówki typu Mini Quick Coupling. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 1
162. | Płytka blokowane hakowa do dalszego końca kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych o średnicy 2mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie dający możliwość dokonywania kompresji między odłamowej i podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów powinien pozwalać na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty - otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach, dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiające mocne zakotwiczenie płyty w korówce. Płyty dostępne w długości 46mm przy ilości otworów w płycie: 7. Instrumentarium wyposażone w: wiertła o długości 96 mm z końcówką typu Mini Quick Coupling ; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu Mini Quick Coupling, uchwyt do wkładów śrubokrętów przeznaczony do końcówki typu Mini Quick Coupling. Implanty tytanowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 1
163. | Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka. Płyta wyposażona w części bocznej w hak o wysokości 12 ,15 i 18mm . W głowie płyty znajdują się dwa równoległe otwory kombinowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Płyta posiada ilości otworów na trzonie od 4 do 7. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty lewe/prawe. | szt. | 1
164. | Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka. Płyta wyposażona w części bocznej w hak o wysokości 12 ,15 i 18mm . W głowie płyty znajdują się dwa równoległe otwory kombinowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Płyta posiada ilości otworów na trzonie od 4 do 7. Implanty tytanowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty lewe/prawe. | szt. | 1
165. | Płytka okołostawowa do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty ukształtowana anatomicznie owalna obejmująca cześć tylną głowy kości ramiennej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 91mm do 199mm, posiadają od 2 do 8 otworów w trzonie . Płyty w wersji prawa i lewa. | szt. | 1
166. | Płytka okołostawowa do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty ukształtowana anatomicznie owalna obejmująca cześć tylną głowy kości ramiennej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Implanty tytanowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 91mm do 199mm, posiadają od 2 do 8 otworów w trzonie . Płyty w wersji prawa i lewa. | szt. | 1
167. | Płyty proste wąskie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Długości płyt od 44mm do 224mm , posiada od 2 do 12 otworów. | szt. | 1
168. | Płyty proste wąskie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Długości płyt od 242mm do 440mm , posiada od 13 do 24 otworów . | szt. | 1
169. | Płyty proste wąskie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Długości płyt od 44mm do 224mm , posiada od 2 do 12 otworów. | szt. | 1
170. | Płyty proste wąskie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Długości płyt od 242mm do 440mm , posiada od 13 do 24 otworów .. | szt. | 1
171. | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony). Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Koralikowy kształt płyty ułatwia anatomiczne wygięcie/dopasowanie płyty do kości . Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału warunkowo dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 228mm do 315mm posiada od 16 do 22 otworów | szt. | 1
172. | Płytki proste w kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 59mm do 163mm, posiada od 4 do 12 otworów. | szt. | 10
173. | Płytka tubularna. Płyta wyposażona w otwory niegwintowane z możliwością zastosowania śrub korowych/gąbczastych o średnicy 3.5/4.0mm. Średnica rdzenia dla śrub: korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty tubularne (półkoliste) w długości od 28mm do 148mm , posiada od 2 do 12 otworów | szt. | 1
174. | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony). Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Koralikowy kształt płyty ułatwia anatomiczne wygięcie/dopasowanie płyty do kości . Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału warunkowo dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 70mm do 200mm posiada od 5 do 14 otworów | szt. | 2
175. | Płytka prosta przynasadowa . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty powinny znajdować się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie powinień dać możliwość dokonywania kompresji między odłamowej i podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów pozwalający na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Na końcu płyty powinny znajdować się otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W płycie przynasadowej znajduje się jeden koniec o zmniejszonej grubości dopasowanej do okolic przynasadowych. Instrumentarium powinno być wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty przynasadowe w długości od 86mm do 242mm , posiada od 6 do 18 otworów. | szt. | 2
176. | Płytka tubularna. Płyta wyposażona w otwory gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 3.5mm lub korowych/gąbczastych o średnicy 3.5/4.0mm. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty tubularne (półkoliste) w długości od 28mm do 148mm , posiada od 2 do 12 otworów. | szt. | 2
177. | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony). Na trzonie płyty znajdują się otwory blokowane z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Koralikowy kształt płyty ułatwia anatomiczne wygięcie/dopasowanie płyty do kości . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału warunkowo dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 106mm do 238mm posiada od 9 do 20 otworów | szt. | 2
178. | Płytki proste w kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 59mm do 163mm, posiada od 4 do 12 otworów. | szt. | 1
179. | Płytka tubularna. Płyta wyposażona w otwory niegwintowane z możliwością zastosowania śrub korowych/gąbczastych o średnicy 3.5/4.0mm. Średnica rdzenia dla śrub: korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO. Implanty tytanowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty tubularne (półkoliste) w długości od 28mm do 148mm , posiada od 2 do 12 otworów. | szt. | 1
180. | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony). Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Koralikowy kształt płyty ułatwia anatomiczne wygięcie/dopasowanie płyty do kości . Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału warunkowo dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 70mm do 142mm posiada od 5 do 10 otworów | szt. | 1
181. | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony). Na trzonie płyty znajdują się otwory blokowane z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Koralikowy kształt płyty ułatwia anatomiczne wygięcie/dopasowanie płyty do kości . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału warunkowo dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 58mm do 238mm posiada od 5 do 12 otworów | szt. | 1
182. | Płytka prosta przynasadowa . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty powinny znajdować się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie powinień dać możliwość dokonywania kompresji między odłamowej i podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów pozwalający na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Na końcu płyty powinny znajdować się otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W płycie przynasadowej znajduje się jeden koniec o zmniejszonej grubości dopasowanej do okolic przynasadowych. Instrumentarium powinno być wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty przynasadowe w długości od 86mm do 242mm , posiada od 6 do 18 otworów. | szt. | 1
183. | Płytka tubularna. Płyta wyposażona w otwory gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 3.5mm lub korowych/gąbczastych o średnicy 3.5/4.0mm. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Płyty tubularne (półkoliste) w długości od 28mm do 148mm , posiada od 2 do 12 otworów. | szt. | 1
184. | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony). Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Koralikowy kształt płyty ułatwia anatomiczne wygięcie/dopasowanie płyty do kości . Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału warunkowo dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 171mm do 315mm posiada od 12 do 22 otworów | szt. | 1
185. | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony). Na trzonie płyty znajdują się otwory blokowane z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Koralikowy kształt płyty ułatwia anatomiczne wygięcie/dopasowanie płyty do kości . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału warunkowo dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 142mm do 262mm posiada od 14 do 22 otworów | szt. | 1
186. | Płytki do dalszej nasady kości strzałkowe tylnoboczne i boczne. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : płyty tynoboczne w długości od 77mm do 129 mm , od 3 do 7 otworów w płycie . | szt. | 1
187. | System do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych o średnicy 3.5mm. Płyta współpracująca z płytami typu blokowane szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu blokowane do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5NM przy śrubie o średnicy 3.5mm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyty oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta mocowana jest do właściwej płyty stabilizującej złamanie typu blokowane przy pomocy kompletu śruby mocującej. Płyta do płyt szerokich blokowanych pod śruby o średnicy 4.5/5.0mm prostych i wygiętych, typu LISS, | szt. | 1
188. | System do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych o średnicy 3.5mm. Płyta współpracująca z płytami typu blokowane szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu blokowane do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5NM przy śrubie o średnicy 3.5mm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyty oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta mocowana jest do właściwej płyty stabilizującej złamanie typu blokowane przy pomocy kompletu śruby mocującej. Śruby mocujące płytę w płycie stabilizującej złamanie , gniazdo sześciokątne gwizdkowe 3.5/2.5mmDostępna również wersja sterylna | szt. | 1
189. | Śruby kompresyjne HCS 1.5 z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża gęstość gwintu), średnica główki z gwintem 2.2mm, średnica rdzenia 1.2mm, średnica gwintu na końcu śruby 1.5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, śruby z niepełnym gwintem w długości od 8mm do 20mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe). Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6 mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. | szt. | 1
190. | Śruby kompresyjne HCS 2.4, HCS 3.0 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 3.5mm, średnica rdzenia 2.0mm, średnica gwintu na końcu śruby 2.4/3.0mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby (1.25mm), konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 10mm do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1.1mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. | szt. | 1
191. | Śruby kompresyjne HCS 2.4, HCS 3.0 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 3.5mm, średnica rdzenia 2.0mm, średnica gwintu na końcu śruby 2.4/3.0mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby (1.25mm), konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 10mm do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1.1mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. | szt. | 1
192. | Śruby kompresyjne HCS 2.4, HCS 3.0 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 3.5mm, średnica rdzenia 2.0mm, średnica gwintu na końcu śruby 2.4/3.0mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby (1.25mm), konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 10mm do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1.1mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm | szt. | 1
193. | Śruby kompresyjne HCS 2.4, HCS 3.0 kaniulowane pakowane w tubach z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 3.5mm, średnica rdzenia 2.0mm, średnica gwintu na końcu śruby 2.4/3.0mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby (1.25mm), konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 10mm do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1.1mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. | szt. | 1
194. | Śruby kompresyjne HCS 4.5 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 5,0mm, średnica rdzenia 3.0mm, średnica gwintu na końcu śruby 4.5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 20mm do 80mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1.6mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. | szt. | 1
195. | Śruby kompresyjne HCS 4.5 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 5,0mm, średnica rdzenia 3.0mm, średnica gwintu na końcu śruby 4.5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 20mm do 80mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1.6mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. | szt. | 1
196. | Śruby kompresyjne HCS 6.5 kaniulowane z gwintowaną główka, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 7.5mm, średnica rdzenia 4.8mm, średnica gwintu na końcu śruby 6.5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 30mm do 120mm, gniazdo śruby sześciokątne 4.0mm, średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 2,8mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm.Dostępna również wersja sterylna | szt. | 1
197. | Śruby kompresyjne HCS 6.5 kaniulowane z gwintowaną główka, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 7.5mm, średnica rdzenia 4.8mm, średnica gwintu na końcu śruby 6.5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 30mm do 120mm, gniazdo śruby sześciokątne 4.0mm, średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 2,8mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. | szt. | 1
198. | Podkładki do śrub kaniulowanych, tytan | szt. | 40
199. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 2.4mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 0.8mm dla śruby o średnicy 2.4mm. Śruby zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub - gwiazdkowe (śruba o średnicy 2.4mm). Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 2.4mm z krótkim gwintem - w długości od 17mm do 30mm przy długości gwintu od 5mm do 6mm ; o średnicy 2.4mm z długim gwintem - w długości od 10mm do 30mm przy długości gwintu od 4mm do 14mm ; | szt. | 1
200. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 2.4mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 0.8mm dla śruby o średnicy 2.4mm. Śruby zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub - gwiazdkowe (śruba o średnicy 2.4mm). Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 2.4mm z krótkim gwintem - w długości od 17mm do 30mm przy długości gwintu od 5mm do 6mm ; o średnicy 2.4mm z długim gwintem - w długości od 10mm do 30mm przy długości gwintu od 4mm do 14mm ; | szt. | 1
201. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3.0mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 1.1mm dla śruby o średnicy 3.0mm. Śruby zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub krzyżowe (śruby o średnicy 3.0mm) . Średnica trzonu dla śruby 3.0mm wynosi 2mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 3.0mm z krótkim, gwintem - w długości od 8mm do 50mm przy długości gwintu od 4mm do 10mm o średnicy 3.0mm z długim gwintem - w długości od 14mm do 50mm przy długości gwintu od 6mm do 22mm. | szt. | 1
202. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3.5mm pakowane w tuby. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 1.25mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 2.5mm. Średnica trzonu śruby 3.5mm wynosi 2.4mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. o średnicy 3.5 mm z krótkim gwintem - w długości od 10mm do 50mm przy długości gwintu od 5mm do 16mm ; o średnicy 3.5 mm z pełnym gwintem - w długości od 10mm do 50mm; | szt. | 1
203. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.0mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 1.25mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 2.5mm. Średnica trzonu śruby 4.0mm wynosi 2.6mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. o średnicy 4.0 mm z krótkim, gwintem - w długości od 10mm do 72mm przy długości gwintu od 5mm do 24mm o średnicy 4.0 mm z długim gwintem - w długości od 16mm do 72mm przy długości gwintu od 8mm do 36mm. | szt. | 1
204. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.5mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 1.6mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 3.5mm. Średnica trzonu śruby 4.5mm wynosi 3.1mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 4.5mm z krótkim gwintem - w długości od 20mm do 72mm przy długości gwintu od 7mm do 26mm ; o średnicy 4.5mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 72mm; | szt. | 1
205. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 2.8mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 4.0mm. Średnica trzonu śruby 6.5mm wynosi 4.8mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 6.5 mm z krótkim gwintem - w długości od 30mm do 150mm o średnicy 6.5 mm z długim gwintem - w długości od 45mm do 150mm o średnicy 6.5 mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 130mm; | szt. | 40
206. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 7.3mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 2.8mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 4.0mm. Średnica trzonu śruby 7.3mm wynosi 4.8mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 7.3 mm z krótkim gwintem - w długości od 30mm do 150mm o średnicy 7.3 mm z długim gwintem - w długości od 45mm do 150mm o średnicy 7.3 mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 130mm; | szt. | 1
207. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 7.3mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 2.8mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 4.0mm. Średnica trzonu śruby 7.3mm wynosi 4.8mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 7.3 mm z krótkim gwintem - w długości od 30mm do 150mm o średnicy 7.3 mm z długim gwintem - w długości od 45mm do 150mm o średnicy 7.3 mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 130mm | szt. | 1
208. | Śruba o średnicy 5.0mm z gwintowaną główką, blokowana w płycie, dostępne długości od 14 do 90mm, zalecany do zabiegu zakres od 30 do 60mm, z gniazdem gwiazdkowym T25, tytanowa, pakowana sterylnie | szt. | 10
209. | Płytka dynamiczna dostępna z jednym lub dwoma otworami na trzonie, o rozmiarach 12,7x26mm (jednootworowa) i 12,7x36mm (dwuotworowa), tytanowa, pakowana sterylnie | szt. | 1
210. | Śrubopłytka dynamiczna do złamań szyjki kości udowej. Kompaktowa konstrukcja złożona z płyty mocowanej do trzonu kości śrubą/śrubami blokowanymi 5mm oraz kompletu śrub szyjkowych przesuwanych dynamicznie w płycie do 20mm. Komplet śrub szykowych połączonych stabilnie kątowo złożony ze śruby antyrotacyjnej o średnicy 6,4mm i śruby szyjkowej niegwintowanej o średnicy 10mm. Dostępne płyty z tuleją szyjkową pod kątem 130stopni, z jednym lub dwoma gwintowanymi otworami na trzonie pod śruby blokowane z gwintowaną główką o średnicy 5,0mm. Konstrukcja implantów i narzędzi pozwalająca na zaopatrzenie złamania z wykorzystaniem techniki minimalnie inwazyjnej. Blokowanie wszystkich śrub z użyciem celowników i prowadnic. Materiał: stop tytanu. Zestaw złożony z: Sterylny pakiet zabiegowy złożony z jednej śruby antyrotacyjnej, jednej śruby doszyjkowej niegwintowanej oraz płyty jednootworowej, pakiety dostępne w zakresie długości kompletów śrub od 75 do 130mm, pakowany sterylnie | szt. | 5
211. | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, stal | szt. | 300
212. | Śruby blokowane 2.4mm o długości od 6mm do 30 mm, samogwintujące stal | szt. | 2
213. | Śruby blokowane 2.4mm pakowane w tuby o długości od 6mm do 30 mm, samogwintujące stal | szt. | 2
214. | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2,4mm pakowane w tuby o długości od 6mm do 56mm, samogwintujące | szt. | 1
215. | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2,4mm o długości od 8mm do 60mm, samogwintujące | szt. | 1
216. | Śruby 2,4mm korowe o długości od 6mm do 30mm, samogwintujące, stal | szt. | 20
217. | Śruby 2,4mm korowe o długości 9mm, 32,mm-40mm , samogwintujące, stal | szt. | 2
218. | Śruby 2,4mm korowe pakowane w tuby o długości od 6mm do 40mm, samogwintujące, stal wersja sterylna | szt. | 1
219. | Śruby 2.7mm korowe pakowane w tuby o długości od 6mm 50 mm , samogwintujące, stal , stardrive | szt. | 2
220. | Śruby 2.7mm korowe o długości od 10 mm do 36mm, samogwintujące, stal , hex | szt. | 2
221. | Śruby 2.7mm korowe o długości 6mm, 8mm i od 38 mm do 60mm, samogwintujące, stal , hex | szt. | 2
222. | Śruby 2.7mm korowe o długości od 6 mm do 55mm, samogwintujące, stal , stardrive | szt. | 2
223. | Śruby blokowane 2.7mm o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, stal | szt. | 50
224. | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2.7mm o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące stal | szt. | 10
225. | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2.7mm pakowane w tuby o długości od 10mm do 56mm, samogwintujące stal | szt. | 1
226. | Śruby blokowane 2.7mm o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, stal | szt. | 1
227. | Śruby 2.7mm korowe niskoprofilowe o długości od 10mm do 70mm, samogwintujące, stal | szt. | 1
228. | Śruby 2.7mm korowe niskoprofilowe pakowane w tuby o długości od 10mm do 56mm, samogwintujące, stal | szt. | 1
229. | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące, stal w długościach 10mm - 60mm | szt. | 150
230. | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe , stal | szt. | 2
231. | Śruby 3.5mm korowe o długości od 65mm do 110mm, samogwintujące, stal | szt. | 20
232. | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 90mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal | szt. | 1
233. | Śruby 3.5mm korowe do miednicy o długości od 30mm do 150mm, samogwintujące, stal | szt. | 4
234. | Śruby 3.5mm korowe o długości od 95mm do 150mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal | szt. | 1
235. | Śruby 3.5mm korowe pakowane w tubach o długości od 10mm do 55mm, samogwintujące, stal w długościach 10mm - 60mm | szt. | 1
236. | Śruby blokowane 3.5mm pakowane w tubach o długości od 10mm do 55mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe , stal | szt. | 1
237. | Śruby blokowane zmienno-kątowe 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, zmienno-kątowe samogwintujące, stal, | szt. | 1
238. | Śruby blokowane zmienno-kątowe 3.5mm o długości od 10mm do 54mm, zmienno-kątowe samogwintujące, stal pakowane w tubach yDostępna również wersja sterylna | szt. | 1
239. | Śruba blokująca średnica 5.0mm,samogwintująca, o długości od 18mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | szt. | 120
240. | Śruba blokująca średnica 5.0mm,samogwintująca, o długości od 14mm do 16mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | szt. | 4
241. | Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, o długości od 14mm do 64mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | szt. | 80
242. | Śruby okołoprotezowe 5.0mm blokowane, o długości 8mm, gniazdo hexagonalne,stal | szt. | 1
243. | Śruby okołoprotezowe 5.0mm blokowane, o długości 8mm, gniazdo stardrive,stal | szt. | 1
244. | Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, o długości od 100mm do 135mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | szt. | 5
245. | Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, o długości od 66mm do 95mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | szt. | 5
246. | Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, o długości 140mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | szt. | 1
247. | Śruba blokująca kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 25mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 5
248. | Śruba blokująca kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 95 mm 145mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 5
249. | Śruba konikalna kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 40mm do 95mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal D | szt. | 5
250. | Śruba blokująca zmienno-kątowo kaniulowana średnica 5.0mm,samogwintująca okołoprotezowa, o długości od 8mm do 20 mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal | szt. | 5
251. | Śruba blokująca zmienno-kątowo średnica 5.0mm,samogwintujaca, o długości od 14mm do 90mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal | szt. | 5
252. | Śruba blokująca zmienno-kątowo kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 20mm do 100mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal | szt. | 5
253. | Śruba blokująca zmienno-kątowo średnica 5.0mm,samogwintujaca, o długości od 95mm do 100mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal | szt. | 5
254. | Śruba blokująca kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca,o długości od 20mm do 120mm , gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 5
255. | Śruba blokująca kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca,o długości od 125mm do 145mm , gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 5
256. | Śruba blokująca kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca,o długości 50mm, pełny gwint , gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 5
257. | Śruba konikalna kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca, o długości od 55mm do 95mm, pełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 5
258. | Śruba konikalna kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca, o długości od 50mm do 145mm, niepełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 5
259. | Śruby 2,4mm korowe o długości od 6mm do 38mm, samogwintujące, tytan, stardrive | szt. | 2
260. | Śruby blokowane 2.4mm o długości od 6mm do 30 mm, samogwintujące , tytan | szt. | 2
261. | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2,4mm o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, tytan | szt. | 2
262. | Śruby 2,4mm korowe o długości 40mm, samogwintujące, tytan, stardrive | szt. | 2
263. | Śruby blokowane 2.4mm pakowane w tuby o długości od 6mm do 30 mm, samogwintujące , tytan | szt. | 2
264. | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2,4mm pakowane w tubach o długości od 8mm do 56mm, samogwintujące, tytan | szt. | 2
265. | Śruby 2,4mm korowe pakowane w tubach o długości 40mm, samogwintujące, tytan, stardrive | szt. | 2
266. | Śruby 2.7mm korowe o długości od 10mm do 36mm, samogwintujące, tytan, hex | szt. | 2
267. | Śruby 2.7mm korowe o długości 6mm,8mm, 40mm-60mm,, samogwintujące, tytan, hex | szt. | 2
268. | Śruby 2.7mm korowe o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, tytan, stardrive | szt. | 2
269. | Śruby blokowane 2.7mm o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, tytan | szt. | 2
270. | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2.7mm o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące , tytan | szt. | 2
271. | Śruby blokowane 2.7mm pakowane w tubach o długości od 6mm do 55mm, samogwintujące, tytan | szt. | 2
272. | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2.7mm pakowane w tubach o długości od 10mm do 56mm, samogwintujące , tytan | szt. | 2
273. | Śruby 2.7mm korowe pakowane w tubach o długości od 6mm do 55mm, samogwintujące, tytan, stardrive | szt. | 2
274. | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące, tytan | szt. | 4
275. | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta hex , tytan | szt. | 8
276. | Śruby 3.5mm korowe o długości od 65mm do 95mm, samogwintujące, tytan | szt. | 2
277. | Śruby 3.5mm korowe pakowane w tubach o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe , tytan | szt. | 2
278. | Śruby blokowane 3.5mm pakowane w tubach o długości 56mm mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe , tytan | szt. | 2
279. | Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, długości od 14mm do 70mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, tytan | szt. | 2
280. | Śruba blokująca średnica 5.0mm,samogwintująca, o długości od 14mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, tytan | szt. | 2
281. | Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, długości od 28mm,44mm.oraz od 76mm do 100mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, tytan | szt. | 2
282. | Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, długości 72mm,105mm, 110mm gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, tytan | szt. | 2
283. | Śruba blokująca kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 25mm do 95mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, tytan | szt. | 2
284. | Śruba konikalna kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 40mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, tytan | szt. | 2
285. | System do rozwiercania / płukania kanału śródszpikowego oraz pobierania materiału kostnego. System złożony z jednorazowej tuby ssącej o średnicy 11mm z przyłączanymi głowicami rozwiercającymi o średnicy od 10do 18mm z otworami doprowadzającymi roztwór płuczący zapakowane sterylnie. Długość tuby ssącej - 520mm. Wał rozwiertaka przyłączany do systemu głowica/tuba wykonany z elastycznego stopu tytanu – nitinolu. System umożliwiający jednoczesne płukanie i rozwiercanie, zmniejszając podczas pracy ciśnienie wewnątrz kanału śródszpikowego oraz temperaturę (chłodzenie). Możliwość przyłączenia filtru umożliwiającego pozyskanie materiału – gruzu kostnego. Zestaw złożony z tuby ssącej+filtru do pozyskania materiału kostnego+ uszczelki zamykająca odpływ z prowadnicy rozwiertaka+głowicy rozwiertaka o średnicy od 10 do 18mm, zatrzask zabezpieczający zestaw | szt. | 1
286. | głowica rozwiertaka o średnicy od 10mm do 18mm , z systemem zatrzaskowym do wału rozwiertaka | szt. | 1
287. | Gwóźdź tytanowy podudziowy powlekany antybiotykiem. Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeliMożliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto-korowych posiadających w części gwint korowy a w częsci gwint gąbczasty ośrednicy 5mm i długościach od 30mm do 90mm, oraz wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami -kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Możliwość kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 13mm. Średnice gwoździa od 8mm do 13mm w długościach od 255mm do 465mm, gwoździe kaniulowane, sterylne. Gwoździe pokryte warstwą 50um biowchłanialnego polimeru (PDPLLA) z antybiotykiem (Gentamycyna).(w standardzie: gwóźdź, trzy śruby plus zaślepka) | szt. | 1
288. | Płyta do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 122mm do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe i prawe. | szt. | 4
289. | Płyta do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 122mm do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe i prawe. | szt. | 1
290. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty proste, długości od 39mm do 260mm , przy ilości od 3 do 20 otworów, płytki sprężyste 1 -3 otw, długość 19,5mm - 43,5 mm | szt. | 1
291. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty proste z otworami współ-osiowymi i płyty proste z otworami o poszerzonym kącie śrub, długości od 39mm do 260mm przy ilości od 3 do 20 otworów. | szt. | 1
292. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte łukowate, długości od 78mm do 208mm przy ilości od 6 do 16 otworów. | szt. | 1
293. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte typu „J”, długości od 130mm do 208mm przy ilości od 10 do 16 otworów, prawe/lewe | szt. | 1
294. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte typu „J” z otworami współosiowymi, długości od 130mm do 208mm przy ilości od 10 do 16 otworów, prawe/lewe pod śruby korowe | szt. | 1
295. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty do spojenia łonowego, otwory umożliwiające przeprowadzenie nici oraz drutów Kirschnera, długości od 57mm do 78 mm przy ilości od 4 do 6 otworów. | szt. | 1
296. | Płytka o niskim profilu kompresyjna z dwoma haczykami mocującymi do złamań miednicy. Płyta posiada od 1 do 3 otworów przystosowanych do śrub korowych z możliowością wkręcenia pod różnym kątem. Długości płyt : 19.5mm, 31.5mm, 43.5mm . płyta sprężysta do miednicy | szt. | 1
297. | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, stal | szt. | 1
298. | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące, stal | szt. | 4
299. | Śruby 3.5mm korowe o długości od 70mm do 85mm, samogwintujące, stal | szt. | 4
300. | Śruby 3.5mm korowe o długości 65m i od 90mm do 110mm, samogwintujące, stal | szt. | 4
301. | Śruby 3.5mm korowe do miednicy o długości od 30mm do 150mm, samogwintujące, stal | szt. | 4
302. | Gwóźdź udowy odkolanowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego i proksymalnego z fabrycznie wbudowanym polimerem zwiększającym stabilizację śrub blokujących. W części dystalnej podłużny otwór umożliwiający dynamizację. Możliwość zastosowania śrub blokujących standardowych oraz niskoprofilowych. Dostępna opcja tytanowych nakrętek i podkładek do śrub blokujących. Możliwość zastosowania płytki blokującej z wygięciem 5 i 10 stopni ze śrubami zmienno- kątowymi 3,5mm.Zaślepki kaniulowane w długości od 0mm,5mm,10mm. Średnice gwoździa 9mm, 10mm,11mm.12mm.14mm., w długości od 160mm do 480mm ze skokiem co 20mm. oraz 14mm od 280mm do 480 mm z ugięciem 5 stopni i skokiem co 20 mm. Gwóźdź w wersji sterylnej | szt. | 2
303. | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe pakowane sterylnie w tubach, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości od 26mm do 82mm z przeskokiem, co 2mm | szt. | 1
304. | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe pakowane sterylnie, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości od 26mm do 82mm z przeskokiem, co 2mm | szt. | 1
305. | Zaślepki kaniulowane sterylne o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm | szt. | 2
306. | Podkładka do śruby blokującej, sterylna | szt. | 1
307. | Nakrętka do śruby blokującej, sterylna | szt. | 1
308. | Płtyka blokująca z wygięciem 5 i 10 stopni, sterylna | szt. | 1
309. | Śruby blokowane zmienno - kątowe o średnicy 3,5 mm sterylne, pakowane w tuby o długości od 14mm do 95mm. | szt. | 2
310. | Śruby blokowane zmienno - kątowe o średnicy 5,0 m o długości od 14mm do 90mm. | szt. | 2
311. | Gwóźdź udowy, blokowany kaniulowany, tytanow,sterylny. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostepu greater trochanter oraz Piriformis Fossa. Promień ugięcia gwoździa w projekcji A/P – 1m . Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych. Gwoździe do prawej i lewej nogi. Gwóźdź w rozmiarach od 280mm do 480 mm ze skokiem, co 20mm. dla gwoździ 9mm i 10mm, 300mm do 480mm ze skokiem co 20 mm dla gwoździ o rednicy 11mm,12mm, 14mm.Średnica gwoździ: od 9mm 10mm,11mm,12mm,14mm. | szt. | 2
312. | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe pakowane sterylnie w tubach, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości od 26mm do 82mm z przeskokiem, co 2mm | szt. | 1
313. | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe pakowane sterylnie, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości od 26mm do 82mm z przeskokiem, co 2mm | szt. | 1
314. | Śruba doszyjkowa sterylna o średnicy 6.5mm w długości od 60mm do 130 mm. | szt. | 2
315. | Zaślepki kaniulowane sterylne o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15mm 20 mm | szt. | 2
316. | Gwóźdź tytanowy podudziowy sterylny -gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli (m.in. wg klasyfikacji AO: 41-A2/A3, 43-A1/A2/A3, 41-C1/C2, 43-C1/C2). Ugięcie proksylane gwożdzia 10,5 stopni. Promień ugięcia gwoździa 1m.Średnica proksymalna gwoździ 11,45mm dla gwoździ 8-11mm i 12mm dla gwoździ o średnicy 13mm. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego i dystalnego z fabrycznie wbudowanym polimerem zwiększającym stabilizację śrub blokujących. Możliwość kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarach od 285mm do 390mm ze skokiem, co 15mm. Średnica gwoździ: - gwoździe kaniulowane: 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm, 11.0mm, 12.0mm, | szt. | 2
317. | Śruby ryglujące samogwintujące,pakowane sterylnie w tubach, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 4.0mm w długości od 18mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm. (do blokowania dystalnego gwoździ o średnicy 8.0mm ) | szt. | 1
318. | Śruby niskoprofilowe ryglujące samogwintujące,pakowane sterylnie w tubach , tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 4.0mm w długości od 18mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm. (do blokowania dystalnego gwoździ o średnicy 8.0mm ) | szt. | 1
319. | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe pakowane sterylnie w tubach, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości od 26mm do 82mm z przeskokiem, co 2mm | szt. | 1
320. | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe pakowane sterylnie, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości od 26mm do 82mm z przeskokiem, co 2mm | szt. | 1
321. | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15mm | szt. | 2
RAZEM
depozyt + szafa do przechowywania implan, zestaw rozwiertaków, instrumentarium, narzędzia SF stało i zmienno kątowe USF, przymiary do implantow sterylnych

## Pakiet nr 36
Pakiet nr 36
L.p. | Nazwa | l.m. | ilość | cena netto | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
L.p. | Nazwa | l.m. | ilość |  | cena netto | wartość netto | wartość brutto
1. | Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgarstka oraz zaopatrywania złamań w obrębie dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
2. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 3.2 mm, do skrócenia kości łokciowej, 10 otworowe, wyposażone w bloczki umożliwiające docięcie kości pod kątem 45 oraz 90 stopni, blokowane. | szt | 1
3. | Śruba dedykowaną do uzyskania czasowej kompresji w płycie do skrócenia kości łokciowej. | szt | 1
4. | Ostrza dedykowane do mechanizmu systemu do skrócenia kości łokciowej, grubość 0.4 mm, pakowane po 5 szt w opakowaniu, sterylne, z końcówką do systemu napędu Stryker / NSK; ConMed / Linvatec Hall / MicroAire / S&N Dyonics; Synthes /Zimmer UPS - do wyboru Zamawiającego. | szt | 1
5. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 2
6. | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 8
7. | Implanty pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, do zaopatrywania złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. | szt
8. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, proste, 7 otworowe, długość 56 mm i 9 otworowe, długość 70 mm, blokowane. | szt | 1
9. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane,profil 1.6 mm, proste, 11 otworowe, długość 83 mm, 13 otworowe, długość 97 mm, 15 otworowe, długość 111 mm, blokowane. | szt | 1
10. | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.4 mm, proste, 2 otworowe, długość 32 mm, 3 otworowe, długość 44 mm, 4 otworowe, długość 56 mm, blokowane. | szt | 1
11. | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.2 mm, proste, 5 otworowe, długość 68 mm, 6 otworowe, długość 80 mm, 7 otworowe, długość 92 mm, blokowane. | szt | 1
12. | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.2 mm, proste, 8 otworowe, długość 104 mm, 10 otworowe, długość 128 mm, 12 otworowe, długość 152 mm, blokowane. | szt | 1
13. | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.2 mm, proste, 14 otworowe, długość 176 mm, 16 otworowe, długość 200 mm, blokowane. | szt | 1
14. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, 9 (3/6) otworowe, długość 63mm i 11 (3/8) otworowe, długość 77 mm, blokowane. | szt | 1
15. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, 13 (3/10) otworowe, długość 91 mm, 15 (3/12) otworowe, długość 105 mm, 17 (3/14) otworowe, długość 119 mm, blokowane. | szt | 1
16. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, boczne, 13 otworowe w tym 5 otworów w trzonie, długość 93 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 2
17. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, boczne, 15 otworowe w tym 7 otworów w trzonie, długość 120 mm oraz boczne z flapem, 14 otworowe w tym 5 otworów w trzonie, długość 93 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 2
18. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowan,e profil 2.5 mm, boczne, 17 otworowe w tym 9 otworów w trzonie, długość 144 mm oraz boczne z flapem, 16 otworowe w tym 7 otworów w trzonie, długość 120 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 2
19. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, boczne, 19 otworowe w tym 11 otworów w trzonie, długość 168 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 1
20. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, boczne, 21 otworowe w tym 13 otworów w trzonie, długość 192 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 1
21. | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 15
22. | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 50-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 5
23. | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 15
24. | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 50-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 5
25. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 10-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 10
26. | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 10-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 25
27. | Podkładki pod śruby 2.8 mm | szt | 5
28. | Podkładki pod śruby 3.5 mm | szt | 5
29. | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 2.0 mm, długość gwintu 10,15,20,25 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt | 10
30. | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt | 2
31. | Implanty pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, do zaopatrywania złamań do dalszej nasady kości piszczelowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. | szt
32. | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, w kształcie litery T, 6 (3/3) otworowe, długosć 50 mm oraz w kształcie litery L 6 (3/3) otworowe, długość 50 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 2
33. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 11 otworowe w tym 4 otwory w trzonie, długość 88 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 2
34. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 13 otworowe w tym 6 otworów w trzonie, długość 112 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 2
35. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 15 otworowe w tym 8 otworów w trzonie, długość 136 mmoraz profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 13 otworowe w tym 5 otworów w trzonie, długość 84 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 2
36. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 17 otworowe w tym 10 otworów w trzonie, długość 160 mm oraz profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 15 otworowe w tym 7 otworów w trzonie, długość 108 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 2
37. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 17 otworowe w tym 9 otworów w trzonie, długość 132 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 2
38. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 19 otworowe w tym 12 otworów w trzonie, długość 186 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 1
39. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 19 otworowe w tym 11 otworów w trzonie, długość 156 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 1
40. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 21 otworowe w tym 14 otworow w trzonie, długość 210 mm oraz profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 21 otworowe w tym 13 otworów w trzonie, długość 180 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 1
41. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 23 otworowe w tym 16 otworów w trzonie, długość 235 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 1
42. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 25 otworowe w tym 18 otworów w trzonie, długość 258 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 1
43. | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 30
44. | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 50-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 10
45. | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 30
46. | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 50-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 10
47. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 10-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 20
48. | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 10-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 40
49. | Podkładki pod śruby 2.8 mm | szt | 5
50. | Podkładki pod śruby 3.5 mm | szt | 5
51. | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 2.0 mm, długość gwintu 10,15,20,25 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt | 10
52. | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt | 2
53. | Implanty pod śruby 2.8 mm do zaopatrywania złamań, osteotomii oraz artrodez w obrębie kości stopy. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. | szt
54. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, w kształcie litery C, 5 otworowe, 16x19 mm oraz 16x22 mm, blokowane. | szt | 1
55. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, w kształcie litery L, 9 (3/6) otworowe, 47x15 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 1
56. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, dwurzędowe, 6 otworowe, 25x12 mm, 32x12 mm oraz 43x12 mm, blokowane. | szt | 1
57. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, w kształcie litery T, 9 (3/6) otworowe, długość 63 mm i 11 (3/8) otworowe, długość 77 mm, blokowane. | szt | 1
58. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, w kształcie litery T, 13 (3/10) otworowe, długość 91 mm, 15 (3/12) otworowe, długość 105 mm i 17 (3/14) otworowe, długość 119 mm, blokowane. | szt | 1
59. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, proste, 7 otworowe, długość 56 mm i 9 otworowe, długość 70 mm, blokowane. | szt | 1
60. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, proste, 11 otworowe, długość 83 mm, 13 otworowe, długość 97 mm i 15 otworowe, długość 111 mm, blokowane. | szt | 1
61. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, do kości pięty LCL, profil 1.6 mm, 5 otworowe, 17x29 mm oraz 17x34 mm oraz pod śruby 3.5 mm, profil 2.0 mm, 5 otworowe, 19x34 mm oraz 19x39 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 1
62. | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, do kości pięty, 5 otworowe, 22x21x24 mm, z mostem 6,8,10 mm, blokowane. | szt | 1
63. | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, do kości pięty, 5 otworowe, 22x21x24 mm, z mostem 12,14 mm, blokowane. | szt | 1
64. | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, motylkowe, 4 otworowe, 19x29 mm, 19x33 mm, 19x37 mm, blokowane oraz do zespoleń skokowo-łódkowych, 6 otworowe, 28x25 mm oraz 28x29 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 1
65. | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, do zespoleń TNC, 9 otworowe, 28x43 mm, 28x48 mm, 28x54 mm oraz do zespoleń NCM, 9 otworowe, 26x60 mm, 26x68 mm, 27x72 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 1
66. | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, do zespoleń TNCM, 12 otworowe, 28x75 mm, 28x84 mm, 28x92 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 1
67. | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, do zespoleń kolumny przyśrodkowej bliższej, 9 otworowe, 28x54 mm oraz do zespoleń kolumny przyśrodkowej dalszej, 9 otworowe, 27x72 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 1
68. | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, do zespoleń kolumny przyśrodkowej, 12 otworowe, 28x92 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 1
69. | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, w kształcie skrzydła, 11 otworowe, blokowane. | szt | 1
70. | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, w kształcie skrzydła, 15 otworowe, blokowane. | szt | 1
71. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 6 otworowe, podeszwowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 2
72. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 7 otworowe, w tym 1 otwór pod śruby 4.0 mm oraz 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, przyśrodkowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 1
73. | Kliny tytanowe, do płyt pod śruby 2.8 oraz 3.5 mm, szerokość 4x7, 5x7, 6x7, 7x7 mm, wysokość 7 mm oraz 6x10, 8x10, 10x10, 12x10 mm, wysokość 10 mm. | szt | 5
74. | Śruby do klinów, do płyt pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm. | szt | 5
75. | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 10
76. | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 50-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 10
77. | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 30
78. | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 50-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 10
79. | Śruba tytanowa, korowa, średnica 4.0 mm, długość 28-45 mm, częściowo nagwintowana. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 2
80. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 10-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 10
81. | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 10-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 30
82. | Śruby tytanowe, gąbczaste, średnica 4.0 mm dł. 10-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 5
83. | Podkładka pod śruby o średnicy 2.8 mm. | szt | 5
84. | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10,15 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt | 10
85. | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt | 2
86. | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 2.0 mm, długość gwintu 10,15,20,25,30,35,40 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt | 10
87. | Druty Kirschnera, średnica 2.0 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt | 2
RAZEM
depozyt + instrumentarium