## Pakiet nr 1-3
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.
Pakiet nr 1 - Endoproteza pierwotna stawu biodrowego
Lp. | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Trzpień przynasadowy, bezcementowy, tytanowy, kształt trójstożkowy, napylony czystym tytanem oraz dodatkowo pokryty homogeniczną warstwą BONITu, dystalny koniec trzpienia oraz szyjka gładko polerowana, dostępny w 10 rozmiarach, stożek 12/14. | szt | 30
2. | Trzpień bezcementowy, tytanowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność rotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem na całej długości, dostępny w 12 rozmiarach z kątem CCD o wartości 135 stopni, w wersji lateralizowanej w 11 rozmiarach z kątem CCD o wartości 126 stopni, stożek 12/14. | szt | 30
3. | Panewka bezcementowa, półsferyczna, tytanowa, typu press-fit, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania śrubami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od 40 do 68 mm. Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej. | szt | 30
4. | Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną. Zaślepka centralna wkręcana, boczne wbijane. Śruby o długościach od 15 do 40 mm (co 5 mm). | szt | 30
5. | Głowy wykonane ze stopu ZrNb o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w 5 długościach. | szt | 30
RAZEM
Pakiet nr 2 - System płyt i kabli do złamań okołoprotezowych
Lp. | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | Płyty tytanowe z zamkami, proste oraz krętarzowe. Płyty proste w 3 długościach 150, 200, 250 mm, posiadające dodatkowe otwory na śruby. Płyty hakowe w 8 długościach od 75 mm do 265 mm. | szt | 10
2. | Kable bez zamków, o średnicy 2 mm i długości 500 mm, wykonane z plecionki drutów ze stopu CoCr. System zamków umożliwia wielokrotne dociąganie i zaciskanie naprężonego kabla. | szt | 40
3. | Kable z zamkami, o średnicy 2 mm i długości 500 mm, wykonane z plecionki drutów ze stopu CoCr. System zamków umożliwia wielokrotne dociąganie i zaciskanie naprężonego kabla. | szt | 7
RAZEM
Pakiet nr 3 - Rekonstrukcja więzadeł
Lp. | Opis wyrobu | j.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy plecionej niewchłanianej wykonanej z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego.Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. | szt | 1
2. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Pętla do podciągnięcia przeszczepu wykonania z taśmy plecionej niewchłanianej wykonanej z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 180mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. | szt | 1
3. | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,8 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik wyposażony w zgrubienie centralizujące podczas implantacji. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. | szt | 5
4. | Igła jednorazowego użytku do szycia ścięgien stożka rotatorów, kompatybilna z urządzeniem „Scorpion”. Igła pakowana sterylne z nicią i plastikową rurka do przesuwania szwów | szt | 5
5. | Sterylny zestaw pakowany jako gotowy do użycia podczas tenodezy dystalnego odcinka bicepsa z możliwością wciągnięcia bicepsa i podwójnej fiksacji. W skład zestawu wchodzą: Dedykowany do tenodezy bicepsa guzik tytanowy 12 mm x 2,6 mm z dwoma otworami na nici, śruba PEEK o średnicy 7mm i długości 10 mm, nić typu FiberLoop #2 w postaci okrągłej pętli z prostą igłą, podajnik do guzika, drut wiercący średnica 3,2 mm z miarką o średnicy dedykowanej do guzika. | szt | 1
6. | Mocna nić niewchłaniala o grubości #2, długości 26", w kolorze niebieskim. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia, zakończona pętlą 1,5". | szt | 15
7. | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy o średnicy zewnętrznej 17mm oraz odpowiednio o średnicy wewnętrznej 9 mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 17mm dodatkowo z dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo | szt | 1
8. | Jednorazowe kaniulowane narzędzie typu lasso dedykowane do zabiegów w stawie kolanowym, w szczególności do szycia uszkodzeń typu Ramp. Narzędzie zakrzywione 25 stopni w prawo lub lewo, wstępnie załadowane sztywną nicią 2-0. Do przepychania nitki przez narzędzie służą dwa koła wykonane z antypoślizgowego materiału. Dla łatwiejszej identyfikacji kolor narzędzia zakrzywionego w lewo jest inny od zakrzywionego w prawo. Pakowane pojedynczo, sterylne | szt | 1
9. | Guzik do mocowania piszczelowego okrągły, tytanowy o średnicy 12 mm Guzik z czteroma otworami. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt | 1
10. | Implant do mocowania korówkowego w postaci płytki o szerokości 3,5 mm, z dwoma otworami na brzegach płytki. Otwory o kształcie ” łezkowatym” umożliwiające zawiązanie nici lub taśmy na implancie. Płytka wykonana ze stopu tytanu, pakowana pojedynczo sterylna | szt | 1
11. | Jednorazowy sterylny system umożliwiający precyzyjne umieszczanie i przepuszczanie poziomych i pionowych konstrukcji szwów w celu naprawy uszkodzonej łąkotki. Rękojeść umożliwia zakładanie szwów i przesuwanie igły w krokach co 1 cm za pomocą ergonomicznie zaprojektowanego uchwytu. Narzędzie umożliwia pracę jedną ręką. Przesuwanie igły do przodu i do tyłu za pomocą ergonomicznego spustu | szt | 1
12. | Kaniule do rękojeści szycia łąkotki. Zagięcie jest optymalne do naprawy łąkotki od wewnątrz. Łuk kaniuli pozwalający na naprawę łąkotki od rogu przedniego i do środkowej strefy oraz tylnej i części łąkotki | szt | 5
13. | Kaniule do rękojeści szycia łąkotki. Zagięcie jest optymalne do naprawy łąkotki od wewnątrz. Łuk kaniuli pozwalający na naprawę łąkotki od rogu przedniego i do środkowej strefy oraz tylnej i części łąkotki | szt | 5
14. | Kaniule do rękojeści szycia łąkotki. Zagięcie jest optymalne do naprawy łąkotki od wewnątrz. Łuk kaniuli pozwalający na naprawę łąkotki od rogu przedniego i do środkowej strefy oraz tylnej i części łąkotki. | szt | 5
15. | Taśma biało / niebieska o szerokości 0.9 mm i długości 96,5 cm, taśma wykonana z wielopasmowego, długołańcuchowego polietylenu o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) zakończona prostymi długimi igłami do szycia łąkotki | szt | 10
16. | Implant bezwęzłowy w wersji Peek do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany o średnicy 4,75mm x 24,5mm z Peekowym początkiem skonstruowanym w systemie self-punch umożliwiającym implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania, bądź ubijania kości celem utworzenia loży. Założony najednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | szt | 1
17. | Kaniula artroskopowa miękka – elastyczna, z podwójnym kołnierzem uszczelniającym, łatwa do wprowadzenia, do operacji artroskopowych stawu ramiennego. Dostępność w rozmiarach: - o średnicy 6 mm i długości od 20 do 50mm - o średnicy 8 mm i długości od 20-60 mm - o średnicy 10 mm i długości od 20-50 mm | szt | 5
18. | Taśma biało / niebieska o szerokości 0.9 mm i długości 96,5 cm, taśma wykonana z wielopasmowego, długołańcuchowego polietylenu o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) | szt | 15
19. | Taśma niebieska / ciemno niebieska o szerokości 1.3 mm i długości 102 cm z igłą 36.6 mm, 1/2 koła | szt | 15
20. | Taśma czarno / biała szerokości 1.3 mm i długości 102 cm z igłą 36.6 mm, 1/2 koła | szt | 15
21. | Miękka kotwica do naprawy bicepsa o średnicy 2,6 mm, przeładowana dwiema supermocnymi nićmi ortopedycznymi w rozmiarze #2. Każda z nici zakończona pętlą do blokowania tkanki po jej przeszyciu. Zestaw pakowany wraz z prowadnikiem do wiercenia, drutem wiercącym z podziałką. Do obszycia przeszczepu pętlą z nici zakończoną przesuwną prostą igłą oraz jedną oddzielną bosą igłą. | szt | 1
22. | Sterylny system do naprawy bicepsa. Kotwica wykonana z Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej przeładowana dwiema przesuwnymi taśmami 1,3mm zakończonymi czterema stożkowymi igłami. Kotwica pozwala na minimalne usunięcie kości. Wielkość otworu pod kotwice 1,9mm przy głębokości 18mm. W komplecie sterylny prowadnik i wiertło z ogranicznikiem do kotwicy | szt | 1
23. | Implant do rekonstrukcji stawu AC złożony z dwóch guzików połączonych samozaciskową pętlą polietylenową.Pętla złożona z szwów chirurgicznych w rozmiarze #6. Implant na jednorazowym podajniku. | szt | 1
24. | Drut wiercący 3.7mm ze znacznikami laserowymi, sterylny | szt | 1
RAZEM