## sprzęt
Lp.	Rodzaj sprzętu	Doposażana komórka organizacyjna	Ilość (szt)	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)	VAT(%)	Wartość brutto (zł)	nazwa handlowa	Podstawowe parametry sprzętu medycznego
1	Laser do ablacji guzów	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	1					sprzęt medyczny	Laser do ablacji guzów/ padaczka, laser medyczny do ablacji guzów mózgu prowadzony światłowodem, pracujący w środowisku MRI (rezonansu magnetycznego). W skład zestawu wchodzi stacja robocza, która składa się z mobilnego wózka, zawiera również podzespoły: 15 W generator lasera, pompa perystaltyczna do chłodzenia przy pomocy soli izjologicznej, komputer z oprogramowaniem kontrolującym w czasie rzeczywistym wpływ termiczny lasera na tkankę, oraz zakres ablacji względem założonego modelu, dwa monitory dotykowe wysokiej rozdzielczości, zestawy jednorazowe ze światłowodem.
2	System nawigacji śródoperacyjnej	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	2					sprzęt medyczny	System nawigacji śródoperacyjnej: platforma sterująca i integrujaca pozostały sprzęt na sali operacyjnej. Wersja optycza z dwoma wozkami z monitorami, połączone jednym kablem, System optyczny z technologią aktywną i pasywną i elektromagnetyczny z dwoma emiterami : płaski i boczny, Robot głowowy. Zrobotyzowany system pozycjonowania i prowadzenia przeznaczony do przestrzennego pozycjonowania i orientacji uchwytów instrumentów i prowadnic narzędzi używanych z instrumentami neurochirurgicznymi do nawigacji w obrębie czaszki. Zarejestrowane wskazania medyczne : Biopsja nawigowana, pomoc w umieszczeniu elektrod sEEG, pomoc w umiejscowieniu kotwicy kostnej systemu ablacji laserowej współpracujący i sterowany systemem neuronawigacji.
3	Śródoperacyjna tomografia komputerowa sprzężona z neuronawigacją	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	1					sprzęt medyczny	Mobilny tomograf komputerowy, 64 rzędowy. Dedykowana stacja robocza, wyposażona w oprogramowanie do tworzenia rekonstrukcji 2D, 3D i MPR. Integracja z systemem szpitalnym HIS, systemami nawigacji śródoperacyjnej oraz innymi platformami korzystając z łączności bezprzewodowej. System jezdny tomografu umożliwiający jego wykorzystanie na dwóch sąsiadujących salach operacyjnych.
4	Ultradżwiękowy aspirator tkanek wraz z wyposażeniem	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	1					sprzęt medyczny	Podstawowe wymagane funkcje: / Ultradźwiękowe rozbijanie tkanek,płukanie, Odsysanie. Praca na częstotliwościach 23 i 36 kHz. Maksymalna amplituda drgań końcówki uchwytu 36 kHz nie mniejsza niż 100 mikrometrów. Maksymalna amplituda drgań końcówki uchwytu 23 kHz nie mniejsza niż 200 mikrometrów. Regulacja amplitudy drgań końcówki w zakresie od 10% do 100% maksymalnej wartości .Konsola z włącznikiem nożnym, Wózek konsoli, Uchwyt 36kHz / 24kHz, Kaseta do sterylizacji, Końcówka wielorazowa, zagięta Mikro , Końcówka zagięta, przedłużona, Końcówka z ząbkami do guzów twardych i włóknistych , Końcówka do kości,
5	Robot do zabiegów w obrębie kręgosłupa	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	1					sprzęt medyczny	Robot do zabiegów w obrębie kręgosłupa. System montowany do stołu operacyjnego celem maksymalnej ergonomii pracy zespołu operacyjnego i zapewnienia sztywnego połączenia pomiędzy stołem pacjentem a robotem, montowany do punktów anatomicznych pacjenta zapewnianiający sztywne połączenia pomiędzy stołem, pacjentem a robotem, Tryb pracy w oparciu o obrazowanie TK/ O-arm/O-arm2/ 2D śródoperacyjne, System wyposażony w autosegmentacje, rejestrujący każdy z kręgów niezależnie i automatycznie. Pracujący w oparciu o łączenie obrazów 2D z przedoperacyjną tomografią celem uzyskanie możliwości nawigacji również w płaszczyźnie axialnej / System wyposażony w monitor montowany do pozycjonera w polu sterylnym celem kontrolowania pracy urządzenia z pola operacyjnego, System pracujący z różnymi systemami stabilizacji i typami śrub Medtronic. Zestaw składa się: ze stacji planowania zabiegów neurochirurgicznych, zaawansowanej platformy robotycznej MazorX Stealth, zestawu nawigowanych narzędzi
6	Mikroskop operacyjny	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	1					sprzęt medyczny	Mikroskop operacyjny z Egzoskopem w wersji hybrydowej do operacji / egzoskopowych 3D oraz tradycyjnych z okularami / Wyposażenie części mikroskopowej: / - tubus uchylny dla operatora oraz asysty face-to-face / - podgląd asystencki boczny / - ergonomiczne uchwyty na głowicy mikroskopu z możliwością programowania funkcji przycisków / Wyposażenie części egzoskopowej: / - zintegrowana w głowicy kamera 4K 3D / - narzędzie do mikroinspekcji (mikroendoskop) z dodatkowym 24” monitorem na ruchomym ramieniu / zintegrowanym z mikroskopem, nie wymaga używania obłożeń sterylnych (sterylizacja części optycznej i / przewodu), możliwość wstrzyknięcia obrazu w okulary i na ekran. Narzędzie do inspekcji pola z kamerą / 110 stopni obrazującą obszary nie widziane przez operatora. Podłączenie bezpośrednio do mikroskopu z / własnym źródłem światła zintegrowanym w obudowie mikroskopu, czas gotowości do pracy po wyjęciu z / kasety 10 sekund. / - monitor min. 4K 3D 55” na statywie jezdnym / - monitor min. 55” do podglądu
7	System śródoperacyjnej biopsji cyrowej i wstępnej oceny histopatologicznej	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	1					sprzęt medyczny	System do cyfrowej biopsji bez konieczności ekstrakcji tkanki złożony z / konfokalnego laserowego endomikroskopu bazującego na zminiaturyzowanym mechanizmie / skanującym oraz kontraście fluoresceinowym złożony z: / - dedykowanego wózka z monitorem / - końcówki skanera emitującej światło lasera o długości fali 488 nm do wzbudzania kontrastu, / automatyczny system szybkiej zmiany punktu ogniskowania w badanym obszarze, wyposażonej / dodatkowo w system soczewek do zbierania sygnału fluorescencyjnego z tkanek. / - oprogramowanie do rekonstrukcji obrazu histologicznego mikrostruktury tkanki / - wbudowane filtry emisji: / - zielony filtr pasmowo przepustowy 517,5 - 572,5 nm (545/55) / - zielony filtr długo przepustowy (> 515 nm) / - czerwony filtr długo przepustowy (> 572 nm) / - filtr o neutralnej gęstości (OD3, przepuszczalność 0,1%)
8	System nieinwazyjnego mapowania mózgu do diagnostyki, terapii, rehabilitacji neurologicznej oraz do przedoperacyjnego planowania neurochirurgicznego z użyciem nawigowalnej magnetycznej stymulacji przezczaszkowe	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	1					sprzęt medyczny	System złożony ze stacji roboczej, kamery optycznej nawigacji pasywnej, stymulatora magnetycznego o częstotliwości nie gorszej niż 50Hz, cewek magnetycznych w tym z chłodzeniem, fotela pacjenta sterowanego elektronicznie. Przewagą systemu nawigowalnego jest algorytm precyzyjnego i powtarzalnego naprowadzenia cewki stymulacyjnej na cel, z dokładnością nie gorszą niż 7mm. Zintegrowany moduł modalności EMG z min. 5 kanałami odbiorczymi pozwala na dobranie optymalnej wartości bodźca stymulującego, skutecznego działaniu i komfortowego dla pacjenta, który nie musi być w żaden specjalny sposób przygotowany do zabiegu mapowania, trwającego 30-60 minut. Prezentowanie danych na 2 wyświetlaczach LCD.
9	Zestaw do neuroendoskopii głowy	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	1					sprzęt medyczny	zestaw narzędzi do zabiegów endoskopowych głowy - wentrikuloskop, zestaw narzędzi do zabiegów przysadki mózgowej, Wentrikuloskop - do zabiegów wentrikulostomii, Uchwyt mechaniczny, Noże diamentowe, Diatermia bipolarna i pęsety, Tor wizyjny
10	Neuromonitoring śródoperacyjny	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	2					sprzęt medyczny	Wyposażone systemu: stabilny wózek aparaturowy z płaskim ekranem o przekątnej min. 23cale na obrotowym wysięgniku w celu możliwości prezentacji wyników do zespołu operacyjnego. Modalności pomiarowe to potencjały: EEG, EMG, SEP, MEP, AEP, VEP z rejestracją przebiegów (dla dokumentacji) oraz prezentowaniem danych biologicznych, uśrednionych, kaskadowych. Wprowadzenie znaczników i komentarzy ( ułatwia późniejszą analizę oraz opis badania). 32 kanały odbiorcze to absolutne minimum, stałoprądowe wyjścia stymulujące o szerokich nastawach parametrów jak: natężenie prądu do 250mA, częstotliwość, szerokości oraz kierunku impulsów. Oprogramowanie w języku polskim z możliwością tworzenia własnych scenariuszy monitorowania dopasowanych indywidualnie do choroby pacjenta. Prezentowanie danych na zewnętrznych wyświetlaczach, zdalny podgląd i praca w szpitalnej sieci informatycznej. Wszystkie elementy zintegrowane w jeden system jednego producenta odpowiadającego za jakość i niezawodność użytkowania.
11	Rama stereotaktyczna	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	2					sprzęt medyczny	Ramy stereotaktyczne oparte na ultralekkich oraz ultrasztywnych materiałachj (np. Carbon Fibre PEEK). Ramy zapewniają doskonałą orientację w przestrzeni dla chirurga, stała odległość robocza oraz izocentryczność . Dostępność fantomu do weryfikacji koordynat (czy jest osiągany punkt celu z dokładnością submilimetrową) oraz dedykowane oprogramowanie.
12	Zestaw narzędzi - Onkologia Mózgu	Oddział Neurochirurgii	3					dostawa środków trwałych	narzędzia chirurgiczne - specyfikacja według załącznika (narzędzia_specyfikacja)
13	Zestaw narzędzi - Do Usuwania Guza Kręgosłupa Szyjnego	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	2					dostawa środków trwałych	narzędzia chirurgiczne - specyfikacja według załącznika (narzędzia_specyfikacja)
14	Zestaw narzędzi - Do Onkologii Tylnej Jamy Mózgu	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	2					dostawa środków trwałych	narzędzia chirurgiczne - specyfikacja według załącznika (narzędzia_specyfikacja)
15	Zestaw narzędzi - Do Usunięcia Guza Kręgosłupa Krzyżowo-Lędźwiowego	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	2					dostawa środków trwałych	narzędzia chirurgiczne - specyfikacja według załącznika (narzędzia_specyfikacja)
16	Zestaw narzędzi - Do Wycięcia Guzów Nerwów Obwodowych	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	2					dostawa środków trwałych	narzędzia chirurgiczne - specyfikacja według załącznika (narzędzia_specyfikacja)
17	Zestaw narzędzi - Onkologia Kręgosłupa - Zestaw Rozwieraczy Szyjnych	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	1					dostawa środków trwałych	narzędzia chirurgiczne - specyfikacja według załącznika (narzędzia_specyfikacja)
18	Zestaw narzędzi - MICRO Do Guzów Mózgu	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	1					dostawa środków trwałych	narzędzia chirurgiczne - specyfikacja według załącznika (narzędzia_specyfikacja)
87.	Analizator składu ciała metodą bioimpedancji z kolumną.	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	1					sprzęt medyczny	Segmentowy analizator składu ciała dla pacjentów onkologicznych Kliniki, zapewniający oznaczenie m.in. Zawartości tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, beztłuszczowej masy ciała, zawartości wody i masy kostnej przy użyciu bioimpedancji.
88.	wózek do przewożenia chorych	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	2					sprzęt medyczny	wózek mobilny do przewożenia chorych z materacem,wieszakiem na kroplówki, poręcze boczne
89.	Łóżko wielofunkcyjne z wagą (elektryczne)	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	16					sprzęt medyczny	łóżko wielofunkcyjne z wagą, barierki ze sterowaniem , funkcją CPR, panelem centralnym, pilotem przewodowym,akumulatorem, blokadą kół, tunelem na kasetę RTG, z przechyłami bocznymi, wyposażone w materac przeciwodleżynowy i szafkę przyłóżkową
90.	łóżko szpitalne (elektryczne)	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	20					sprzęt medyczny	Łóżko szpitalne (elektryczne) / * bezpieczne obciążenie robocze - min 220kg / * barierki ze sterowaniem / * wkładka tworzywowa PP / * pilot przewodowy z blokadą / * panel centralny / * akumulator / * oświetlenie pod leżem / * centralna blokada kół (koła 150mm) / * haczyki na wyposażenie / * funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga / * przedłużenie leża / * półka na pościel / * funkcja CPR Materac z zimnej pianki w pokrowcu / zmywalnym, paroprzepuszczalnym lub materac zmiennocisnieniony przeciwodleżynowy, Szafka przyłóżkowa : / * z blatem bocznym / * blat hpl / * reling + uchwyty / * szuflada na kapcie
91.	Zestaw kardiomonitorów z centralą monitorującą	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	1					sprzęt medyczny	Zestaw składający się z: 1. kardiomonitora z mocowaniem ściennym zawierajacy płaski ektan 15", trendy, specjalistyczne oprogramowanie, kieszeń na moduły, szybkozłączka pozwalająca na łatwe wypięcie monitora. Wieloparametrowy serwer pomiarowy z ekaranem min.6,1 cala, zasilanie awaryjne na 5 godz pracy. monitorowanie EKG, NIBP, IBPx2, temperatura, dual, SpO2 - 26 sztuk 2. Kardiomonitora z podstawą jezdną zawierajacy płaski ektan 15", trendy, specjalistyczne oprogramowanie, kieszeń na moduły, szybkozłączka pozwalająca na łatwe wypięcie monitora. Wieloparametrowy serwer pomiarowy z ekaranem min. 6,1 cala, zasilanie awaryjne na 5 godz pracy. monitorowanie EKG, NIBP, IBPx2, temperatura, dual, SpO2 - 4 sztuki ; 3. zbiorcza centrala monitorujaca do sytemów monitorowania na Sali pooperacyjnej kliniki
94.	aparat EKG	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	3					sprzęt medyczny	elektrokardiograf 12 odprowadzeniowy diagnostyczny, do diagnostyki przedoperacyjnej oraz oceny pozabiegowej
95.	Ultrasonograf śródoperacyjny	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	1					sprzęt medyczny	Kliniczny, cyfrowy ultrasonograf : • 3 techniki detekcji obrazowania harmonicznego – szerokopasmowe, z inwersją impulsu i filtrowana / • Spatial Compound Imaging – jednoczesne przestrzenne skanowanie wiązki pod wieloma kątami i różnymi częstotliwościami, Głowica Liniowa Śródoperacyjna Robotyczna, Głowica Liniowa, Głowica MicroConvex / w czasie rzeczywistym: emisja i odbiór (obrazowanie typu Compound) / • Carving Imaging (ANR i NNR) - funkcja redukująca szumy w przestrzeniach płynowych i naczyniach, zapewniające / precyzyjne obrazowanie ścian naczyń oraz ścian struktur z przestrzeniami płynowymi / • Color Doppler (CFM), Power Doppler (CFA), Power Doppler kierunkowy (DCFA) / • Panoramic View – precyzyjne obrazowanie panoramiczne ponad 200 cm (do 3 min. skanowania ciągłego) / • Contrast Harmonic Imaging (CHI) – kontrastowe echo harmoniczne / • Doppler Pulsacyjny (PWD i PWD HPRF) z podwójną bramką (Dual Gate) i trybem iDGD / • Extended Flow (eFlow) – nowa generacja rozszerzonego obrazowania Dopplerowskiego o wysokiej rozdzielczości i czułości / • DICOM 3.0 – umożliwia podłączenie do dowolnego komputera PC, karta sieciowa 100Mbps / • Monitor LCD 23’’ z matrycą IPS-Pro na przegubowym ramieniu/Monitor OLED 22" na przegubowym ramieniu w wersji / DeepInsigh
96.	Zestaw pomp infuzyjnych	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	1					sprzęt medyczny	Modułowe rozwiązanie do precyzyjnego i bezpiecznego podawania leków i płynów dedykowane dla jpacjentów poddawanych znieczuleniom i obserwacji pozniecuzleniowej. Planowany system składać się będzie z następujących elementów: pompy strzykawkowe (60 sztuk) z możliwością programowania objętości, szybkości i limitów bezpieczeństwa, oraz z oprogramowaniem do prowadzenia ciągłego znieczulenia dożylnego TIVA (funkcja TCI), każda pompa z baterią i możliwością pracy poza stacją; stacje dokujące (15 sztuk) umożliwiające jednoczesne zasilanie i organizację do 4 pomp; osłony ochronne (15 sztuk) i uchwyty mocujące (15 sztuk); moduł komunikacyjny umożliwiający integrację z systemami szpitalnymi i transmisję danych w czasie rzeczywistym oraz odpowiednie oprogramowanie zapewniające integrację z systemami informatycznymi oraz obsługę zdalną
97.	Ssak elektryczny jezdny	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	2					sprzęt medyczny	Elektryczny ssak próżniowy z fukncją regulacji wydajności, z bezolejową, niskoobrotową, tłokową, cichą pompą ssącą i membranowym regulatorem podciśnienia.
98.	aparat rtg ramię C	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	1					sprzęt medyczny	Ramię C mobilne 3D / panel CMOS 31 x 31 cm o rozdzielczości 3072 x 3072 piksele / generator 30 kW / 3 obszary rekonstrukcji 3D / ruch zmotoryzowany w 4 płaszczyznach / system joysticków do sterowania / wielofunkcyjny footswitsch bezprzewodowy / wbudowana drukarka / dodatkowy monitor dwudzielny do zawieszenia na sali operacyjne w technologii bezprzewodowej, pakiet naczyniowy
99.	Endoskop kręgosłupowy dwuportowy	Kliniczny Oddział Neurochirurgii	1					sprzęt medyczny	1. Endoskop Ø 4mm, 0°, dł. robocza 175 mm - endoskop prosty 0°, autoklawowalny, szafirowe szkło odporne na zarysowania 2. Endoskop, Ø 4mm, 30°, dł. robocza 175 mm - optyka skośna 30°, autoklawowalny, szafirowe szkło odporne na zarysowania 3. osłona robocza endoskopu o Ø przepływu 6,5 mm i dł. roboczej 175 mm - do podłączenia pompy wodnej oraz światłowodu, wyposażony jest w zawory odcinające przepływ 4. narzędzia dostępowe dla endoskopii oraz do disektomii, narzędzia do operacji stenoz (dłuta, osteotomy, retraktory do tkanek i struktur nerwowych, rozwiertaki, skrobaki, kaniula robocza) 5. pancze, Kerrison z wymiennymi i obrotowymi grotami 110° i 130° (możliwość obrotu ostrza co 45°) 6. Pompa płucząca (ciśnienie ustawione na 30 - 50 mmHg) 7. Wózek do przechowywania i transportu całego zestawu urządzeń w formie kolumny 8. Generator - konsola ablacyjna z pedałem sterującym - skalibrowana i przeznaczona do endoskopowych operacji / kręgosłupa, 5 funkcji - cięcie, wycinanie, ablacja, koagulacja, hemostaza 9. Monitor Medyczny 4 K, 32" 10. Kamera 4K , 3840x2160 pix rozdzielczości, 5" ekran, funkcja nagrywania i przechowywania obrazu + źródło światła 11. elektrody proste, dostępowe, dł. części roboczej 135 mm, do stosowania na zewnątrz od struktur kręgosłupa 12. elektrody elastyczne, plazmowe, o ergonomicznym uchwycie, do koagulacji w mniej dostępnych miejscach w / pobliżu struktur nerwowych kręgosłupa, o dł. roboczej 230 mm 13. Zestaw tubowy do połączenia pompa wodna - osłona robocza endoskopu
29	Rezonans Magnetyczny	Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej	1					sprzęt medyczny	System 146 kanałowego rezonansu magnetycznego o indukcji pola magnetycznego 3T. / Zestaw cewek diagnostycznych: / • wbudowana cewka umożliwiająca wykonywanie badań całego ciała, / • 60-elementowa cewka zintegrowana ze stołem pacjenta dedykowana / badaniom OUN (głowy i kręgosłupa), jamy brzusznej, klatki piersiowej, miednicy i mięśnia sercowego, / mięśnio-szkieletowych (staw biodrowy) oraz badaniom naczyniowym, / • 48-elementowa (48-kanałowa) cewka dedykowana badaniom głowy, / • 21-elementowa cewka dedykowana badaniom głowy i szyi. / Cewka ma unikalną możliwość zmiany kąta nachylenia (oparcia), w celu / zapewnienia wygodnej pozycji pacjentowi, / • 2 sztuki 30-elementowa cewka do badań do badań / tułowia, serca, jamy brzusznej, prostaty, miednicy, bioder, całego ciała i / obwodowych badań naczyniowych, / • 20-elementowa cewka – wielkość średnia, wraz z zestawem / pozycjonerów. Cewka może być wykorzystywana w badaniach / kardiologicznych, stawu łokciowego, nadgarstka, stopy i kolana u małych / pacjentów (cewka miękka typu „kocyk”), / • 21-elementowa cewka– wielkość duża, wraz z zestawem / pozycjonerów. Cewka może być wykorzystywana w badaniach / kardiologicznych, stawu łokciowego, nadgarstka, stopy i kolana u małych / pacjentów (cewka miękka typu „kocyk”), / 18-kanałowa sztywna nadawczo-odbiorcza cewka dedykowana badaniom / stawu kolanowego, / • 16-kanałowa cewka dedykowana badaniom stawu barkowego / • 8-kanałowa cewka sztywna dedykowana badaniom stawu skokowego i stopy, / • Zestaw trzech cewek 16-kanałowych, elastycznych, / płachtowych (duża, średnia, mała) do badań pediatrycznych oraz stawów / – kolanowego, łokciowego, skokowego, barkowego, biodrowego, / nadgarstka wraz ze specjalnym pozycjonerem do badań stawów, / 3. algorytm rekonstrukcji obrazów w tomografii rezonansu magnetycznego / oparty na uczeniu maszynowym (głębokim uczeniu). Dzięki wykorzystaniu surowych danych możliwe jest / dokładne usunięcie szumu i artefaktów z obrazu . / Zastosowanie w następujących sekwencjach: / - większości sekwencji 2D (2D Spin Echo (SE), Fast Spin Echo (FSE/FSE Flex), Single Shot Fast Spin / Echo (SSFSE), Gradient Echo (GRE/SPGR), Fast Gradient Echo (FGRE/FIESTA/FSPGR), EPI DWI/DTI, / CartiGram, FSE Flex, Cardiac T1 Mapping, SSH PS MDE) / - sekwencjach eliminujących artefakty ruchowe - PROPELLER (FSE/ T1, PD, T2, T1 FLAIR, T2 FLAIR / oraz DWI) / - sekwencjach 3D (3D Fast Spin Echo (FSE; including IFIR), 3D Gradient Echo (GRE/SPGR; w tym / BRAVO, Cube, LAVA, VIBRANT) / AIRTM Recon DL jest kompatybilny z opcjami obrazowania wykorzystującymi techniki przyspieszające tj.: / (ASSET, ARC, HyperSense and HyperBand) / Bogate oprogramowanie kliniczne, m.in.: / • oprogramowanie do wykonywania badań mózgu: / - morfologia, dyfuzja, perfuzja (w tym m.in. oprogramowanie 3D FIESTA Plus), / - sekwencja GRE do wysokorozdzielczych badań wolumetrycznych T1, / - sekwencje FSE do wysokorozdzielczych badań wolumetrycznych T1, T2 i FLAIR, umożliwiające szybkie rekonstrukcje warstw w dowolnej płaszczyźnie i o dowolnej grubości (także poniżej 1 mm) bez straty jakości obrazu, / - sekwencja FSE do wysokorozdzielczych badań wolumetrycznych mózgu pozwalająca na pewną i łatwą diagnostykę istoty białej mózgu, / - Flex for FSE CUBE – techniki 2D oraz 3D podwójnego echa pozwalające na separację sygnałów pochodzących od wody i tłuszczu / - SWAN – sekwencja do bezkontrastowych, wysokorozdzielczych, wolumetrycznych badań angiograficznych mózgu (drobnych naczyń i mikrokrwawień), / - eDWI – sekwencja do zaawansowanych badań dyfuzyjnych z wysoką jakością w obszarze mózgu, / - DTI – badania Tensora Dyfuzji (150 kierunków), / - Traktografia Tensora Dyfuzji, / - 3D MP-RAGE – trójwymiarowa sekwencja szybkiego echa gradientowego do strukturalnego obrazowania mózgu w wysokiej rozdzielczości przestrzennej przy krótkich czasach skanowania. / - READY BRAIN - oprogramowanie umożliwiające automatyczne wykonanie badania głowy na podstawie cech anatomicznych, / - BrainSTAT with AIF - pakiet oprogramowania do automatycznego generowania parametrycznych map perfuzji, / - Spektroskopia SVS (Single Voxel Spectroscopy oraz 2D i 3D CSI (Chemical Shift Imaging), / - FOCUS – sekwencja do wykonywania badań DWI w małym polu widzenia, / - MAGIC - innowacyjna opcja systemu, która pozwala na generowanie sześciu różnych kontrastów na podstawie pojedynczej akwizycji. MAGIC generuje obrazy T1, T2, T1FLAIR, T2FLAIR, PD i STIR, / - SAGE 7 - oprogramowanie do wykonywania i analizy wysoko zaawansowanych badań spektroskopowych, / - Silent Suite / opcja umożliwiająca wykonywanie sekwencji w kontrastach T1, T2, FLAIR, PD, MRA oraz DWI w badaniach głowy, zapewniająca znaczną redukcję hałasu podczas akwizycji/skanu (np. dla badań 3D T1, PD do poziomu nie większego niż 3 dB w porównaniu do głośności pracującego systemu MR bez wykonywania akwizycji/skanu) / . Nowa wersja umożliwia wykorzystanie opcji Silent Suite w takich sekwencjach jak FSE, 3D Cube, Propeller / - Silent MRA- rozszerzenie pakietu Silent Suite o akwizycje 3D Arterial Labelling do badań naczyniowych (MRA) / - 3D PROMO – unikalna aplikacja umożliwiająca redukcję artefaktów ruchowych podczas obrazowania mózgu sekwencją wolumetryczną CUBE, / - 3D ASL (Arterial Spin Labeling) – bezkontrastowa perfuzja mózgu, / - MAGiC DWI – sekwencja generująca syntetycznie obrazy o różnych wartościach współczynnika b w postprocessingu na podstawie jednej akwizycji DWI / - MUSE – sekwencja pozwalająca na wykonanie badań DWI oraz DTI w wysokiej rozdzielczości również w obszarach ciała, które są szczególnie narażone na artefakty związane z podatnością magnetyczną, / - PROGRES -technika optymalizacji obrazowania dyfuzyjnego zawierająca korekcję zniekształceń, ruchu oraz prądów wirowych oraz umożliwiająca rozszerzenie możliwości obrazowania DTI do 300 kierunków kodowania / - AIRx Brain – system pozwalający w automatyczny sposób ustawić zakres badania w sekwencjach neuro dzięki wykorzystaniu algorytmów głębokiego uczenia. Zautomatyzowany proces planowania badania pozwala na optymalizację wydajności pracy technika oraz na powtarzalność planowania badania, która jest niezbędna do porównywania wyników pomiędzy pacjentami oraz w badaniach podłużnych tego samego pacjenta, / - Cube MSDE - nowa opcja obrazowania ścian naczyń MR jako rozszerzenie sekwencji Cube 3D o nazwie MSDE (Motion Sensitive Driven Equilibrium). / - SuperG Boost – technika umożliwiająca polepszone obrazowanie dyfuzyjne oraz DTI poprzez zmniejszenie minimalnego czasu echa przy wyższych wartościach współczynnika b / • specjalistyczne oprogramowanie do wykonywania badań rdzenia kręgowego, w tym m.in.: / - 2D oraz 3D MERGE - sekwencje 2D oraz 3D do zaawansowanych badań kręgosłupa (gł. wizualizacja istoty szarej i białej rdzenia kręgowego), / - 3D COSMIC - technika obrazowania zakończeń nerwowych w rdzeniu kręgowym, / - IDEAL – sekwencja pozwalająca na uzyskanie czterech typów obrazów podczas jednej akwizycji, wyjątkowe tłumienie tłuszczu, / - CUBE – sekwencje FSE do wysokorozdzielczych badań wolumetrycznych T1, T2 oraz FLAIR i PD umożliwiające szybkie rekonstrukcje warstw w dowolnej płaszczyźnie bez straty jakości obrazu, / • PROPELLER 3.0 - unikalna technologia umożliwiająca wykonywanie badań dowolnej anatomii w dowolnej płaszczyźnie u osób, które nie mogą leżeć nieruchomo. Oprogramowanie to znaczącoredukuje nie tylko artefakty „ruchowe”, ale także „oddechowe”, „susceptibility”, „CSF flow” / w sekwencjach typu T1 FLAIR, T2, T2 FLAIR, DWI, PD, etc., / • specjalistyczne oprogramowanie do badań okolic jamy brzusznej: / - LAVA- pakiet do badań dynamicznych wątroby, / - LAVA-XV – ulepszona sekwencja do badań dynamicznych wątroby (wykorzystuje technikę ARC), / - LAVA Flex – zaawansowana sekwencja do badań dynamicznych wątroby, pozwalająca na uzyskanie czterech typów obrazów podczas jednej akwizycji, wyjątkowe tłumienie tłuszczu, / - Turbo Lava - bardzo szybka sekwencja do badań dynamicznych wątroby, umożliwia zmniejszenie czasu wstrzymywania oddechu w akwizycjach LAVA oraz LAVA FLEX aż do 47% w porównaniu ze standardowymi akwizycjami LAVA i LAVA FLEX, / - 2D/3D FatSat FIESTA- sekwencja do badań struktur jamy brzusznej z tłumieniem sygnału tłuszczu, / - DWI - sekwencja do badań dyfuzyjnych z wysoką jakością w obszarze jamy brzusznej (wykorzystywane np. w badaniach onkologicznych), / - eDWI – nowatorska technika obrazowania zależnego od dyfuzji, o wysokim stosunku sygnału do szumu i krótkim czasie akwizycji. eDWI to sekwencja do zaawansowanych badań dyfuzyjnych z wysoką jakością (m.in. multi-B value - do 40 wartości B, nowatorska detekcja kierunków, jednoczesne zastosowanie 3 gradientów dyfuzji, techniki „tetrahedral”), / - MUSE – sekwencja do wysokorozdzielczego obrazowania DWI redukująca artefakty w obrazach pochodzące z różnic w podatności magnetycznej / - FOCUS – sekwencja do wykonywania badań DWI w małym polu widzenia, / - MRCP – sekwencja do badań cholangiograficznych, / - Body Navigator – aplikacja umożliwiająca wykonywanie zaawansowanych badań „free breathing” jamy brzusznej bez konieczności bramkowania, / - IDEAL IQ – sekwencja do badań stopnia otłuszczenia wątroby, / - DISCO – pakiet do bardzo szybkich akwizycji podczas badań dynamicznych (wątroby, prostaty, piersi), umożliwiający wykonanie skanu wysokiej rozdzielczości co 3 sekundy, / - DISCO Star – sekwencja do badania jamy brzusznej, zapewniająca bezproblemową, stałą jakość obrazu niezależnie od możliwości pacjenta dzięki odporności na ruch i swobodnemu oddechu podczas akwizycji. / -LAVA Star – obrazowanie single-phase z możliwością swobodnego oddychania (przed kontrastem lub z opóźnieniem). Podobnie jak DISCO Star, LAVA Star wykorzystuje również radialną trajektorię w płaszczyźnie, aby zapewnić aktywną kompensację ruchu bez nawigatorów. / • oprogramowanie do badań naczyniowych bezkontrastowych: / - TOF– Time of Flight, / - PC – Phase Contrast, / - Inhance - Inhance Non-Contrast MRA - sekwencje do bezkontrastowych, wysokorozdzielczych badań tętnic nerek, tętnic i żył mózgu, obszaru jamy brzusznej i kończyn dolnych, / - Cube MSDE - nowa opcja obrazowania ścian naczyń MR jako rozszerzenie sekwencji Cube 3D o nazwie MSDE (Motion Sensitive Driven Equilibrium). / • oprogramowanie do badań naczyniowych z użyciem środka kontrastującego, w tym sekwencja / - TRICKS, / • specjalistyczne oprogramowanie do badań stawów (kolano, bark, nadgarstek, staw skokowy): / - IDEAL – opis jw., / - CUBE – sekwencje FSE do wysokorozdzielczych badań wolumetrycznych T1, T2 oraz FLAIR, umożliwiające szybkie rekonstrukcje warstw w dowolnej płaszczyźnie i o dowolnej grubości (także poniżej 1 mm) bez straty jakości obrazu, / - CartiGram – T2 mapping (np. ocena zawartości wody w chrząstce), / - MAVRIC SL - obrazowanie tkanek miękkich w sąsiedztwie niemagnetycznych implantów metalowych kości (np. implantu kości udowej), / - HyperMAVRIC SL – używany w połączeniu z MAVRIC SL, umożliwia skrócenie czasu trwania skanu oraz izotropową rozdzielczość. Badanie poprzedza oddzielny skan kalibracyjny o niskiej rozdzielczości, / - AIRx Knee – system pozwalający w automatyczny sposób ustawić zakres badania w sekwencjach stawu kolanowego dzięki wykorzystaniu algorytmów głębokiego uczenia. Zautomatyzowany proces planowania badania pozwala na optymalizację wydajności pracy technika oraz na powtarzalność planowania badania, która jest niezbędna do porównywania wyników pomiędzy pacjentami oraz w badaniach podłużnych tego samego pacjenta, / - oZTEo - Unikalna aplikacja GE pozwalająca na obrazowanie MR korowej powierzchni kości, bazująca na sekwencji ZeroTE (ZTE). oZTEo opiera się na akwizycji z zerowym czasem echa (ZTE), która jest również używana w aplikacji Silent Suite (Silenz). oZTEo uzupełnia konwencjonalne badanie tkanki miękkiej, dostarczając informacji o powierzchni kości. / • oprogramowanie do badań mięśnia sercowego obejmujące: / - morfologię, funkcjonowanie (Functional Imaging/CINE), / - „Dark Blood” (obrazowanie z tłumieniem sygnału krwi), / - późne wzmocnienie (2D Delayed Enhancement), w tym: Blackblood SSFSE, 2D PS MDE oraz MDE Plus, / 3D Heart - sekwencja wolumetryczna (3D) zoptymalizowana do badań całego mięśnia sercowego z wysoką jakością obrazu, podczas swobodnego oddechu (badania tętnic wieńcowych oraz żywotności mięśnia sercowego (delayed enhancement)). Sekwencja wykorzystuje: / ▪ późne wzmocnienie (3D Delayed Enhancement), / ▪ Cine-IR - oprogramowanie do optymalizacji czasów TI dla badań Delayed Enhancement, / ▪ 3D Cardiac Navigator - oprogramowanie do bramkowania badań 3D Delayed Enhancement oraz (bez wstrzymywania oddechu), / - „Tagging” (kodowanie sylwetki mięśnia sercowego w przekroju 2D wzorem geometrycznym), / - obrazowanie tętnic wieńcowych 3D, / - perfuzję „pierwszego przejścia” – FGRE-Time Course, / - późne wzmocnienie (2D Delayed Enhancement), w tym: Blackblood SSFSE, 2D PS MDE oraz MDE Plus, / - Flow Analysis - oprogramowanie do analizy ilościowej prędkości przepływu krwi w sercu, / - CardioMaps – oprogramowanie umożliwiające tworzenie map parametrycznych T1, T1* i T2 w sercu wykorzystujące zaawansowane metody korekcji ruchu. / - ViosWorks - zaawansowana diagnostyka kardiologiczna w oparciu o sekwencje 3D FIESTA cine (3D) i 4D Flow (4D) / - StarMap – sekwencja do pomiaru zawartości żelaza w wątrobie (oraz w mięśniu sercowym) wraz z oprogramowaniem tzw. T2*, / - Sonic DL™ - nowoczesna, ultraszybka technika obrazowania funkcjonalnego mięśnia sercowego (CINE) oparta na głębokim uczeniu, umożliwiająca bardzo szybką akwizycję danych CINE w ciągu jednego uderzenia serca (1RR) na cykl, z klinicznie akceptowalnym IQ i rozdzielczością czasową. / • oprogramowanie do wykonywania badań całego pacjenta a w tym m.in.: DWI, STIR, T1. / • pakiet HyperWorks – metody przyspieszające wykonywanie akwizycji (skracające czas badań) - oprogramowanie umożliwiające znaczne przyspieszenie wykonywanych badań: / - HyperCube, HyperSense 3D, HyperSense 2.0, HyperBand – aplikacje umożliwiające znaczne skrócenie czasu akwizycji / czasu badań
30	Tomograf Komputerowy	Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej	1					sprzęt medyczny	Minimalne parametry: śródoperacyjny mobilny tomograf komputerowy. Umożliwiający akwizycje 32 warstw podczas rotacji układu lampa/detektor 1 sekundę, zakres badania 24 cm, Ceramiczny detektor, napięcie lampy RTH 8--120 kV, rozdzielczość przestrzenna 17 lp/cm
31	Aparat RTG przejezdny	Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej	2					sprzęt medyczny	mobilny aparat RTG. Wyposażony w min. : generator rtg o mocy 30kW, lampę rtg umieszczoną w teleskopowej kolumnie, bezprzewodowy cyfrowy detektor o wymiarach pola 35cmx43cm, aplikacje opartą na sztucznej inteligencji do analizy obrazu, oprogramowanie do wizualizacji rur i cewników, bezprzewodowy pilot do wykonywania akwizycji
32	USG	Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej	2					sprzęt medyczny	aparat USGKliniczny aparat USG wspomagany sztuczną inteligencją umożliwiający wykonanie pełnego pakietu badań: jamy brzusznej ginekologicznych, położniczych, urologicznych, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, piersi, tarczycywątroby, kardiologicznych, dopplerowskich, elastografii i transkranialnych.
33	Aparatura do piezochirurgii	Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	1					Sprzęt medyczny	Aparatura do piezochirurgi, wyklorzystywana w operacjach onkologicznych rejonu twarzoczaszki, ułatwiająca procedury implantologiczne oraz wykorzystywana w szeroko rozumianej chirurgii rekonstrukcyjnej twarzoczaszki. Aparatura ma zapewniać selektywne, cienkie i precyzyjne cięcie struktur kostnych metodą ultradźwiękową, z zaoszczędzeniem struktur nerwowych, mięśniowych i naczyniowych.
34	Aparatura wspomagająca zastosowanie lasera światła niebieskiego osłoną helu	Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	1					Sprzęt medyczny	Zestaw kompatybilny z posiadanym niemieckim laserem światła niebieskiego wyprodukowanym przez firmę A.R.C. Laser GmbH.Wyposażony w wózek i zasobnik do montażu butli z gazem obojętnym.
35	Dynamiczna platforma posturograficzna	Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	1					Sprzęt medyczny	Aparatura do oceny stabilności postawy ciała oraz oceny kontrli wzrokowej oraz somatosensorycznej w zaburzeniach równowagi na podłożu schorzeń onkologicznych układu przedsionkowego, wzrokowego, czucia głębokiego oraz ośrodkowego układu nerwowego
36	Fotel do rehabilitacji zawrotów głowy	Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	1					Sprzęt medyczny	Fotel ten umożliwia diagnostykę oraz leczenie położeniowych zawrotów głowy i innych dysfunkcji obwodowego narządu przedsionkowego, które mają miejsce w schorzeniach onkologicznych głowy i szyi. Powinien być wyposażony w videonystagmograf oraz irygatory (powietrznyu i wodny) do pobudzania termicznego kanału półkolistego bocznego
37	Kabina ciszy	Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	1					inne wyposażenie	Kabina ciszy o wymiarach 244cm x 233 cm do zamontowania w pomieszczeniach części audiologicznej Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi.
38	Aparatura do słuchowych potencjałów wywołanychpnia mózgu	Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	1					Sprzęt medyczny	Aparatura do obiektywnych badań słuchu krótko, średni i długolatenyjnych w tym ABR, ASSR, MMN, P300, umozliwiająca też rejestrację miogennych potencjałów wywołanych oVEMP i cVEMP wraz z zestawem komputerowym i oprogramowaniem
39	Aparat do tympanometrii szerokopasmoweji i otoemisji akustycznej	Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	1					Sprzęt medyczny	Tympanometr służący do oceny funkcjonowania struktur ucha środkowego w opcji pomiaru szerokopasmowego wraz z możliwości oceny otoemisji akustycznej wywołanej trzaskiem oraz produktami zniekształceń nieliniowych
40	Urządzenie do testu pchnięcia głową (vHIT)	Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	1					Sprzęt medyczny	Urządzenie do testu pchnięcia głową z rejestracją wideo (vHIT) Video Head Impulse Test wyposażone w zestaw komputerowy do rejestracji współczynnika wzmocnienia oraz rejestrację sakkad.
41	Zestaw do elektrokoagulacji oraz koagulacji śródtkankowej radiofalowej.	Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	1					Sprzęt medyczny	System elektrochirurgiczny w umozliwiający redukcje śródtkankową radiofalową, z funkcją diatermii mono i bipolarnej wyposażony w wyłącznik nożny oraz kable do elektrod mono- i bipolarnych oraz: / - elektrody do termoablacnin małżowin nosowych (4 szt. najlepiej wielokrotnego użytku, autoklawowalne) / - elektrody do termoablacji podniebienia (w leczeniu chrapania) 2 sztuki, najlepiej wielokrotnego użytku, autoklawowalne, / - pincety bipolarne, 4 sztuki, bagnetowe, bipolarn, autoklawowalne
42	Tor wizyjny do endoskopowej diagnostyki onkologiczno-laryngologicznej	Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	4					sprzęt medyczny	Tor wizyjny do endoskopii laryngologiczno-onkologicznej, diagnostyczno-zabiegowy, wyposażony w obrazowanie w wąskim paśmie światła, wyposażony w wiedeoendoskop diagnostyczny, zabiegowy, optyki sztywne o różnych kątach patrzenia
43	Analizator składu ciała metodą bioimpedancji, z kolumną.	Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głłowy i Szyi	1					sprzęt medyczny	Segmentowy analizator składu ciała dla pacjentów onkologicznych Kliniki, zapewniający oznaczenie m.in. Zawartości tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, beztłuszczowej masy ciała, zawartości wody i masy kostnej przy użyciu bioimpedancji.
44	Aparatura do diagnostyki met. szybkiego filmu	Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	1					Sprzęt medyczny	Aparatura umożliwiająca diagnostykę wideo ruchów fałdów głosowych krtani z szybkością rejestracji do 4000 klatek na sekundę.
45	Zestaw oświetlenia chirugicznego, nagłownego	Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	10					Sprzęt medyczny	Energooszczędne lamy laryngologiczne nagłowne (czołowe) ze światłem białym ciepłym, wykorzystujące technologię LED, z systemem akumulatorowym nagłownym, umożliwiające pełną mobilność chirurg, do wykorzystania w diagnostyce i operacjach w zakresie laryngologii
46	Audiometr kliniczny	Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	1					Sprzęt medyczny	Audiometr kliniczny do badń słuchu progowych, nadprogowych, w tym do audiometrii wysokich częstotliwości, do badań w słuchawkach powietrznych, kostnych oraz wolnym polu, współpracujący z posiadanym oprogramowaniem sieciowym do przechowywania wyników badań oraz generujący graficzne wyniki badań w formacie PDF
47	Mikroskop diagnostyczno-zabiegowy	Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	1					Sprzęt medyczny	Mikroskop do diagnostyki i zabiegów w zakresie krtani i ucha wyposażony w źródło światła LED lub xenon, tor wideo o rozdzielczości fullHD, umożliwiający równoczesna obserwację na torze wideo
48	Fotel operacyjny	Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	1					Sprzęt medyczny	Fotel operacyjny z rozkładamiem do funkcji stołu, sterowany elektrycznie, w tym akumulatorowo, umozliwiający wykonywanieoperacji zabiegów laryngologicznych
49	Mikroskop operacyjny	Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	1					Sprzęt medyczny	Mikroskop operacyjny do operacji laserowych onkologicznych oraz kofochirurgii, wyposażony w źródło światła LED lub xenon, tor wideo o rozdzielczości co najmniej fullHD, umożliwiający równoczesna obserwację na torze wideo
50	wózek do przewożenia chorych	Klinika Otolaryngolgii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	3					sprzęt medyczny	wózek mobilny do przewożenia chorych z materacem,wieszakiem na kroplówki, poręcze boczne
51	Łóżko wielofunkcyjne z wagą (elektryczne)	Klinika Otolaryngolgii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	10					sprzęt medyczny	łóżko wielofunkcyjne z wagą, barierki ze sterowaniem , funkcją CPR, panelem centralnym, pilotem przewodowym,akumulatorem, blokadą kół, tunelem na kasetę RTG, z przechyłami bocznymi, wyposażone w materac przeciwodleżynowy
52	łóżko szpitalne (elektryczne)	Klinika Otolaryngolgii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	38					sprzęt medyczny	Łóżko szpitalne (elektryczne) / * bezpieczne obciążenie robocze - min 220kg / * barierki ze sterowaniem / * wkładka tworzywowa PP / * pilot przewodowy z blokadą / * panel centralny / * akumulator / * oświetlenie pod leżem / * centralna blokada kół (koła 150mm) / * haczyki na wyposażenie / * funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga / * przedłużenie leża / * półka na pościel / * funkcja CPR Materac z zimnej pianki w pokrowcu / zmywalnym, paroprzepuszczalnym lub materac zmiennocisnieniony przeciwodleżynowy, Szafka przyłóżkowa : / * z blatem bocznym / * blat hpl / * reling + uchwyty / * szuflada na kapcie
55	aparat EKG	Klinika Otolaryngolgii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	3					sprzęt medyczny	elektrokardiograf 12 odprowadzeniowy diagnostyczny, do diagnostyki przedoperacyjnej oraz oceny pozabiegowej
56	Zestaw kardiomonitorów z centralą monitorującą	Klinika Otolaryngolgii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	1					sprzęt medyczny	kardiomonitor z mocowaniem ściennym zawierajacy płaski ektan WXGA 15 TFT, trendy, oprogramowanie otolaryngologiczne, kieszeń na moduły, szybkozłączka pozwalająca na łatwe wypięcie monitora. Wieloparametrowy serwer pomiarowy X3 z ekaranem 6,1 cala, zasilanie awaryjne na 5 godz pracy. monitorowanie EKG, NIBP, IBPx2, temperatura, dual, SpO2 - 7 sztuk kardiomonitor z podstawą jezdną zawierajacy płaski ektan WXGA 15 TFT, trendy, oprogramowanie otolaryngologiczne, kieszeń na moduły, szybkozłączka pozwalająca na łatwe wypięcie monitora. Wieloparametrowy serwer pomiarowy X3 z ekaranem 6,1 cala, zasilanie awaryjne na 5 godz pracy. monitorowanie EKG, NIBP, IBPx2, temperatura, dual, SpO2 - 13 sztuk; zbiorcza centrala monitorujaca do sytemów monitorowania na Sali pooperacyjnej kliniki
58	Aparatura do elektromiografii	Klinika Otolaryngolgii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	1					sprzęt medyczny	Aparatura do określania potencjałów elektrycznych we włóknach mięśniowych rejonu głowy i szyi, niezbędna do oceny predykcyjnej powrotu funkji neuromotorycznej.
59	Egzoskop	Klinika Otolaryngolgii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	1					sprzęt medyczny	Aparatura operacyjna do zabiegów w powiększeniu z wykorzystaniem obrazu 3D
60	Drukarka 3D	Klinika Otolaryngolgii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	1					sprzęt medyczny	Drukarka 3D z termostatyczną komorą i / możliwością drukowania pełnowymiarowego na całym polu / roboczym ze specjalistycznych materiałów. Termostatyczna / komora podgrzewana do 100 ° C. Pole robocze drukarki co najmniej (305 X 260 X 260 mm). / Modułowa konstrukcja głowic do wielu trybów drukowania.
61	Wirówka do osocza bogatopłytkowego	Klinika Otolaryngolgii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	1					sprzęt medyczny	Wirówka służąca do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego, fibryny bogatopłytkowej i tłuszczu. Umożliwiająca szybką i precyzyjną separację składników krwi, oferując wysoką koncentrację płytek krwi.
62	Stół operacyjny	Klinika Otolaryngolgii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	1					sprzęt medyczny	Stół operacyjny sterowany elektrycznie, zasilany sieciowo i akumulatorowo o konstrukcji modułowej, przystosowany do wykorzystania posiadanych systemów neuronawigacyjnych
63	Zestaw do artroskopii	Centralny Blok Operacyjny	1					Sprzęt medyczny	1. Optyka artroskopowa 4K - 8 szt. / 2. Płaszcz artroskopowy - 4 szt. / 3. Obturator stożkowy - 4 szt. / 4. Światłowód - 4 szt. / 5. Grasper - 1 szt. / 6. Łyżeczka D - 3 szt.
64	Zestaw do artroskopii małych stawów	Centralny Blok Operacyjny	2					Sprzęt medyczny	1. Optyka artroskopowa 30st. , średnica 2.7 mm- 2 szt. / 2. Płaszcz artroskopowy - 2 szt. / 3. Obturator ołówkowy - 2 szt. / 4. Światłowód - 2 szt.
65	Diatermia chirurgiczna	Centralny Blok Operacyjny	1					Sprzęt medyczny	1. Diatermia (moc cięcia do 100W, moc koagulacji do 80W) 1 szt. / 2. Stolik na kółkach pod diatermię 1 szt. / 3. Bipolarny kabel przyłączeniowy, dł. 4m 3 szt. / 4. Pinceta bipolarna prosta, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 120 mm 3 szt.
66	Napęd ortopedyczny do chirurgii małoinwazyjnej	Centralny Blok Operacyjny	1					Sprzęt medyczny	1. Napęd ortopedyczny (konsola , silnik, wyłącznik nożny ) - 1 szt. / 2. Nasadka do procedur MIS - 1szt. / 3. Nasadka typu piła oscylacyjna - 1 szt. / 4. Nasadka do drutów - 1szt / 5. Nasadka do drutów - 1szt. / 6. Nasadka Jacobs - 1 szt. / 7. Nasadka AO - 1szt. / 8. Adapter kaniulowany - 1szt. / 9. Kontener sterylizacyjny - 1szt. / 10. Ostrza do piły oscylacyjnej - 5szt. / 11. Ostrza MIS 5 szt .
67	Zestaw rozwiertaków śródszpikowych	Centralny Blok Operacyjny	1					Sprzęt medyczny	1. Zestaw rozwiertaków śródszpikowych- 16 szt. / 2. Ochraniacz tkanek miękikch – 1 szt. / 3. Rękojeść typu T -1 szt. / 4. Kleszcze przytrzymujace pręt – 1 szt. / 5. Rozwiertak ręczny do kanału 3 szt. / 6. Pręt prowadzacy – 2 szt. / 7. Wał giętki - 1szt. / 8. Szczotka czyszcząca – 1 szt. / 9. Głowica repozycyjna prosta – 1 szt. / 10. Głowica repozycyjna wygięta -1 szt. / 11. Uniwersalny uchwyt wiertarski – 1 szt. / 12. VC do systemu rozwieracania – 1 szt.
68	System do nanoskopii.	Centralny Blok Operacyjny	1					Sprzęt medyczny	1. Konsola nanoskopu 1 szt. / 2. Wózek 1 szt. / 3. Nanoskop 125 mm 10 szt. / 4. Nanoskop 180 mm 10 szt. / 5. Komplet dedykowanych narzędzi 10 szt.
69	System małoinwazyjnego pobierania wycinków do badań histopatologicznych oraz usuwania rozsianych zmian stawów.	Centralny Blok Operacyjny	1					Sprzęt medyczny	1. Konsola shavera - 1 szt. / 2. Rękojeść shavera artroskopowego ze sterowaniem - 4 szt.
70	Odzież ochronna radiologiczna - do zabiegów operacyjnych	Centralny Blok Operacyjny	1					Sprzęt medyczny	1.Fartuch ołowiany dwustronny M - 5 szt. / 2.Fartuch ołowiany dwustronny L - 5 szt. / 3.Fartuch ołowiany dwustronny XL – 5 szt. / 4.Osłona tarczycy – 9 szt. / 5.Fartuch miednicowy 1 szt. / 6.Okulary RTG – 5 szt. / 7.Regał na fartuchy RTG – 1szt. / 8.Deska ślizgowa – 1 szt.
71	Mobilny stół chirurgiczny z systemem obrazowania RTG	Centralny Blok Operacyjny	1					Sprzęt medyczny	1.Mobilny stół chirurgiczny z systemem obrazowania RTG oraz zintegrowanym, dotykowym monitorem, wyposażony w filtr wstępny z miedzi dla zwiększenia ochrony przed promieniowaniem, z automatyczną kontrolą dawki (ADRC), wyposażony w oświetlenie pola operacyjnego – 1 szt. / 2.Cyfrowa drukarka termiczna – 1 szt. / 3.Zintegrowana kamera wideo z systemem archiwizacji obrazu 1szt.
72	Zestaw narzędzi - Do Operacji Patologicznych Złamań Kości Udowej	Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	4					Sprzęt medyczny	narzędzia chirurgiczne - specyfikacja według załącznika (narzędzia_specyfikacja)
73	Zestaw narzędzi - Do biopsji Kości	Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	4					Sprzęt medyczny	narzędzia chirurgiczne - specyfikacja według załącznika (narzędzia_specyfikacja)
74	Zestaw narzędzi - Do Onkologicznej Resekcji Kości Piszczelowej	Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	4					Sprzęt medyczny	narzędzia chirurgiczne - specyfikacja według załącznika (narzędzia_specyfikacja)
75	Zestaw narzędzi - Do Onkologicznej resekcji Kości Nadgarstka	Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	4					Sprzęt medyczny	narzędzia chirurgiczne - specyfikacja według załącznika (narzędzia_specyfikacja)
76	Zestaw narzędzi - Do Onkologicznej Resekcji Okrężnicy	Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	5					Sprzęt medyczny	narzędzia chirurgiczne - specyfikacja według załącznika (narzędzia_specyfikacja)
77	Zestaw narzędzi - Do Onkologicznej Resekcji Lewej Części Okrężnicy	Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	5					Sprzęt medyczny	narzędzia chirurgiczne - specyfikacja według załącznika (narzędzia_specyfikacja)
78	Zestaw narzędzi - Do Onkologicznej Resekcji Jelita Grubego	Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	5					Sprzęt medyczny	narzędzia chirurgiczne - specyfikacja według załącznika (narzędzia_specyfikacja)
79	Zestaw narzędzi - Do Onkologicznej Resekcji Prawej Połowy Okrężnicy	Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	5					Sprzęt medyczny	narzędzia chirurgiczne - specyfikacja według załącznika (narzędzia_specyfikacja)
80	Zestaw narzędzi - Do Onkologii Twarzoczaszki	Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	1					Sprzęt medyczny	narzędzia chirurgiczne - specyfikacja według załącznika (narzędzia_specyfikacja)
81	Zestaw narzędzi - Onkologia Mastektomia z Lipotransferem	Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	1					Sprzęt medyczny	narzędzia chirurgiczne - specyfikacja według załącznika (narzędzia_specyfikacja)
82	Zestaw narzędzi - Onkologia Guzów Piersi i Węzłów Wartowniczych	Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	4					Sprzęt medyczny	narzędzia chirurgiczne - specyfikacja według załącznika (narzędzia_specyfikacja)
83	stół operacyjny	Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	2					Sprzęt medyczny	Stół operacyjny dostsowany do zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej jamy brzusznej, kończyn oraz głowy i szyi z niezbędnym osprzętem w tym podkładkami mocującymi, wymiennymi elementami kończynowymi i pasami mocującymi. Stół musi być częściowo przezierny dla promieni Rtg, posiadać elektryczną regulację za pomocą pilota oraz modułową konstrukcę umożliwiającą dostosowanie do różnorodynych rodzajów zabiegów operacyjnych w tym minimum w ułożeniu pacjenta na plecach z połączonymi i rozłożonymi nogami, z zastosowaniem butów Allana, na boku, w ułożeniu scyzorykowym, ułożeniu na brzuchu, w pozycji pół klęczącej. Stół musi mieć siłowniki elektryczne lub elektrohydrauliczne umożliwiajace przecyły wzdłużne, boczne, przesów wzdłużny i regulację wysokości oraz ruchmości modułów stołu Poszczególne elementy muszą się łączyć za pomocą szybkozłączy. Maxymalne obciązenie stołu powyżej 350 kg.
84	Robot chirurgiczny	Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	1					Sprzęt medyczny	Robot chirurgiczny wraz z wyposażeniem dodatkowym obejmującym: system do insuflacji, zitegrowany stół operacyjny, pakiet startowy elementów jednorazowych i zintegrowany generator do narzędzi elektrochirurgicznych. System winien umożliwiać obrazowanie w podczerwieni, wizualizację 3d, powiększenie optyczne oraz dodatkowy zoom cyfrowy, obsługę narzędzi z minimum 7 stopniami swobody, obsługę staplerów chirurgicznych narzędzi mono i bipolarnych, narzędzi wysokiej energii
85	Aparat rtg ramię C	Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	1					Sprzęt medyczny	Ramię C z płaskim detektorem cyfromym o wym. 30x30 cm, z możliwością wyboru pola obrazowania od 15x15 do 30x30 cm. Konieczne jest wyposażenie apratu w zintegorwaną komorę dozymetryczną, możliwośc pomiaru odległości i kątów, celownik laserowy do precyzyjnego targetowania obrazowania, możliwości wykonywania badań fluorosckopowych, dwa monitory minimum 19 cali, drukarkę terminiczą A6
86	lampa operacyjna	Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	3					Sprzęt medyczny	bezcieniowa lampa operacyjna z komerą oraz monitorami do zabiegów minimalnie inwazyjnych. Lampa wykonana w technologii LED, moc lampy minimum 150 tys luxów, w technologii wielosegmentowej zmożliwością regulacji natężenia oświetlenia oraz wielkości pola oświetlanego. Regulacja temperatury barwowej w zakresie od 3000 do 5500 Kelwinów. Sterowanie ze sterownika czaszowego oraz z panelu ściennego. Zawiesia do 2 monitorów o rozmiarach do 32 cale. Kamera montowana w osi lampy z możliwością przekładania pomiędzy lampami bez użycia narzędzi. Rozdzielczość minimum 1920x1080, obiektyw o zmiennej ogniskowej, minimum 4 do 35 stopni, automatyczny balans bieli, zoom optyczny minimum 10x, zoom cyfrowy minimum 10 x.
87	USG transrektalne	Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	1					Sprzęt medyczny	Zestaw do ultarsonografii transrektalnej do wczesnej diagnostyki nowotworów okolicy odbytu i odbytnicy. Aparat USG wyposażony w możliwości trybu pracy typu Doppler kolor, Doppler mocy. Obrazowanie w prezentacjach B, 2B, elastografia, 3D . Pomoar odległości, kątów, powierzchni oraz objętości. Aparat wyposażony w głowicę liniową o zmiennej częstotliwości obrazowania minimum od 8 do 16 MHz, możliwość współpracy z prowadnicą biopsyjną, convex o zmiennej częstotliwości, z możliwością współpracy z przystawką biopsyjną oraz transrektalną o zmiennej częstotliwosci z automatycznym zapisem badania 3D i możliwością analizy z pomiarami odległości we wszystkich płaszcyznach wizualizacji.
88	USG śródoperacyjne	Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	1					Sprzęt medyczny	Zestaw do ultrasonografii śródoperacyjnej do śródoperacyjnej oceny ultarsonograicznej zmian nowotworowych, w szczególności narządów miąższowych. Głowica do chirurgii otwartej oraz głowica do chirurgii laparoskopowej. Obie głowice o zmiennej częstotliwości.
89	USG oddział	Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	1					Sprzęt medyczny	Zestaw do ultrasonografii disgnostycznej i terapeutycznej obszaru szyi, taknek miękkich tulowia W tym ulstrasonografii brzucha i przestrzeni pozaotrzewnowej i kończyn do okołooperacyjnego monitorowania chorych w tym wczesnego wykrywania powikłań. Apart USG przenośny, z możliwością pełnej dezynfekcji monitora i panelu obsługi, z głowicami np. convex, liniowa o różnym zakresie częstotliwości, sektorowa, przezprzełykowa), z podstawą jezdną i baterią.
90	radiografia śródoperacyjna	Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	1					Sprzęt medyczny	Aparat do tomosyntezy tkanek 3D z detektorem minimum 12x15 cm z systemem automatycznej kalibracji. Wbudowana kamera optyczna, kompatybilność z DICOM, brak konieczności stosowania materiałów eksploatacyjnych do celów obrazowania tkanek.
91	łóżka szpitalne	Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	48					Sprzęt medyczny	Łóżko szpitalne (elektryczne),minimalne parametry: / * bezpieczne obciążenie robocze - min 220kg / * barierki ze sterowaniem / * wkładka tworzywowa PP / * pilot przewodowy z blokadą / * panel centralny / * akumulator / * oświetlenie pod leżem / * centralna blokada kół (koła 150mm) / * haczyki na wyposażenie / * funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga / * przedłużenie leża / * półka na pościel / * funkcja CPR Materac z zimnej pianki w pokrowcu / zmywalnym, paroprzepuszczalnym lub materac zmiennocisnieniony przeciwodleżynowy, Szafka przyłóżkowa : / * z blatem bocznym / * blat hpl / * reling + uchwyty / * szuflada na kapcie
92	Endoskopia śródroperacyjna	Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	1					Sprzęt medyczny	Zestaw endoskopii do śródoepracyjnej do wizualizacji zmian przewodu pokarmowego obejmujący źródło światła, insulfator i inne niezbędne urządzanie towarzyszące oraz zestaw endoskopów (2x kolonoskop, 2x gastroskop i 1 x duodenoskop). System do wideoendoskopii pracujący w rozdzielczości UHD/4K, współpracujący z systeme archiwizacji badań oraz możliwościa wykonywania badań gastroskopowych, kolonoskopowych oraz duodenoskopowych wraz z szafą umożliwiającą przedłużone przechowywanie apratów oraz urządzeniem do automatycznego mycia endoskopów.
93	lampa zabiegowa jezdna	Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	2					Sprzęt medyczny	Lampa zabiegowa na podstawie jezdnej o o natężeniu światła min. 65 000 LUX w odległości 1m od źródła światła, w technologii LED. Lampa musi być w pęłni dezynfekowalna, posiadać funkcję redukcji cieni, łatwo dostosowywać pozycję i kąt nachylenia.
94	Zestaw do śródoperacyjnej endoskopowej ultrasonografii	Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	1					Sprzęt medyczny	wideoendoskop ultrasonograficzny wraz z kompatybilnym aparatem USG.
95	Diatermia chirurgiczna	Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	2					Sprzęt medyczny	Diatermia chirurgiczna z ewakuatorem dymów oraz przystawką argonową jest niezbędnym urządzeniem na sali operacyjnej. Dzięki wykorzystaniu elektrochirurgii czas trwania zabiegów operacyjnych straca się trzykrotnie, System ewakuacji i filtracji oparów wytwarzanych podczas procedur operacyjnych jest niezwykle istotny do zapewnienia bezpieczeństwa personelu – opary z diatermii mają nieprzyjemny zapach i składają się głównie z pary wodnej, gazów organicznych i cząstek stałych. Usuwane zapachy zmniejszają ryzyko bakteriologiczne. Przystawka argonowa jest urządzeniem niezbędnym do kauteryzacji narządów miąższowych – chirurgia onkologiczna wątroby oraz nerek. / Diatermia chirurgiczna z systemem zamykania dużych naczyń, z resekcją bipolarną. / 2. Przystawka argonowa. / 3. Ewakuator dymów. / 4. System nośny do urządzeń i modułów. / 5. Kosz na wyposażenie / 6. Zestaw mocujący / 7. Reduktor do butli z argonem / 8. Butla z argonem / 9.Filtr główny. / 10. Włącznik nożny pojedynczy / 11. Włącznik nożny podwójny. / 12. Kabel elektrody neutralnej / 13. Elektroda neutralna / 14. Bipolarny kabel przyłaczeniowy. / 15. Pincety bipolarne / 16. Filtr wstępny do odsysacza dymu z przyłączem min. ø 22 mm / 17. Jednorazowe uchwyty do odsysania dymu
96	Zestaw narzędzi - Laparoskopia Onkologiczna Guza Nerki	Oddział Urologii	3					Sprzęt medyczny	narzędzia chirurgiczne - specyfikacja według załącznika (narzędzia_specyfikacja)
97	Zestaw narzędzi - Onkologia Laparoskopowa Nerki	Oddział Urologii	3					Sprzęt medyczny	narzędzia chirurgiczne - specyfikacja według załącznika (narzędzia_specyfikacja)
98	Funduskamera szerokokątna	Klinika Okulistyki	1					sprzęt medyczny	Urządzenie do wykonywania szerokokątnych zdjęć dna oka przy wąskiej źrenicy. Pozwala na precyzyjne dokumentowanie wielkości oraz lokalizacji zmian w zakresie tylnego odcinka oka. Umożliwia monitorowanie wzrostu zmian nowotworowych oraz zmian po leczeniu onkologicznym (bliznowacenie, wykazanie ewentualnej wznowy). Możliwość wykonania angiografii fluoresceinowej oraz badania autofluorescencji. Realistyczne odwzorowanie barw, odpowiadające obrazowi siatkóki widzianemu podczas wziernikowania dna oka.
99	Tomograf optyczny OCT	Klinika Okulistyki	1					sprzęt medyczny	Urządzenie do wykonywania skanów siatkówki i naczyniówki oka, z oceną przepływu w naczyniach. Pozwala na uwidocznienie i ocenę struktury zmian w zakresie tylnego odcinka oka. Szybkość skanowania >100000 skanów/sekundę. Głębokość skanowania do 2,9 mm. Możliwość skanowania w obszarze 12x12 mm. Technologia spektralna. Bazy normatywne grubości siatkówki i warstwy włókien nerwowych. System śledzenia ruchów gałki ocznej w czasie rzeczywistym. Kompatybilność z systemem HIS (Optimed NEXT) i Forum w celu integracji z elektroniczną dokumentacją medyczną i z możliwością zdalnego analizowania wyników.
100	Tonometr przenośny	Klinika Okulistyki, Przychodnia Okulistyczna	2					sprzęt medyczny	Urządzenie przenośne do wykonywania pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego. Metoda pomiaru siły odbicia bardzo lekkiej sondy od rogówki oka. Pozwala na monitorowanie ciśnienia wewnątrzgałkowego w przebiegu jaskry, także u pacjentów leżących.
101	Biometr	Klinika Okulistyki	1					sprzęt medyczny	Urządzenie do wykonywania pomiaru parametrów oka i wyliczania mocy soczewek wszczepianych podczas zabiegów usunięcia zaćmy, także wikłającej w przebiegu radioterapii nowotworów głowy i szyi. Pełna kompatybilność z HIS (Optimed NEXT) oraz systemem Forum, a także mikroskopem operacyjnym Kliniki Okulistyki.
102	Laser siatkówkowy	Przychodnia Okulistyczna	1					sprzęt medyczny	Urządzenie do wykonywania fotokoagulacji (niszczenia) zmian, stref niedokrwiennych i nieprawidłowych naczyń siatkówki. Opcja laseroterapii plamki żółtej z zastosowaniem mikropulsów.
105	Półprzewodnikowa gamma kamera SPECT-TK	Zakład Medycyny Nuklearnej	1					sprzęt medyczny	Półprzewodnikowa gamma kamera SPECT - TK - z pełnym pakietem oprogramowania do medycyny nuklearnej i źródłami do kontroli jakości przez cały czas trwania gwarancji - zakup, dostawa i montaż z adaptacją pomieszczeń. Gamma kamera umożliwiająca badania planarne statyczne i dynamiczne, całego ciała i SPECT oraz badania hybrydowe SPECT-TK.
106	Urządzenie hybrydowe PET-TK	Zakład Medycyny Nuklearnej	1					sprzęt medyczny	Urządzenie PET z detektorem cyfrowym o dużym polu widzenia wraz z 64 rzędowym tomografem komputerowym wraz z źródłami do kontroli jakości przez cały czas trwania gwarancji - zakup, dostawa i montaż z adaptacją pomieszczeń. Bramkowanie oddechowe.
107	myjnia przelotowa do mycia i dezynfekcji endoskopów	pracownia endoskopowa oddziału gastroenterologii i Kliniki Chorób Wewnętrznych	3					sprzęt medyczny	Myjnia-dezynfektor do endoskopów giętkich / przelotowa, do zabudowy w ścianę, / dwustanowiskowa. / Wyposażenie: dwie niezależnie pracujące komory / dezynfekcyjne, pompy środków myjących i / dezynfekcyjnych niezależnie dla każdego kanału / endoskopowego, stała kontrola przepływu i / szczelności kanałów, sterowanie mikroprocesorowe, / możliwość współpracy z zewnętrznym programem / komputerowym, wbudowana drukarka, identyfikacja / endoskopu i użytkownika, za pomocą skanera, auto dezynfekcja termiczna. W skład urządzenia musi Zewnętrzny zmiękczacz wody z systemem / trójstopniowej fltracji. przyłączy do endoskopów
108	szafa do przechowywania endoskopów	pracownia endoskopowa oddziału gastroenterologii i Kliniki Chorób Wewnętrznych	2					sprzęt medyczny	Szafa endoskopowa z możliwością rozbudowy o kolejne moduły/stanowiska) umożliwiające przechowywania min.: 8 endoskopów przez okres min 28 dni. Kompatybilność z (posiadanym) programem do archiwizacji badań w celu ciągłego monitorowania stanu endoskopów oraz kontroli dostępu użytkowników. wnętrze komory ułatwiające mycie. Kolorowe oświetlenie nad każdym stanowiskiem w celu identyfikacji bieżącego stanu endoskopu. Suszenie endoskopów powietrzem klasy medycznej bez konieczności podgrzewania powietrza w celu zminimalizowania ryzyka wtórnej kontaminacji. Współpraca z czytnikami RFID endoskopów do identyfikacji osoby obsługującej i ID endoskopu w celu śledzenia drogi endoskopów w procesie przygotowania ich do ponownego użycia
109	aparat usg	oddział gastroenterologii	1					sprzet medyczny	aparat usg – 3 techniki detekcji obrazowania harmonicznego – szerokopasmowe, z inwersją impulsu i filtrowana; HI-REZ+ – 5 generacja filtrów adaptacyjnych zwiększających rozdzielczość obrazu w czasie rzeczywistym, Spatial Compound Imaging – jednoczesne przestrzenne skanowanie wiązki pod wieloma kątami i różnymi częstotliwościami / w czasie rzeczywistym: emisja i odbiór (obrazowanie typu Compound), Color Doppler (CFM), Power Doppler (CFA), Power Doppler kierunkowy (DCFA), Głowica liniowa(Micro Piezo-Composite Transducer Technology głowica convex,Głowica Liniowa (technologia CMUT), Oprogramowanie Elastografii Strain (Statyczne, Oprogramowanie do pomiaru współczynnika Oprogramowanie elastografii falii poprzecznej (Shear Wave Measurement) wątroby,
110	kolonoskop	pracownia endoskopowa oddziału gastroenterologii i Kliniki Chorób Wewnętrznych	4					sprzet medyczny	Kolonoskop HDTV posiadających średnicę sondy max 12,8 mm, średnica kanału min.: 3,7mm, długość robocza 1550-1690mm, pole widzenia min 160°, podwójna głębia ostrości w zakresach min.: 1,5-5,5 mm (tryb bliski) oraz 3-100 mm (tryb normalny), łączenie obrazów przy dwóch różnych ogniskowych w jeden obraz o ciągłej ostrości, regulowana zmienna sztywność sondy, Konstrukcja sondy z zastosowaniem wspomagania przełożenia siły popychania i obrotu wzdłuż endoskopu endoskopu. Dezynfekcja bez nakładek uczelniających, możliwość identyfikacji w myjni i szafie poprzez zintegrowany wewnątrz aparatu chip RFID. (Współpraca z posiadanym torem wizyjnym 4K)
111	kardiomonitor	pracownia endoskopowa oddziału gastroenterologii i Kliniki Chorób Wewnętrznych, sala wybudzeń	4					sprzet medyczny	kardiomonitor niezbędny do nadzoru pacjenta po znieczuleniu ogólnym: pomiar rytmu seca, ciśnienia i saturacji. Ponieważ aktualnie większość pacjentów wybiera badanie endoskopowe w sedacji, dzięki nowoczesnemu sprzętowi na sali wybudzeń, można pozwolić dochodzić pacjentom do dobrej formy po znieczuleniu pod nadzorem pielęgniarki
112	oprogramowanie do archiwizacji i opisu badań endoskopowych	pracownia endoskopowa oddziału gastroenterologii i Kliniki Chorób Wewnętrznych plus pracownia ambulatoryjna i pracownia endoskopii oddziału pulmonologii	1					oprogramowanie niezbędne do sprzętu medycznego	1.Stacja robocza (obudowa tower, procesor Intel serii Core i5, pamięć RAM 16GB, SSD 256GB, HDD 1TB, napęd optyczny DVD+/-RW, port 1xCOM RS232, system / operacyjny Windows 11 Professional PL) 2.Monitor LCD 27" 3.Zasilacz awaryjny UPS 4.Drukarka kolorowa A4 5.Klawiatura, mysz / bezprzewodowa 6. Karta do przechwytywania obrazu w jakości HD 7. Okablowanie instalacyjne do procesorów Elementy zestawu sekretarskiego: 1.Stacja robocza (obudowa tower, procesor Intel serii Core i5, pamięć RAM 16GB, SSD 256GB, napęd optyczny DVD+/-RW, system operacyjny Windows 11 Professional PL OEM) 2. Monitor LCD 27" 3. Zasilacz awaryjny UPS 4.Klawiatura, mysz bezprzewodowa. Dodatkowa licencja sieciowa (network client) do opisywania badań, bez możliwości przechwytywania obrazu. Zawiera między innymi: Terminarz do planowania, elektroniczną historię pacjenta, statystyki oraz kontrolę kosztów, odpowiednią licencję Microsoft SQL CAL, usługę wdrożenia oprogramowania i szkolenia przez autoryzowany serwis.
113	gastroskop	pracownia endoskopowa oddziału gastroenterologii i Kliniki Chorób Wewnętrznych	3					sprzęt medyczny	Gastroskop HDTV z dodatkowym kanałem wodnym,średnica kanału 2,8 mm, średnica sondy max 9,6 mm, podwójna głębia ostrości w zakresach min.: 1,5-5,5 mm oraz 3-100 mm, funkcja łączenie obrazów przy dwóch różnych ogniskowych w jeden obraz o ciągłej ostrości, dezynfekcja bez nakładek uczelniających, możliwość identyfikacji w myjni i szafie poprzez zintegrowany wewnątrz aparatu chip RFID . (Współpraca z posiadanym torem wizyjnym 4K).
114	Łóżko pacjenta	pracownia endoskopowa oddziału gastroenterologii i Kliniki Chorób Wewnętrznych, sala wybudzeń	4					sprzęt medyczny	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. / Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. / Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 160 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. / Wymiary zewnętrzne łóżka: / Długość całkowita: 2160 mm, (± 40 mm) / Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami max. 930 mm (wymiar leża 800x2000) / Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome / Zasilanie elektryczne 220/230 V / Szczelność układu elektrycznego IPX6 / Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału / Elektryczne regulacje: / - segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) / - segment uda 0-45° (± 5°), / - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-16° (± 2°), / - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-16° (± 2°), / - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. / Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: / 360 do 900 mm (± 20 mm) / Łóżko sterowane przewodowym pilotem z podświetleniem / Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łózka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. / Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. / Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. / Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. / Leże wypełnione płytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. / W płytach specjalne otwory do montażu pasów do unieruchomienia pacjenta. / Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego / Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 200 mm / Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 10 mm (± 2 mm), odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy. / Możliwość wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna / Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką, wyposażone w materac oraz szafkę przyłóżkową
115	zestaw endoskopowy	pracownia endoskopowa oddziału gastroenterologii i Kliniki Chorób Wewnętrznych	2					sprzęt medyczny	TOR ENDOSKOPOWY z wyposażeniem współracujący z (posiadanymi) endoskopami HDTV oraz (posiadanym) programem do archiwizacji badań endoskopowych. Zestaw zawierający na wyposażeniu minimum: / 1) Wideoprocesor z wbudowanym źrodłem światła w technologii 5 LED z obrazowaniem w standardze 4K (sygnał wyjsciowy 12G-SDI) oraz obrazowaniem w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny i cyfrowy.Obrazowanie dichromatyczne - ułatwiające identyfikację miejsca krwawienia. Procesor posiadający wyjście i wejście sygnału cyfrowego w standardzie min.:SDI. Możliwość regulacji koloru i jasności w zakresie minimum: 15 stopniowym. Procesor kompatybilny z (posiadanymi) wideoendoskopami pracującymi w standardzie HDTV. 2) Monitor w rozmiarze min.: 31" o rozdzielczości 4K), z funkcją klonowania sygnału cyfrowego poprzez wyjście w standardzie min.: 12G-SDI, Wyświetlanie w trybie PIP, POP. Zaawansowana funkcja tworzenia ostrego obrazu poprzez wzmocnienie struktury i koloru.Zakres koloru powyżej 1 mld. Zasilanie bez zewnętrznego zasilacz - bezpośrednio z sieci 230V, / 3) Insuflator CO2 Urządzenie posiadające funkcję min 2 stopniowej regulacji czasu podawania gazu, wskaźnik ciśnienia, zawór bezpieczeństwa oraz wszelkie niezbędne elementy służące do podłączenia systemu do posiadanych zestawów do badań endoskopowych wraz z butelką kompatylilną z posiadanym żródłem światła/procesorem. / 4) Pompa podawania wody obsługiwaną z poziomu przycisku na rękojeści posiadanych endoskopów HDTV z możliwością regulacji mocy5) Ssak endoskopowy współpracujący z workami jednorazowymi ,płynna regulacja mocy ssania, maksymalne podciśnienie do -95 kPa; 3 poziomy prędkości w zakresie 40-60l/min
116	zestaw do wykonywanie badania endosonograficznego	pracownia endoskopowa oddziału gastroenterologii i Kliniki Chorób Wewnętrznych	1					sprzęt medyczny	TOR ENDOSKOPOWY z wyposażeniem współracujący z (posiadanymi) endoskopami HDTV oraz (posiadanym) programem do archiwizacji badań endoskopowych. Zestaw zawierający na wyposażeniu minimum: / 1) .Procesor ultrasonograficzny: diagnostyczny mobilny system USG przeznaczony do zastosowań w ultrasonografii endoskopowej (endosonografii EUS/ EUS z biopsją aspiracyjną cienkoigłową) dla oceny stopnia zaawansowania nowotworów przewodu pokarmowego, różnicowania guzów podśluzówkowych, diagnostyki i zabiegów w przebiegu chorób dróg żółciowych i trzustki oraz odpowiednio do ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej (EBUS/ EBUS TBNA - z przezskrzelową biopsją cienkoigłową) dla oceny węzłów chłonnych i stopnia zaawansowania raka płuca. Kompatybilny z endoskopami ultrasonograficznymi: GF-UE190, GF-UE290, GF-UCT180, GF-UCT260, PVT-375BT, PLT-705BT, PLT-1005BT​. Technologia obrazowania naczyń krwionośnych o ultrawolnym przepływie (Superb Micro-Vascular Imaging - SMI) rozszerza zakres widocznego przepływu krwi, umożliwiając skuteczną i dokładną diagnozę podczas oceny zmian chorobowych, cyst, chorób zapalnych i nowotworów​. / Elastografia fali poprzecznej nowej generacji: pomiar fali poprzecznej 2D obsługiwany przez różne inteligentne mapy w celu zapewnienia dynamicznego wyświetlania sztywności tkanki. 2) Monitor w rozmiarze min.: 31" o rozdzielczości 4K), z funkcją klonowania sygnału cyfrowego poprzez wyjście w standardzie min.: 12G-SDI, Wyświetlanie w trybie PIP, POP. Zaawansowana funkcja tworzenia ostrego obrazu poprzez wzmocnienie struktury i koloru.Zakres koloru powyżej 1 mld. Zasilanie bez zewnętrznego zasilacz - bezpośrednio z sieci 230V, / 3) Insuflator CO2 Urządzenie posiadające funkcję min 2 stopniowej regulacji czasu podawania gazu, wskaźnik ciśnienia, zawór bezpieczeństwa oraz wszelkie niezbędne elementy służące do podłączenia systemu do posiadanych zestawów do badań endoskopowych wraz z butelką kompatylilną z posiadanym żródłem światła/procesorem. / 4) Pompa podawania wody obsługiwaną z poziomu przycisku na rękojeści posiadanych endoskopów HDTV z możliwością regulacji mocy 5) Ssak endoskopowy współpracujący z workami jednorazowymi ,płynna regulacja mocy ssania, maksymalne podciśnienie do -95 kPa; 3 poziomy prędkości w zakresie 40-60l/min
117	zestaw do dyssekcji podśluzówkowej	pracownia endoskopowa oddziału gastroenterologii i Kliniki Chorób Wewnętrznych	1					sprzęt medyczny	Diatermia chirurgiczna przeznaczona do dostarczania prądu wysokiej częstotliwości (prądu HF) do cięcia i/lub koagulacji tkanek / Możliwość rozbudowy o przystawkę argonowa obsługiwaną z poziomu diatermii, ewakuator dymów z pola operacyjnego / Współpracy z preparatorem tkanek miękkich za pomocą strumienia cieczy z możliwością zamontowania diatermii na jednej platformie jezdnej / Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza minimum 9,8" (powyżej 10 cali punkty) / Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelną informacją dla użytkownika podawana w Ohm / Możliwość tworzenia min 300 programów / Możliwość utworzenia min. 3 podprogramów w każdym programie z różnymi nastawami cięcia, koagulacji mono oraz bipolarnej. Możliwość wchodzenia w podprogramy przez operatora z poziomu sterylnego uchwytu monopolarnego ( 5 podprogamów i więcej punkty) / Uniwersalne gniazdo bipolarne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu - 2 Pin w rozstawie 22mm i 29 mm (+/- 1 mm) oraz kabli z wtykiem 1 Pin 8/4mm / Uniwersalne 2 gniazda monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi typ Bovie Jack oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów / Uniwersalne gniazdo neutralne, które pozwala na podłączenie wtyczki Ø 6,35 mm i wtyczki z 2 bolcami / Aparat umożliwiający równoczesne podpięcie max 3 instrumentów jednocześnie
118	Diatermia wraz z przystawką argonową do zaawansowanych procedur endoskopowych	pracownia endoskopowa oddziału gastroenterologii i Kliniki Chorób Wewnętrznych	1					sprzęt medyczny	Diatermia z przystawką argonową / Diatermia chirurgiczna przeznaczona do dostarczania prądu wysokiej częstotliwości (prądu HF) do cięcia i/lub koagulacji tkanek. / Możliwość rozbudowy o przystawkę argonowa obsługiwaną z poziomu diatermii, ewakuator dymów z pola operacyjnego / Możliwość współpracy z preparatorem tkanek miękkich za pomocą strumienia cieczy z możliwością zamontowania diatermii na jednej platformie jezdnej / Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza minimum 9,8" (powyżej 10 cali punkty) / Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelną informacją dla użytkownika podawana w Ohm / Możliwość tworzenia min 300 programów / Możliwość utworzenia min. 3 podprogramów w każdym programie z różnymi nastawami cięcia, koagulacji mono oraz bipolarnej. Możliwość wchodzenia w podprogramy przez operatora z poziomu sterylnego uchwytu monopolarnego ( 5 podprogamów i więcej punkty) / Uniwersalne gniazdo bipolarne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu - 2 Pin w rozstawie 22mm i 29 mm (+/- 1 mm) oraz kabli z wtykiem 1 Pin 8/4mm / Uniwersalne 2 gniazda monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi typ Bovie Jack oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów / Uniwersalne gniazdo neutralne, które pozwala na podłączenie wtyczki Ø 6,35 mm i wtyczki z 2 bolcami / Aparat umożliwiający równoczesne podpięcie max 3 instrumentów jednocześnie / Aparat z wymiennymi gniazdami przyłączeniowymi - wymiana gniazd odbywa się bez otwierania obudowy aparatu / Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana do min. 330 W / Min 3 tryby cięcia monopolarnego i 5 trybów koagulacji monopolarnej / Tryb cięcia i koagulacji bipolarnej / Oddzielne programy do polipektomii i sfinkterotomii polegające na automatycznym doborze parametrów mocy prądów z możliwością ustawienia 4 poziomów czasu trwania cięcia oraz 10 poziomów interwału cięcia / Możliwość jednoczasowej pracy koagulacji przy użyciu dwóch instrumentów monopolarnych / Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej / Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej / Bezprzewodowa komunikacja z aparatem - np. do celów serwisowych / Możliwość regulacji : / a) jasności / b) natężenia dźwięku / c) języka / Przystawka argonowa współpracująca z diatermią obsługiwana z poziomu panelu diatermii – 1 szt.
119	diatermia zabiegowa do polipektomii	pracownia endoskopowa oddziału gastroenterologii i Kliniki Chorób Wewnętrznych	1					sprzęt medyczny	Diatermia endoskopowa / Diatermia chirurgiczna przeznaczona do dostarczania prądu wysokiej częstotliwości (prądu HF) do cięcia i/lub koagulacji tkanek / Możliwość rozbudowy o przystawkę argonowa obsługiwaną z poziomu diatermii, ewakuator dymów z pola operacyjnego / Współpracy z preparatorem tkanek miękkich za pomocą strumienia cieczy z możliwością zamontowania diatermii na jednej platformie jezdnej / Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza minimum 9,8" (powyżej 10 cali punkty) / Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelną informacją dla użytkownika podawana w Ohm / Możliwość tworzenia min 200 programów / Możliwość utworzenia min. 3 podprogramów w każdym programie z różnymi nastawami cięcia, koagulacji mono oraz bipolarnej. Możliwość wchodzenia w podprogramy przez operatora z poziomu sterylnego uchwytu monopolarnego ( 5 podprogamów i więcej punkty) / Uniwersalne gniazdo bipolarne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu - 2 Pin w rozstawie 22mm i 29 mm (+/- 1 mm) oraz kabli z wtykiem 1 Pin 8/4mm / Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi typ Bovie Jack oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów / Uniwersalne gniazdo neutralne, które pozwala na podłączenie wtyczki Ø 6,35 mm i wtyczki z 2 bolcami / Aparat z wymiennymi gniazdami przyłączeniowymi - wymiana gniazd odbywa się bez otwierania obudowy aparatu / Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana do min. 330 W / 1 tryb cięcia monopolarnego i 2 tryby koagulacji monopolarnej / Tryb cięcia i koagulacji bipolarnej / Oddzielne programy do polipektomii i sfinkterotomii polegające na automatycznym doborze parametrów mocy prądów z możliwością ustawienia 4 poziomów czasu trwania cięcia oraz 10 poziomów interwału cięcia / Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej / Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej / Bezprzewodowa komunikacja z aparatem - np. do celów serwisowych / Możliwość regulacji : / a) jasności / b) natężenia dźwięku / c) języka
120	Zestaw do endoskopii / kapsułkow	oddział gastroenterologii	1					sprzęt medyczny	Zestaw do badania metodą kapsułkową z możliwością podglądu obrazu kapsułki w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu LCD odbiornika. W zestawie: - komputer wraz z oprogramowaniem umożliwiającym zgranie, odczyt oraz wykonanie opisu zarejestrowanego badania, - licencja, - płyta instalacyjna z oprogramowaniem, - rejestrator danych wraz z pasem, - ładowarka do rejestratora z przewodem zaislającym, - przewód USB łączący komputer z rejestratorem danych, - instrukcja obsługi, - walizka; Kapsułka do jelita cienkiego, zestaw zawiera 20 kapsułek do badania jelita cienkiego
121	zestaw ochron radiologicznych	pracownia endoskopowa Kliniki Chorób Wewnętrznych i oddziału Gastroenterologii	1					sprzęt medyczny	Fartuch ochronny RTG Standard JA 0,5 10 szt. Plus 10 szt. Ochron na tarczycę, wieszak 2 szt., / Okulary ochronne RTG Maxi 5 OX 0,75 mm Pb 5 par. Parawan / ochronny RTG Pojedynczy PJ 0,5 mm Pb 90x100 , Parawan / ochronny RTG Pojedynczy PJ 0,5 mm Pb 70x100
122	gastroskop dwukanałowy	pracownia endoskopowa Kliniki Chorób Wewnętrznych i oddziału Gastroenterologii	1					sprzęt medyczny	Minimalne parametry gastroskopu wideo HDTV; Średnica sondy 12,6 mm, średnica kanału roboczego 2,8/3,7 mm; kąt zagięcia końcówki góra/dół 210/90 stopni; prawo/lewo 100/100 stopni; długość / robocza 1030 mm; pole widzenia 140 stopni; głębia ostrości 2-100 mm, kompatybilnośc z posiadanym sprzętem endoskopowym
123	gastroskop terapeutyczny	pracownia endoskopii Kliniki Chorób Wewnętrznych i oddziału Gastroenterologii	1					sprzet medyczny	Gastroskop Terapeutyczny HDTV o średnicy sondy max 11 mm, z kanałem roboczym min.: 3,7 mm, współpracujący z posiadanym torem wizyjnym min.: HDTV, dezynfekcja bez nakładek uczelniających, możliwość identyfikacji w myjni i szafie poprzez zintegrowany wewnątrz aparatu chip RFID.
124	Analizator składu masy ciała	oddział gastroenterologii i poradnia gastroenterologiczna	1					sprzęt medyczny	Pomiar masy ciała, / Całkowita zawartość wody w organizmie, / Masa mięśni szkieletowych,masa tkanki tłuszczowej, / Segmentalna analiza tkanki tłuszczowej i mięśniowej, / Poziom trzewnej tkanki tłuszczowej, / BMI, / Wskaźnik WHR / Podstawowa przemiana materii, / Woda wewnątrzkomórkowa i zewnątrzkomórkowa, / Beztłuszczowa masa ciała / Historia składu ciała
125	duodenoskop	pracownia Kliniki Chorób Wewnętrznych i oddziału Gastroenterologii	1					sprzet medyczny	Duodenoskop (z trybami blokowania prowadnic elewatorem w dwóch płaszczyznach poziomej i pionowej, jednorazową, rozbieralną końcówką dystalną, średnicą sondy max 11,3 mm, średnica kanału roboczego min.: 4,2 mm, kąt zagięcia końcówki góra/dół min.: 120/90°, Kompatybilny z posiadanym torem wizyjnym
126	Aparat do znieczulenia	KITIA/BLOK OPERACYJNY	13					sprzęt medyczny	Urządzenie, które podaje pacjentom gazy znieczulające oraz gazy oddechowe. Służy do prowadzenia znieczulenia ogólnego oraz monitorowania stanu chorego w trakcie znieczulenia. Powinno zawierać oprócz podstawowych funkcji również: / system automatycznej regulacji przepływu świeżych gazów w celu osiągnięcia docelowego FiO2 oraz zakładanego końcowo wydechowego poziomu środka anestetycznego, w określonym przez użytkownika czasie i możliwością automatycznego ustawiania przepływu gazów do pracy z minimalnymi przepływami); / elektroniczne sterowane parowniki (2 szt.); / monitorowanie minimalnego stężenia tlenu; / dodatkowa kaseta wydechowa; / różne tryby wentylacji automatycznej VC, PC PRVC, SIMV, PS oraz tryb manualny; możliwość porwadzenia zneczulenia w systemie minima flow co ogranicza emisję gazów anestetycznych do atmosfery.
127	Wózek anestezjologiczny	KITIA/BLOK OPERACYJNY	15					wyposażenie medyczne	Wózek jezdny przeznaczony do podręcznego przechowywania leków oraz jednorazowego sprzętu medycznego wykorzystywanego podczas znieczuleń i procedur anestezjologicznych. Konstrukcja wózka obejmuje co najmniej pięć pojemnych szuflad, wytrzymały blat roboczy, pojemniki na drobne materiały jednorazowego użytku oraz możliwość mocowania dodatkowych wieszaków i akcesoriów. Wózek wyposażony jest w blokowane kółka zapewniające mobilność i stabilność. / Konstrukcja wózka powinna być zaprojektowana z materiałów trwałych (wysokiej jakości aluminium lub stali nierdzewnej, pokryty powłokami o właściwościach antybakteryjnych zapewnających bezpieczeństwo użytkowania w środowisku medycznym), optymalnie - poddających się recyklingowi.
128	Specjalistyczne łóżko intensywnej terapii dla pacjentów nienormatywnych	KITIA/BLOK OPERACYJNY	1					wyposażenie medyczne	Łóżko intensywnej terapii zawierające materac przeciwodleżynowu, charakteryzujące się zwiększoną nośnością (udźwig łóżka co najmniej 450kg), szeroką powierzchnia leżenia z możliwoścą regulacji szerokości i długości leża lub zastosowanie poszerzonego/wydłużonego materaca, co zwiększa komfort pacjenta. Ponadto charakteryzuje się zaawansowaną regulacją pozycji (w pełni elektryczna regulacja wysokości, nachylenia oparcia, segmentu ud i łydek, a także funkcja pozycji anty-Trendelenburga i Trendelenburga) z system wspomagającym pielęgnację i mobilizację pacjenta. Powinno zawierać różnież zintegrowaną wagę medycznę oraz możliwość integracji z urządzeniami monitorującymi i wyposażeniem intensywnej terapii. Wykonane z wysokiej jakości materiałów z powłokami antybakteryjnymi.
129	Kardiomonitor anestezjologiczny wysokiej klasy	KITIA/BLOK OPERACYJNY	11					sprzęt medyczny	Kompleksowy system monitorowania pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym, wyposażony w monitor z ekranem dotykowym oraz zestaw niezbędnych akcesoriów pomiarowych. W skład zestawu wchodzą: podstawowy przewód EKG, główny przewód EKG umożliwiający pełny zapis, wielorazowy czujnik do pomiaru SpO₂ (gumowy na palec oraz klips na ucho), zestaw mankietów do pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP) w trzech rozmiarach dla dorosłych – z możliwością wymiany na zestaw pediatryczny – wielorazowy czujnik temperatury oraz przewody do podłączenia przetworników do pomiaru ciśnienia inwazyjnego (IBP). / System, oprócz standardowych parametrów życiowych, powinien umożliwiać: / – ciągłe monitorowanie ciśnienia tętniczego, / – ocenę przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (TOF, PTC), / – pomiar głębokości znieczulenia (np. w technologii BIS lub równoważnej). / Monitor powinien być wyposażony w zintegrowany, przenośny moduł transportowy z wytrzymałą baterią, zaawansowane oprogramowanie oraz mieć możliwość integracji z centralnym systemem monitorowania. / System powinien bazować na akcesoria wielokrotnego użytku, które można dezynfektować (np. przewody, mankiety) oraz zawierać energooszczędne technologie, co pozwoli ograniczyć ilość odpadów medycznych i zużycie energii.
130	Ultrasonograf	KITIA/BLOK OPERACYJNY	2					sprzęt medyczny	Apart USG przenośny, z możliwością pełnej dezynfekcji monitora i panelu obsługi, z trzema głowicami (typu convex, liniowa jedna lud dwie – o różnym zakresie częstotliwości, sektorowa w opcji gdy jedna głowica liniowa), z podstawą jezdną i baterią oraz z panelem dotykowm
131	Bronchoskop z torem wizyjnym	KITIA/BLOK OPERACYJNY	3					sprzęt medyczny	Zestaw przeznaczony do diagnostyki i zabiegów w obrębie dróg oddechowych, składający się z giętkiego fiberoendoskopu oraz kompaktowego, mobilnego systemu wizyjnego. Umożliwia wykonywanie bronchoskopii przy łóżku pacjenta, jak i w warunkach ratunkowych (w tym w czasie trudnych intubacji na bloku operacyjnym). System powinien oferować wysoką jakość obrazu w czasie rzeczywistym, intuicyjną obsługę oraz łatwą dezynfekcję.
132	Wideolaryngoksop	KITIA/BLOK OPERACYJNY	3					sprzęt medyczny	Wideolaryngoskop z torem wizyjnym bezpośrednio przymocowanym do rękojeści lub możliwością podłączenia do zewnętrznego toru, z panelem dotykowym, baterią i wymiennymi łyżkami, które są welokrotnego użytku (wymagają dezynfekcji), co pozwala ogarniczyć ilość odpadów medycznyc
133	Aparat do przerywanego ucisku pneumatycznego kończyn dolnych z zestawem akcesoriów	KITIA/BLOK OPERACYJNY	6					sprzęt medyczny	Aparat do przerywanego ucisku pneumatycznego służący do mechanicznej profilaktyki zakrzepicy żył kończyn dolnych. Z panelem elektronicznym i zestawm jednopacjentowych mankietów.
134	Cyfrowy system drenażu klatki piersiowej	KITIA/BLOK OPERACYJNY	4					sprzęt medyczny	Przenośny system do sterowanego cyfrowego drenażu klatki piersiowej, który umożliwia ciągłe pomiary przecieków powietrza oraz objętości drenowanych płynów, prezentując dane w czasie rzeczywistym na ekranie obslugiwanym dotykowo. Zestaw zawierający zasadnicze urządzenie, bazę do ładowania oraz pojemniki jednorazowe. System pozwala na redukcję ilosci plastikowych odpadów.
135	Urządzenie do wczesnej mobilizacji pacjentów	KITIA/BLOK OPERACYJNY	2					sprzęt medyczny	Wielofunkcyjne urządzenie przeznaczone do wczesnej mobilizacji pacjentów, które łączy funkcje łóżka, stołu pionizującego oraz fotela, umożliwiając płynne przechodzenie pacjenta między pozycjami leżącą, siedzącą i stojącą bez konieczności przesiadania się na inne urządzenia.​ Powinno cechować się wielopozycyjnością, zdalnym sterowaniem, łatowścią czyszczenia i wykonaniem zapewniajacym maksymalny komfort i bezpieczeństwo pacjenta oraz ergonomię pracy dla personelu.
136	Podnośnik dla pacjentów leżących	KITIA/BLOK OPERACYJNY	1					wyposażenie medyczne	Urządzenie przeznaczone do bezpiecznego i komfortowego przenoszenia pacjentów z ograniczoną mobilnością, np. pomiędzy łózkami. Wyposażony w stabilną ramę, siłownik elektryczny oraz nosidło, umożliwia obsługę jednej osoby przez personel medyczny bez nadmiernego wysiłku fizycznego.
137	System pomp infuzyjnych	KITIA/BLOK OPERACYJNY	1					sprzęt medyczny	Modułowe rozwiązanie do precyzyjnego i bezpiecznego podawania leków i płynów dedykowane dla jpacjentów poddawanych znieczuleniom i obserwacji pozniecuzleniowej. Planowany system składać się będzie z następujących elementów: pompy strzykawkowe (120 sztuk) z możliwością programowania objętości, szybkości i limitów bezpieczeństwa, oraz z oprogramowaniem do prowadzenia ciągłego znieczulenia dożylnego TIVA (funkcja TCI), każda pompa z baterią i możliwością pracy poza stacją; stacje dokujące (30 sztuk) umożliwiające jednoczesne zasilanie i organizację do 4 pomp; osłony ochronne (30 sztuk) i uchwyty mocujące (30 sztuk); moduł komunikacyjny umożliwiający integrację z systemami szpitalnymi i transmisję danych w czasie rzeczywistym oraz odpowiednie oprogramowanie zapewniające integrację z systemami informatycznymi oraz obsługę zdalną
138	Ssak elektryczny jezdny	KITIA/BLOK OPERACYJNY	10					sprzęt medyczny	Elektryczny ssak próżniowy z fukncją regulacji wydajności, z bezolejową, niskoobrotową, tłokową, cichą pompą ssącą i membranowym regulatorem podciśnienia.
139	Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej	KITIA/BLOK OPERACYJNY	4					sprzęt medyczny	Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej (CRRT) przeznaczony do leczenia pacjentów z niewydolnością nerek w warunkach intensywnej terapii. Urządzenie zapewnia precyzyjne sterowanie parametrami terapii, automatyczne monitorowanie przepływów i ciśnień oraz pełną kontrolę nad bilansem płynów. Obsługuje różne tryby terapii (np. CVVH, CVVHD, CVVHDF) i antykoagulacji (heparynowa, cytrynianowo-wapniowa). Powinien zawierać energooszczędne komponenty wspierające zrównoważoną eksploatację urządzenia.
140	Endoskopowa centrala ultrasonograficzna	Kliniczny Oddział Gruźlicy, Chorób Płuc, Alergologii i Chorób Wewnętrznych	1					sprzęt medyczny	kompaktowy procesor ultrasonograficzny, kompatybilny z endoskopami EUS, EBUS oraz minisondami firmy OLYMPUS. / Zaprojektowany do integracji na wózku endoskopowym. Oferuje obsługę trybu B, dopplera fali pulsacyjnej, przepływów o wysokiej rozdzielczości, / trybu Power Flow, echa harmonijnego tkanek R oraz P. Możliwość doposażenia w opcję badania z kontrastem CH-EUS, tryb elastografii oraz / tryb elastografii SWQ. Zestaw zawiera klawiaturę z ekranem dotykowym oraz gładzik. Możliwość wyświetlenia obrazów USG oraz endoskopowych na jednym monitorze w trybie PiP. Opcja oprogramowania Tryb CHE umożliwiający uzyskanie szczegółowych obrazów tkanki, wykorzystując właściwości środków kontrastowych.
141	Mini sonda usg do zmian obwodowych	Kliniczny Oddział Gruźlicy, Chorób Płuc, Alergologii i Chorób Wewnętrznych	1					sprzęt medyczny	Minisonda USG EBUS - Długość robocza min. 2050 mm, długość całkowita min. 2140 mm, średnica końcówki sondy min. 1,7 mm na długość min. 850 mm, proksymalnie maksymalna średnica sondy 2,0 mm, Częstotliwość 20MHz. Minimalna średnica kanału bronchoskopu dla samej sondy: 2,0 mm, 2,6mm. Napęd minisondy ultrasonograficznej, do stosowania z centralą ultrasonograficzną EU-ME2. Miniaturowa sonda EBUS. Minisonda USG EBUS - Długość robocza 2050 mm, długość całkowita 2140 mm, średnica końcówki sondy 1,7 mm na długość / 850 mm, proksymalnie maksymalna średnica sondy 2,0 mm, Częstotliwość 20MHz. Minimalna średnica / kanału bronchoskopu dla samej sondy: 2,0 mm, 2,6mm.
142	Wideobronchoskop ultrasonograficzny	Kliniczny Oddział Gruźlicy, Chorób Płuc, Alergologii i Chorób Wewnętrznych	1					sprzęt medyczny	Bonchoskop ultrasonograficzny wideo, średnica zewnętrzna sondy 6,3 mm, średnica kanału roboczego 2,2 mm, / długość robocza 600 mm, zakres zginania końcówki- góra 160°, dół 70°, głębia ostrości 2–50 mm, kąt widzenia 80 stopni, jednostopniowe / złącze. Zakres skanowania USG 65°
143	Lampa czołowa do operacji onkologicznych	Oddział Chirurgii Onkologicznej	2					sprzęt medyczny	• Standardowy czas pracy to 9 godzin. W ciągłej pracy przy pełnej mocy – około 4 godzin. / • Czas pełnego ładowania – około 4 godzin. / • Wskaźnik stanu naładowania. Wyświetla pozostały poziom naładowania baterii przy użyciu diod LED. / • Przewód USB z ładowarką sieciową E4-USB. / • Zintegrowany moduł separacji galwanicznej / • Zamknięta obudowa, brak połączeń po bokach, tylko kilka krawędzi. / • Waga tylko 81 g; wymiary 44 x 23 x 101 mm. / • Pochewka ułatwiająca zamocowanie źródło zasilania do paska lub ubrania. / • Technologia litowo-jonowa. / • Temperatura koloru ok. 4 000 K / • Wskaźnik odwzorowania koloru (CRI) > 90 / • Specjalny wskaźnik dla koloru czerwonego: R9 > 75 / • Aluminiowy korpus – chroni optykę przed kurzem i brudem / • Oświetlenie współosiowe: konstrukcja ze współosiowym oświetleniem zapewnia obraz bez cieni i umożliwia dobre oświetlenie miejsc trudnych do oglądu / • Jednorodne światło – jasne pole oświetlenia z równomiernym oświetleniem całego badanego obszaru od krańca do krańca / • Umocowana na opasce
144	Mobilny system rentgenowski z detektorem cyfrowym dedykowany do śródoperacyjnej radiografii tkanek i bioptatów	Oddział Chirurgii Onkologicznej	1					sprzęt medyczny	Nominalny wymiar ogniska lampy rentgenowskiej min. 50 µm / • Zakres wysokiego napięcia min 20 - 50 kV TAK, / • 7. Powierzchnia obrazowania detektora min. 120 mm x 150 mm / • Rozmiar piksela max. 50 µm / • Rozdzielczość przestrzenna w trybie kontaktowym min. 10 lp/mm / • Rozdzielczość detektora min. 2940 pikseli x 2304 pikseli / • Rozdzielczość kamery optycznej min. 15 megapikseli / • Obrazowanie rentgenowskie w trybie 3D (tomosynteza) z uzyskaniem obrazów płaszczyzn oddalonych o max. 1 mm, z możliwością rekonstrukcji obrazu 2D / • Możliwość płynnego nakładania obrazu kamery optycznej z obrazem / rentgenowskim / • Czas na uzyskanie obrazu max 60 sek. / • Auto-optymalizacja obrazu (automatyczne dostosowanie kontrastu) / • Ręczny lub automatyczny dobór parametrów ekspozycji / • Minimum dwa współczynniki powiększenia geometrycznego / • Maksymalny współczynnik powiększenia geometrycznego min. 2 / • Wskaźnik laserowy ułatwiający pozycjonowanie obrazowanego wycinka / • Bezpieczne otwieranie drzwi komory, wstrzymujące ekspozycję promieniowania / • Zabezpieczenie za pomocą kluczyka przed nieautoryzowanym użyciem / • Oprogramowanie umożliwiające współpracę z detektorem promieniowania gamma (obrazowanie wyników na ekranie urządzenia) / • Wymiary komory wewnętrznej - objętość dostępna dla próbki badanej / (długość x szerokość x wysokość) min. 28 cm x 30 cm x 28 cm) / • Budowa powierzchni wewnętrznej komory aparatu umożliwiająca / • Wymiary urządzenia (długość x szerokość x wysokość) max. 70 cm x 70 cm x 170 cm
145	Lampa do onkologicznej terapii fotodynamicznej	Oddział Chirurgii Onkologicznej	1					sprzęt medyczny	Lampa LED z ruchomą ramą o minimalnych parametrach / - Lampa ze światłem czerwonym do terapii fotodynamicznej (PTD) / - Zintegrowany wentylator z głowicą świetlną lampy / - Regulacja ramienia lampy przy zastosowaniu sprężyn gazowych w ramieniu nożycowym / - Minimalna ilość diod LED:128 / - Strumień światła: 53 lm przy 350mA 100% podczas pracy odpowiada ok. 227 mA/LED 15% / - Długość fali ok. 635 nm / - Regulowana dawka 1 do 99 J/cm2 / - Powierzchnia światła modelującego: naświetla się obszar o wymiarach 8 x 18 cm. Powierzchnia / skutecznego naświetlania wynosi 6 x 16 cm. / - Intensywność promieniowania Maks. ok. 77 mW/cm2 +/- 15 % (przy odległości leczenia 5 cm) / - Napięcie robocze 120 – 240 VAC, 50/60 Hz / - Pobór mocy Normalny tryb pracy: ok. 140 VA; tryb gotowości: ok. 85 VA
146	System chłodzenia skóry głowy	Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Chemioterapia w trybie jednodniowym	2					sprzęt medyczny	System składa się z urządzenia (jednostki głównej) oraz tzw. „onkoczepków”. Silikonowy czepek umieszczany jest na głowie pacjenta, następnie za pomocą przewodu łączony jest z urządzeniem schładzającym płyn wypełniający czepek. Urządzenie w sposób kontrolowany i precyzyjny reguluje temperaturę płynu w czepkach umieszczanych na pacjentach tak, aby na skutek miejscowego obkurczenia naczyń krwionośnych w powierzchownych warstwach skóry głowy uzyskać znaczną redukcję przepływu krwi przez jej obszar, ograniczając tym samym dawkę chemioterapeutyku, który dociera do wrażliwej na cytostatyki macierzy włosa.
147	Zakup i wdrożenie systemu do przechowywania i zarządzania próbkami nowotworowymi w celu wsparcia badań translacyjnych , diagnostycznych i klinicznych.	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ	1					sprzęt medyczny/ wyposażenie medyczne/ inne wyposażenie	BIOS L7 Siedem zatok (6 roboczych, 1 zapasowa), pojemność probówek – ok. 371 tys. kompletów 7x1mL + 3x0.3mL / • Probówki 1 mL - 2,641,734 szt. / • Probówki 0.3 mL - 1,148,436 szt. / • Rozmiary / • Cena urządzenia / • (w tym m.in. dostawa, instalacja, szkolenie, 12 mies. gwarancji, 5 lat kontraktu serwisowego, integracja z LIMS klienta) / • Cena kompletu probówek 1 mL i 0.3 mL do wypełnienia urządzenia / Długość urządzenia: 7.8 m / Szerokość urządzenia: 4.33 m / Wysokość urządzenia: 4.23 m / Długość pomieszczenia: 9.39 m / Szerokość pomieszczenia: 5.35 m / Wysokość pomieszczenia: 4.33 m / Wymagana powierzchnia pomieszczenia: 50.2 m2 Rozwiązania IT dla biobanków Urządzenie do automatycznego zakręcania i odkręcania probówek używanych do / biobankowania wyposażone w czytnik kodów 2D / Ręczne narzędzie do odkręcania odkręcania probówek używanych do / biobankowania, 8-kanałowe / DEFROSTER Automatyczne urządzenie do usuwania lodu z próbówek, pudełek i stojaków / System do automatycznej elektroforezy kwasów nukleinowych umożliwiający / kontrolę jakości wyizolowanego i przechowywanego gDNA, RNA, cfDNA oraz / bibliotek.Automatyczna stacja robocza z głowicą 96-kanałową do przenoszenia próbek krwi, / osocza, kwasów nukleinowych pomiędzy probówkami roboczymi a probówkami do biobankowania Stacja daje też możliwość realizacji innych procesów z zakresubiologii molekularnej (oczyszczanie na kuleczkach magnetycznych, podgrzewanie,wytrząsanie, PCR) / Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa z lampą UV, stelażem regulowanym o szerkości 1200mm / Wirówka z chłodzeniem / Wirówka z rotorem wychylnym na płytki wraz z odpowiednimi pokrywami zapobiegającymi biokontaminacji / Meble laboratoryjne,stelaże, półki naplastiki / Meble robione pod wymiar pomieszczenia i ze względu na ułożenie aparatury laboratoryjnej / Aparat do izolacji / System oczyszczania który wykorzystuje przetwarzanie cząstek magnetycznych do zautomatyzowanego oczyszczania lub izolacji DNA, RNA, białek i komórek z praktycznie dowolnego źródła

## narzędzia_specyfikacja
	Zestaw narzędzi - ONKOLOGIA MÓZGU
L.p.	Opis	Ilość
1.	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY OSTRY 9X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	2
2.	ROZWIERACZ TYP WEITLANER TĘPY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ 165 MM	1
3.	ODGRYZACZ KOSTNY TYP NORTHFIELD SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 210 MM	1
4.	ODGRYZACZ KOSTNY TYP BANE-HARTMANN ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 175 MM	1
5.	ODGRYZACZ KOSTNY TYP JANSEN ZAKRZYWIONY W KSZTAŁT LITERY "S" SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 190 MM	1
6.	KERRISON CZARNY, 3MM 130 STOPNI DO GÓRY, STANDARDOWA STOPKA DŁUGOŚĆ 180 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, GÓRNA CZĘŚĆ ZESPOLONA TRWALE Z DOLNĄ, WYPOSAŻONY W NIERUCHOMY WYPYCHACZ	1
7.	KERRISON CZARNY, 4MM 130 STOPNI DO GÓRY, STANDARDOWA STOPKA DŁUGOŚĆ 180 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, GÓRNA CZĘŚĆ ZESPOLONA TRWALE Z DOLNĄ, WYPOSAŻONY W NIERUCHOMY WYPYCHACZ	1
8.	SZCZYPCZ. LOVE-GRUENWALD, 3X10MM,180MM	1
9.	SZPATUŁKA MÓZG.OLVECRONA WKLĘSŁA 7+9 MM	1
10.	SZPATUŁKA MÓZG.OLVECRONA WKLĘSŁA 11+13MM	1
11.	SZPATUŁKA MÓZG.OLVECRONA WKLĘSŁA 15+18MM	1
12.	SZPATUŁKA MÓZG.OLVECRONA WKLĘSŁA 18+22MM	1
13.	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM	1
14.	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 20 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM	1
15.	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 6 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	1
16.	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 4 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	1
17.	DŹWIGNIA KOSTNA TYP LANGENBECK LEKKO ZAKRZYWIONA TĘPO ZAKOŃCZONA SZEROKOŚĆ 7,5 MM DŁUGOŚĆ 195 MM	1
18.	DŹWIGNIA KOSTNA TYP LANGENBECK LEKKO ZAKRZYWIONA TĘPO ZAKOŃCZONA SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 195 MM	1
19.	ŁYŻKA KOSTNA TYP VOLKMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 6,8 MM DŁUGOŚĆ 180 MM	1
20.	ŁYŻKA KOSTNA TYP VOLKMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 3,6 MM DŁUGOŚĆ 180 MM	1
21.	MIKROPENSETA YASARGIL,0,9MM,200MM	1
22.	MIKRO PINCETA NOIR BAGN.0,9MM 90MM	1
23.	PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	1
24.	MIKROPINCETA YASARGIL, SZCZ. 5MM, 200 MM	1
25.	MIKROPINCETA YASARGIL, SZCZ. 3MM, 200 MM	1
26.	PINCETA CHIRURGICZNA TYP WAUGH DELIKATNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	1
27.	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM	11
28.	UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM	1
29.	PROSEKTOR DAVIS, DWUSTRONNY, 245 MM	1
30.	ELEWATOR Z RASPATOREM TYP FREER DWUSTRONNY TEPO/OSTRY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZYCH 4 MM I 3,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	1
31.	KANIULA DO PŁUKANIA ŻYŁ DŁ.150MM KOŃCÓWKA Z KULKĄ O ŚREDNICY 4MM	1
32.	KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 3,0MM DŁ. KRZWIZNY 110MM.	1
33.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 160 MM	10
34.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM DŁUGOŚĆ 125 MM	5
35.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED PROSTE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM DŁUGOŚĆ 125 MM	5
36.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	1
37.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	2
38.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	2
39.	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 205 MM	2
40.	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE BAKEY SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 165 MM	2
41.	NOŻYCZKI TYP SCHMIEDEN-TAYLOR DŁUGOŚĆ 155MM ODGIĘTE DO GÓRY JEDNO OSTRZE Z KULKĄ	1
42.	NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE PROSTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE	1
43.	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TĘPE	1
44.	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP MAYO PROSTE OSTRZA TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 155 MM	1
45.	ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 50° ROZSTAW SZCZĘK 14 MM DŁUGOŚĆ 110 MM	3
46.	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁ. 265MM BEZ ZAMKA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM SKOK ZĄBKÓW 1,25MM	1
47.	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM.	1
48.	MISKA NERKOWATA STALOWA DŁ.170MM	1
49.	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ0,06 LITR.WYMIARY 6,1X4,2X3,0CM.	1
50.	APLIKATOR ZACISKOW RANEY	2
51.	NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 180 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ	1
52.	KABEL DWUBIEGUNOWY 8/4MM	1
53.	GOLDTIP PINCETA BIPOLARNA PROSTA ROZMIARY : 230/125/0,5MM	1
54.	GOLDTIP PINCETA BIPOLARNA PROSTA ROZMIAR : 190/90/0,7MM	1
55.	GOLDTIP PINCETA BIPOLARNA PROSTA ROZMIAR : 190/90/1,5MM	1
56.	PROSEKTOR YASARGIL,GIETKI UCHWYT DLA DZIECI, ŚREDNICA 4 MM	1
57.	PROSEKTOR YASARGIL,GIETKI UCHWYT DLA DOROSŁYCH,ŚREDNICA 7 MM	1
58.	ZAWÓR REGULOWANY SSANIE CERULLO	1
59.	KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 403X250X80-105 MM, BEZ NÓŻEK ZAOKRĄGLONE RANTY, FALISTA STRUKTURA DNA	1
60.	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	1
61.	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ	1

	Zestaw narzędzi - Do Usuwania Guza Kręgosłupa Szyjnego
1	HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15	1
2	HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 64X20 MM DŁUGOŚĆ 210 MM	2
3	ODGRYZACZ KOSTNY TYP JANSEN ZAKRZYWIONY W KSZTAŁT LITERY "S" SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 190 MM	1
4	ODGRYZACZ KOSTNY TYP LEKSELL Z PODWÓJNĄ PRZEKŁADNIĄ WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 5X16 MM DŁUGOŚĆ 245 MM	1
5	MŁOTEK TYP HAJEK WAGA GŁOWY 140 GR WAGA CAŁKOWITA 210 GR ŚREDNICA 27 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	1
6	POBIJAK KOSTNY TYP CASPAR ŚREDNICA GŁÓWKI 5 MM DŁ. 200 MM	1
7	ROZWIERACZ TYP WEITLANER TĘPY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ 165 MM	1
8	KERRISON CZARNY, 1MM 130 STOPNI DO GÓRY, STANDARDOWA STOPKA DŁUGOŚĆ 200 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, GÓRNA CZĘŚĆ ZESPOLONA TRWALE Z DOLNĄ, WYPOSAŻONY W NIERUCHOMY WYPYCHACZ,	1
9	KERRISON CZARNY, 2MM 130 STOPNI DO GÓRY, CIENKA STOPKA DŁUGOŚĆ 200 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, GÓRNA CZĘŚĆ ZESPOLONA TRWALE Z DOLNĄ, WYPOSAŻONY W NIERUCHOMY WYPYCHACZ,	1
10	KERRISON CZARNY, 3MM 130 STOPNI DO GÓRY, CIENKA STOPKA DŁUGOŚĆ 200 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, GÓRNA CZĘŚĆ ZESPOLONA TRWALE Z DOLNĄ, WYPOSAŻONY W NIERUCHOMY WYPYCHACZ,	1
11	ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI CZĘŚCIOWO ZĄBKOWANE 2MM	1
12	ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI CZĘŚCIOWO ZĄBKOWANE 3MM	1
13	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁ. 265MM BEZ ZAMKA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM SKOK ZĄBKÓW 1,25MM	1
14	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM	1
15	ŁYŻKA DO ZATOK.OWALNA #2	1
16	ŁYŻECZKA SZYJNA BAGNETOWA 00 FS,DŁ. 215MM	1
17	ŁYŻECZKA SZYJNA BAGNETOWA 000 FS,DŁ. 215M	1
18	ŁYŻECZKA SZYJNA BAGNETOWA 0 FA, DŁ. 215MM	1
19	ŁYŻKA KOSTNA TYP DAUBENSPECK FIGURA 0 ZAKRZYWIONA W GÓRĘ SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 5,2 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 200 MM	1
20	MIKROPENSETA YASARGIL,0,9MM,200MM	1
21	PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	1
22	PINCETA CHIRURGICZNA TYP WAUGH DELIKATNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	2
23	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM	2
24	PROSEKTOR DAVIS, DWUSTRONNY, 245 MM	1
25	ELEWATOR Z RASPATOREM TYP FREER DWUSTRONNY TEPO/OSTRY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZYCH 4 MM I 3,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	1
26	HACZYKI DO NERWÓW, ADSON, TEPE	1
27	HACZYK DO NERWÓW TYP CRILE ZAKRZYWIONY POD KĄTEM 90 STOPNI TĘPY DŁUGOŚĆ 6 MM ŚREDNICA 1,5 MM, DŁ. 200 MM	1
28	UCHWYT SKALPELA NUMER 7 DŁUGOŚĆ 160 MM	1
29	KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 3,0MM DŁ. KRZWIZNY 110MM.	1
30	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM DŁUGOŚĆ 125 MM	2
31	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP BABY-CRILE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM	1
32	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE FIGURA 1 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 210 MM	1
33	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	2
34	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	2
35	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 205 MM	2
36	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE BAKEY SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 165 MM	2
37	NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE PROSTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE	1
38	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TĘPE	1
39	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP MAYO PROSTE OSTRZA TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 155 MM	1
40	ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 50° ROZSTAW SZCZĘK 14 MM DŁUGOŚĆ 110 MM	1
41	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM.	1
42	MISKA NERKOWATA STALOWA DŁ.170MM	1
43	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ0,06 LITR.WYMIARY 6,1X4,2X3,0CM.	1
44	NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 180 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ	1
45	BIPOLARNY PRZEWÓD DŁ.4,0 M	1
46	KABEL DWUBIEGUNOWY 8/4MM	1
47	PINCETA IZOLOWANA DŁ.195MM, ŚREDINCA 0,8MM	1
48	PINCETA IZOLOWANA DŁ.215MM, ŚREDNICA 0,4MM	1
49	KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 403X250X80-105 MM, BEZ NÓŻEK ZAOKRĄGLONE RANTY, FALISTA STRUKTURA DNA	1
50	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	1
51	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ	1

	Zestaw narzędzi - Do Onkologii Tylnej Jamy Mózgu
1	ROZWIERACZ TYP MOLLISON OSTRY DŁUGOŚĆ 155 MM	1
2	ROZWIERACZ DO RAN ANDERSON-ADSON 4X4 OSTRY, DŁ. 190	1
3	ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER-STILLE ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 8 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	1
4	ODGRYZACZ KOSTNY TYP LEKSELL Z PODWÓJNĄ PRZEKŁADNIĄ WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 5X16 MM DŁUGOŚĆ 245 MM	1
5	ODGRYZACZ KOSTNY TYP OLIVECRONA ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 6 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 205 MM	1
6	KERRISON CZARNY, 4MM 130 STOPNI DO GÓRY, STANDARDOWA STOPKA, ROZWARCIE SZCZĘK 15MM, DŁUGOŚĆ 200 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, GÓRNA CZĘŚĆ ZESPOLONA TRWALE Z DOLNĄ, WYPOSAŻONY W NIERUCHOMY WYPYCHACZ,	1
7	KERRISON CZARNY, 5MM 130 STOPNI DO GÓRY, STANDARDOWA STOPKA, ROZWARCIE SZCZĘK 15MM, DŁUGOŚĆ 200 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, GÓRNA CZĘŚĆ ZESPOLONA TRWALE Z DOLNĄ, WYPOSAŻONY W NIERUCHOMY WYPYCHACZ,	1
8	KERRISON CZARNY, 6MM 130 STOPNI DO GÓRY, STANDARDOWA STOPKA DŁUGOŚĆ 200 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, GÓRNA CZĘŚĆ ZESPOLONA TRWALE Z DOLNĄ, WYPOSAŻONY W NIERUCHOMY WYPYCHACZ,	1
9	SZCZYPCZ. LOVE-GRUENWALD, 3X10MM,180MM	1
10	SZPATUŁKA MÓZG.OLVECRONA WKLĘSŁA 7+9 MM	1
11	SZPATUŁKA MÓZG.OLVECRONA WKLĘSŁA 11+13MM	1
12	SZPATUŁKA MÓZG.OLVECRONA WKLĘSŁA 15+18MM	1
13	SZPATUŁKA MÓZG.OLVECRONA WKLĘSŁA 18+22MM	1
14	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM	1
15	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 20 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM	1
16	DŹWIGNIA KOSTNA TYP LANGENBECK LEKKO ZAKRZYWIONA TĘPO ZAKOŃCZONA SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 195 MM	1
17	MIKROPENSETA YASARGIL,0,9MM,200MM	1
18	MIKRO PINCETA NOIR BAGN.0,9MM 90MM	1
19	PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	1
20	MIKROPINCETA YASARGIL, SZCZ. 5MM, 200 MM	1
21	MIKROPINCETA YASARGIL, SZCZ. 3MM, 200 MM	1
22	PINCETA CHIRURGICZNA TYP WAUGH DELIKATNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	2
23	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM	2
24	UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM	1
25	PROSEKTOR DAVIS, DWUSTRONNY, 245 MM	1
26	ELEWATOR Z RASPATOREM TYP FREER DWUSTRONNY TEPO/OSTRY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZYCH 4 MM I 3,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	1
27	KANIULA DO PŁUKANIA ŻYŁ DŁ.150MM KOŃCÓWKA Z KULKĄ O ŚREDNICY 4MM	1
28	KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA:3,0MM DŁ. KRZWIZNY 130MM	1
29	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 160 MM	4
30	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM DŁUGOŚĆ 125 MM	4
31	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED PROSTE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM DŁUGOŚĆ 125 MM	4
32	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	1
33	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	2
34	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	2
35	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 205 MM	2
36	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE BAKEY SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 165 MM	2
37	NOŻYCZKI TYP SCHMIEDEN-TAYLOR DŁUGOŚĆ 155MM ODGIĘTE DO GÓRY JEDNO OSTRZE Z KULKĄ	1
38	NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE PROSTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE	1
39	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TĘPE	1
40	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP MAYO PROSTE OSTRZA TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 155 MM	1
41	ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 50° ROZSTAW SZCZĘK 14 MM DŁUGOŚĆ 110 MM	2
42	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁ. 265MM BEZ ZAMKA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM SKOK ZĄBKÓW 1,25MM	1
43	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM.	1
44	MISKA NERKOWATA STALOWA DŁ.170MM	1
45	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ0,06 LITR.WYMIARY 6,1X4,2X3,0CM.	1
46	APLIKATOR ZACISKOW RANEY FF001R I FF015P	2
47	NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 180 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ	1
48	KABEL DWUBIEGUNOWY 8/4MM	1
49	GOLDTIP PINCETA BIPOLARNA PROSTA ROZMIAR : 190/90/0,7MM	1
50	GOLDTIP PINCETA BIPOLARNA PROSTA ROZMIAR : 190/90/2,0MM	1
51	KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 403X250X80-105 MM, BEZ NÓŻEK ZAOKRĄGLONE RANTY, FALISTA STRUKTURA DNA	1
52	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	1
53	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ	1

Zestaw narzędzi - Do Usunięcia Guza Kręgosłupa Krzyżowo-Lędźwiowego
1	HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15	1
2	KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON-HORSLEY ZAKRZYWIONE W KSZTAŁT LITERY "S" Z PODWÓJNĄ PRZEKŁADNIĄ DŁUGOŚĆ 255 MM	1
3	ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER-STILLE ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 8 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	1
4	MŁOTEK TYP HAJEK WAGA GŁOWY 140 GR WAGA CAŁKOWITA 210 GR ŚREDNICA 27 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	1
5	KERRISON CZARNY, 2MM 130 STOPNI DO GÓRY, STANDARDOWA STOPKA DŁUGOŚĆ 200 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, GÓRNA CZĘŚĆ ZESPOLONA TRWALE Z DOLNĄ, WYPOSAŻONY W NIERUCHOMY WYPYCHACZ,	1
6	KERRISON CZARNY, 3MM 130 STOPNI DO GÓRY, STANDARDOWA STOPKA DŁUGOŚĆ 200 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, GÓRNA CZĘŚĆ ZESPOLONA TRWALE Z DOLNĄ, WYPOSAŻONY W NIERUCHOMY WYPYCHACZ	1
7	KERRISON TYPU CZARNY, 4MM 130 STOPNI DO GÓRY, STANDARDOWA STOPKA DŁUGOŚĆ 200 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, GÓRNA CZĘŚĆ ZESPOLONA TRWALE Z DOLNĄ, WYPOSAŻONY	1
8	KERRISON CZARNY, 5MM 130 STOPNI DO GÓRY, STANDARDOWA STOPKA DŁUGOŚĆ 200 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, GÓRNA CZĘŚĆ ZESPOLONA TRWALE Z DOLNĄ, WYPOSAŻONY W NIERUCHOMY WYPYCHACZ,	1
9	ROZWIERACZ TYP WEITLANER TĘPY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ 165 MM	1
10	ROZKŁADANY RONGEUR PÓŁZĄB.PROSTY ŚR.2,0, DŁ.180MM	1
11	ROZKŁADANY RONGEUR PÓŁZĄB.PROSTY ŚR. 3,0, DŁ.180MM	1
12	ROZKŁADANY RONGEUR PÓŁZĄB.150° ODGIĘTY, ŚR.3,0, DŁ.180MM	1
13	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁ. 265MM BEZ ZAMKA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM SKOK ZĄBKÓW 1,25MM	1
14	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM	1
15	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 20 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM	1
16	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP HALLE DŁ. 215 MM FIGURA 00 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 4,4 MM	1
17	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP HALLE DŁ. 215 MM FIGURA 0 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 5,2 MM	1
18	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP HALLE DŁ. 215 MM FIGURA 1 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,8 MM	1
19	MIKROPENSETA YASARGIL,0,9MM,200MM	1
20	PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	1
21	PINCETA CHIRURGICZNA TYP WAUGH DELIKATNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	2
22	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM	2
23	PROSEKTOR DAVIS, DWUSTRONNY, 245 MM	1
24	ELEWATOR Z RASPATOREM TYP FREER DWUSTRONNY TEPO/OSTRY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZYCH 4 MM I 3,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	1
25	HACZYKI DO NERWÓW, ADSON, TEPE	1
26	HACZYK DO NERWÓW TYP CRILE ZAKRZYWIONY POD KĄTEM 90 STOPNI TĘPY DŁUGOŚĆ 6 MM ŚREDNICA 1,5 MM, DŁ. 200 MM	1
27	UCHWYT SKALPELA NUMER 7 DŁUGOŚĆ 160 MM	1
28	KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 3,0MM DŁ. KRZWIZNY 110MM.	1
29	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM DŁUGOŚĆ 125 MM	1
30	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP BABY-CRILE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM	1
31	KLESZCZYKI PREPARACYJNE ZAKRZYWIONE W KSZTAŁT LITERY "S" DŁUGOŚĆ 210 MM	1
32	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	2
33	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	2
34	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 205 MM	2
35	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE BAKEY SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 165 MM	2
36	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TĘPE	1
37	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP MAYO PROSTE OSTRZA TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 155 MM	1
38	NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE PROSTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE	1
39	ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 50° ROZSTAW SZCZĘK 14 MM DŁUGOŚĆ 110 MM	1
40	RETRAKTOR CASPAR DO KORZONKÓW NERWOWYCH 4MM 240MM	1
41	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM.	1
42	MISKA NERKOWATA STALOWA DŁ.170MM	1
43	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ0,06 LITR.WYMIARY 6,1X4,2X3,0CM.	1
44	NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 180 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ	1
45	KABEL DWUBIEGUNOWY 8/4MM	1
46	PĘSETA BIPOLARNA ZŁOTE KOŃCE ROZMIAR :190/90/1,0MM	1
47	PĘSETA BIPOLARNA ZŁOTE KOŃCE ROZMIAR : 190/90/1,5MM	1
48	PĘSETA BIPOLARNA ZŁOTE KOŃCE ROZMIAR :190/90/2,0MM	1
49	KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 403X250X80-105 MM, BEZ NÓŻEK ZAOKRĄGLONE RANTY, FALISTA STRUKTURA DNA	1
50	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	1
51	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ	1

	Zestaw narzędzi - Do Wycięcia Guzów Nerwów Obwodowych
1	HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK UCHWYT TRÓJKĄTNY WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 30X8 MM DŁUGOŚĆ 155 MM	1
2	HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF MAŁY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ125 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10 MM I 32X12MM ORAZ 22X10MM I 28X12 MM	1
3	ROZWIERACZ TYP WEITLANER TĘPY 3X4 ZĘBY SZEROKOŚĆ 16,5 MM DŁUGOŚC CAŁKOWITA 130 MM	1
4	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE 145 MM Z ZAMKIEM	1
5	PINCETA CHIRURGICZNA TYP GILLIES PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 155 MM	2
6	PINCETA ANATOMICZNA TYP GILLIES PROSTA DŁUGOŚĆ 150 MM	2
7	UCHWYT SKALPELA NUMER 7 DŁUGOŚĆ 160 MM	1
8	SKROBACZKA LEMPERT SZEROKA	1
9	PROSEKTOR DAVIS, DWUSTRONNY, 245 MM	1
10	ELEWATOR Z RASPATOREM TYP FREER DWUSTRONNY TEPO/OSTRY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZYCH 4 MM I 3,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	1
11	HACZYKI DO NERWÓW, ADSON, TEPE	1
12	ŁYŻECZKA KOSTNA DWUSTRONNA TYP HEMINGWAY DŁ. 170 MM SZYJKI ODGIĘTE GŁÓWKI OWALNE SZEROKOŚĆ 3,7 MM I 4,8 MM	1
13	KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 3,0MM DŁ. KRZWIZNY 110MM.	1
14	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM DŁUGOŚĆ 125 MM	2
15	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP BABY-CRILE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM	2
16	KLESZCZYKI PREPARACYJNE ZAKRZYWIONE W KSZTAŁT LITERY "S" DŁUGOŚĆ 210 MM	1
17	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM	2
18	KLESZCZYKI JELITOWE TYP BABY-ALLIS DŁ. 130MM PROSTE 4 X 5 ZĄBKÓW ZĄBKI OSTRE	2
19	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE BAKEY SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 165 MM	2
20	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP MAYO PROSTE OSTRZA TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 155 MM	1
21	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TĘPE	1
22	NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE PROSTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TĘPE	1
23	NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM (BABY) DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TĘPE	1
24	ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 50° ROZSTAW SZCZĘK 14 MM DŁUGOŚĆ 110 MM	1
25	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ0,06 LITR.WYMIARY 6,1X4,2X3,0CM.	1
26	MISKA NERKOWATA STALOWA DŁ.170MM	1
27	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,16 LITRA WYMIARY 8,3X (GÓRA) 5,4(DÓŁ)X4,1 (WYSOKOŚĆ) CM.	1
28	NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 180 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ	1
29	KABEL DWUBIEGUNOWY 8/4MM	1
30	PĘSETA BIPOLARNA ZŁOTE KOŃCE ROZMIAR : 170/70/0,7MM	1
31	PĘSETA BIPOLARNA ZŁOTE KOŃCE ROZMIAR :170/70/1,5MM	1
32	KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 240X250X80-105 MM, BEZ NÓŻEK ZAOKRĄGLONE RANTY, FALISTA STRUKTURA DNA	1
33	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	1
34	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ	1

	Zestaw narzędzi - MICRO Do Guzów Mózgu
1	MIKRO PINCETA NOIR BAGN.0,9MM 90MM	2
2	PINC.NOWOT.NOIR PROST.BAGN.ŚR.2,5MM 90MM	1
3	PĘSETA MIKRO OKRĄGŁAUCH Z PRZECIWA PROST.210MM	1
4	PĘSETA MIKRO OKRĄGŁAUCH Z PRZECIWA ZAKRZ.210MM	1
5	MIKROLYZKA, OSTRA, PROSTA, 230 MM	1
6	MIKROLYZKA, OSTRA, ZAGIETA, 230 MM	1
7	ZGŁĘBNIK ZAKOŃCZONY OLIWKĄ TYP JACOBSON ZAKRZYWIONY KĄTOWO DŁUGOŚĆ 185 MM	1
8	DYSEKTOR CASPAR ODGIETY W GÓRĘ 1/210MM	1
9	MIKROPROSEKTOR, BAGNET., ZAKRZ., 230MM	1
10	MIKRORASPATOR, KSZT. PLYTKI, 230 MM	1
11	MIKRORASPATOR, KSZT. PLYTKI, 230 MM	1
12	NÓZ NOWOTWOROWY SAMII, SR.1,5 MM, 230 MM	1
13	NÓZ NOWOTWOROWY SAMII, SR.3,0 MM, 230 MM	1
14	NÓZ NOWOTWOROWY SAMII, SR.4,5 MM, 230 MM	1
15	NÓZ NOWOTWOROWY SAMII, 1,5 MM, 230 MM	1
16	NÓZ NOWOTWOROWY SAMII, 3,5 MM, 230 MM	1
17	NÓZ NOWOTWOROWY SAMII, 5,0 MM, 230 MM	1
18	MIKRO IMADLO CHIR.NOIR BAGN.0,5MM 90MM	1
19	MIKROIMADLO YASARGIL, PROSTE, 200 MM	1
20	MIKRO NOŻYCZ.NOIR O/O PROSTE BAGN.90MM	1
21	MIKRO NOŻYC.NOIR O/O ZAKR.LEK.BAGN.90MM	1
22	MIKRONOŻYCZK.SPRĘŻ.YASARGIL PROSTE 200MM	1
23	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE CZARNE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA	1
24	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCE TEPO TĘPE	1
25	NOŻYK DIAMENTOWY OSTRZE OKRĄŁE 7 FASETKOWE	1
26	NOŻYK DIAMENTOWY OSTRZE 45 STOPNI	1
27	UCHWYT NOIR MODUŁARNA ŚR.8MM 100MM	2
28	ŁYŻKA NOIR 2MM 45°Z SZYJA 200MM	2
29	UCHWYT NOIR MODUŁARNA ŚR.8MM 100MM	2
30	RĘKOJEŚĆ MODULARNA CZERNIONA, BAGNETOWA SR.8MM, DŁ.100MM, 21MM	2
31	RĘKOJEŚĆ MODUL.BAGNETOWA WYS.SR.8MM, DŁ100MM, 31 MM	2
32	NOIR RĘKOJEŚĆ MODUL.BAGNETOWA SR.11MM	1
33	SONDA DO DOTYKOWY NOIR PROSTE 200MM	1
34	SONDA DO DOTYKOWY NOIR 45°200MM	1
35	SONDA DO DOTYKOWY NOIR 90°200MM	1
36	HACZYKI TĘPY 45°,DŁ200MM	1
37	HACZYKI TĘPY 90°,DŁ.200MM	1
38	ŁYŻKA ŚR.2MM, ODGIĘCIE 10°, DŁ.200MM	1
39	ŁYŻKA ŚR.2MM, ODGIĘCIE 45°, DŁ.200MM	1
40	ŁYŻKA ŚR. 2MM ODGIĘCIE 45° Z SZYJA DŁ.200MM	1
41	KABEL DWUBIEGUNOWY 8/4MM	1
42	BIPOLARNA PINCETA IZOLACYJNA YASARGIL DŁ.215, ŚR.0,4MM	1
43	BIPOLARNA PINCETA IZOLACYJNA YASARGIL DŁ,195,ŚR.1,3MM	1
44	KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 240X250X80-105 MM, BEZ NÓŻEK ZAOKRĄGLONE RANTY, FALISTA STRUKTURA DNA	1
45	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	1
46	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ	1
47	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W CZERWONYM KOLORZE	32

	Zestaw narzędzi - Do Operacji Patologicznych Złamań Kości Udowej
1	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁ. 265MM BEZ ZAMKA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM SKOK ZĄBKÓW 1,25MM	4
2	HAK OPERACYJNY TYP OLLIER CZTEROZĘBNY TĘPY 35X55 MM DŁUGOŚĆ 230 MM	4
3	HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 40X10 MM DŁUGOŚĆ 230 MM	4
4	HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15	4
5	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY OSTRY 9X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	4
6	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 220 MM	2
7	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN JEDNOZĘBNY TĘPY DŁUGOŚĆ 220 MM	2
8	DŹWIGNIA KOSTNA TYP HOHMANN SZEROKOŚĆ 17 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	4
9	DŹWIGNIA KOSTNA TYP HOHMANN SZEROKOŚĆ 17 MM DŁUGA WĄSKA KOŃCÓWKA DŁUGOŚĆ 240 MM	2
10	DŹWIGNIA KOSTNA TYP VERBRUGGE-MULLER SZEROKOŚĆ 44 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	2
11	MŁOTEK WAGA GŁOWY 580 G WAGA CAŁKOWITA 846 G ŚREDNICA 40 MM DŁUGOŚĆ 245 MM	2
12	MŁOTEK TYP HAJEK WAGA GŁOWY 140 GR WAGA CAŁKOWITA 210 GR ŚREDNICA 27 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	2
13	KLESZCZE JELITOWE TYP ALLIS DŁ.220MM PROSTE 5 X 6 ZĄBKÓW	2
14	ODGRYZACZ KOSTNY TYP OLIVECRONA ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 6 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 205 MM	2
15	ODGRYZACZ KOSTNY TYP TROTTER ZAKRZYWIONY W BOK SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 8 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 205 MM	2
16	ODGRYZACZ KOSTNY TYP JANSEN ZAKRZYWIONY W KSZTAŁT LITERY "S" SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 190 MM	2
17	KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 200 MM	2
18	KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM	2
19	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 5 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM	4
20	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM	4
21	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 15 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM	4
22	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 20 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM	3
23	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 4 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	4
24	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	4
25	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	4
26	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 18 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	4
27	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP HALLE DŁ. 215 MM FIGURA 00 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 4,4 MM	4
28	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP HALLE DŁ. 215 MM FIGURA 0 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 5,2 MM	4
29	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP HALLE DŁ. 215 MM FIGURA 1 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,8 MM	1
30	ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA OSTRA TYP SCHRODER DŁ. 310 MM 12 3/8" FIGURA 1 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,8 MM	2
31	ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA OSTRA TYP SCHRODER DŁ. 310 MM 12 3/8" FIGURA 2 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 8,5 MM	2
32	KULOCIĄG TYP WILSON PROSTY CZĘŚĆ ROBOCZA 1X1 ZĄB DŁUGOŚĆ 240 MM	3
33	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 215 MM OSTRZA TĘPO TĘPE ZAOKRĄGLONE	2
34	POBIJAK KOSTNY TYP CASPAR ŚREDNICA GŁÓWKI 5 MM DŁ. 200 MM	2
35	POBIJAK KOSTNY TYP CASPAR ŚREDNICA GŁÓWKI 8 MM DŁ. 200 MM	2
36	POBIJAK CZĘŚĆ ROBOCZA KRZYŻOWO ZĄBKOWANA ŚREDNICA 12 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 200 MM	2
37	DŁUTO ROWKOWE TYP ALEXANDER SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 7 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 170 MM	3
38	DŁUTO ROWKOWE TYP ALEXANDER SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 9 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 170 MM	3
39	DŁUTO ROWKOWE TYP ALEXANDER SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 11 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 170 MM	3
40	DŹWIGNIA KOSTNA TYP QUERVAIN LEKKO ZAKRZYWIONA TĘPO ZAKOŃCZONA SZEROKOŚĆ 6 MM DŁUGOŚĆ 195 MM	3
41	DŹWIGNIA KOSTNA TYP LANGENBECK LEKKO ZAKRZYWIONA TĘPO ZAKOŃCZONA SZEROKOŚĆ 7,5 MM DŁUGOŚĆ 195 MM	3
42	DŹWIGNIA KOSTNA TYP LANGENBECK LEKKO ZAKRZYWIONA TĘPO ZAKOŃCZONA SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 195 MM	2
43	ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 55° ROZSTAW SZCZĘK 17 MM DŁUGOŚĆ 135 MM	4
44	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 155 MM OSTRZA TĘPO TĘPE	4
45	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA	2
46	KLESZCZE CHWYTAJĄCE DO CHRZĄSTEK TYP BRICHER-GANSKE ZAKRZYWIONE W BOK DŁUGOŚĆ 200 MM	2
47	SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA TYP BUCHWALD SZEREKOŚĆ 19/23MM, DŁ 180 MM	2
48	SZPATUŁKA JĘZYKOWA, SZEROKOŚĆ 16 MM, DŁ 145 MM	2
49	WIERTARKA DO KOŚCI CHAMPIONNERE 170MM	2
50	PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	2
51	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM	4
52	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	4
53	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM	4
54	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 1 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 205 MM	2
55	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE FIGURA 1 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 210 MM	2
56	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM DŁUGOŚĆ 125 MM	4
57	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM	6
58	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁ. 150MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM I KANALIKIEM	4
59	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁ. 180MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM I KANALIKIEM	4
60	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁ. 200MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM I KANALIKIEM	4
61	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM DŁUGOŚĆ 260 MM	2
62	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 240 MM	4
63	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	4
64	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ0,06 LITR.WYMIARY 6,1X4,2X3,0CM.	2
65	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM.	2
66	MISKA NERKOWATA STALOWA DŁ.170MM	2
67	KLESZCZE DO PRZEC.DRUTU I BOLCY OSTRE KOŃC.	2
68	KLESZCZE PŁASKIE DO TRZYMANIA DRUTU SZCZĘKI KRZYŻOWO ZĄBKOWANE Z DODATKOWYMI KANAŁAMI PIONOWYM ORAZ POZIOMYM DŁ. 170 MM	2
69	KLESZCZE PŁASKIE WZ.MARBURG SZCZ.ŻŁOBK.	2
70	KLESZCZE PŁASKIE DO TRZMANIA DRUTU UCHWYT BOCZNY SZCZĘKI POPRZECZNIE ZĄBKOWANE DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 200 MM	2
71	NOŻYCE DO CIĘCIA GIPSU TYP ESMARCH DŁ.200MM	2
72	KLESZCZE DO PRZECINANIA DRUTU Z PODWÓJNĄ PRZEKŁADNIĄ ŚR. MAX 2,2 MM (DRUTY TWARDE) / 3 MM (DRUTY MIĘKKIE) DŁUGOŚĆ 235 MM	1
73	UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM	2
74	UCHWYT SKALPELA NUMER 4 L DŁUGOŚĆ 215 MM	2
75	IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA GA5 OKRĄGŁA ZAKRZYWIONA 1,3 MM DŁUGOŚC 37 MM .	4
76	IGŁA CHIRURGICZNA TYP KEITH FIGURA GA1 TRÓJKĄTNA PROSTA 0,8 MM DŁUGOŚC 75 MM .	4
77	PINCETA ATRAUMATYCZNA ZĄBKOWANIE DEBAKEY PROSTA IZOLOWANA DŁUGOŚĆ 200 MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 2 MM	2
78	HAKI ZDERKIEWICZA 4 ROZMIARY PO 4 SZT. DO STRZAŁKI, PRZEDRAMIENIA, PISZCZELI I UDA - ŚREDNIODUŻE	1
79	KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 403X250X80-105 MM, BEZ NÓŻEK ZAOKRĄGLONE RANTY, FALISTA STRUKTURA DNA	1
80	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	1
81	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ	1
82	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W CZERWONYM KOLORZE	2

	Zestaw narzędzi - Do biopsji Kości
1	HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 40X10 MM DŁUGOŚĆ 230 MM	4
2	HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15	4
3	HAK OPERACYJNY TYP COLLIN DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 21X14 MM I 32X16MM ORAZ 17X14MM I 28X16 MM	4
4	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY OSTRY 9X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	2
5	MŁOTEK WAGA GŁOWY 580 G WAGA CAŁKOWITA 846 G ŚREDNICA 40 MM DŁUGOŚĆ 245 MM	2
6	MŁOTEK TYP HAJEK WAGA GŁOWY 140 GR WAGA CAŁKOWITA 210 GR ŚREDNICA 27 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	2
7	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN DWUZĘBNY PÓŁOSTRY 8,5X8 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	2
8	DŹWIGNIA KOSTNA TYP HOHMANN SZEROKOŚĆ 17 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	2
9	DŹWIGNIA KOSTNA TYP HOHMANN SZEROKOŚĆ 17 MM DŁUGA WĄSKA KOŃCÓWKA DŁUGOŚĆ 240 MM	2
10	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM	2
11	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 15 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM	2
12	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 4 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	2
13	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	2
14	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	2
15	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP HALLE DŁ. 215 MM FIGURA 00 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 4,4 MM	2
16	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP HALLE DŁ. 215 MM FIGURA 0 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 5,2 MM	2
17	RASPATOR TYP SEMB SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 13 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 230 MM	2
18	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN DWUZĘBNY PÓŁOSTRY 8,5X8 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	4
19	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁ. 265MM BEZ ZAMKA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM SKOK ZĄBKÓW 1,25MM	4
20	PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	2
21	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM	4
22	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	4
23	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM	4
24	UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM	2
25	UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM	2
26	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE FIGURA 1 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 210 MM	2
27	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM DŁUGOŚĆ 125 MM	4
28	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM	6
29	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁ. 150MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM I KANALIKIEM	4
30	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁ. 180MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM I KANALIKIEM	4
31	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁ. 200MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM I KANALIKIEM	2
32	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM DŁUGOŚĆ 260 MM	2
33	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 240 MM	4
34	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	4
35	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ0,06 LITR.WYMIARY 6,1X4,2X3,0CM.	2
36	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM.	2
37	MISKA NERKOWATA STALOWA DŁ.170MM	2
38	UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM	2
39	UCHWYT SKALPELA NUMER 4 L DŁUGOŚĆ 215 MM	2
40	ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 55° ROZSTAW SZCZĘK 17 MM DŁUGOŚĆ 135 MM	4
41	DŹWIGNIA KOSTNA TYP QUERVAIN LEKKO ZAKRZYWIONA TĘPO ZAKOŃCZONA SZEROKOŚĆ 6 MM DŁUGOŚĆ 195 MM	3
42	DŹWIGNIA KOSTNA TYP LANGENBECK LEKKO ZAKRZYWIONA TĘPO ZAKOŃCZONA SZEROKOŚĆ 7,5 MM DŁUGOŚĆ 195 MM	3
43	DŹWIGNIA KOSTNA TYP LANGENBECK LEKKO ZAKRZYWIONA TĘPO ZAKOŃCZONA SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 195 MM	2
44	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 155 MM OSTRZA TĘPO TĘPE	4
45	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA	2
46	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN TRÓJZĘBNY PÓŁOSTRY 8,5X13 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	4
47	PINCETA ATRAUMATYCZNA ZĄBKOWANIE DEBAKEY PROSTA IZOLOWANA DŁUGOŚĆ 200 MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 2 MM	2
48	ALUMINIOWA RĘKA DLA DOROSŁYCH	1
49	KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 537X250X80-105 MM, BEZ NÓŻEK ZAOKRĄGLONE RANTY, FALISTA STRUKTURA DNA	4
50	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	4
51	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ	4
52	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W CZERWONYM KOLORZE	8

	Zestaw narzędzi - Do Onkologicznej Resekcji Kości Piszczelowej
1	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁ. 265MM BEZ ZAMKA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM SKOK ZĄBKÓW 1,25MM	4
2	HAK OPERACYJNY TYP OLLIER CZTEROZĘBNY TĘPY 35X55 MM DŁUGOŚĆ 230 MM	4
3	HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 40X10 MM DŁUGOŚĆ 230 MM	4
4	HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15	4
5	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY OSTRY 9X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	4
6	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 220 MM	2
7	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 220 MM	2
8	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN JEDNOZĘBNY TĘPY DŁUGOŚĆ 220 MM	2
9	DŹWIGNIA KOSTNA TYP HOHMANN SZEROKOŚĆ 17 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	4
10	DŹWIGNIA KOSTNA TYP HOHMANN SZEROKOŚĆ 17 MM DŁUGA WĄSKA KOŃCÓWKA DŁUGOŚĆ 240 MM	2
11	DŹWIGNIA KOSTNA TYP VERBRUGGE-MULLER SZEROKOŚĆ 44 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	2
12	MŁOTEK WAGA GŁOWY 580 G WAGA CAŁKOWITA 846 G ŚREDNICA 40 MM DŁUGOŚĆ 245 MM	2
13	MŁOTEK TYP HAJEK WAGA GŁOWY 140 GR WAGA CAŁKOWITA 210 GR ŚREDNICA 27 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	2
14	KLESZCZE JELITOWE TYP ALLIS DŁ.220MM PROSTE 5 X 6 ZĄBKÓW	2
15	ODGRYZACZ KOSTNY TYP JANSEN ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 175 MM	2
16	ODGRYZACZ KOSTNY TYP BEYER ODGIĘTY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 3 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 180 MM	2
17	ODGRYZACZ KOSTNY TYP TROTTER ZAKRZYWIONY W BOK SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 8 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 205 MM	2
18	KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 170 MM	2
19	KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 200 MM	2
20	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 5 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM	4
21	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM	4
22	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 15 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM	4
23	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 20 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM	3
24	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 4 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	4
25	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	4
26	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	4
27	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 25 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	2
28	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 30 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	2
29	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP HALLE DŁ. 215 MM FIGURA 00 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 4,4 MM	4
30	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP HALLE DŁ. 215 MM FIGURA 0 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 5,2 MM	4
31	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP HALLE DŁ. 215 MM FIGURA 1 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,8 MM	4
32	KULOCIĄG TYP WILSON PROSTY CZĘŚĆ ROBOCZA 1X1 ZĄB DŁUGOŚĆ 240 MM	3
33	POBIJAK KOSTNY TYP CASPAR ŚREDNICA GŁÓWKI 5 MM DŁ. 200 MM	2
34	POBIJAK KOSTNY TYP CASPAR ŚREDNICA GŁÓWKI 8 MM DŁ. 200 MM	2
35	POBIJAK CZĘŚĆ ROBOCZA KRZYŻOWO ZĄBKOWANA ŚREDNICA 12 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 200 MM	2
36	DŁUTO ROWKOWE TYP ALEXANDER SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 7 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 170 MM	2
37	DŁUTO ROWKOWE TYP ALEXANDER SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 9 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 170 MM	3
38	DŁUTO ROWKOWE TYP ALEXANDER SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 11 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 170 MM	3
39	DŹWIGNIA KOSTNA TYP QUERVAIN LEKKO ZAKRZYWIONA TĘPO ZAKOŃCZONA SZEROKOŚĆ 6 MM DŁUGOŚĆ 195 MM	3
40	DŹWIGNIA KOSTNA TYP LANGENBECK LEKKO ZAKRZYWIONA TĘPO ZAKOŃCZONA SZEROKOŚĆ 7,5 MM DŁUGOŚĆ 195 MM	3
41	DŹWIGNIA KOSTNA TYP LANGENBECK LEKKO ZAKRZYWIONA TĘPO ZAKOŃCZONA SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 195 MM	2
42	ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 55° ROZSTAW SZCZĘK 17 MM DŁUGOŚĆ 135 MM	4
43	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 155 MM OSTRZA TĘPO TĘPE	4
44	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA	2
45	PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	2
46	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM	4
47	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	4
48	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM	4
49	PINCETA ATRAUMATYCZNA ZĄBKOWANIE DEBAKEY PROSTA IZOLOWANA DŁUGOŚĆ 200 MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 2 MM	2
50	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE FIGURA 0 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 215 MM	4
51	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE FIGURA 1 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 210 MM	4
52	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM DŁUGOŚĆ 125 MM	6
53	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM	6
54	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁ. 150MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM I KANALIKIEM	4
55	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁ. 180MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM I KANALIKIEM	4
56	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁ. 200MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM I KANALIKIEM	4
57	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM DŁUGOŚĆ 260 MM	4
58	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 240 MM	4
59	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	4
60	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ0,06 LITR.WYMIARY 6,1X4,2X3,0CM.	2
61	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM.	2
62	MISKA NERKOWATA STALOWA DŁ.170MM	2
63	KLESZCZE DO PRZEC.DRUTU I BOLCY OSTRE KOŃC.	2
64	KLESZCZE PŁASKIE DO TRZYMANIA DRUTU SZCZĘKI KRZYŻOWO ZĄBKOWANE Z DODATKOWYMI KANAŁAMI PIONOWYM ORAZ POZIOMYM DŁ. 170 MM	2
65	KLESZCZE PŁASKIE WZ.MARBURG SZCZ.ŻŁOBK.	2
66	KLESZCZE PŁASKIE DO TRZMANIA DRUTU UCHWYT BOCZNY SZCZĘKI POPRZECZNIE ZĄBKOWANE DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 200 MM	2
67	NOŻYCE DO CIĘCIA GIPSU TYP ESMARCH DŁ.200MM	2
68	KLESZCZE DO PRZECINANIA DRUTU Z PODWÓJNĄ PRZEKŁADNIĄ ŚR. MAX 2,2 MM (DRUTY TWARDE) / 3 MM (DRUTY MIĘKKIE) DŁUGOŚĆ 235 MM	1
69	UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM	2
70	UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM	2
71	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN DWUZĘBNY PÓŁOSTRY 8,5X8 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	4
72	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN TRÓJZĘBNY PÓŁOSTRY 8,5X13 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	4
73	HAKI ZDERKIEWICZA 4 ROZMIARY PO 4 SZT. DO STRZAŁKI, PRZEDRAMIENIA, PISZCZELI I UDA - ŚREDNIODUŻE	1
74	KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 537X250X80-105 MM, BEZ NÓŻEK ZAOKRĄGLONE RANTY, FALISTA STRUKTURA DNA	4
75	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	4
76	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ	4
77	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W CZERWONYM KOLORZE	8

	Zestaw narzędzi - Do Onkologicznej resekcji Kości Nadgarstka
1	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁ. 265MM BEZ ZAMKA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM SKOK ZĄBKÓW 1,25MM	4
2	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP GROSS DŁUGOŚĆ 200 MM BEZ ZAMKA DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ZĄBKOWANEJ 22 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM	4
3	ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 55° ROZSTAW SZCZĘK 17 MM DŁUGOŚĆ 135 MM	4
4	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM DŁUGOŚĆ 125 MM	4
5	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM	4
6	UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM	3
7	UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM	3
8	HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY DWUZĘBNY OSTRY 5,0X4,2MM DŁUGOŚĆ 165 MM	4
9	HAK OPERACYJNY TYP CRILE DŁUGOŚĆ 110 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁOPATY 11X4 MM DRUGIEJ 19X6 MM	4
10	HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM	4
11	HAK OPERACYJNY TYP RAGNELL DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ 150 MM 5X3/14X6,3 MM	4
12	ROZWIERACZ TYP WEITLANER PÓŁOSTRY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ 130 MM	4
13	NOŻYCZKI PREPARACYJNE SUPER OSTRE TYP JAMESON ODGIĘTE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 150 MM KOŃCE TĘPO TĘPE	4
14	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP MAYO PROSTE OSTRZA TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 155 MM	4
15	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 155 MM OSTRZA TĘPO TĘPE	4
16	NOŻYCE DO CIĘCIA GIPSU TYP ESMARCH DŁ.200MM	4
17	PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5 MM DŁUGOŚĆ 150 MM	4
18	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM	4
19	PINCETA CHIRURGICZNA MOCNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM	4
20	PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM	4
21	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE BAKEY SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 165 MM	4
22	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 150 MM	4
23	RASPATOR TYP MANNERFELT MODYF. ZAKRZYWIONY OSTRY OSTRZE PROSTOKĄTNE SZEROKOŚĆ 3 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 155 MM	4
24	RASPATOR TYP MANNERFELT MODYF. ZAKRZYWIONY OSTRY OSTRZE PROSTOKĄTNE SZEROKOŚĆ 6 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 155 MM	4
25	OSTEOTOM DO PRZEGRODY NOSA TYP COTTLE PROSTY ZE ZNACZNIKIEM GŁĘBOKOŚCI SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4 MM DŁUGOŚĆ 180 MM	4
26	OSTEOTOM DO PRZEGRODY NOSA TYP COTTLE PROSTY ZE ZNACZNIKIEM GŁĘBOKOŚCI SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10 MM DŁUGOŚĆ 180 MM	4
27	OSTEOTOM DO PRZEGRODY NOSA TYP COTTLE PROSTY ZE ZNACZNIKIEM GŁĘBOKOŚCI SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 12 MM DŁUGOŚĆ 180 MM	4
28	DŹWIGNIA KOSTNA SZEROKOŚĆ 6 MM SZEROKOŚĆ KOŃCÓWKI 2 MM DŁUGOŚĆ 160 MM	4
29	MŁOTEK TYP HAJEK WAGA GŁOWY 140 GR WAGA CAŁKOWITA 210 GR ŚREDNICA 27 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	2
30	ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER-FRIEDMANN ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 3 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 145 MM	2
31	ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER MOCNO ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 5 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 155 MM	2
32	KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM	2
33	KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 170 MM	2
34	HAK OPERACYJNY TYP RAGNELL DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ 150 MM 5X3/14X6,3 MM	4
35	ROZWIERACZ TYP WEITLANER PÓŁOSTRY 2X3 ZĘBY DŁUGOŚĆ 110 MM	4
36	KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 240X250X80-105 MM, BEZ NÓŻEK ZAOKRĄGLONE RANTY, FALISTA STRUKTURA DNA	4
37	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X90MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	4
38	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ	4
39	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W CZERWONYM KOLORZE	8

	Zestaw narzędzi - Do Onkologicznej Resekcji Okrężnicy
1	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X90MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	1
2	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ - ZIELONA	1
3	KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 537X250X55 MM, BEZ NÓŻEK ZAOKRĄGLONE RANTY, FALISTA STRUKTURA DNA	1
4	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W CZERWONYM KOLORZE	2
5	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ0,06 LITR.WYMIARY 6,1X4,2X3,0CM.	2
6	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁ. 265MM BEZ ZAMKA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM SKOK ZĄBKÓW 1,25MM	2
7	HAK BRZUSZNY TYP FRITSCH FIGURA 5 WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 64X85 MM DŁUGOŚĆ 235 MM	4
8	HAK BRZUSZNY TYP FRITSCH FIGURA 4 WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 46X75 MM DŁUGOŚĆ 235 MM	4
9	HAK BRZUSZNY TYP MIKULICZ WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 180X50 MM DŁUGOŚĆ 260 MM	2
10	HAK BRZUSZNY TYP MIKULICZ WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 155X50 MM DŁUGOŚĆ 250 MM	2
11	HAK OPERACYJNY TYP ISRAEL SZCZEŚCIOZĘBNY TĘPY 53X62 MM DŁUGOŚĆ 255 MM	2
12	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY PÓŁOSTRY 8,5X29 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	4
13	HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15	1
14	ZACISK JELITOWY TYP KOCHER PROSTY MIĘKKI I ELASTYCZNY DŁUGOŚĆ 210 MM	4
15	ZACISK DO SZWU KAPCIUCHOWEGO ŚREDNICA OTWORU W SZCZĘCE 1,5 MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 55 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 280 MM	1
16	NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 180 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ	2
17	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 280 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ ZE SZLIFEM FALISTYM WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA	1
18	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM	4
19	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	2
20	PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	2
21	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM	2
22	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM	2
23	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM DŁUGOŚĆ 260 MM	6
24	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 140 MM	10
25	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 160 MM	2
26	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	2
27	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	4
28	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM	4
29	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 185 MM	2
30	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	2
31	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 1 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 205 MM	2
32	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 6 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 225 MM	2
33	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MIKULICZ ZAKRZYWIONE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI JEDNO UCHO OTWARTE DŁUGOŚĆ 185 MM	6
34	KLESZCZYKI JELITOWE TYP BABY-ALLIS DŁ. 130MM PROSTE 4 X 5 ZĄBKÓW ZĄBKI OSTRE	4
35	KLESZCZE DO SZYPUŁY NERKOWEJ TYP GUYON DŁUGOŚĆ 230 MM ODGIĘTE	2

	Zestaw narzędzi - Do Onkologicznej Resekcji Lewej Części Okrężnicy
1	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X90MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	1
2	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ - ZIELONA	1
3	KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 537X250X55 MM, BEZ NÓŻEK ZAOKRĄGLONE RANTY, FALISTA STRUKTURA DNA	1
4	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W CZERWONYM KOLORZE	2
5	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ0,06 LITR.WYMIARY 6,1X4,2X3,0CM.	2
6	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁ. 265MM BEZ ZAMKA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM SKOK ZĄBKÓW 1,25MM	2
7	HAK BRZUSZNY TYP FRITSCH FIGURA 5 WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 64X85 MM DŁUGOŚĆ 235 MM	2
8	HAK BRZUSZNY TYP FRITSCH FIGURA 4 WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 46X75 MM DŁUGOŚĆ 235 MM	2
9	HAK BRZUSZNY TYP MIKULICZ WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 180X50 MM DŁUGOŚĆ 260 MM	2
10	HAK BRZUSZNY TYP MIKULICZ WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 155X50 MM DŁUGOŚĆ 250 MM	2
11	HAK OPERACYJNY TYP ISRAEL SZCZEŚCIOZĘBNY TĘPY 53X62 MM DŁUGOŚĆ 255 MM	2
12	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY PÓŁOSTRY 8,5X29 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	4
13	HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15	1
14	ZACISK JELITOWY TYP KOCHER PROSTY MIĘKKI I ELASTYCZNY DŁUGOŚĆ 210 MM	4
15	NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 180 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ	2
16	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 280 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ ZE SZLIFEM FALISTYM WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA	1
17	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM	4
18	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	2
19	PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	2
20	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM	2
21	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM	2
22	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM DŁUGOŚĆ 260 MM	6
23	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 140 MM	10
24	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 160 MM	2
25	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	2
26	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	4
27	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM	4
28	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 185 MM	2
29	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	2
30	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 1 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 205 MM	2
31	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 6 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 225 MM	2
32	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MIKULICZ ZAKRZYWIONE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI JEDNO UCHO OTWARTE DŁUGOŚĆ 185 MM	6
33	KLESZCZYKI JELITOWE TYP BABY-ALLIS DŁ. 130MM PROSTE 4 X 5 ZĄBKÓW ZĄBKI OSTRE	4
34	KLESZCZE DO SZYPUŁY NERKOWEJ TYP GUYON DŁUGOŚĆ 230 MM ODGIĘTE	2

	Zestaw narzędzi - Do Onkologicznej Resekcji Jelita Grubego
1	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X90MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	1
2	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ - ZIELONA	1
3	KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 537X250X55 MM, BEZ NÓŻEK ZAOKRĄGLONE RANTY, FALISTA STRUKTURA DNA	1
4	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W CZERWONYM KOLORZE	2
5	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ0,06 LITR.WYMIARY 6,1X4,2X3,0CM.	2
6	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁ. 265MM BEZ ZAMKA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM SKOK ZĄBKÓW 1,25MM	2
7	HAK BRZUSZNY TYP FRITSCH FIGURA 5 WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 64X85 MM DŁUGOŚĆ 235 MM	2
8	HAK BRZUSZNY TYP FRITSCH FIGURA 4 WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 46X75 MM DŁUGOŚĆ 235 MM	2
9	HAK BRZUSZNY TYP MIKULICZ WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 180X50 MM DŁUGOŚĆ 260 MM	2
10	HAK BRZUSZNY TYP MIKULICZ WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 155X50 MM DŁUGOŚĆ 250 MM	2
11	HAK OPERACYJNY TYP ISRAEL SZCZEŚCIOZĘBNY TĘPY 53X62 MM DŁUGOŚĆ 255 MM	2
12	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY PÓŁOSTRY 8,5X29 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	4
13	HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15	1
14	ZACISK JELITOWY TYP KOCHER PROSTY MIĘKKI I ELASTYCZNY DŁUGOŚĆ 210 MM	4
15	NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 180 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ	2
16	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 280 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ ZE SZLIFEM FALISTYM WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA	1
17	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM	4
18	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	2
19	PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	2
20	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM	2
21	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM	2
22	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM DŁUGOŚĆ 260 MM	6
23	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 140 MM	10
24	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 160 MM	2
25	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	2
26	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	4
27	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM	4
28	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 185 MM	2
29	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	2
30	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 1 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 205 MM	2
31	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 6 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 225 MM	2
32	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MIKULICZ ZAKRZYWIONE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI JEDNO UCHO OTWARTE DŁUGOŚĆ 185 MM	6
33	KLESZCZYKI JELITOWE TYP BABY-ALLIS DŁ. 130MM PROSTE 4 X 5 ZĄBKÓW ZĄBKI OSTRE	4
34	KLESZCZE DO SZYPUŁY NERKOWEJ TYP GUYON DŁUGOŚĆ 230 MM ODGIĘTE	2

	Zestaw narzędzi - Do Onkologicznej Resekcji Prawej Połowy Okrężnicy
1	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X90MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	1
2	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ - ZIELONA	1
3	KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 537X250X55 MM, BEZ NÓŻEK ZAOKRĄGLONE RANTY, FALISTA STRUKTURA DNA	1
4	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W CZERWONYM KOLORZE	2
5	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ0,06 LITR.WYMIARY 6,1X4,2X3,0CM.	2
6	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁ. 265MM BEZ ZAMKA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM SKOK ZĄBKÓW 1,25MM	2
7	HAK BRZUSZNY TYP FRITSCH FIGURA 5 WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 64X85 MM DŁUGOŚĆ 235 MM	2
8	HAK BRZUSZNY TYP FRITSCH FIGURA 4 WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 46X75 MM DŁUGOŚĆ 235 MM	2
9	HAK BRZUSZNY TYP MIKULICZ WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 180X50 MM DŁUGOŚĆ 260 MM	2
10	HAK BRZUSZNY TYP MIKULICZ WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 155X50 MM DŁUGOŚĆ 250 MM	2
11	HAK OPERACYJNY TYP ISRAEL SZCZEŚCIOZĘBNY TĘPY 53X62 MM DŁUGOŚĆ 255 MM	2
12	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY PÓŁOSTRY 8,5X29 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	4
13	HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15	1
14	ZACISK JELITOWY TYP KOCHER PROSTY MIĘKKI I ELASTYCZNY DŁUGOŚĆ 210 MM	4
15	NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 180 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ	2
16	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 280 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ ZE SZLIFEM FALISTYM WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA	1
17	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM	4
18	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	2
19	PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	2
20	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM	2
21	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM	2
22	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM DŁUGOŚĆ 260 MM	6
23	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 140 MM	10
24	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 160 MM	2
25	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	2
26	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	4
27	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM	4
28	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 185 MM	2
29	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	2
30	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 1 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 205 MM	2
31	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 6 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 225 MM	2
32	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MIKULICZ ZAKRZYWIONE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI JEDNO UCHO OTWARTE DŁUGOŚĆ 185 MM	6
33	KLESZCZYKI JELITOWE TYP BABY-ALLIS DŁ. 130MM PROSTE 4 X 5 ZĄBKÓW ZĄBKI OSTRE	4
34	KLESZCZE DO SZYPUŁY NERKOWEJ TYP GUYON DŁUGOŚĆ 230 MM ODGIĘTE	2

	Zestaw narzędzi - Do Onkologii Twarzoczaszki
1	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁ. 265MM BEZ ZAMKA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM SKOK ZĄBKÓW 1,25MM	2
2	HACZYK OPERACYJNY TYP MANNERFELT MODYF. DWUZĘBNY OSTRY WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 3,5X12 MM DŁUGOŚĆ 155 MM	2
3	HAK OPERACYJNY TYP MANNERFELT MODEL WĄSKI JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 155 MM	2
4	HACZYK TĘCZÓWKOWY TYP GUTHRIE,2-ZĘB., OSTRY DŁ 130 MM	2
5	HACZYK DO SKÓRY TYP FREER DWUZĘBNY OSTRO ZAKOŃCZONY WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 2X3,2 MM DŁUGOŚĆ 150 MM	2
6	NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 180 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ	2
7	NOŻYCZKI PREPARACYJNE SUPER OSTRE TYP BABY METZENBAUM ODGIETE DŁUGOŚĆ 115 MM KOŃCE TĘPO TĘPE	2
8	NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA	2
9	PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM	2
10	PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 150 MM	2
11	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CONVERSE DŁUGOŚĆ 130 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIĘCIAMI WZDŁUŻNYMI	1
12	ZGŁĘBNIK DWUSTRONNY ZAKOŃCZONY OLIWKAMI O ŚREDNICY 2 MM DŁUGOŚC 160 MM	2
13	SONDA DWUSTRONNA ZAKOŃCZONA OLIWKAMI O ŚREDNICY 2 MM DŁUGOŚC 180 MM	2
14	SONDA Z OKIENKIEM W UCHWYCIE ZAKOŃCZONA KULKĄ O ŚREDNICY 2,5 MM DŁUGOŚĆ 145 MM	1
15	ROZWIERACZ TYP WEITLANER PÓŁOSTRY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚC CAŁKOWITA 240 MM	2
16	KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 240X250X80-105 MM, BEZ NÓŻEK ZAOKRĄGLONE RANTY, FALISTA STRUKTURA DNA	1
17	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	1
18	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ	1
19	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W CZERWONYM KOLORZE	2
20	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	2
21	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ - ZIELONA	2
22	KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 240X250X80-105 MM, BEZ NÓŻEK ZAOKRĄGLONE RANTY, FALISTA STRUKTURA DNA	2
23	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W CZERWONYM KOLORZE	4
24	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁ. 265MM BEZ ZAMKA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM SKOK ZĄBKÓW 1,25MM	2
25	UCHWYT DO HAKÓW OPERACYJNYCH TYP VARIO Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA ŹRÓDŁA ZIMNEGO ŚWIATŁA DŁUGOŚĆ 280 MM	1
26	ŁYŻKA DO HAKA OPERACYJNEGO TYP VARIO ROZMIAR 75X18 MM DO STOSOWANIA Z UCHWYTEM TYPU VARIO	1
27	ŁYŻKA DO HAKA OPERACYJNEGO TYP VARIO ROZMIAR 95X22 MM DO STOSOWANIA Z UCHWYTEM TYPU VARIO	1
28	ŁYŻKA DO HAKA OPERACYJNEGO TYP VARIO ROZMIAR 95X30 MM DO STOSOWANIA Z UCHWYTEM TYPU VARIO	1
29	ŁYŻKA DO HAKA OPERACYJNEGO TYP VARIO ROZMIAR 115X30 MM DO STOSOWANIA Z UCHWYTEM TYPU VARIO	1
30	KABEL ŚWIATŁOWODOWY ŚR.4,8MM DLUG.3,5M	1
31	PRZECINAK BRODAWKI SUTKA TYP STEGMANN ŚREDNICA 48MM	1
32	PRZECINAK BRODAWKI SUTKA TYP STEGMANN ŚREDNICA 42MM	1

	LAPAROSKOPIA ONKOLOGICZNA guza nerki
1	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	2
2	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ - ZIELONA	2
3	KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 240X250X80-105 MM, BEZ NÓŻEK ZAOKRĄGLONE RANTY, FALISTA STRUKTURA DNA	2
4	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W CZERWONYM KOLORZE	4
5	APLIKATOR DO KLIPSÓW BULDOG, APLIKACJA Z MOŻLIWOŚCIĄ ROTACJI KLIPSA, DŁ.350MM, ŚR. 12,5MM	1
6	ATRAUMATYCZNY ZACISK NACZYNIOWY 25MM ZAKRZ. SIŁA.2.45N ŻYLNY	2
7	ATRAUMATYCZNY ZACISK NACZYNIOWY 45MM ZAKRZ. SIŁA.2.94N ZYLNY	2
8	ATRAUMATYCZNY ZACISK NACZYNIOWY 25MM SIŁA.2.45N ŻYLNY	2
9	ATRAUMATYCZNY ZACISK NACZYNIOWY 45MM SIŁA.2.94N ŻYLNY	2
10	ELEKTRODA WIELORAZOWA, MONOPOLARNA HACZYKOWA TYPU L	10
11	KLESZCZYKI JELITOWE TYP DORSEY, MONOPOLARNE, OBROTOWE,ROZBIERALNE-4 CZĘSCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, SZCZĘKI DŁUGIE, OKIENKOWE, MECHANIZM ZAWIASU W OSI NARZĘDZIA, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, Z MOŻLIWOŚCIĄ JEJ WYŁĄCZENIA, Z PRZYŁĄCZEM HF	4
12	CĄŻKI UNIWERSALNE OKIENKOWE ŚR.5, DŁ.310MM	4
13	KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE, CROCE/OLMI JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM	4
14	ENDO ROZPIERACZ ŚR.10, DŁ.400MM	1

	Zestaw narzędzi - Onkologia Kręgosłupa - Zestaw Rozwieraczy Szyjnych
1	ŁOPATKA Z ZĘBAMI DŁUGOŚĆ 30MM, SZEROKOŚĆ 19	2
2	ŁOPATKA Z ZĘBAMI DŁUGOŚĆ 35MM, SZEROKOŚĆ 19	2
3	ŁOPATKA Z ZĘBAMI DŁUGOŚĆ 40MM, SZEROKOŚĆ 19	2
4	ŁOPATKA Z ZĘBAMI DŁUGOŚĆ 45MM, SZEROKOŚĆ 19	2
5	ŁOPATKA Z ZĘBAMI DŁUGOŚĆ 50MM, SZEROKOŚĆ 19	2
6	ŁOPATKA Z ZĘBAMI DŁUGOŚĆ 55MM, SZEROKOŚĆ 19	2
7	ŁOPATKA Z ZĘBAMI DŁUGOŚĆ 60MM, SZEROKOŚĆ 19	2
8	ŁOPATKA Z ZĘBAMI DŁUGOŚĆ 65MM, SZEROKOŚĆ 19	2
9	ŁOPATKA Z ZĘBAMI DŁUGOŚĆ 70MM, SZEROKOŚĆ 19	2
10	ŁOPATKA Z ZĘBAMI DŁUGOŚĆ 30MM, SZEROKOŚĆ 19	2
11	ŁOPATKA Z ZĘBAMI DŁUGOŚĆ 35MM, SZEROKOŚĆ 19	2
12	ŁOPATKA Z ZĘBAMI DŁUGOŚĆ 40MM, SZEROKOŚĆ 19	2
13	ŁOPATKA Z ZĘBAMI DŁUGOŚĆ 45MM, SZEROKOŚĆ 19	2
14	ŁOPATKA Z ZĘBAMI DŁUGOŚĆ 50MM, SZEROKOŚĆ 19	2
15	ŁOPATKA Z ZĘBAMI DŁUGOŚĆ 55MM, SZEROKOŚĆ 19	2
16	ŁOPATKA Z ZĘBAMI DŁUGOŚĆ 60MM, SZEROKOŚĆ 19	2
17	ŁOPATKA Z ZĘBAMI DŁUGOŚĆ 65MM, SZEROKOŚĆ 19	2
18	ŁOPATKA Z ZĘBAMI DŁUGOŚĆ 70MM, SZEROKOŚĆ 19	2
19	Retraktor przejrzysty dla promieni RTG podstawowy retraktor, przeznaczony do retrakcji przyśrodkowobocznej, z podwójnym zawiasem, uchylną śrubą motylkową, mechanizmem bocznego mocowania	1
20	Retraktor przejrzysty dla promieni RTG podstawowy retraktor kontrujący, przeznaczony do retrakcji podłużnej, z podwójnym zawiasem, mechanizmem bocznego mocowania	1
21	Retraktor przejrzysty dla promieni RTG podłużny retraktor kontrujący, przeznaczony do retrakcji podłużnej, z podwójnym zawiasem, wysokim mocowaniem, dużą odpornością na drgania	1
22	Rękojeść do łopatek – do stosowania jako ręczny retraktor (retractor Lagenbecka	2
23	TACKA DLA ELEMENTÓW ZESTAWU (PRZEGRÓDKI SYGNOWANE NR.KATALOGOWYM) Z POKRYWKĄ	1
24	Głębokościomierz- do określenia właściwej długości łopatek	1
25	ROZWIERACZ ROZCIĄGACZ DO ŚRUB PRAWY	1
26	ROZWIERACZ ROZCIĄGACZ DO ŚRUB LEWY	1
27	ŚRUBOKRĘT Z MOCOWANIEM NA ŚRUBY/PINY DYSTRAKCYJNE	1
28	WIERTŁO SPIRALNE ŚR.1,7MM DŁ.UŻYTKOWA 8MM	1
29	ŚRUBA DYSTRAKCYJNA ROZCIĄGAJĄCA 14MM	2
30	ŚRUBA DYSTRAKCYJNA ROZCIĄGAJĄCA 12MM	2
31	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X90MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	1
32	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ	1
33	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA TYP MINI Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W CZERWONYM KOLORZE	2

	Zestaw narzędzi - Onkologia Guzów Piersi i Węzłów Wartowniczych
L.p.	Opis	Ilość
1.	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X90MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	1
2.	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ	1
3.	KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 537X250X80-105 MM, BEZ NÓŻEK ZAOKRĄGLONE RANTY, FALISTA STRUKTURA DNA	1
4.	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ0,06 LITR.WYMIARY 6,1X4,2X3,0CM.	2
5.	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁ. 265MM BEZ ZAMKA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM SKOK ZĄBKÓW 1,25MM	2
6.	HAK BRZUSZNY TYP FRITSCH FIGURA 5 WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 64X85 MM DŁUGOŚĆ 235 MM	2
7.	HAK BRZUSZNY TYP FRITSCH FIGURA 4 WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 46X75 MM DŁUGOŚĆ 235 MM	2
8.	HAK OPERACYJNY TYP KOCHER CZTEROZĘBNY PÓŁOSTRY 16X20 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	2
9.	HAK BRZUSZNY TYP MIKULICZ WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 91X35 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	2
10.	HAK BRZUSZNY TYP MIKULICZ WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 155X50 MM DŁUGOŚĆ 250 MM	2
11.	HAK OPERACYJNY TYP ISRAEL SZCZEŚCIOZĘBNY TĘPY 53X62 MM DŁUGOŚĆ 255 MM	2
12.	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY PÓŁOSTRY 8,5X29 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	4
13.	HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15	1
14.	NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 180 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ	2
15.	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 280 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ ZE SZLIFEM FALISTYM WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA	1
16.	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO- STILLE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM OSTRZA TĘPO TĘPE ZAOKRĄGLONE	2
17.	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM	4
18.	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	2
19.	PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	2
20.	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM	2
21.	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM	2
22.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM DŁUGOŚĆ 260 MM	6
23.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 140 MM	10
24.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 160 MM	2
25.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 185 MM	2
26.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	4
27.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM	4
28.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 185 MM	2
29.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	2
30.	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 1 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 205 MM	2
31.	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 3 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 225 MM	2
32.	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 6 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 225 MM	2
33.	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 3 ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 275 MM	4
34.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MIKULICZ ZAKRZYWIONE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI JEDNO UCHO OTWARTE DŁUGOŚĆ 185 MM	6
35.	KLESZCZYKI JELITOWE TYP BABY-ALLIS DŁ. 130MM PROSTE 4 X 5 ZĄBKÓW ZĄBKI OSTRE	4
36.	KLESZCZE DO SZYPUŁY NERKOWEJ TYP GUYON DŁUGOŚĆ 230 MM ODGIĘTE	2
37.	ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 55° ROZSTAW SZCZĘK 17 MM DŁUGOŚĆ 135 MM	10
38.	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁ. 150MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM I KANALIKIEM	4

	Zestaw narzędzi - Onkologia Laparoskopowa Nerki
L.p.	Opis	Ilość
1	KLESZCZYKI JELITOWE TYP DORSEY, MONOPOLARNE, OBROTOWE,ROZBIERALNE-4 CZĘSCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, SZCZĘKI DŁUGIE, OKIENKOWE, MECHANIZM ZAWIASU W OSI NARZĘDZIA, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, Z MOŻLIWOŚCIĄ JEJ WYŁĄCZENIA, Z PRZYŁĄCZEM HF, WYPOSAŻO	4
2	CĄŻKI UNIWERSALNE OKIENKOWE ŚR.5/310MM	4
3.	KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE, CROCE/OLMI JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM	4
4.	NOŻYCZKI MONOPOLARNE TYP METZENBAUM, OBROTOWE,ROZBIERALNE-4 CZĘSCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU ZĄBKOWANE,KOŃCE ZAKRZYWIONE, ODGIĘTE W LEWĄ STRONĘ Z WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, ŚR 5 MM , DŁ 310 MM	4
5.	IMADŁO PROSTE, RĘKOJEŚĆ W OSI NARZĘDZIA, Z JEDNOSTOPNIOWYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM I STAŁĄ SIŁĄ NACISKU, CZĘŚĆ ROBOCZA Z TZW. TWARDĄ WKŁADKĄ, WYPOSAŻONE W KANAŁ DO PŁUKANIA, DŁUGOŚĆ 370MM, ŚREDNICA 5 MM,	2
6.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DE BAKEY-SATINSKY Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY WYMIARY SZCZĘKI 40/76 MM DŁ. 235 MM	2
7.	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DE BAKEY-BECK Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY WYMIARY SZCZĘKI 45/80 MM DŁUGOŚĆ 210 MM	2

Zestaw narzędzi - Onkologia Mastektomia z Lipotransferem
Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Kontener 3/4 475*272*138 mm Biobarier +kosz+mata	2
2.	Rękojeść do LipoSurg,Vacuson	1
3.	Entner kaniula do liposukcji śr.3mm,dł.20cm,22 otw	1
4.	Entner zagięta kaniula do lipo śr.3mm,dł.25cm	1
5.	Mercedes kaniula do lipo,3 otwory,śr.4mm,dł.25cm	1
6.	Kaniula do lipo Grogery,30otw.,śr 4mm,dł.30cm	1
7.	Kaniula do lipo. Grogery 30 dziurek, śr 3mm, dł25c	1
8.	Entner kaniula do liposukcji śr.2mm,dł.15cm	1
9.	Kaniula do liposukcji 3 dziurki śr.5mm/30cm	1
10.	Grogery zagięta kaniula, śr.3mm,30 otw. dł.25 cm	1
11.	Mercedes kaniula do lipo,3 otwory,śr.3mm,dł.15cm	1
12.	Kaniula do liposukcji śr.3mm,dł.25cm,zagięta	1
13.	Kaniula szpatułkowa,śr.3mm, 1 otw. dł.15 cm	1
14.	Coleman kaniula do infil. 1 otwór,dł.9cm Convex	1
15.	Kaniula do infiltracji,LuerLock,śr.2mm,dł.26cm	1
16.	Kaniula szpatułka,3 otw.,śr.2mm,dł.20cm luer lock	1
17.	Entner kaniula,luer lock,śr.2,5mm,18 otw,dł.15cm	1
18.	Adapter LuerLock do kaniuli	2
19.	Adapter luer lock 2 mm, dł.3cm	1
20.	Adapter luer lock 2,7 mm, dł.3cm	1
21.	Słoik 1 l z łącznikiem	2
22.	Statyw do stojaka 1 l	1