Kraków, dnia 11.07.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 168/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWY MATERIAŁÓW DLA OKULISTYKI, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja nr 2 trepan próżniowy, jednorazowy do rogówki biorcy, posiadający 360 stopniową komorę próżniową bez znaczników, strzykawkę aspiracyjną 5 cm3,krzyżowy znacznik centralnego punktu na rogówce. Rotacja komory próżniowej o 360 stopni pozwalająca na pogłębienie cięcia o 0,25 mm. Dostępne w rozmiarach  : od 6,00 mm do 9,50 mm co 0,25 mm. Konieczność utworzenia depozytu rozmiarów

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek w zakresie pakietu nr 1? Zaoferowane przez Wykonawcę trepany oraz punche znane są Zamawiającemu z uwagi na obowiązujące umowy w zakresie dostawy trepanów oraz punchów.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, osmolarność 270 – 330 mOsm/kg, pH 7.0-7.4, ampułkostrzykawka 0.7 ml?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4:

pakiet 1

Pozycja 1

Czy zamawiający dopuszcza punche próżniowe, sterylne, jednorazowe dla dawcy dostępne w rozmiarach od 6.00mm do 9.50mm co 0,25 mm?

Pozycja 2.

Czy zamawiający dopuszcza trepany próżniowe, sterylne, jednorazowe dla biorcy dostępne w rozmiarach: 6.00mm , 6.50, 7.00, 7.25 , 7.50 , 7.75, 8.00, 8.25,8.50 , 8.75 , 9.00mm?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5:

pakiet 1

Czy Zamawiający przedłuży termin składania zapytań do 22 lipca w celu umożliwienia złożenia oferty oraz próbek w powyższym zapytaniu?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza. Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.

Pytanie 6:

Zwracam się z pytaniem czy zamawiający dopuści w pakiecie 4 kaniule  : Kaniule 27 G zagiętą pod kątem 15 stopni  5 mm od miejsca zagięcia. Z opisu można wywnioskować że mieli Państwo na myśli Kaniule 27 G zagiętą pod kątem 45 stopni.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7:

Dotyczy pakietu nr 3.

Czy Zamawiający dopuści roztwór błękitu trypanu o poniższych parametrach ?

Roztwór błękitu trypanu i DDG w strzykawce o pojemności 0,5 ml. Zawartość 0,09% błękitu i trypanu oraz

0,025% DDG dające doskonałe możliwości barwiące. Bez zawartości lateksu i środków konserwujących.

•DDG 0,025% w/v

•Diglycerol 2,6% w/v

•Gęstość kg/l 1,008 –1,010

•wartość pH 7,0 –7,5

•Osmolalność 350 –400 mOsm/kg H2O

•Endotoksyny ≤ 0,2 EU / Ml

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8:

Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści cauter z możliwością regulacji temperatury w zakresie od 454 ºC do 649 ºC ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9:

Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści cauter z możliwością regulacji temperatury w zakresie od 813 ºC do 1148 ºC ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych