## Kraków, dnia 25.08.2023 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

# dot. sprawy: 148/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023

###### Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: Dostawa części do kardiomonitorów wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1: dot. Pozycja 5

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przedłużacza.

Odpowiedź: Nr katalogowy - E2002 lub inne kompatybilne.

Pytanie 2: dot. Pozycja 5

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy nie doszło do omyłki w opisie. Według naszej wiedzy ten adapter ma złącze 14 pinowe a nie jak opisał Zamawiający 12 pinowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej. Adapter posiada złącze 14 pinowe.

Pytanie 3: dot. Pozycja 10

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów obwód ramienia 33-47 cm, szerokość 17 cm, długość 65 cm ? Reszt bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4: dot. Pozycja 10

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów obwód ramienia 33-43 cm, szerokość 17 cm, długość 65 cm ? Reszt bez zmian.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5: dot. Pozycja 10

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy chodzi o mankiety jednorazowe czy wielorazowe ?

Odpowiedź: Wielorazowe.

Pytanie 6: dot. Pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie dł. 1m lub 0,7 m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7: dot. Pozycja 9

Prosimy o dopuszczenie węża z PVC, w przypadku spełniania pozostałych wymogów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8: dot. Pozycja 10

Prosimy o:
-dopuszczenie mankietów dla dorosłych szerokość: 17,5cm dla obwodu ramienia 34-47cm, 
dł. 65cm,
-odstąpienie od wymogu zaokrąglonych brzegów

W przypadku spełniania pozostałych wymogów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi jest Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe. Wszelkie zmiany są zaznaczone kolorem czerwonym.

Z poważaniem,

Aleksandra Oleksowicz

Sekcja Zamówień Publicznych