## List1
"Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto (kolumna cena netto) przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację."
Lp. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1. | STYMULATOR JEDNOJAMOWY SSIR, Żywotność stymulatora min. 7 lat (nastawy nominalne)Waga max. 30 [g] ICD kompatybilność Funkcja rate response z programowaniem sensora Funkcja rate response – automatyczne ustawienie sensora Rytm nocny Stabilizacja rytmu komorowego w czasie migotania przedsionków Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia Automatyczny pomiar progu stymulacji W zestawie: śrubokręt do gniazda stymulatorowego, mandryn do implantacji elektrod oraz pokrętło do implnatacji elektrod screw-in | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0
2. | STYMULATOR DWUJAMOWY DDDR, Żywotność stymulatora min. 7 lat (nastawy nominalne) Waga max. 30 [g] ICD kompatybilność Program nocny Funkcja rate response z programowaniem sensora Histereza AV delay (poszukiwanie własnego rytmu) Algorytm promujący przewodzenie AV Rodzaje stymulacji Zabezpieczenie, przed nagłym spadkiem częstości rytmu serca Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych Stabilizacja rytmu komorowego w czasie migotania przedsionków Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia Automatyczny pomiar progu stymulacji W zestawie: śrubokręt do gniazda stymulatorowego, mandryn do implantacji elektrod oraz pokrętło do implnatacji elektrod screw-in | szt. | 40 | 0 | 0 |  | 0
3. | ELEKTRODA STYMULUJĄCA BIPOLARNA Elektroda sterydowa, aktywna, bipolarna Do wyboru różne długości i rozmiary elektrod | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0
4. | PODSKÓRNE URZĄDZENIE DO MONITOROWANIA I WYKRYWANIA ZABURZEŃ RYTMU SERCA Nazwa Producent Numer katalogowy Podskórne urządzenie do monitorowania i wykrywania zaburzeń rytmu serca Możliwość transmisji danych z urządzenia do centralnego systemu monitorowania Objętość urządzenia max. 1,4cm3 Urządzenie dopuszczone do użycia z MRI | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0
5. | KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY ICD VR Kardiowertery z gniazdem typu DF-1 oraz DF-4 Waga max. 90 [g] Energia defibrylacji min. 35 [J] Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego Automatyczny pomiar parametrów baterii i elektrody Terapia antyarytmiczna min. 3 typy Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,4 [ms] - min. 5 lat Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF i VT Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej Dostępne min. dwa pomiary trendów Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody Automatyczna sygnalizacja ERI Urządzenie do użycia z MRI | szt. | 5 | 0 | 0 |  | 0
6. | KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY ICD DR Kardiowertery z gniazdem typu DF-1 oraz DF-4 Waga max. 90 [g] Energia defibrylacji min. 35 [J] Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego - min. 1 Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody Terapia antyarytmiczna min. 3 typy Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego Żywotność przy 50% pacing quarterly charges- min. 5 lat /nast.: 60 [ppm]; 500 ohms; 2,5 [V]; 0,4 [ms]./ Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF i VT Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: AT/AF, częstoskurczu zatokowego, częstoskurczu z przewodzeniem 1:1 Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej Dostępne min. dwa pomiary trendów Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF Przedsionkowy tryb pracy urządzenia z zabezpieczającą stymulacją komorową w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodzenia A-V Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem Możliwość monitorowania częstoskurczy przedsionkowych Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody Długoczasowy zapis interwałów V-V (np. Flash back memory) Zapis trendów fali P i R powyżej 18 miesięcy Urządzenie do użycia z MRI 1,5 oraz 3T | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0
7. | ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA Elektrody do defibrylacji aktywne , sterydowe, jedno i dwukoilowe typu DF-4 i DF-1 Dostępne min. dwie długości elektrod typu DF-1 Dostępne min. dwie długości elektrod typu DF-4 Rozmiar i długości do wyboru przy zamówieniu | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0
8. | Intruducery do elektrod stymulujących i defibrylujących, różne rozmiary 7-10 F Rozmiar do wyboru przy zamówieniu | szt. | 110 | 0 | 0 |  | 0
9. | ZAŚLEPKA DO GNIAZDA STYMULATOROWEGO Sterylna zaślepka do gniazda stymulatorowego IS-1/IS-4 | szt. | 5 | 0 | 0 |  | 0
10. | ZAŚLEPKA DO GNIAZDA KARDIOWERTEROWEGO, Sterylna zaślepka kompatybilna z gniazdem kardiowerterowym DF-1/SVC | szt. | 5 | 0 | 0 |  | 0
11. | ZAŚLEPKA NA KONEKTOR ELEKTRODY TYPU IS-1 | szt. | 5 | 0 | 0 |  | 0
12. | ŚRUBOKRĘT DO GNIAZDA STYMULATOROWEGO Sterylny śrubokręt do gniazda stymulatorowego Śrubokręt z zabezpieczeniem dynamometrycznym do gniazd stymulatorowych | szt. | 5 | 0 | 0 |  | 0
13. | MANDRYN DO IMPLANTACJI ELEKTROD Mandryn o długości w zakresie od 45 [cm] do 75 [cm] Dostępny mandryn J-kształtny Dostępny mandryn prosty | szt. | 5 | 0 | 0 |  | 0
14. | POKRĘTŁO DO IMPLANTACJI ELEKTRODY SCREW-IN Pokrętło do wysuwania spirali screw-in przy implantacji elektrod stymulacyjnych Możliwość zastosowania do elektrod DF4 | szt. | 5 | 0 | 0 |  | 0
15. | Kapturek na elektrodę | szt. | 5 | 0 | 0 |  | 0
16. | Kabel do analizatora | szt. | 5 | 0 | 0 |  | 0
17. | Papier do programatora x 6 ryz | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0
18. | Magnes x 4 szt | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0
19. | Zamawiający wymaga dostarczenia w formie bezpłatnej dzierżawy 2 szt. programatorów do implantacji i kontroli pacjentów
[5 empty] | 0 |  | 0
konieczne utworzenie depozytu ,asortyment i rozmiary do ustalenia z operatorem