Kraków, dnia 07.10.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA II

dot. sprawy: 234/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWY TROKARÓW, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

W związku z zapisami zapytania ofertowego (pakiet 1 pozycja 2 i 3), w których wymagane są trokary wyposażone w dwustopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymagań.

Zgodnie z naszą wiedzą techniczną, kranik dwustopniowy umożliwia zazwyczaj tylko dwie pozycje:

– otwarcie przepływu (wspólna pozycja dla insuflacji i desuflacji),

– zamknięcie przepływu (blokada).

Prosimy o potwierdzenie, czy dopuszczalne będzie zaoferowanie trokarów z takim właśnie rozwiązaniem, w którym insuflacja i desuflacja realizowane są w jednej pozycji (przy otwartym przepływie), a druga pozycja odpowiada blokadzie przepływu.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

W związku z wymaganiem zaoferowania trokarów o średnicy 11 mm z redukcją 5–11 mm (pakiet 1 pozycja 2), zwracamy się z prośbą o dopuszczenie trokarów, które na opakowaniu oznaczone są jako 10 mm, natomiast w dokumentacji technicznej (katalogowej) jako 10/11 mm.

Faktyczna średnica tych trokarów odpowiada 11 mm, co zapewnia pełną kompatybilność z narzędziami 10 mm, a zastosowana redukcja umożliwia pracę z narzędziami o średnicy 5–10/11 mm.

Prosimy o potwierdzenie, czy takie rozwiązanie zostanie uznane za zgodne z wymaganiami zapytania ofertowego.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Pakiet 1 dotyczy przedmiotowych środków dowodowych

Czy Zamawiający dopuści złożenie po 3 szt próbek tylko do poz. 1 i 2, bez poz.3?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4:

Pakiet 1 poz.1

Prosimy o dopuszczenie trokar 5 mm o długości 100ml, z płaskim ostrzem w kształcie litery V, z przeźroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze 2 uszczelki. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające
trafienie narzędziem. Ergonomiczne, plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5:

Pakiet 1 poz.2

Prosimy o dopuszczenie Trokar 11mm o długości 100ml, z płaskim ostrzem w kształcie litery V, z przeźroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka(jedna typu rybie oczko-okrągła ruchoma z plastikowymi wzmocnieniami przeciwdziałającym rozdarciu, druga stożkowa w kaniuli).Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Ergonomiczne, plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara. Trokar uzbrajany za pomocą przycisku na obturatorze.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6:

Pakiet 1 poz.3

Proszę o dopuszczenie trokar 12mm o długości 100ml, z płaskim ostrzem w kształcie litery V ,z przeźroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka(jedna typu rybie oczko-okrągła ruchoma z plastikowymi wzmocnieniami przeciwdziałającym rozdarciu, druga stożkowa w kaniuli).Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Ergonomiczne, plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara. Trokar uzbrajany za pomocą przycisku na obturatorze.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych