Kraków, dnia 25.03.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA II

dot. sprawy: 87/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWA MATERACY PRZECIWODLEŻYNOWYCH, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Mając na uwadze zapewnienie różnorodności oraz wysokiej konkurencyjności ofert składanych w niniejszym zapytaniu ofertowym prosimy o:

Pytanie 1:

dopuszczenie materaca o wymiarach 88 x 200 x 10 cm (+/-2 cm)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Max 85 cm.

Pytanie 2:

dopuszczenie materaca pracującego w trybie zmiennociśnieniowym w systemie 1:3 - komory napełniają się i opróżniają na przemian co trzecia

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3:

dopuszczenie materaca wyposażonego w miękki, paroprzepuszczalny, elastyczny pokrowiec dopinany zamkiem błyskawicznym z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. do 95 st. i przystosowany do dezynfekcji. A komory materaca nie są w siatce a przymocowane nitami do specjalnie wzmocnionej kieszeni w celu możliwości pojedynczej wymiany w razie uszkodzenia lub do zastosowania terapii bezdotykowej, co jest kluczowe przy wymogu Zamawiającego, żeby materac był przystosowany do leczenia odleżyn do IV stopnia w skali 4-stopniowej

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4:

dopuszczenie materaca z jednym trybem transportowym realizowanym poprzez zamknięcie przewodu materaca za pomocą zintegrowanej pokrywy

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5:

dopuszczenie pompy  zasilanej 220-230 V 50 Hz

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6:

dopuszczenie pompy o alarmach wizualnych i dźwiękowych: niskiego ciśnienia, braku zasilania i serwisowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych